说  明

本书按照要素或对象、手段和项目进行了分类，按要素或对象设章、按类设节，

有关内容具体说明如下：

一、分类原则

按照要素或对象分为六大类，即水和废水、酸沉降、海水、噪声和振动、机动车

排放污染物和室内装修装饰材料中有害物质。

每大类中，结合监测程序(如采样和现场监测等)、监测手段(如重量法、容量法、

分光光度法、气相色谱法和液相色谱法等)和监测项目进行分类，将技术上有共性的

监测项目合在一类，并按照监测手段设立了基础知识试题，各监测项目特定的技术要

求包括在各自的专项试题中。

二、分类号

顾名思义，分类号是分类的编号。分类号由“英文字母＋系列号”构成。

英文字母采用英文单词第一个字母的大写表示：水和废水用“W”(water)表示，

酸沉降用“P”  (precipitation)表示，海水用“S”  (seawater)表示，噪声、振动用

“N”  (noise)表示，机动车排放污染物用“V”  (vehicle)表示，室内装饰装修材料

中有害物质用“M”(material)表示。

系列号分为两种，一种是直接采用顺序数字表示，例如W1、W20等；另一种是

包括基础知识的情况，系列号中包括两部分数字，中间用“-”分开，即为“XX-YY”

形式，XX表示顺序数字，YY为“0”表示基础知识，其他数字表示各监测项目的专

项知识，例如W3-0表示重量法的基础知识，W3—1表示重量法测定硫酸盐的专项知识，

W3-0和W3—1一起构成重量法测定硫酸盐的试题。

基础知识试题是该类的公用基础知识试题，专项试题是除基础知识以外的、与具

体监测项目相关的试题。

三、监测方法

每个分类号包括了一个或多个监测方法，以“主要内容”的形式列在各类试题之

前。部分试题后面标注的顺序号(即①、②等)，表示该试题与“主要内容”中具体监

测方法的对应关系，以便于了解试题内容的出处：试题后面没有标注顺序号的，表示

该试题与“主要内容”中所有监测方法均有关。一道试题后面有多个顺序号标注的，

表示该试题与多个监测方法相关，即多个监测方法都涉及该试题内容，属于一题多用。

目  录

第一章  水和废水…………………………………………………………………     1

第一节水样采集……………………………………………………………………   1

第二节  水质现场监测………………………………………………………………15

第三节  重量法………………………………………………………………………30

第四节  电化学法……………………………………………………………………37

第五节  容量法………………………………………………………………………49

第六节  分光光度法…………………………………………………………………91

第七节  离子色谱法………………………………………………………………179

第八节  原子荧光法………………………………………………………………186

第九节  火焰原子吸收分光光度法………………………………………………191

第十节  石墨炉原子吸收分光光度法……………………………………………198

第十一节  等离子发射光谱法……………………………………………………202

第十二节  气相色谱法……………………………………………………………209

第十三节  液相色谱法……………………………………………………………251

第十四节  气相色谱—质谱法……………………………………………………263

第十五节  冷原子吸收分光光度法测定总汞……………………………………270

第十六节  冷原子荧光法测定汞…………………………………………………273

第十七节  微库仑法测定可吸附有机卤素化合物………………………………275

第十八节  微生物传感器快速法测定生化需氧量………………………………278

第十九节  红外光度法测定石油类和动植物油…………………………………280

第二十节  非分散红外吸收法测定总有机碳……………………………………285

第二章  酸沉降………………………………………………………………………287

第一节  酸沉降采样………………………………………………………………287

第二节  分光光度法………………………………………………………………291

第三节  电化学法…………………………………………………………………293

第四节  离子色谱法………………………………………………………………294

第五节  原子吸收分光光度法……………………………………………………294

第三章  海水…………………………………………………………………………295

第一节  海水水样采集……………………………………………………………295

第二节  海水水质现场监测………………………………………………………298

第三节  重量法……………………………………………………………………302

第四节  电化学法…………………………………………………………………304

第五节  容量法……………………………………………………………………308

第六节  分光光度法………………………………………………………………311

第七节  火焰原子吸收分光光度法………………………………………………332

第八节  石墨炉原子吸收分光光度法……………………………………………334

第九节  气相色谱法………………………………………………………………336

第十节  冷原子吸收分光光度法测定汞…………………………………………340

第十一节  过硫酸钾氧化法测定总有机碳………………………………………340

第四章  噪声和振动…………………………………………………………………342

第一节  环境和厂界噪声…………………………………………………………342

第二节  机场噪声…………………………………………………………………347

第三节  噪声源……………………………………………………………………349

第四节  设备噪声…………………………………………………………………351

第五节  车辆船舶噪声……………………………………………………………352

第六节  环境振动…………………………………………………………………353

第五章  机动车排放污染物…………………………………………………………355

第一节  点燃式发动机……………………………………………………………355

第二节  压燃式发动机…………………………………………………………  359

第六章  室内装饰装修材料中有害物质……………………………………………363

第一节  人造板及其制品中甲醛…………………………………………………363

第二节  溶剂型木器涂料中有害物质……………………………………………367

第三节  内墙涂料中有害物质……………………………………………………373

第四节  胶粘剂中有害物质………………………………………………………378

第五节  木家具中有害物质………………………………………………………383

第六节  壁纸中有害物质…………………………………………………………387

第七节  聚氯乙烯卷材地板中有害物质…………………………………………391

第八节  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质……………………………395

第九节  混凝土外加剂中氨………………………………………………………399

第十节  建筑材料中放射性核素…………………………………………………401

附录Ⅰ  索引…………………………………………………………………………408

附录Ⅱ  参加本书编写的单位及人员………………………………………………430

第一章水和废水

第一节水样采集

分类号:W1

一、填空题

1．水系的背景断面须能反映水系未受污染时的背景值，原则上应设在

或                    。

答案：水系源头处    未受污染的上游河段

2．湖(库)区若无明显功能区别，可用           法均匀设置监测垂线。

答案：网格

3．在采样(水)断面同一条垂线上，水深5-10m时，设2个采样点，即          m处和           m处；若水深≤5m时，采样点在水面              m处。

答案：水面下0．5    河底上0．5    下0．5

4．沉积物采样点位通常为水质采样垂线的         ，沉积物采样点应避开      、沉积物沉积不稳定及水草茂盛、                               之处。

答案：正下方    河床冲刷    表层沉积物易受扰动

5．测            、             和        等项目时，采样时水样必须注满容器，上部不留空间，并有水封口。

答案：溶解氧    生化需氧量    有机污染物

6．在建设项目竣工环境保护验收监测中，对生产稳定且污染物排放有规律的排放源，应以           为采样周期，采样不得少于    个周期，每个采样周期内采样次数一般应为3～5次，但不得少于       次。

答案：生产周期  2  3

7．            的分布和污染物在地下水中          是布设污染控制监测井的首要考虑因素。

答案：污染源    扩散形式

8．当工业废水和生活污水等污染物沿河渠排放或渗漏以带状污染扩散时，地下水污染控制监测点(井)采用       布点法布设垂直于河渠的监测线。

答案：网格

9．地下水监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面                 m，井(孔)口安装           ，孔口地面应采取           措施，井周围应有防护栏。

答案：0.5～1.0    盖(或保护帽)    防渗

10．背景值监测井和区域性控制的孔隙承压水井每年         采样一次；污染控制监测井逢单月采样一次，全年6次：作为生活饮用水集中供水的地下水监测井，       采样一次。

答案：枯水期    每月

11．地下水采样前，除              、             和                监测项目外，应先用被采样水荡洗采样器和水样容器2～3次后再采集水样。

答案：五日生化需氧量    有机物    细菌类

12．采集地下水水样时，样品唯一性标识中应包括         、采样日期、      编号、      序号和监测项目等信息。

答案：样品类别    监测井    样品

13．废水样品采集时，在某一时间段，在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样，称为                                 。此废水流量变化应             ％。

答案：等时混合水样(或时间比例混合水样)    ＜20

14．比例采样器是一种专用的自动水质采样器，采集的水样量随       与       成一定比例，使其在任一时段所采集的混合水样的污染物浓度反映该时段的平均浓度。

答案：时间    流量

15．水污染物排放总量监测的采样点设置必须能够满足                 的要求，当污水排放量大于1000t/d时，还应满足              的要求。

答案：污水流量测试    自动监测

16．水污染物排放总量监测的采样点的标志内容包括          、编号、排污去向、            等。

答案：点位名称    主要污染因子

17．工业废水的分析应特别重视水中                  对测定的影响，并保证分取测定水样的             性和             性。

答案：干扰物质    均匀    代表

18．水质采样时，通常分析有机物的样品使用简易                (材质)采样瓶，分析无机物的样品使用                         (材质)采样瓶(桶)。自动采样容器应满足相应的污水采样器技术要求。

答案：玻璃    聚乙烯塑料

19．采集湖泊和水库样品所用的闭管式采样器应装有          装置，以采集到不与管内积存空气(或气体)混合的水样。在靠近底部采样时，注意不要搅动                的界面。

答案：排气    水和沉积物

20．湖泊和水库采样时，反映水质特性采样点的标志要明显，采样标志可采用     法、      法、岸标法或无线电导航定位等来确定。

答案：浮标  六分仪

21．引起水样水质变化的原因有        作用、           作用和            作用。

答案：生物    化学    物理

22．选择盛装水样的容器材质必须注意：容器器壁不应吸收或吸附待测组分、

、                            和选用深色玻璃降低光敏作用。

答案：容器不能引起新的沾污    容器不得与待测组分发生反应

23．水质监测中采样现场测定项目一般包括       、       、        、          、           ，即常说的五参数。

答案：水温    pH    电导率    浊度    溶解氧

24．往水样中投加一些化学试剂(保护剂)可固定水样中某些待测组分，经常使用的水样保护剂有各种      、        和                ，加入量因需要而异。

答案：酸    碱    生物抑制剂

25．一般的玻璃容器吸附         ，聚乙烯等塑料吸附               、磷酸盐和油类。

答案：金属    有机物质

26．水样采集后，对每一份样品都应附一张完整的                。

答案：水样标签

27．待测溴化物及含溴化合物的水样需                并             保存。

答案：于2～5℃冷藏    避光

28．根据不同的水质采样目的，采样网络可以是          也可扩展到             。

答案：单点    整个流域

29．采集测定挥发性物质的水样时，采样泵的吸入高度要     ，管网系统要         。

答案：低  严密

30．为化学分析而收集降水样品时，采样点应位于                      的地方。

答案：避免外界物质污染

31．水流量的测量包括          、             和              三方面。

答案：流向    流速    流量

32．对于流速和待测物浓度都有明显变化的流动水，采集                样品，可反映水体的整体质量。

答案：流量比例

33．采集水质样品时，在              采样点上以流量、时间、体积或是以流量为基础，按照          混合在一起的样品，称为混合水样。

答案：同一    已知比例

34．为了某种目的，把从             同时采得的                   混合为一个样品，这种混合样品称为综合水样。

答案：不同采样点    瞬时水样

35．水体沉积物可用             、                 或钻探装置采集。

答案：抓斗  采泥器

36．水的细菌学检验所用的样品容器，是       瓶，瓶的材质为        或         。

答案：广口    塑料    玻璃

37．对细菌学检验的样品容器的基本要求是                      。样品在运回实验室到检验前，应保持                 。

答案：能够经受高温灭菌    密封

二、判断题

1．为评价某一完整水系的污染程度，未受人类生活和生产活动影响、能够提供水环境背景值的断面，称为对照断面。(    )

答案：错误

正确答案为：为评价某一完整水系的污染程度，未受人类生活和生产活动影响、能够提供水环境背景值的断面，称为背景断面。

2．控制断面用来反映某排污区(口)排放的污水对水质的影响，应设置在排污区(口)的上游、污水与河水混匀处、主要污染物浓度有明显降低的断面。(    )

答案：错误

正确答案为：控制断面用来反映某排污区(口)排污的污水对水质的影响，应设置在排污区(口)下游、污水与河水基本混匀处。所控制的纳污量不应小于该河段总纳污量的80％。

3．在地表水水质监测中通常采集瞬时水样。(    )

答案：正确

4．污水的采样位置应在采样断面的中心，水深小于或等于1m时，在水深的1／4处采样。(    )

答案：错误

正确答案为：污水的采样位置应在采样断面的中心，水深小于或等于1m时，在水深的1／2处采样。

5．在建设项目竣工环境保护验收监测中，对有污水处理设施并正常运转或建有调节池的建设项目，其污水为稳定排放的可采瞬时样，但不得少于3次。(    )

答案：正确

6．在应急监测中，对江河的采样应在事故地点及其下游布点采样，同时要在事故发生地点上游采对照样。(    )

答案：正确

7．地下水监测点网布设密度的原则为：主要供水区密，一般地区稀；城区密，农村稀。(    )

答案：正确

8．地下水监测点网可根据需要随时变动。(    )

答案：错误

正确答案为：地下水监测点网不宜随时变动。

9．国控地下水监测点网密度布设时，每个县至少应有1～2眼井，平原(含盆地)地区一般每500km2布设1眼井。(    )

答案：正确

10．为了解地下水体未受人为影响条件下的水质状况，需在研究区域的污染地段设置地下水背景值监测井(对照井)。(    )

答案：错误

正确答案为：为了解地下水体未受人为影响条件下的水质状况，需在研究区域的非污染地段设置地下水背景值监测井(对照井)。

11．地下水采样时，每5年对监测井进行一次透水灵敏度试验，当向井内注入灌水段1m井管容积的水量，水位复原时间超过30min时，应进行洗井。(    )

答案：错误

正确答案为：水位复原时间超过15min时，应进行洗井。

12．地下水水位监测每年2次，丰水期、枯水期各1次。(    )

答案：正确

13．在地下水监测中，不得将现场测定后的剩余水样作为实验室分析样品送往实验室。(    )

答案：正确

14．为实施水污染物排放总量监测，对日排水量大于或等于500t、小于1 000t的排污单位，使用连续流量比例采样，实验室分析混合样；或以每小时为间隔的时间比例采样，实验室分析混合样。(    )

答案：正确

15．排污总量监测的采样点位设置，应根据排污单位的生产状况及排水管网设置情况，由地方环境保护行政主管部门确认。(    )

答案：错误

正确答案为：采样点位设置应根据排污单位的生产状况及排水管网设置情况，由地方环境保护行政主管部门所属环境监测站会同排污单位及其主管部门环保机构共同确定，并报同级环境保护行政主管部门确认。

16．企事业单位污水采样点处必须设置明显标志，确认后的采样点不得改动。(    )

答案：错误

正确答案为：企事业单位污水采样点处必须设置明显标志，如因生产工艺或其他原因需要变更时，应按有关规范的要求重新确认。

17．环境保护行政主管部门所属的监测站对排污单位的总量控制监督监测，重点污染源(日排水量大于100t的企业)每年4次以上，一般污染源(日排水量100t以下的企业)每年2～4次。(    )

答案：正确

18．测定废水中的氰化物、Pb、Cd、Hg、As和Cr(Ⅵ)等项目时，采样时应避开水表面。(    )

答案：正确

19．采集湖泊和水库的水样时，从水体的特定地点的不同深度采集的一组样品称为平面样品组。(    )

答案：错误

正确答案为：这样的一组样品称为深度样品组。

20．地表水监测所用的敞开式采样器为开口容器，用于采集表层水和靠近表层的水。当有漂浮物质时，不可能采集到有代表性的样品。(    )

答案：正确

21．采集湖泊和水库的水样时，采样点位的布设，应在较小范围内进行详尽的预调查，在获得足够信息的基础上，应用统计技术合理地确定。(    )

答案：错误

正确答案为：采集湖泊和水库的水样时，采样点位布设的选择，应在较大范围内进行详尽的预调查，在获得足够信息的基础上，应用统计技术合理地确定。

22．采集湖泊和水库的水样时，水质控制的采样点应设在靠近用水的取水口及主要水源的入口。(    )

答案：正确

23．采集湖泊和水库的水样时，由于分层现象，导致非均匀水体，采样时要把采样点深度间的距离尽可能加长。(    )

答案：错误

正确答案为：此种情况要把采样点深度间的距离尽可能缩短。

24．采样现场测定记录中要记录现场测定样品的处理及保存步骤，测量并记录现场温度。(    )

答案：错误

正确答案为：现场测定记录中要记录所有样品的处理及保存步骤，测量并记录现场温度。

25．在进行长期采样过程中，条件不变时，就不必对每次采样都重复说明，仅叙述现场进行的监测和容易变化的条件，如气候条件和观察到的异常情况等。(    )

答案：正确

26．水样在贮存期内发生变化的程度完全取决于水的类型及水样的化学性质和生物学性质。(    )

答案：错误

正确答案为：水样在贮存期内发生变化的程度取决于水的类型及水样的化学性质和生物学性质，也取决于保存条件、容器材质、运输及气候变化等因素。

27．测定氟化物的水样应贮于玻璃瓶或塑料瓶中。(    )

答案：错误

正确答案为：测定氟化物的水样不能贮于玻璃瓶中。

28．清洗采样容器的一般程序是，用铬酸-硫酸洗液，再用水和洗涤剂洗，然后用自来水、蒸馏水冲洗干净。(    )

答案：错误

正确答案为：清洗容器的一般程序是，先用水和洗涤剂洗，再用铬酸—硫酸洗液， 然后用自来水、蒸馏水冲洗干净。

29．测定水中重金属的采样容器通常用铬酸-硫酸洗液洗净，并浸泡1～2d，然后用蒸馏水或去离子水冲洗。(    )

答案：错误

正确答案为：测定水中重金属的采样容器通常用盐酸或硝酸洗液洗净，并浸泡1～2d，然后用蒸馏水或去离子水冲洗。

30．测定水中微生物的样品瓶在灭菌前可向容器中加入亚硫酸钠，以除去余氯对细菌的抑制作用。(  )

答案：错误

正确答案为：测定水中微生物的样品瓶在灭菌前可向容器中加入硫代硫酸钠，以除去余氯对细菌的抑制作用。

31．测定水中六价铬时，采集水样的容器应使用具磨口塞的玻璃瓶，以保证其密封。(    )

答案：错误

正确答案为：测定水中六价铬时，采集水样的容器不应使用磨口及内壁已磨毛的容器。

32．河流干流网络的采样点应包括潮区界以内的各采样点、较大支流的汇入口和主要污水或者工业废水的排放口。(    )

答案：正确

33．为采集有代表性的样品，采集测定溶解气体、易挥发物质的水样时要把层流诱发成湍流。(    )

答案：错误

正确答案为：为采集有代表性的样品，采集测定溶解气体、易挥发物质的水样时不能把层流诱发成湍流。

34．只有固定采样点位才能对不同时间所采集的样品进行对比。(    )

答案：正确

35．采集河流和溪流的水样时，在潮汐河段，涨潮和落潮时采样点的布设应该相同。(    )

答案：错误

正确答案为：采集河流和溪流的水样时，在潮汐河段，涨潮和落潮时采样点的布设应该不同。36．水质监测的某些参数，如溶解气体的浓度，应尽可能在现场测定以便取得准确的结果。(    )

答案：正确

37．为测定水污染物的平均浓度，一定要采集混合水样。(    )

答案：错误

正确答案为：若样品在混合后，其中待测成分或性质发生明显变化时，不能采集混合水样，要采取单样储存方式。

38．在封闭管道中采集水样，采样器探头或采样管应妥善地放在进水的上游，采样管不能靠近管壁。(    )

答案：错误

正确答案为：在封闭管道中采集水样，采样器探头或采样管应妥善地放在进水的下游，采样管不能靠近管壁。

39．对于开阔水体，调查水质状况时，应考虑到成层期与循环期的水质明显不同。了解循环期水质，可采集表层水样；了解成层期水质，应按深度分层采样。(    )

答案：正确

40．沉积物采样地点除设在主要污染源附近、河口部位外，应选择由于地形及潮汐原因造成堆积以及沉积层恶化的地点，也可选择在沉积层较厚的地点。(    )

答案：错误

正确答案为：沉积物采样地点除设在主要污染源附近、河口部位外，应选择由于地形及潮汐原因造成堆积以及沉积层恶化的地点，也可选择在沉积层较薄的地点。

41．沉积物样品的存放，一般使用广口容器，且要注意容器的密封。(    )

答案：正确

42．要了解水体垂直断面的平均水质而采用“综合深度法”采样时，为了在所有深度均能采得等份的水样，采样瓶沉降或提升的速度应是均匀的。(    )

答案：错误

正确答案为：综合深度法采样时，为了在所有深度均能采得等份的水样，采样瓶沉降或提升的速度应随深度的不同作出相应的变化。

43．采集测定微生物的水样时，采样设备与容器不能用水样冲洗。(    )

答案：正确

44．采水样容器的材质在化学和生物性质方面应具有惰性，使样品组分与容器之间的反应减到最低程度。光照可能影响水样中的生物体，选材时要予以考虑。(    )

答案：正确

三、选择题

1．具体判断某一区域水环境污染程度时，位于该区域所有污染源上游、能够提供这一区域水环境本底值的断面称为                 。(    )

A．控制断面    B．对照断面    C．削减断面

答案：B

2．受污染物影响较大的重要湖泊和水库，应在污染物主要输送路线上设置          。(    )

A．控制断面    B．对照断面    C．削减断面

答案：A

3．当水面宽>100m时，在一个监测断面上设置的采样垂线数是           条。(    )

A．5    B．2    C．3

答案：C

4．饮用水水源地、省(自治区、直辖市)交界断面中需要重点控制的监测断面采样频次为               。(    )

A．每年至少一次    B．逢单月一次    C．每月至少一次

答案：C

5．测定油类的水样，应在水面至水面下             mm采集柱状水样。采样瓶(容器)不能用采集的水样冲洗。(    )

A．100    B．200    C．300

答案：C

6．需要单独采样并将采集的样品全部用于测定的项目是              。(    )

A．余氯    B．硫化物    C．油类

答案：C

7．平原(含盆地)地区，国控地下水监测点网密度一般不少于每100km2          眼井。(    )

A．0．1    B．0．2    C．0．5

答案：B

8．渗坑、渗井和固体废物堆放区的污染物在含水层渗透性较大的地区以         污染扩散，监测井应沿地下水流向布设，以平行及垂直的监测线进行控制。(    )

A.条带状  B．点状  C．块状

答案：A

9．地下水监测井井管内径不宜小于           m。(    )

A．0．1    B．0．2    C．0．5

答案：A

10．新凿地下水监测井的终孔直径不宜小于                 m。(    )

A．0．25    B．0．5    C．1

答案：A

11，从监测井中采集水样，采样深度应在地下水水面            m以下，以保证水样能代表地下水水质。(    )

A．0．2    B．0．5    C．1

答案：B

12．地下水监测项目中，水温监测每年1次，可与             水位监测同步进行。(    )

A．平水期    B．丰水期    C．枯水期

答案：C

13．在地下水监测项目中，北方盐碱区和沿海受潮汐影响的地区应增测            项目。(    )

A．电导率、磷酸盐及硅酸盐    B．有机磷、有机氯农药及凯氏氮

C．电导率、溴化物和碘化物等

答案：C

14．等比例混合水样为              。(    )

A．在某一时段内，在同一采样点所采水样量随时间与流量成比例的混合水样

B．在某一时段内，在同一采样点按等时间间隔采等体积水样的混合水样

C．从水中不连续地随机(如时间、流量和地点)采集的样品

答案：A

15．废水中一类污染物采样点设置在                 。(    )

A．车间或车间处理设施排放口   B．排污单位的总排口

C．车间处理设施入口

答案：A

16．湖库的水质特性在水平方向未呈现明显差异时，允许只在水的最深位置以上布设               个采样点。(    )

A．1    B．2    C．4

答案：A

17．湖泊和水库的水质有季节性变化，采样频次取决于水质变化的状况及特性，通常，对于长期水质特性监测，可根据研究目的与要求取合理的监测频率，采定点水样的间隔时间为          。(    )

A．一个月    B．两个月    C．一周

答案：A

18．湖泊和水库的水质有季节性变化，采样频次取决于水质变化的状况及特性，对于水质控制监测，采样时间间隔可为            ，如果水质变化明显，则每天都需要采样，甚至连续采样。(    )

A．一周    B．两周    C．一个月

答案：A

19．生物作用会对水样中待测的项目如                的浓度产生影响。(    )

A．含氮化合物    B．硫化物    C．氰化物

答案：A

20．用于测定农药或除草剂等项目的水样，一般使用        作盛装水样的容器。(    )

A．棕色玻璃瓶    B．聚乙烯瓶    C．五色玻璃瓶

答案：A

21．测定农药或除草剂等项目的样品瓶按一般规则清洗后，在烘箱内          ℃下烘干4h。冷却后再用纯化过的己烷或石油醚冲洗数次。(    )

A．  150    B．  180    C．200

答案：B

22．测定BOD和COD的水样，如果其浓度较低，最好用           保存。(    )

A．聚乙烯塑料瓶    B．玻璃瓶    C．硼硅玻璃瓶

答案：B

23．测定水中铝或铅等金属时，采集样品后加酸酸化至pH＜2，但酸化时不能使用           。(    )

A．硫酸    B．硝酸    C．  盐酸

答案：A

24．测定水中余氯时，最好在现场分析，如果做不到现场分析，需在现场用过量NaOH固定，且保存时间不应超过              h。(    )

A．6    B．24    C．48

答案：A

25．水质监测采样时，必须在现场进行固定处理的项目是           。(    )

A．砷    B．硫化物    C．COD

答案：B

26．测定水中总磷时，采集的样品应储存于               。(    )

A．聚乙烯瓶    B．玻璃瓶    C．硼硅玻璃瓶

答案：C

27．采集测定悬浮物的水样时，在               条件下采样最好。(    )

A．层流    B．湍流    C．束流

答案：B

28．如果采集的降水被冻或者含有雪或雹之类，可将全套设备移到高于           ℃的低温环境解冻。(    )

A．5    B．0    C．10

答案：B

29．采集河流和溪流的水样时，采样点不应选在               。(    )

A．汇流口   B．溢流堰或只产生局部影响的小排出口

C．主要排放口或吸水处

答案：B

30．用导管采集污泥样品时，为了减少堵塞的可能性，采样管的内径不应小于        mm。(    )

A．20    B．50    C．100

答案：B

31．下列情况中适合瞬间采样的是                           。(    )

A．连续流动的水流    B．水和废水特性不稳定时

C．测定某些参数，如溶解气体、余氯、可溶性硫化物、微生物、油脂、有机物和pH时

答案：C

32．对于流速和待测污染物浓度都有明显变化的流动水，精确的采样方法是                                  。(    )

A．在固定时间间隔下采集周期样品        B．在固定排放量间隔下采集周期样品

C．在固定流速下采集连续样品            D．在可变流速下采集的流量比例连续样品

答案：D

33．水质采样时，下列情况中适合采集混合水样的是                  。(    )

A．需测定平均浓度时    B．为了评价出平均组分或总的负荷

C．几条废水渠道分别进入综合处理厂时

答案：A

34．采集地下水时，如果采集目的只是为了确定某特定水源中有无待测的污染物，只需

从                采集水样。(    )

A．自来水管    B．包气带    C．靠近井壁

答案：A

35．非比例等时连续自动采样器的工作原理是                      。(    )

A．按设定的采样时间间隔与储样顺序，  自动将水样从指定采样点分别采集到采样器的各储样容器中

B．按设定的采样时间间隔与储样顺序，  自动将定量的水样从指定采样点分别采集到采样器的各储样容器中

C．按设定的采样时间间隔，  自动将定量的水样从指定采样点采集到采样器的混合储样容器中

答案：B

36．定量采集水生附着生物时，用                       最适宜。(    )

A．园林耙具    B．采泥器    C．标准显微镜载玻片

答案：C

四、问答题

1．简述地表水监测断面的布设原则。

答案：(1)监测断面必须有代表性，其点位和数量应能反映水体环境质量、污染物时空分布及变化规律，力求以较少的断面取得最好的代表性；

(2)监测断面应避免死水、回水区和排污口处，应尽量选择河(湖)床稳定、河段顺直、湖面宽阔、水流平稳之处：

(3)监测断面布设应考虑交通状况、经济条件、实施安全、水文资料是否容易获取，确保实际采样的可行性和方便性。

2．地表水采样前的采样计划应包括哪些内容?

答案：确定采样垂线和采样点位、监测项目和样品数量、采样质量保证措施，采样时间和路线、采样人员和分工、采样器材和交通工具以及需要进行的现场测定项目和安全保证等。

3．采集水中挥发性有机物和汞样品时，采样容器应如何洗涤?

答案：采集水中挥发性有机物样品的容器的洗涤方法：先用洗涤剂洗，再用自来水冲洗干净，最后用蒸馏水冲洗。采集水中汞样品的容器的洗涤方法：先用洗涤剂洗，再用自来水冲洗干净，然后用(1+3)HNO3荡洗，最后依次用自来水和去离子水冲洗。

4．布设地下水监测点网时，哪些地区应布设监测点(井)?

答案：(1)以地下水为主要供水水源的地区；

(2)饮水型地方病(如高氟病)高发地区；

(3)对区域地下水构成影响较大的地区，如污水灌溉区、垃圾堆积处理场地区、地下水回灌区及大型矿山排水地区等。

5．确定地下水采样频次和采样时间的原则是什么?

答案：(1)依据不同的水文地质条件和地下水监测井使用功能，结合当地污染源、污染物排放实际情况，力求以最低的采样频次，取得最有时间代表性的样品，达到全面反映区域地下水质状况、污染原因和规律的目的；

(2)为反映地表水与地下水的联系，地下水采样频次与时间尽可能与地表水相一致。

6．选择采集地下水的容器应遵循哪些原则?

答案：(1)容器不能引起新的沾污；

(2)容器器壁不应吸收或吸附某些待测组分；

(3)容器不应与待测组分发生反应；

(4)能严密封口，且易于开启；

(5)深色玻璃能降低光敏作用：

(6)容易清洗，并可反复使用。

7．地下水现场监测项目有哪些?

答案：包括水位、水量、水温、pH值、电导率、浑浊度、色、嗅和味、肉眼可见物等指标，同时还应测定气温、描述天气状况和近期降水情况。

8．为确保废水排放总量监测数据的可靠性，应如何做好现场采样的质量保证?

答案：(1)保证采样器、样品容器的清洁。

(2)工业废水的采样，应注意样品的代表性；在输送、保存过程中保持待测组分不发生变化；必要时，采样人员应在现场加入保存剂进行固定，需要冷藏的样品应在低温下保存；为防止交叉污染，样品容器应定点定项使用；自动采样器采集且不能进行自动在线监测的水样，应贮存于约4℃的冰箱中。

(3)了解采样期间排污单位的生产状况，包括原料种类及用量、用水量、生产周期、废水来源、废水治理设施处理能力和运行状况等。

(4)采样时应认真填写采样记录，主要内容有：排污单位名称、采样目的、采样地点及时间、样品编号、监测项目和所加保存剂名称、废水表观特征描述、流速、采样渠道水流所占截面积或堰槽水深、堰板尺寸，工厂车间生产状况和采样人等。

(5)水样送交实验室时，应及时做好样品交接工作，并由送交人和接收入签字。

(6)采样人员应持证上岗。

(7)采样时需采集不少于10％的现场平行样。

9．什么是湖泊和水库样品的深度综合样?

答案：从水体的特定地点，在同一垂直线上，从表层到沉积层之间，或其他规定深度之间，连续或不连续地采集两个或更多的样品，经混合后所得的样品即为湖泊和水库样品的深度综合样。

10．湖泊和水库采样点位的布设应考虑哪些因素?

答案：(1)湖泊水体的水动力条件；

(2)湖库面积、湖盆形态；

(3)补给条件、出水及取水；

(4)排污设施的位置和规模；

(5)污染物在水体中的循环及迁移转化；

(6)湖泊和水库的区别。

11．采集湖泊和水库的水样后，在样品的运输、固定和保存过程中应注意哪些事项?

答案：因气体交换、化学反应和生物代谢，水样的水质变化很快，因此送往实验室的样品容器要密封、防震、避免日光照射及过热的影响。当样品不能很快地进行分析时，根据监测项目需要加入固定剂或保存剂。短期贮存时，可于2～5℃冷藏，较长时间贮存某些特殊样品，需将其冷冻至—20℃。样品冷冻过程中，部分组分可能浓缩到最后冰冻的样品的中心部分，所以在使用冷冻样品时，要将样品全部融化。也可以采用加化学药品的方法保存。但应注意，所选择的保存方法不能干扰以后的样品分析，或影响监测结果。

12．简述水样的保存措施有哪些?并举例说明。

答案：(1)将水样充满容器至溢流并密封，如测水中溶解性气体；

(2)冷藏(2～5℃)，如测水中亚硝酸盐氮：

(3)冷冻(—20℃，如测水中浮游植物；

(4)加入保护剂(固定剂或保存剂)，如测水中重金属。

13．简述一般水样自采样后到分析测试前应如何处理?

答案：水样采集后，按各监测项目的要求，在现场加入保存剂，做好采样记录，粘贴标签并密封水样容器，妥善运输，及时送交实验室，完成交接手续。

14．如何从管道中采集水样?    ，

答案：用适当大小的管子从管道中抽取样品，液体在管子中的线速度要大，保证液体呈湍流的特征，避免液体在管子内水平方向流动。

15．监测开阔河流水质，应在哪里设置采样点?

答案：(1)用水地点；

(2)污水流入河流后，应在充分混合的地点以及流入前的地点采样；

(3)支流合流后，在充分混合的地点及混合前的主流与支流地点采样；

(4)主流分流后；

(5)根据其他需要设定采样地点。

16．采集降水样品时应注意哪些事项?

答案：在降水前，必须盖好采样器，只在降水真实出现之后才打开采样器。每次降水取全过程水样(从降水开始到结束)。采集样品时，应避开污染源，四周应无遮挡雨、雪的高大树木或建筑物。

参考文献

[1] 地表水和污水监测技术规范(HJ／T91—2002)．

[2]  地下水环境监测技术规范(HJ／T164--2004)．

[3]  水污染物排放总量监测技术规范(HJ／T92--2002)．

[4]  水质湖泊和水库采样技术指导(GB／T14581—1993)．

[5]  水质采样方案设计技术规定(GB／T12997—1991)．

[6]  水质采样技术指导(GB／T12998—1991)．

[7]  水质采样样品的保存和管理技术规定(GB／T12999—1991)．

命题：王淑娟  武桂桃

审核：尚邦懿  武桂桃

第二节  水质现场监测

(一)  臭、透明度、水温

分类号：W／2-1

一、填空题

1．文字描述法适用于天然水、     水、        水和          水中臭的检验。②

答案：饮用    生活污    工业废

2．水中的臭主要来源于         水或             水污染、天然物质分解或微生物、生物活动等。①②

答案：生活污    工业废

3．检验臭的水样，应采集在                    (容器)中，并尽快分析。如需保存，至少应采集500血水于容器中并充满，在           ℃下冷藏，并确保不得有外来气味进入水中。①②

答案：具磨口塞玻璃瓶    4

4．臭阈值法适用于                   水至臭阈值——水中臭的检验。①

答案：近无臭的天然    高达数千的工业废

5．臭阈值法检验水中臭时，其检验人员的嗅觉敏感程度可用           或             测试。①

答案：邻甲酚    正丁醇

6．用臭阈值法进行水中臭的检验，应在检臭实验室中进行，检臭人员在检验过程中不能分散注意力并不受          及           的干扰。①

答案：气流  气味

7．用“臭阈值”表示水中臭检验结果时，闻出臭气的最低浓度称为“              ”，水样稀释到闻出臭气浓度的稀释倍数称为“              ”。①

答案：臭阈浓度    臭阈值

8．在冬季的东北地区用水温计测水温时，读数应在           s内完成，避免水温计表面形成薄冰，影响读数的准确性。⑥

答案：3

9．水温测定时，当气温与水温相差较大时，尤应注意立即       ，避免受          影响。

答案：读数  气温

10．透明度是指水样的澄清程度，洁净的水是透明的，水中存在           和       时，透明度便降低。④⑤

答案：悬浮物  胶体

11．铅字法适用于                水和             水的透明度测定。④

答案：天然  处理

12．用铅字法测水的透明度，透明度计应设在             的实验室内，并离直射阳光窗户约    m的地点。④

答案：光线充足  1

13．铅字法测定水的透明度，透明度度数记录以            的厘米数表示，估计至      cm。④

答案：水柱高度  0.5

14．塞氏圆盘又称              ，它是用较厚的白铁皮剪成直径200mm的圆板，在板的一面从中心平分为4个部分，以              制成。⑤

答案：透明度盘    黑白漆相间涂布

二、判断题

1．文字描述法测定臭的水样，应用玻璃瓶采集，用塑料容器盛水样。(    )②

答案：错误

正确答案为：测定臭的水样不能用塑料容器盛装。

2．检验臭的人员，不需要嗅觉特别灵敏，实验室的检验人员即可。(    )①

答案：错误

正确答案为：检验臭的人员，不需要嗅觉特别灵敏，但嗅觉迟钝者不可入选。

3．检臭样品的制备由检验人员负责制备，以便知道试样的稀释倍数，按次序编码。(    )①

答案：错误

正确答案为：不应让检验人员制备试样或知道试样的稀释倍数，样瓶需编暗码。

4．由于测试水中臭时，应控制恒温条件，所以臭阈值结果报告中不必注明检验时的水温。(    )①

答案：错误

正确答案为：臭阈值随温度而变，报告中必须注明检验时的水温，有时也可用40℃作为检臭温度。

5．文字描述法是粗略的检臭法，由于各人的嗅觉感受程度不同，所得结果会有一定出入。(    )②

答案：正确

6．检验水样中臭使用的无臭水,可以通过自来水煮沸的方式获取或直接使用市售蒸馏水。②

答案：错误

正确答案为：不能直接使用市售蒸馏水。

7．臭阈值法检验水中臭时，检验试样的温度应保持在60℃±2℃。(    )①

答案：错误

正确答案为：应保持在60℃±1℃，也可用40℃作检臭温度。

8．臭阈值法检验水中臭时，需要确定臭的阈限，即水样经稀释后，直至闻不出臭气味的浓度(　)①

答案：错误

正确答案为：应该直至闻出最低可辨别臭气的浓度。

9．为了检验水样中臭，实验中需要制取无臭水，一般用自来水通过颗粒活性炭的方法来制取(　)②

答案：正确

10．臭是检验原水和处理水质的必测项目之一，并可作为追查污染源的一种手段。(    )①②

答案：正确

11．水温计和颠倒温度计用于湖库等深层水温的测量。(    )⑥

答案：错误

正确答案为：水温计用于地表水、污水等浅层水温的测量。

12．水温计或颠倒温度计需要定期校核。(    )⑥

答案：正确

13．水的透明度与浊度成正比，水中悬浮物越多，其透明度就越低。(    )④⑤

答案：错误

正确答案为：透明度与浊度成反比。

14．测定水透明度时，铅字法使用的仪器是透明度计，塞氏盘法使用的是透明度盘。(    )④⑤

答案：正确

15．铅字法测定透明度所用的透明度计中的印刷符号，是在一张白纸上用黑碳素笔加粗写的“Ⅲ”不同方向的符号。(    )④

答案：错误

正确答案为：透明度测定的印刷符号是标准印刷符号。

16．铅字法测定透明度必须将所取的水样静置后，再倒入透明度计内至30cm处。(    )④

答案：错误

正确答案为：铅字法测定透明度必须将振荡均匀的水样立即倒入。

17．铅字法测定水透明度时，观察者应从透明度计筒口垂直向下观察水下的印刷符号。(    )④

答案：正确

18．用塞氏盘法测定水样的透明度，记录单位为m。(    )⑤

答案：错误

正确答案为：用塞氏盘法测定水样的透明度，记录单位为cm。

19．现场测定透明度时，将塞氏圆盘直接放入水中，记录圆盘下沉的长度。(    )⑤

答案：错误

正确答案为：现场测定透明度时，将塞氏圆盘平放入水中逐渐下沉，至刚好不能看见盘面的白色。

20．十字法所用的透明度计，与铅字法基本一样，底部均用玻璃片，只是底部图示不同，一个是印刷符号，一个是标准十字图示。(    )③

答案：错误

正确答案为：十字法所用透明度计底部是白瓷片。

21．十字法测定的透明度与浊度是不可以换算的。(    )③

答案：错误

正确答案为：十字法测定的透明度与浊度是可以换算的。

三、选择题

1．文字描述法检测水中臭时，采样后应尽快检测，最好在样品采集后        h内完成。(    )②

A．2    B．6    C．12    D．24

答案  B

2．用文字描述法检验水样中臭的原理是：检验人员依靠自己的嗅觉，在          和            闻其臭，用适当的词句描述臭特性，并按等级报告臭强度。(    )②

A．常温，沸腾时                B．25℃，煮沸冷却至25℃后

C．20℃，煮沸冷却至20℃后      D．20℃，煮沸后稍冷

答案：D

3．臭阈值法检验水中臭时，确定检验臭阈值的人数视检测目的、检测费用和选定检臭人员等条件而定。一般情况下，至少        人，最好         人或更多，方可获得精度较高的结果。(    )①

A．5，10    B．2，5    C．3，6    D．4，8

答案：A

4．臭阈值法检验水中臭时，应先检测      的试样，逐渐     浓度，以免产生嗅觉疲劳。(   )①

A．最浓，降低    B．中间浓度，升高

C．最稀，升高    D．中间浓度，先降低后再升高

答案：C

5．臭阈值法检验水中臭，某一水样最低取用50ml稀释到200ml时，闻到臭气，则其臭阈值为           。(    )①

A．8    B．2    C．16    D．4

答案：D

6．铅字法与塞氏盘法都是测定水透明度的方法，其应用上的区别在于          。(    )④⑤

A．前者在实验室内，后者在现场    B．前者在现场，后者在实验室内

C．两者既可在实验室内，又可在现场  D．两者均可在现场

答案：A

7．铅字法测定水的透明度，不仅受检验人员的主观影响较大，还受照明条件的影响，检测结果最好取             。(    )④

A．一次或一人测定结果    B．两次或一人测定结果平均值

C．一次或数人测定结果平均值    D．多次或数人测定结果的平均值

答案：D

8．铅字法测定水的透明度时，使用的透明度计必须保持洁净，观察者应记录          时水柱的高度。(    )④

A．模糊的辨认出符号    B．刚好能辨认出符号

C．无法辨认出符号      D．清晰地辨认出符号

答案：B

9．用塞氏盘法在现场测定水的透明度时，正确方法是将盘在船的         处平放入水中。(   )⑤

A．直射光    B．背光    C．迎光    D．反射光

答案：B

10．用塞氏盘法在现场测定水的透明度时，将圆盘没入水中逐渐下沉至恰好不能看见盘面

的          时，记取其尺度。(    )⑤

A．白色    B．黑色    C．黑白两色

答案：A

11．用塞氏盘法在现场测定水的透明度时，检测受检验人员的主观影响较大，故观察时需要反复          次。(    )⑤

A．一    B．二三    C．三四    D．四五

答案：B、

12．使用十字法测定水的透明度时，水柱高度超出lm以上的水样应该          。(    )③

A．作为透明水样        B．按照实际高度记录厘米数

C．水样稀释后再观察    D．透明度数计作lm

答案：A

13．十字法测定水的透明度，准确记录水柱高度是在               为止。(    )③

A．黑色十字和4个黑点刚好清晰见到

B．黑色十字模糊，而4个黑点刚好清晰见到

C．黑色十字刚好清晰见到，而4个黑点尚未见到

D．黑色十字和4个黑点刚好完全消失

答案：C

14．十字法测定水的透明度，将水样先倒入透明度计至黑色十字完全消失，除去气泡，将水样从筒内           放出，记录透明度厘米数。(    )③

A．快速    B．徐徐    C.直接    D．间接

答案：B

四、问答题

1．用文字描述法测定水中臭时，如果水样中存在余氯，应如何处理?②

答案：水样中存在余氯时，可在脱氯前、后各检验一次。用新配的3.5g／L硫代硫酸钠

(Na2S2O3·5H2O)溶液脱氯，1ml此溶液可除去1mg余氯。

2．文字描述法检验水中臭时，臭强度分为几级?各级的强度是怎样定义的?②

答案：臭强度等级分六级，详见下表：

| 等级 | 强度 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 无 | 无任何气味 |
| 1 | 微弱 | 一般饮用者难于察觉，嗅觉敏感者可察觉 |
| 2 | 弱 | 一般饮用者刚能察觉 |
| 3 | 明显 | 已能明显察觉，不加处理不能饮用 |
| 4 | 强 | 有很明显的臭味 |
| 5 | 很强 | 有强烈的恶臭 |

3．简述臭阈值法检测水中臭时应注意的事项。①

答案：(1)水样存在余氯时，可在脱氯前、后各检验一次；

(2)臭阈值随温度而变，报告中必须注明检验时的水温，检验全过程试样保持60℃±1℃，有时也可用40℃作为检臭温度；

(3)检验的全过程中，检验人员身体和手不能有异味；

(4)于水浴中取出锥形瓶时，不要触及瓶颈；

(5)均匀振荡2～3s后去塞闻臭气；

(6)闻臭气时从最低浓度开始渐增。

4．简述水体的哪些物理化学性质与水的温度有关?⑥

答案：水中溶解性气体的溶解度，水中生物和微生物活动，非离子氨、盐度、pH值以

及碳酸钙饱和度等都受水温变化的影响。

五、计算题

某一水样，有5人参加检验，检验结果如下，试计算该水样的臭阈值。①

| 无臭水／m1 | 水样／m1 | 检验人员的反应 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 188 | 12 | － | － | － | － | － |
| 175 | 25 | － | ⊕ | － | ＋ | ⊕ |
| 200 | 0 | － | － | － | － | － |
| 150 | 50 | ⊕ | ＋ | － | － | ＋ |
| 200 | 0 | － | － | － | － | － |
| 100 | 100 | ＋ | ＋ | ⊕ | ⊕ | ＋ |
| 0 | 200 | ＋ | ＋ | ＋ | ＋ | 十 |

答案：根据上表结果，各检验人员的臭阈值如下表所示：

| 检验人员 | 臭阈值 | 检验人员 | 臭阈值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | 4 | 2 |
| 2 | 8 | 5 | 8 |
| 3 | 2 |  |  |

水样臭阈值用几何平均计算得：

4×8×2×2×8=1024

(臭阈值)

参考文献

[1 ]  水质  水温的测定  温度计或颠倒温度计测定法(GB／T13195—1991)．

[2 ]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中 国环境科学出版社，2002．

[3 ]  国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．3版．北京：中国环境科学出版社，1989．

命题：刘  艳

审核：尚邦懿  邢  建

(二)浊度

分类号：W2-2

一、填空题

1．浊度是由于水中含有泥沙、黏土、有机物、无机物、浮游生物和微生物等悬浮物质所造成的，可使光被          或             。①②

答案：散射  吸收

2．测定水的浊度时，水样中出现有            物和            物时，便携式浊度计读数将不准确。①

答案：漂浮  沉淀

3．目视比色法测定水的浊度时，所用的具塞无色玻璃瓶的           和           均需

一致。②

答案：材质  直径

4．目视比色法测定水的浊度时，浊度低于10度的水样，与浊度标准液进行比较时，在     上观察；浊度为10度以上的水样，比色时应对照          观察。②

答案：黑色度板    有黑线的白纸

二、判断题

1．一般现场测定浊度的水样如需保存，应于4℃冷藏。测定时要恢复至室温立即进行测试。( )①②

答案：错误

正确答案为：测试前要激烈振摇水样。

2．测定水的浊度时，气泡和振动将会破坏样品的表面，会干扰测定。(    )①②

答案：正确

3．便携式浊度计法测定水的浊度时，透射浊度值与散射浊度值在数值上是一致的。(   )①

答案：正确

4．便携式浊度计法测定浊度时，对于高浊度的水样，应用蒸馏水稀释定容后测定。(   )①

答案：错误

正确答案为：对于高浊度的水样，应用无浊度水稀释定容。

5．测定水中浊度时，为了获取有代表性的水样，取样前轻轻搅拌水样，使其均匀，禁止振荡。(　)①

答案：正确

6．便携式浊度计法测定水中浊度时，在校准与测量过程中使用两个比色皿，其带来的误差可忽略不计。(    )①

答案：错误

正确答案为：在校准与测量过程中应使用同一比色皿，将比色皿带来的误差降到最低。

7．测定浊度的水样，可用具塞玻璃瓶采集，也可用塑料瓶采集。(    )②

答案：正确

三、选择题

1．便携式浊度计法测定浊度时，水样的浊度若超过           度，需进行稀释。(    )①

A．  10    B．50    C．  100    D．40

答案：D

2．便携式浊度计法测定水的浊度时，所用的便携式浊度计          用               度的标准溶液进行校准。(    )①

A．每月，10    B．每季度，40    C．半年，0    D．每月，0

答案：A

3．便携式浊度计法测定水的浊度时，用                 将比色皿冲洗两次，然后将待测水样沿着比色皿的边缘缓慢倒入，以减少气泡产生。(    )①

A．待测水样    B。蒸馏水    C．无浊度水    D．  自来水

答案：A

4．  目视比色法测定浊度时，用250度的浊度原液配制100度标准液500m1，需吸取          ml浊度原液。(  )②

A．250    B．  100    C．500    D。200

答案：D

5．目视比色法测定浊度时，水样必须经          后方可测定。(    )②

A．静置24h    B．悬浮物沉降后    C.  摇匀

答案：C

6．目视比色法测定浊度时，对浊度低于10度的水样进行比色时，              观察，浊度为10度以上的水样，比色时应            观察。(    )②

A．  由上向下，由前向后  B．  由上向下，  由上向下  C．  由前向后，  由前向后

答案：A

四、问答题

简述如何获得无浊度水。①

答案：将蒸馏水通过0．2μm滤膜过滤，收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。

五、计算题

目视比色法测定浊度时，某水样经稀释后样品的浊度值为70度，稀释水体积为  ，150m1，原水样体积为100ml，试计算原始水样的浊度值。②

答案：

参考文献

[1)  水质  浊度的测定(GB／T13200—1991)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版。北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘  艳

审核：尚邦懿  邢  建

(三)流量

分类号：W2-3

一、填空题

1．当水深大于          cm、流速不小于             m／s时，可用流速计测量流速。常用的流速计有旋杯式和桨式两种。

答案：10    0.05

2．水的流量测量方法有流速计法、             、               、容积法、孔板流量计、水平衡法、排水系数法、浓度法、皮托管测速计法、文丘里测速计法等多种方法。

答案：浮标法    溢流堰法    巴氏槽法    管道量水角尺法    无压管道及明渠流量测算法(以上几种中任选两答案)

3．浮标法常用于推算和估计水渠或河段中的         流量或                期间的河水流量测量。

答案：浅水  洪水

4．溢流堰法是测量水流量的主要方法,所用的堰按堰顶的形式或堰壁厚度可分为薄壁堰、           和              。其中薄壁堰使用方法简单，精度较高，广泛使用于明渠测流，并可实现自动测量。

答案：实用堰    宽顶堰

5．《河流流量测验规范》(GB 50179—1993)适用于天然河流、         、水库、         、潮汐影响和建设工程附近河段的流量测验。①

答案：湖泊    人工河渠

6．测流河段应选择在／顷直，稳定，水流集中，五分流、岔流、斜流、回流及死水等现象的河段。顺直河段长度应大于洪水时主河槽宽度的3倍。宜避开有             汇入或      及       等大水体产生变动回水的影响。

答案：较大支流    湖泊    水库

7．河道水草丛生或河底石块堆积影响正常测流时，应                  、               。

答案：随时清除水草    平整河底

8．流速仪法测流排污截面底部需硬质平滑，截面形状为规则的几何形，排污口处有不小于     m的平直过流水段，且水位高度不小于           m。

答案：3    0.1

二、判断题

1．流速计法测定水流速时，要把流速计沉降到指定深度，且把流速计置于正对着水流方向上测定，还应把流速计置于测定人的下游一侧，以避免测定人位置对测速的影响。  (    )

答案：错误

正确答案为：应把流速计置于测定人的上游一侧。

2．流速计法测定水的流速时，为减少测量误差，当水深小于40cm时，采用一点法，水深大于40cm时，采用两点法。(    )

答案：正确

3．容积法测定污水的流量是将容器放在流水降落地点的同时，卡上秒表，测定容器中装至一定体积水所需的时间。测定一次，记录时间t(s)，根据容器容量计算流量。(    )

答案：错误

正确答案为：应重复测定数次，求出时间的平均值，根据容器容量计算流量。

4．溢流堰法测定水流量使用的薄壁堰，根据堰口的形状，可分为三角堰、梯形堰和矩形堰3种，三角堰多用于测定较大的流量，梯形堰和矩形堰用于测定较小的流量。(    )

答案：错误

正确答案为：三角堰多用于测定较小的流量，梯形堰和矩形堰用于测定较大的流量。

5．对穿过岩石而流出的溪流来说，河流断面和流速分布都很不规则，用一般方法测定流量比较困难，此情况下水体的混合状态良好，适宜于用流速计法测定流量。(    )

答案：错误

正确答案为：适宜于用浓度法测定流量。

6．用浮标法测流的河段，要求／顷直段的长度应大于上、下浮标断面间距的两倍。浮标中断面应有代表性，并无大的串沟、回流发生。(    )

答案：正确

7．在每次使用流速仪之前，必须检查仪器有无污损、变形，仪器旋转是否灵活及接触丝与信号是否正常等。(    )

答案：正确

8．容器法测定污水流量，适用于流量小于每日100t的排放口，并要求污水溢流口与受纳水体应有适当落差或能用导水管形成落差。(    )

答案：错误

正确答案为：容器法适用于流量小于每日50t的排放口。

9．污水流量测量应能满足水污染物排放总量监测的需要，污水测流须与污染物浓度监测同步。(    )

答案：正确

10．实行总量监测的企事业单位的排污口，必须安装符合有关技术要求的自动污水流量测量装置，所选择污水流量装置必须适应于污水特性和污水排放。(    )

答案：正确

三、选择题

1．使用流速计测量水的流量时，应将探头放入管道或渠道的      H处。测量的时间越长，所测量流速越准确，测量的时间应大于               s  (H为水的深度，m)。(    )

A．0.5，  100    B．0.6，50    C．0.6，  100    D．0.3，  100

答案：C

2．如果废水在封闭型圆形管道中流动，且充满管道，其平均流速则是主轴线流速的          。(  )

A．一倍    B．三分之一    C．四分之一    D．一半

答案：D

3．采用浓度法测水流量时，要用较多的示踪物质，因此，采用此法时要充分考虑到这些物质对                 ，尤其是对鱼类的影响。(    )

A．水生生物    B．水生植物    C．陆生生物    D．底栖动物

答案：A

4．流速仪法测水的流速时，测点的分布应符合一条垂线上相邻两测点的最小间距不宜               流速仪旋桨或旋杯的直径。测水面流速时，流速仪转子旋转部分不得露出水面。测河底流速时，应将流速仪下放至          m水深以下，并应使仪器旋转部分的边缘离开河底2～5cm。(    )

A．小于，0．9    B．大于，0．9    C．小于，0．5    D．大于，0．5

答案：A

5．浮标法测流时所用水面浮标，其入水部分表面应较粗糙，不应成流线型。浮标下面要加系重物，保持浮标在水中漂流稳定。浮标的入水深度，不得大于水深的             。浮标露出水面部分，应有易于识别的明显标志。(    )

A．1／10    B．  1／5    C．1／15    D．1／2

答案：A

6．用浮标法进行污水流量测量时，排污口上溯有一段底壁平滑且长度不小于         m、无弯曲、有一定液面高度的排污渠道，并经常进行疏通、消障。(    )

A．  10    B．  15    C．  20    D．  50

答案：A

四、问答题

1．简述水流量测量方法的选择原则。

答案：(1)具有足够的测量精度，测量流量时不受污水杂物的影响；

(2)所用设备经济实用，便于制造安装；

(3)尽量利用排水系统上原有的构筑物进行测量，如均匀流速的管道和溢流堰等；

(4)测量和计算方法简便，易于掌握；

(5)需要连续测量流量时，可修筑临时设施或安装量水设备，如计算槽和流量计等。

2．用流速计法测定河水的流量，应如何选择测流地点(断面)以保证测流的准确性?

答案：(1)水流尽可能为一条水路：

(2)在测定地点的上、下游要有一段相当于河面宽度几倍距离的直流部分，且又不是形成堆积和冲刷的地点；

(3)应避免明显不规则形状的河床和多岩石的地方；

(4)必须具有足够的水深和流量，最好选择那些具有相当于流速计旋转直径至少8倍水深和宽度的地点；

(5)在测定点上的水流横断面与其上、下游的水流横断面之间不应有很大的差异：

(6)不应有桥梁和其他建筑物的影响，而且没有旋涡或逆流的地方：

(7)对测定作业没有明显危险的地方。

3．综合评述浮标法测定河流流量断面布设的原则。

答案：(1)应选择在河岸顺直、等高线走向大致平顺水流集中的河段中央；

(2)按高、中、低水位分别测定流速、流向。测流断面应垂直于断面平均流向；

(3)河段内有分流、串沟存在时，宜分别垂直于流向布设不同的测流断面；

(4)在水库、堰闸等水利工程的下游布设流速仪测流断面，应避开水流异常紊动影响；

(5)上、下浮标断面必须平行于浮标中断面并等距，为减少计时误差，一般上、下浮标断面的距离应大于最大断面平均流速的50倍，特殊情况下，也不得小于最大断面平均流速的20倍(在上、下游浮标断面之间浮标漂流历时不宜少于20s)。

4．《水污染物排放总量监测技术规范》(HJ／T 92—2002)中，污水流量测量的质量保证有哪些要求?

答案：(1)必须对废水排口进行规范化整治；

(2)污水流量计必须符合国家环境保护总局颁布的污水流量计技术要求，在国家正式颁布污水流量计系列化、标准化技术要求之前，污水流量计必须经清水测评和废水现场考评合格；

(3)流量测量装置应具有足够的测量精度，应选用测定范围内的测量装置进行测量；

(4)测流时段内测得流量与水量衡算结果误差不应大于10％：

(5)应加强流量计量装置的维护和保养；

(6)流量计必须定期校正。

参考文献

[1]  河流流量测验规范(GB 50179—1993)．

[2]  水质  河流采样技术指导(HJ／T 52—1999)．

[3]  水污染物排放总量监测技术规范(HJ／T92--2002)．

[4]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北

京：化学工业出版社，1994．

命题：刘  艳

审核：尚邦懿  邢  建

(四)氧化还原电位、电导率、溶解氧、pH

分类号：W2-4

一、填空题

1．测量水的pH值时，应适当进行搅拌，以使溶液均匀并达到电化学平衡，而在读数时，则

应        ，           ，以使读数稳定。④

答案：停止搅动    静置片刻

2．电极法测定水的氧化还原电位时，配制试剂用水的电导率应小于          μS／cm，即将去离子水煮沸数分钟，以驱除水中的二氧化碳气体，然后          。①

答案：2    密塞冷却

3． 电极法测定水的氧化还原电位时，用于校正空白电极的标准溶液的名称

是                                     。①

答案：硫酸亚铁铵-硫酸高铁铵标准溶液

4．电极法测定水的氧化还原电位，在校验指示电极时，如实测结果与标准电位值相差大于      mV，则指示电极需要重新净化或更换。①

答案：±10

5．电化学探头法测定水中溶解氧时，所用的电极分两种类型，它们分别是

和                          。③

答案：原电池型(例如铅、银)    极谱型(例如银、金)-

二、判断题

1．由于pH值受水温影响而变化，测定时应在现场快速测定。(    )④

答案：错误

正确答案为：由于pH值受水温影响而变化，测定时应启用温度补偿装置，校正温度对电极信号的影响。

2．由于电导率表示溶液传导电流的能力，水样中的油污对电导率测定干扰不大，所以可以直接测定。(    )②

答案：错误

正确答案为：水样中含有油污会干扰测定，可先测定水样，再测定校准溶液，以了解干扰情况。若有干扰，应用萃取法除去。

3．电化学探头法测定水中溶解氧，装配膜电极时，膜内有气泡可以用手将膜抹平来赶走气泡。(   )③

答案：错误

正确答案为：装配膜电极时，膜内有气泡不得用手触摸膜的表面，内部气泡可以用灌注电解液的方法驱除。

4．电化学探头法测定水中溶解氧，水样接触电极的膜时，应保持一定的流速，以防止与膜接触的瞬间将该部位样品中的溶解氧耗尽，显示错误的读数。(    )③

答案：正确

5．电化学探头法测定水中溶解氧时，若水样中含有铁及能与碘作用的物质，会对膜电极法的测量产生干扰。(    )③

答案：错误

正确答案为：水样中含有铁及能与碘作用的物质，不会对膜电极法测量溶解氧产生干扰。

6．《水质  溶解氧的测定  电化学探头法》(GB／T11913—1989)适用于天然水和污水    中的溶解氧测定，如果用于测量海水或港湾水，应对含盐量进行校正。(    )③

答案：正确

7．电化学探头法测定水中溶解氧时，如果水中含有机溶剂、油类、硫化物和藻类，会引起薄膜阻塞、薄膜损坏或电极被腐蚀而干扰测定。(    )③

答案：正确

三、选择题

1．用来校正测定氧化还原电位仪器的标准溶液的标准电位值是            mV。(    )①

A．+500  B．一400  C．+430  D．200

答案：C

2．下列说法正确的是：                                         。(    )①

A．氧化还原电位可以测量水中的氧化性物质浓度

B．氧化还原电位可以帮助我们了解某种氧化物质或还原物质的存在量

C．氧化还原电位可以帮助我们了解水体中可能存在的氧化物质或还原物质及其存在量

答案：C

3．被测水体中含盐量在35g／L以下的时候，氧在水中的溶解度随含盐量的             。

(    )③

A．增加而减少    B．增加而增加    C．增加而不发生变化

答案：A

4．下列气体中会干扰电化学探头法测定水中溶解氧的是：                      。(    )③

A．C02    B．U2    C．N2    D．CO

答案：A

5．电化学探头法测定水中溶解氧时，仪器需要检验零点的时候，可将电极浸入               的蒸馏水中进行校零。(    )③

A．每升蒸馏水加入1g亚硫酸钠和1mg钴盐

B．每升蒸馏水加入2g亚硫酸钠和1g钴盐

C．每升蒸馏水加入10g亚硫酸钠和1mg钻盐

D．每升蒸馏水加入1g亚硫酸钠和1g钴盐

答案：A

参考文献

[1]水质  溶解氧的测定  电化学探头法(GB／T11913—1989)．

[2]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中．

国环境科学出版社，2002．

命题：李伍生

审核：尚邦懿  邢  建

第三节  重量法

(一)基础知识

分类号：W3-0

一、填空题

1．根据天平的感量(分度值)，通常把天平分为三类：感量在             g范围的天平称为普通天平；感量在——g以上的天平称为分析天平；感量在         mg以上的天平称为微量天平。

答案：0．1～0．001    0．0001    0．01

2．沉淀按其物理性质的不同，可粗略地分为          沉淀和       沉淀，介于两者之间的是凝乳状沉淀。

答案：晶形    无定形

二、判断题

1．天平是国家规定的强制检定计量量具，应定期由计量部门检定。(    )

答案：正确

2．台秤又称托盘天平，通常其分度值(感量)为0．1～0．01g，适用于粗略称量。(    )

答案：正确

3．用滤纸过滤时，将滤液转移至滤纸上时，滤液的高度一般不要超过滤纸圆锥高度的1／3，最多不得超过1／2处。(    )

答案：正确

4．利用沉淀反应进行重量分析时，希望沉淀反应进行得越完全越好。就相同类型的沉淀

物而言，沉淀的溶解度越小，沉淀越不完全；沉淀的溶解度越大，沉淀越完全。(    )

答案：错误

正确答案为：沉淀的溶解度越小，沉淀越完全；沉淀的溶解度越大，沉淀越不完全。

三、选择题

1．下列关于天平使用的说法中不正确的是：                                 。(    )

A．实验室分析天平应设置专门实验室，做到避光、防尘、防震、防腐蚀气体和防止空气对流

B．挥发性、腐蚀性、吸潮性的物质必须放在密封加盖的容器中称量

C．刚烘干的物质应及时称量

D．天平载重不得超过其最大负荷

答案：C

2．下列关于定量滤纸的说法中不正确的是：             。(    )

A．重量分析中，需将滤纸连同沉淀一起灼烧后称量时，应采用定量滤纸过滤

B．定量滤纸灼烧后，灰分小于0.001g者称“无灰滤纸”

C．定量滤纸一般为圆形，按直径分有11cm、9cm、7cm等几种

D．定量滤纸按孔隙大小分，有快速、中速和慢速3种

答案：B

3．下列关于重量分析对沉淀式的要求中说法不正确的是：               。(    )

A．沉淀的溶解度必须很小(一般要求小于10-4mol／L)，以保证被测组分沉淀完全

B．沉淀式要便于过滤和洗涤

C．沉淀力求纯净，尽量避免其他杂质的沾污，以保证获得准确的分析结果

D．沉淀式与称量式应保持一致

答案：D

参考文献

夏玉宇．化验员实用手册．北京：化学工业出版社，1999．

命题：陈新军

审核：武桂桃  彭刚华  刘国平

(二)硫酸盐

分类号：W3-1

一、填空题

1．用重量法测定水中硫酸盐时，在预处理阶段，酸性条件下煮沸可以将亚硫酸盐和硫化物分别

以                 和硫化氢的形式赶出。在污水中它们的浓度可能很高，发生3H2S＋S042-＋2H→4S↓＋4H20反应时，生成的单体硫应该过滤掉，以免影响测定结果。

答案：二氧化硫

2．水中少量硫酸盐对人体无影响，但过量时有致泻作用，饮用水中硫酸盐的含量不应超过  　mg／L。

答案：250

3．重量法可以准确测定硫酸盐含量在    mg／L(以计)以上的水样，测定上限为        mg／L(以计)。

答案：10    5000

二、判断题

1．用重量法测定水中硫酸盐时，当试料中含有、大于10mg， 1000mg、SiO2  2.5mg、Ca2+2000㎎、Fe3+  5.0mg以下时，不干扰测定。(    )

答案：正确

2．硫酸钡属细晶形沉淀，过滤时应选用慢速定量滤纸过滤。(    )

答案：正确

3．重量法可用于测定地表水、地下水、含盐水、生活污水及工业废水中的硫酸盐。(  )

答案：正确

4．重量法测定水中的硫酸盐时，硫酸钡沉淀反应在酸性介质中进行，虽然可以防止碳酸钡和磷酸钡沉淀，但是酸度较大时也会使硫酸钡溶解量增大。(    )

答案：正确

5．重量法测定水中硫酸盐，在进行沉淀反应时，应该在不断搅拌的情况下，快速加入沉淀剂。(    )

答案：错误

正确答案为：应该在不断搅拌的情况下，缓慢加入沉淀剂。

6．重量法测定水中的硫酸盐时，如果要回收和测定不溶物中的硫酸盐，则应取适量混匀水样定量过滤，再对不溶物进行特殊处理，使其熔融后测定。(    )

答案：正确

7．重量法测定水中硫酸盐，在将沉淀从烧杯转移至恒重坩埚时，应用热水少量多次洗涤沉淀，直到没有氯离子为止。(    )

答案：正确

三、选择题

1．下列关于硫酸盐的描述中不正确的是：           。(    )

A．硫酸盐在自然界中分布广泛

B．天然水中硫酸盐的浓度可能从每升几毫克至每升数干毫克

C．地表水和地下水中的硫酸盐主要来源于岩石土壤中矿物组分的风化和溶淋

D．岩石土壤中金属硫化物的氧化对天然水体中硫酸盐的含量无影响

答案：D

2．下列关于重量法分析硫酸盐干扰因素的描述中，不正确的是：                 。(    )

A．样品中包含悬浮物、硝酸盐、亚硫酸盐和二氧化硅可使测定结果偏高

B．水样有颜色对测定有影响

C．碱金属硫酸盐，特别是碱金属硫酸氢盐常使结果偏低

D．铁和铬等能影响硫酸盐的完全沉淀，使测定结果偏低

答案：B

四、问答题

1．用重量法测定水中硫酸盐时，为防止样品中可能含有的硫化物或亚硫酸盐被氧化，在采样现场应采取什么措施?

答案：在采集水样时应将容器完全充满。

2．简述重量法测定水中硫酸盐的原理。

答案：在盐酸溶液中，硫酸盐与加入的氯化钡形成硫酸钡沉淀，沉淀应在接近沸腾的温度下进行，并至少煮沸20min，沉淀陈化一段时间后过滤，并洗至无氯离子为止，烘干或者灼烧，冷却后称硫酸钡重量。

五、计算题

用重量法测定地下水水样中硫酸根的含量，从试料中沉淀出来的硫酸钡的重量为0.0800g，试料的体积为200m1，试计算该水样中硫酸根的含量。

答案：

参考文献

[1]  水质硫酸盐的测定重量法(GB／T11899—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  夏玉宇．化验员实用手册．北京：化学工业出版社，1999．

命题：陈新军  张  宁

审核：彭刚华  武桂桃  张  宁

(三)悬浮物

分类号：W3-2

一、填空题

1．水中的悬浮物是指水样通过孔径为           μm的滤膜，截留在滤膜上并于        ℃下烘干至恒重的固体物质。

答案：0．45    103～105

2．水中的残渣，一般分为            、            和            3种，其中              也称为悬浮物。

答案：总残渣    可滤残渣    不可滤残渣    不可滤残渣

二、判断题

1．重量法适用于生活污水和工业废水中悬浮物的测定，不适用于地表水和地下水中悬浮物的测定。(    )

答案：错误

正确答案为：重量法适用于地表水、地下水，也适用于生活污水和工业废水中悬浮物的测定。

2．重量法测定水中的悬浮物是一种近似方法，只具有相对评价意义。(    )

答案：正确

3．烘干温度和时间，对水中悬浮物的测定结果有重要影响。(    )

答案：正确

4．为测定水中悬浮物而过滤水样时，滤膜上悬浮物过多，可酌情少取水样，悬浮物过少，可增大取样体积。(    )

答案：正确

三、选择题

1．采集水中悬浮物样品时，对漂浮或浸没的不均匀固体物质，应认为它          悬浮物质。(    )

A．属于    B．不属于

答案：B

2．下列关于水中悬浮物测定的描述中，不正确的是：               。(    )

A．水中悬浮物的理化特性对悬浮物的测定结果无影响

B．所用的滤器与孔径的大小对悬浮物的测定结果有影响

C．截留在滤器上物质的数量对悬浮物的测定结果有影响

D．滤片面积和厚度对悬浮物的测定结果有影响

答案：A

3．下列关于水中悬浮物样品采集和贮存的描述中，不正确的是：                 。(    )

A．样品采集可以用聚乙烯瓶或硬质玻璃瓶

B．采样瓶采样前应用洗涤剂洗净，再用自来水和蒸馏水冲洗干净

C．采集的样品应尽快测定，如需放置，则应低温贮存，并且最长不得超过7d

D．贮存水样时应加入保护剂

答案：D

四、问答题

1．简述重量法测定水中悬浮物的步骤。

答案：量取充分混合均匀的试样100m1抽吸过滤。使水分全部通过滤膜。再以每次10m1蒸馏水连续洗涤3次，继续吸滤以除去痕量水分。停止吸滤后，仔细取出载有悬浮物的滤膜放在原恒重的称量瓶里，移入烘箱中，于103～105℃下烘干1h后移入干燥器中，使之冷却到室温，称其重量。反复烘干、冷却、称量，直至两次称重的重量差≤0．4mg为止。

2．简述测定水中悬浮物的意义。

答案：水体中悬浮物含量过高时，可产生以下危害：

(1)使水体变浑浊，降低水的透明度，影响水体外观：

(2)阻碍溶解氧向水体下部扩散，影响水生生物的呼吸和代谢，甚至造成鱼类窒息死亡；

(3)妨碍表层水和深层水的对流，悬浮物过多，还可造成河渠、水库淤塞；

(4)灌溉农田可引起土壤表面形成结壳，降低土壤的透气性和透水性。因此，测定水中悬浮物对了解水质、评价水体污染程度具有特定意义。

五、计算题

用重量法测定水中悬浮物时，首先将空白滤膜和称量瓶烘干、冷却至室温，称量至恒重，称得重量为45.2005g：取水样100ml抽滤后，将悬浮物、过滤膜和称量瓶经烘干、冷却至室温，称量至恒重，称得重量为45.2188g；试计算水样中悬浮物的浓度。

答案：

参考文献

[1]  水质  悬浮物的测定  重量法(GB／T11901—1989)．

[2]  海洋监测规范  第4部分：海水分析(GBl7378．4—1998)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：陈新军  张  宁

审核：武桂桃  彭刚华  张  宁

(四)全盐量、矿化度

分类号：W3-3

一、填空题

1．矿化度是水中所含无机矿物成分的总量，经常饮用低矿化度的水会破坏人体内             和碱土金属离子的平衡，产生病变，饮水中矿化度过高又会导致                疾病。②

答案：碱金属    结石症

2．水中全盐量是指可通过孔径为         μm的滤膜或滤器，并于       ℃±     ℃下烘干至恒重的残渣重量。①

答案：0．45    105  2

3．重量法测定水中全盐量时，取100血水样测定，检测下限为           mg／L。①

答案：10

二、判断题

1．重量法适用于农田灌溉水质、地下水和城市污水中全盐量的测定。(    )①

答案：正确

2．重量法测定水中全盐量时，如果蒸干的残渣有色(含有机物)，则应用过氧化氢溶液处理。(   )①

答案：正确

3．重量法测定水样中全盐量时，过滤时应弃去初滤液10～15m1。(    )①

答案：正确

三、选择题

关于重量法测定水中全盐量样品的采集，，下列描述中不正确的是：          。(    )①

A．采样时不可搅动水底部的沉积物

B．如果水样中含沉降性固体(如泥沙等)，则应分离除去

C．样品只能采集在玻璃瓶中

D．采样时应做好采样记录

答案：C

四、问答题

1．简述用重量法测定水矿化度的方法原理。②

答案：取一定量水样经过滤去除漂浮物及沉降性固体物，放在称至恒重的蒸发皿内蒸干，并用过氧化氢除去有机物，然后在105—110℃下烘干至恒重，将称得重量减去蒸发皿重量之差与取样体积之比即为矿化度。

2．重量法测定水中全盐量时，水中全盐量按下式计算：

C(mS／L)=(W—W0)×106／V

试解释式中W、W。和V的含义及单位。①

答案：W—蒸发皿及残渣的总重量，g；Wo—蒸发皿的重量，g；V—试样的体积，ml。

3．用重量法测定矿化度时，如何消除干扰?②

答案：高矿化度水样，含有大量钙、镁的氯化物时易吸水，硫酸盐结晶水不易除去，均使结果偏高。采用加入碳酸钠溶液，并提高烘干温度和快速称量的方法以消除其影响。

参考文献

[1]  水质全盐量的测定重量法(HJ／T51—1999)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：陈新军  张  宁

审核：彭刚华  武桂桃  张  宁

第四节  电化学法

(一)基础知识

分类号：W4-0

一、填空题

1．电化学电池中，发生氧化反应的电极称为     极，发生还原反应的电极称为          极。

答案：阳    阴

2．电化学电池的电极电位大小决定于溶液中氧化还原体系的             能力。

答案：氧化还原

二、判断题

1．电化学分析法大致可分成5类：电位分析法、电导分析法、电解分析法、库仑分析法、伏安法和极谱法。(    )

答案：正确

2．标准氢电极是参考电极的二级标准。(    )

答案：错误

正确答案为：标准氢电极是参考电极的一级标准。

3．由外界电能引起化学反应的电池称作原电池。(    )

答案：错误

正确答案为：由外界电能引起化学反应的电池是电解电池。

4．电化学分析是利用物质的电化学性质测定物质成分的分析方法，它以电导、电位、电流和电量等电化学参数与被测物质含量之间的关系作为计量的基础。(    )

答案：正确

三、选择题

1．             属于电位分析法。(    )

A．离子选择电极法    B．电导法    C．电解法

答案：A

2．国际上规定：以标准氢电极作为标准参比电极，在任何温度下，标准氢电极的相对平衡电势都为         。(    )

A．  2    B．  1    C．  0

答案：C

四、问答题

水质监测项目中有许多是应用电化学分析方法进行测定的。试写出5个分别应用不同电化学分析方法进行测定的水质监测项目名称以及电化学方法名称。

答案：pH，玻璃电极法；氟化物，离子选择电极法；电导率，电导率仪法；化学需氧量，库仑法；酸碱度，电位滴定法；铜铅锌镉，阳极溶出伏安法；铜铅锌镉，极谱法。

参考文献

[1]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2]  夏玉宇．化验员实用手册．2版．北京：化学工业出版社，2004‘

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

(二)氟化物

分类号：W4-1

一、填空题

1．用离子选择电极法测定水中氟化物时，需要控制水样的pH值，氟化物含量愈低，其适宜的pH范围愈宽，一般测定溶液的pH应在          范围。

答案：5～8

2．《水质氟化物的测定离子选择电极法》(GB／T 7484—1987)中所有试剂，除另有说明外，均为    纯试剂，所用水为          水或         水。

答案：分析    去离子    无氟蒸馏

3．测定氟的水样应使用　　　　　(材质)瓶采集和贮存。如果水样中氟化物含量不高、pH值在7以上，也可以用           (材质)瓶存放。

答案：聚乙烯    硬质玻璃瓶

二、判断题

1．氟电极对氟硼酸盐离子(BF4-)不响应，如果水样中含有氟硼酸盐或者污染严重，则应先进行蒸馏。(    )

答案：正确

2．离子选择电极法测定水中氟化物时，水样有颜色或浑浊都影响测定。(    )

答案：错误

正确答案为：此时，水样有颜色或浑浊不影响测定。

3．磷肥工业排放废水中，氟化物为必测项目。(    )

答案：正确

4．离子选择电极法测定水中氟化物时，由于温度改变较大而导致斜率(RT／F)的变化一般是有规律的，如果斜率变小，可能是指示电极失效，灵敏度降低。(    )

答案：正确

三、选择题

1．《水质氟化物的测定离子选择电极法)>(GBfr 7484—1987)的最低检出限为含氟化物(以F-计)    mg／L，测定上限可达1900mg／L。(、  )

A．0.01    B．0.02    C．0.05    D．0.10

答案：C

2．用离子选择电极法测定水中氟化物时，在测定前应使试样达到            ，并使试样和标准溶液的温度相同(温差不得超过±l℃)。(    )

A．20℃   B．25℃    C．室温    D．15℃

答案：C

3．用离子选择电极法测定水中氟化物时，          干扰测定。(    )

A．三价铁离子    B．钙离子    C．钠离子

答案：A

4．《水质氟化物的测定离子选择电极法  (GB／T7484—1987)测定的是         氟离子浓度。(    )

A．络合的    B．游离的    C．固定的

答案：B

5．用离子选择电极法测定水中氟化物时，如果斜率(RT／F)明显变大，除因温度外，还可能由于离子计供电电压的    以及容器的吸附引起。(    )

A．增高，降低    B．降低，降低    C．增高，增高    D．降低，增高

答案：A

四、问答题

1．用离子选择电极法测定水中氟化物时，加入总离子强度调节剂的作用是什么?

答案：保持溶液中总离子强度，并络合干扰离子，保持溶液适当的pH值。

2．简述氟电极使用前及使用后存放的注意事项。

答案：电极使用前应充分冲洗，并去掉水分。电极使用后应用水冲洗干净，并用滤纸吸去水分，放在空气中，或者放在稀的氟化物标准溶液中；如果短时间内不再使用，应洗净，吸去水分，套上保护电极敏感部位的保护帽。

3．离子选择电极法测定水中氟化物时，主要有哪两种校准的方法?各适用于何种样品的测定?

答案：离子选择电极测量方法主要有校准曲线法和标准加入法。校准曲线法适用于一般样品的测定；当样品成分复杂或成分不明时，宜采用标准加入法，以减小基体的影响。

五、计算题

20℃时，用离子选择电极法测定水中氟化物，校准曲线的数据如下：

| 氟化物含量μg | 电位值／mv | 氟化物含量μg | 电位值／mv |
| --- | --- | --- | --- |
| 10．0 | —283．2 | 100 | —225．3 |
| 30．0 | —254．3 | 200 | —206．9 |
| 50．0 | —241．7 |  |  |

测定A水样中氟化物含量时，读取的电位值为－231.5 mV。试计算该校准曲线的相关系数和A水样的氟含量(μg)。

答案：按方程y=a lgx＋b进行回归计算，得出a=－340.98，b=58.22，相关参数r=0.9998，

进而计算得出A水样的氟含量为76.0μg。

参考文献

[1]  水质氟化物的测定离子选择电极法(GB／T 7484—1987)．

[2]  地表水和污水监测技术规范(HJ／T91—2002)．

[3]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

[4]  魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

(三)氨氮(非离子氨)

分类号：W4-2

一、填空题

1．电极法测定水中氨氮的方法最低检出浓度为        mg/L，测定上限为           mg/L。

答案：0.03    1400

2．电极法测定水中氨氮时，标准溶液和水样的温度应             。

答案：相同

3．电极法测定水中氨氮的原理是：氨气敏电极为一复合电极，以pH玻璃电极为指示电极，银-氯化银电极为参比电极。在水样中加入          溶液将pH提高到11以上，使铵盐转化为氨，生成的氨由于扩散作用而通过半透膜，引起          浓度变化，由pH玻璃电极测得其变化。在恒定的离子强度下，测得的电极电位与水样中        浓度的对数呈一定的线性关系。由此，可从测得的电极电位值确定样品中氨氮的含量。

答案：强碱    氢离子    氨氮

4．电极法测定水中氨氮时，如水样酸性较大，应先用碱液调至中性，再加            液进行测定。

答案：离子强度调节

二、判断题

1．电极法测定水中氨氮时，色度和浊度对测定有影响。(    )

答案：错误

正确答案为：此时，色度和浊度对测定无影响。

2．电极法测定水中氨氮时，应避免由于搅拌器发热而引起被测溶液温度上升，影响电位值的测定。(    )

答案：正确

3．电极法可用于测定饮用水、地表水、生活污水及工业废水中氨氮的含量。(    )

答案：正确

4．电极法测定水中氨氮时，水样可以加氯化汞保存。(    )

答案：错误

正确答案为：此时，水样不可以加氯化汞保存。

5．水中氨氮的来源主要为生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物，以及某些工业废水和农田排水中排放的含氮化合物。(    )

答案：正确

三、选择题

1．氨氮以游离氨或铵盐形式存在于水中，两者的组成之比取决于水的           和水温。(    )

A．还原性物质    B．pH值    C．氧化性物质

答案：B

2．水样中        含量过高时，将影响电极法测定氨氮的结果，必要时，应在标准溶液中加入相同量的盐类，以消除误差。(    )

A．碱性物质    B．盐类    C．有机物    D．氯离子

答案：B

3．电极法测定水中氨氮时，在搅拌下读取稳定的电位值是指在1min内变化不超过        mV时读取的值。(    )

A．1    B．2    C．3    D．4

答案：A

4．电极法测定水中氨氮过程中，搅拌速度应适当，不形成涡流，避免在电极处产生         。(    )

A．铵离子    B．氢氧根离子    C．气泡

答案：C

5．电极法测定水中氨氮使用的电极内充液是一定浓度的           溶液。(    )

A．氯酸钾    B．氯化铵    C．氯化钾

答案：B

四、问答题

1．简述电极法测定水中氨氮的主要干扰物。

答案：主要干扰物为挥发性胺、汞和银以及高浓度溶解离子。

2．简述电极法测定水中氨氮的优缺点。

答案：电极法测氨氮具有通常不需要对水样进行预处理和测量范围宽等优点，但电极的寿命和再现性尚存在一些问题。

参考文献

[1]  国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．3版．北京：中国环境科学出版社，1989．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：袁  力

审核：任学蓉  孔福生

(四)pH值

分类号：W4-3

一、填空题

1．《水质pH值的测定玻璃电极法》(GB／T 6920—1986)适用于饮用水、地表水及      pH值的测定。①

答案：工业废水

2．水样的pH值最好现场测定。否则，应在采样后把样品保持在0～4℃，并在采样后     h之内进行测定。①

答案：6

3．常规测定pH值所使用的酸度计或离子浓度计，其精度至少应当精确到          pH单位。②

答案：0.1

二、判断题

1．测定某工业废水一个生产周期内pH值的方法是：按等时间间隔采样，将多次采集的水样混合均匀，然后测定该混合水样的pH值。(    )①

答案：错误

正确答案为：必须单独测定每次采集水样的pH值。

2．存放时间过长的电极，其性能将变差。(    )①②

答案：正确

3．玻璃电极法测定pH值使用的标准溶液应在4℃冰箱内存放，用过的标准溶液可以倒回原储液瓶，这样可以减少浪费。(    )①②

答案：错误

正确答案为：使用过的标准溶液不可以再倒回去反复使用，因为会影响标准溶液的pH值。

4．玻璃电极法测定pH值时，水的颜色、浊度，以及水中胶体物质、氧化剂及较高含盐量均不干扰测定。(    )①②

答案：正确

5．玻璃电极法测定水的pH值中，消除钠差的方法是：除了使用特制的低钠差电极外，还可以选用与被测水样的pH值相近的标准缓冲溶液对仪器进行校正。(    )①

答案：正确

三、选择题

1．玻璃电极法测定水的pH值时，在pH大于10的碱性溶液中，因有大量钠离子存在而产生误差，使读数          ，通常称为钠差。(    )①

A．偏高    B．偏低    C．不变

答案：B

2．玻璃电极法测定水的pH值时，温度影响电极的电位和水的电离平衡。需注意调节仪器的补偿装置与溶液的温度一致，并使被测样品与校正仪器用的标准缓冲溶液温度误差在±      ℃之内。(    )①②

A．  1    B．2    C．3

答案：A

3．通常称pH值小于           的大气降水为酸雨。(    )②

A．7.0    B．5.6    C．4.8    D．6.5

答案：B

4．大气降水样品若敞开放置，空气中的微生物、             以及实验室的酸碱性气体等对pH值的测定有影响，所以应尽快测定。(    )②

A．二氧化碳    B．氧气    C．氮气

答案：A

参考文献

[1]  水质pH值的测定玻璃电极法(GB／T6920--1986)．

[2]  大气降水pH值的测定电极法(GB／T13580．4--1992)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》编委会．空气和废气监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2003．

[5]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

(五)电导率

分类号：W4-4

一、填空题

电导率仪法测定水的电导率时，实验用水的电导率应小于         μS／cm，一般是蒸馏水再经过离子交换柱制得的纯水。①②

答案：1

二、判断题

1．新鲜蒸馏水存放一段时间后，由于空气中二氧化碳或氨的溶入，其电导率会上升。(    )①②

答案：正确

2．水样采集后，其电导率应尽快测定，不能及时进行测定时，水样应加酸保存。(    )①②

答案：错误

正确答案为：测定电导率的水样，不能加保存剂。

3．电导率仪法测定电导率时，如果使用已知电导池常数的电导池，不需要测定电导池常数，可调节仪器直接测定，但是需要经常用标准溶液校准仪器。(    )①②

答案：正确

三、选择题

1．电导率仪法测定水的电导率，通常规定     ℃为测定电导率的标准温度。如果测定时水样的温度不是该温度，一般应将测定结果换算成该温度下的电导率数据，然后再报出。(    )①②

A．  15    B．  20    C．  25    D．  28

答案：C

2．电导率仪法测定电导率使用的标准溶液是         溶液。测定电导率常数时，最好使用与水样电导率相近的标准溶液。(    )①②

A．氯化钾    B．氯酸钾    C．碘酸钾

答案：A

四、问答题

简述水样电导率测定中的干扰及其消除方法。①②

答案：水样中含有粗大悬浮物质、油和脂将干扰测定。可先测定水样，再测定校准溶液，以了解干扰情况。若有干扰，应过滤或萃取除去。

参考文献

[1] 大气降水电导率的测定方法(GB／T13580．3—1992)。

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

(六)化学需氧量

分类号：W4-5

一、填空题

1．库仑法测定COD的原理是：水样以重铬酸钾为氧化剂，在10.2mol／L          介质中回流氧化后，过量的重铬酸钾用电解产生的            离子作为库仑滴定剂，进行库仑滴定。根据电解产生亚铁离子所消耗的电量，按照法拉第定律进行计算。

答案：硫酸  磷酸亚铁

2．库仑法测定水中COD时，对于         及        的水样，要特别注意取样的均匀性，否则会带来较大的误差。

答案：浑浊    悬浮物较多

3．  指示库仑滴定终点的方法有化学指示剂法、电位法和安培法等。库仑法测定水中

COD指示滴定终点的方法是——。

答案：电位法

二、判断题

1．库仑法测定水中COD的方法是国家标准分析方法。(    )

答案：错误

正确答案为：该方法不是国家标准分析方法。

2．库仑法测定水中COD时，可以用去离子水配制试剂和稀释水样。(    )

答案：错误

正确答案为：不能用去离子水配制试剂和稀释水样，应该使用经高锰酸盐氧化的重蒸馏水。

3．《地表水环境质量标准》(GB 3838--2002)中，Ⅲ类水的COD标准限值为20mg／L。(    )

答案：正确

4．测定COD的水样必须用玻璃瓶采集。(    )

答案：正确

5．在电镀工业排放废水中，COD为必测项目。(    )

答案：错误

正确答案为：在电镀工业排放废水中，COD不是必测项目。

6．库仑法测定水中COD，当使用3mi 0.05mol／L重铬酸钾溶液进行标定值测定时，方法的最低检出浓度为3ml／L(COD)，测定上限为100mg／L。(    )

答案：正确

三、选择题

1．库仑法和重铬酸钾法测定水中COD时，加入硫酸银的作用是            。(    )

A．催化剂    B．氧化剂    C．还原剂

答案：A

2．库仑法测定水中COD时，若铂电极被沾污，可将电极放入2mol/L            中浸洗片刻，然后用重蒸馏水洗净。(    )

A．草酸    B．醋酸    C．氨水    D．乙醇

答案：C

3．库仑法测定水中COD的消解回流时间一般为             min。(    )

A．15    B．20    C．30    D．45

答案：A

四、问答题

简述库仑法测定水中COD时，水样消解时加入硫酸汞的作用是什么?为什么?

答案：加入硫酸汞是为了消除水样中氯离子的干扰。因为氯离子能被重铬酸钾氧化，并且能与催化剂硫酸银作用产生沉淀，影响测定结果。

参考文献

[1] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2]  地表水环境质量标准(GB 3838--2002)．

[3]  地表水和污水监测技术规范(HJ／T91--2002)．

[4]  夏玉宇．化验员实用手册．2版．北京：化学工业出版社，2004．

命题：袁  力

审核：孔福生  夏  新

(七)氯化物、硝酸盐氮

分类号：W4-6

一、填空题

1．离子选择电极-流动注射法测定水中氯化物和硝酸盐氮的工作原理是：试液与          分别由蠕动泵引入系统，经过一个三通管混合后进入流通池，由流通池喷嘴口喷出，与固定在流通池内

的           电极接触，该电极与固定在流通池内的参比电极即产生电动势，该电动势随试液中氯离子或硝酸盐氮浓度的变化而变化。①②

答案：离子强度调节剂    离子选择性

2．离子选择电极-流动注射法测定水中氯化物时，硫化物的干扰可加入少量的          消除。①

答案：硝酸铅

3．离子选择电极-流动注射法测定水中硝酸盐氮时，的干扰可加入少量          消除。②

答案：氨基磺酸

4．离子选择电极-流动注射法测定水中氯化物时，应用1％HN03或1％NaOH控制水样pH值

在               之间。①

答案：4.0～8.5

5．离子选择电极-流动注射法测定水中硝酸盐氮时，应用1％H2S04或1％NaOH控制水样pH值

在          之间。②

答案：2～8

二、判断题

1．离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物时，钾离子、钠离子干扰测定。(    )①

答案：错误

正确答案为：离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物时，钾离子、钠离子不干扰测定。

2．离子选择电极-流动注射法测定水中硝酸盐氮时，钙离子、镁离子干扰测定。(    )②

答案：错误

正确答案为：离子选择电极-流动注射法测定水中硝酸盐氮时，钙离子、镁离子不干扰测定。

3．离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物和硝酸盐氮的过程中，如遇气泡聚积在电极表面，应去除，否则影响测定。(    )①②

答案：正确

4．离子选择电极-流动注射法测定氯化物时，若发现敏感膜表面磨损或沾污，应在细金相砂纸上抛光。(    )①

答案：正确

三、选择题

1．离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物的检出限为         mg／L。(    )①

A．0.2    B．0.5    C．0.7    D．0.9

答案：D

2．离子选择电极—流动注射法测定水中硝酸盐氮的检出限为       mg／L。(    )②

A．0.2    B．0.5    C．0.7    D．0.9

答案：A

3．离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物，电极在使用前必须先活化。活化方法为：在10-3mol／L          溶液中浸泡          h。(    )①

A．NaCl，0.5  B．NaNO3，1  C．NaF，1.5  D．Na2S04，2  E．NaCl，1

答案：E

4．离子选择电极-流动注射法测定水中硝酸盐氮时，电极在使用前必须先活化。活化方法为：将电极浸泡在10-3mol／L          溶液中        min以上。(    )②

A．NaCl，30    B．NaN03，30    C．Na2S04，60    D．NaF，90

答案：B

5．离子选择电极-流动注射法测定水中硝酸盐氮时，向电极中加内充液的方法是：使用前旋下电极头，用滴管插入内充液室内，慢慢加入内充溶液至内充液室的       处，再旋上电极头。(    )②

A．1／3   B．2／3   C．4／5   D．1／2

答案：C

四、问答题

1．简述离子选择电极—流动注射法测定水中硝酸盐氮中，电极使用后的保养方法。②

答案：电极使用完毕后，应清洗到空白电位值，甩净内充液，用滤纸吸干避光保存。

2．简述用离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物时，水样的保存方法。①

答案：用离子选择电极—流动注射法测定水中氯化物时，水样盛放于塑料容器中，在2～5℃冷藏，最长可保存28d。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：袁  力

审核：任学蓉  孔福生  王  平

第五节容量法

(一)基础知识

分类号：W5-0

一、填空题

1．量器的标准容量通常是指在           ℃时的容量。

答案：20

2．酸式滴定管主要用于盛装酸性溶液、             和            。

答案：氧化还原性溶液    盐类稀溶液

3．按反应的性质，容量分析可分为：               法、              法、                法和                 法。

答案：酸碱滴定    氧化还原滴定    络合滴定    沉淀滴定

4．络合滴定法就是利用           和        形成络合物的化学反应为基础的一种容量分析方法。

答案：金属离子    络合剂

5．容量分析法是将一种已知         的标准溶液滴加到被测物质的溶液中，直到所加的标准溶液与被测物质按化学计量定量反应为止，然后根据标准溶液的             计算被测物质的含量。

答案：准确浓度    浓度和用量

6．标准溶液从滴定管滴入被测溶液中，二者达到化学反应式所表示的化学计量关系时的点，叫

做              ，在滴定过程中，指示剂正好发生颜色变化的转变点，叫做               。

答案：理论终点    滴定终点

7．正式滴定操作前，应将滴定管调至“0”刻度以上约0.5cm处，并停留1～2mln，然后调节液面位置；停留1～2min的目的是为了                     。每次滴定最好从“0”刻度或接近“0”刻度开始，这既是为了保证有足够量的溶液供滴定使用，又是为了                  。

答案：使附在管上部的溶液流下    减小(平行)滴定误差

8．滴定管在装入滴定液之前，应该用滴定液洗涤滴定管3次，其目的是为了             ，以确保滴定液               。

答案：除去管内残存水分    浓度不变

二、判断题

1．氧化还原反应平衡常数越小，反应越完全。(    )

答案：错误

正确答案为：氧化还原反应平衡常数越大，反应越完全。

2．在络合滴定过程中，理论终点附近的pM值变化越大，滴定突跃就越明显，也就越容易准确地指示终点。(    )

答案：正确

3．滴定完毕后，将滴定管内剩余溶液倒回原瓶，再用自来水、蒸馏水冲洗滴定管。(    )

答案：错误

正确答案为：不能将剩余标液倒回原瓶。

4．滴定终点与滴定反应的理论终点不一定完全相符。(    )

答案：正确

5．碱式滴定管用来装碱性及氧化性溶液，如高锰酸钾、碘和硝酸银溶液等。(    )

答案：错误

正确答案为：碱式滴定管只能装碱性及无氧化性溶液。如高锰酸钾、碘和硝酸银溶液是氧化性溶液，能与滴定管的橡皮发生反应，所以不能装在碱式滴定管中。

6．滴定操作时，大幅度甩动锥形瓶或不摇动锥形瓶都是不规范的。(    )

答案：正确

7．标准滴定溶液的浓度值，计算过程中应保留5位有效数字，报出结果应取4位有效数字。(    )

答案：正确

8．滴定管读数时，无论是在滴定架上还是手持滴定管，都要保证滴定管垂直向下。(    )

答案：正确

三、选择题

1．关于氧化还原反应，以下叙述错误的是：                       。(    )

A．被氧化的元素化合价一定升高    B．被还原元素的化合价一定降低

C．有氧元素参加的反应一定是氧化还原反应

答案：C

2．下列物质暴露在空气中，质量不会增加的是：               。(    )

A．浓硫酸    B．无水氯化钙    C．生石灰    D．草酸

答案：D

3．在我国化学试剂等级中，优级纯(保证试剂)的表示符号为          。(    )

A．A．R．    B．G．R．    C．S．R．    D．L．R．

答案：B

4．下列物质中，可用称量法直接配制标准滴定溶液的是：             。(    )

A．固体NaOH(G.R)    B．浓盐酸(G.R．)    C．固体K2Cr2O7(基准)

答案：C

5．在一般情况下，滴定分析(容量分析)测得结果的相对误差为        ％左右。(    )

A．  0.1    B．0.2    C．0.5

答案：B

6．进行滴定操作时，滴定速度以          为宜，切不可成直线放下。(    )

A．每秒3～4滴或8～10ml／min    B．每秒5～6滴或10～12ml／min

C．每秒4～5滴或6～8ml／min

答案：A

7．用分析纯碳酸钠来标定盐酸标准滴定溶液，会使标定结果             。(    )

A．偏高    B．偏低    C．正确

答案：B

8．要准确量取20．00ml溶液，应选用             。(    )

A容量瓶  B．移液管  C．量筒

答案：B

9．酸式滴定管活塞密封性检查的方法是：   在活塞不涂凡士林的清洁滴定管中加蒸馏水至零标线处，          为合格。(    )

A．放置5min，液面下降不超过1个最小分度者

B．放置10min，液面下降不超过1个最小分度者

C．放置15min，液面下降不超过1个最小分度者

答案：C

四、问答题

1．简述容量分析法的误差来源。

答案：(1)滴定终点与理论终点不完全符合所致的滴定误差：

(2)滴定条件掌握不当所致的滴定误差：

(3)滴定管误差；

(4)操作者的习惯误差。

2．可以直接配制标准溶液的基准物质，应满足什么要求?

答案：(1)纯度高，杂质含量可忽略；

(2)组成(包括结晶水)与化学式相符；

(3)性质稳定，反应时不发生副反应；

(4)使用时易溶解；

(5)所选用的基准试剂中，目标元素的质量比应较小，使称样量大，可以减少称量误差。

3．简述影响沉淀物溶解度的因素有哪些。

答案：影响沉淀溶解度的因素主要有同离子效应、盐效应、酸效应及络合效应等，此外，温度、介质、晶体结构和颗粒大小也对溶解度有影响。

4．简述滴定管读数时的注意事项。

答案：滴定管读数时应遵守以下规则：

(1)读数前要等1～2min；

(2)保持滴定管垂直向下：

(3)读数至小数点后两位；

(4)初读、终读方式应一致，以减少视差：

(5)眼睛与滴定管中的弯月液面平行。

5．适合容量分析的化学反应应具备哪些条件?

答案：(1)反应必须定量进行而且进行完全；

(2)反应速度要快：

(3)有比较简便可靠的方法确定理论终点(或滴定终点)；

(4)共存物质不干扰滴定反应，或采用掩蔽剂等方法能予以消除。

6．常量滴定管、半微量滴定管和微量滴定管的最小分度值各是多少?

答案：常量滴定管：0.1ml；半微量滴定管：0.05m1或0.02ml；微量滴定管：0.01ml。

五、计算题

1．对一滴定管进行校准中，在18℃时由滴定管放出10.00ml纯水其质量Wt为9.9701g，已知18℃时每毫升水的质量dt为0.9975g，试求该滴定管误差。

答案：

10.00—9.99=+0.01(m1)

即在18℃时这一段滴定管量得的体积误差是+0.01ml

2．当分析天平的称量误差为±0.0002g时，若要求容量分析的相对误差控制在0.1％以下，则基准物质的质量必须大于多少克?

答案：0.0002／0.1％=0.2

即基准物质的质量必须大于0.2g。

3．滴定管的读数误差为0.02m1，为使测量的相对误差控制在0.1％以下，滴定溶液的消耗量不少于多少毫升?

答案：滴定量：0.02ml/0.1％=20ml

即不少于20m1。

参考文献

[1]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

[2]  欧阳纶，等．环境监测分析．长沙：湖南科学技术出版社，1986．

[3]  刘瑞雪，等．化验员习题集．2版．北京：化学工业出版社，2000．

[4]  成都科学技术大学分析化学教研组，浙江大学分析化学教研组．分析化学．北京：高等教育出版社，1987.

命题：张荣辉  李桂铃  武云霞

审核：李振声  彭刚华  陈  谊

(二)酸度、碱度

分类号：W5-1

一、填空题

1．测定酸度、碱度的水样应采集于              或          (材质)的容器中贮存。①②

答案：聚乙烯    硅硼玻璃

2．滴定法测定水中酸度中，在滴定时，含有硫酸铝的水样应           后滴定。①②

答案：加热

3．酸碱指示剂滴定法测定水中酸度时，总酸度是指采用             作指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定至pH为          时的酸度。①

答案：酚酞    8.3

4．酸碱指示剂滴定法测定水中碱度时，用标准酸溶液滴定至甲基橙指示剂由橘黄色变成橘红色时，溶液的pH为          。①

答案：4.4～4.5

5．一碱性水样可能含有OH-、C032-、HC03-或其混合溶液，现用盐酸标准溶液对其进行滴定，若以酚酞作指示剂消耗盐酸溶液V1ml，若以甲基橙为指示剂消耗盐酸溶液V2m1，则：当V1>V2时，水样中含有                        。当V1<V2时，水样中含有           。①

答案：氢氧化物和碳酸盐(OH-和C032-)    碳酸盐和重碳酸盐(C032-和HC03-)

6．电位滴定法测定水中酸、碱度时，可采用           法和             法进行测量。②

答案：滴定曲线    直接滴定

7．电位滴定法测定酸度和碱度时，是通过        、         或               指示终点。②

答案：pH计    离子计    电位滴定仪

二、判断题

1．酸度即是氢离子的浓度。(    )①②

答案：错误

正确答案为：酸度是水中溶质的离解或水解而产生的氢离子与碱标准溶液作用至一定的pH值所消耗的量。

2．水的碱度是指水中所含能与强酸定量作用的物质总量。(    )①②

答案：正确

3．污水中的总碱度包含水中氢氧化物、碳酸盐和重碳酸盐的总量。(    )①②

答案：错误

正确答案为：还含有有机碱类和金属水解性盐类等。

4．测定水样中酸碱度时，如水样浊度较高，应过滤后测定。(    )①②

答案：错误

正确答案为：不能过滤，应选用电位滴定法测定。

5．采用酸碱指示剂滴定法测定水中酸碱度时，水样的色度和浊度均干扰测定。(    )①

答案：正确

6．碳酸盐碱度，只有在酚酞碱度不是零、但小于总碱度时才存在。(    )①②

答案：正确

7．电位滴定法测定水样中酸度和碱度时，所用的指示电极不同。(    )②

答案：错误

正确答案为：都是采用玻璃电极为指示电极。

8．电位滴定法测定水样酸碱度时，油状物质覆盖于玻璃电极表面致使响应迟缓，可通气搅拌（   ）②

答案：错误

正确答案为：不能通气搅拌，应减慢滴定速度或延长滴定间歇时间。

9．用电位滴定法测定水中酸碱度时，若电位滴定仪没有温度补偿功能，则滴定温度应保持20℃±2℃。(    )②

答案：错误

正确答案为：应保持25℃±2℃。

10．采用电位滴定法测定水的碱度时，对于工业废水或含复杂组分的水样，可以pH4.4～4.5指示总碱度的滴定终点。(    )②

答案：错误

正确答案为：应该以pH3．7指示总碱度的滴定终点。

三、选择题

1．测定水中酸度和碱度时的实验用水应为               。(    )①②

A无氨水    B．无氧水    C．无二氧化碳水

答案：C

2．测定水中酸度时，其酸度值一般用               浓度计。(    )①②

A．CaC03  B．pH  C．NaOH

答案：A

3．测定水中酸度时甲基橙酸度是指以甲基橙为指示剂，用氢氧化钠滴定至pH为        的酸度。(  )①

A．3.7    B．8.3    C．4.1～4.5

答案：A

4．测定水中碱度时，当水样中只含有氢氧化钠时，分别以甲基橙和酚酞作指示剂进行滴定，则             。(    )①

A．  V甲基橙=0    B．  V酚酞=0    C．  V甲基橙<V酚酞

答案：A

5．测定水中酸碱度时，若水样中含有游离二氧化碳，则不存在               ，可直接以甲基橙作指示剂进行滴定。(    )①

A氢氧化物    B．碳酸盐和氢氧化物    C.重碳酸盐

答案：B

6．采用电位滴定法测定水中碱度，当滴定至pH=8.3时表示             。(    )②

A总碱度  B．重碳酸盐被中和  C．氢氧化物被中和及碳酸盐转为重碳酸盐

答案：C

7．采用电位滴定法测定较复杂废水的碱度时，若突跃点不明显，应　　　　　。(    )②

A．加快滴定速度    B。放慢滴定速度    C．通气搅拌

答案：B

8．采用电位滴定法测定水中酸碱度时，　　　　　　　　可能对滴定产生影响。(    )②

Ａ．色度  B．悬浮物  C．余氯

答案：B

9．采用电位滴定法测定酸度时，取50ml水样，测定范围可达　　　　　　(以碳酸钙计)。(　 )②

A．10—1000mg／L  B．28—139mg／L  C．1.0—500mg&

答案：A

四、问答题

1．配制氢氧化钠标准溶液时应注意什么?①

答案：(1)应选用无二氧化碳水配制，溶解后立即转入聚乙烯瓶中；

(2)冷却后须用装有碱石灰管的橡皮塞子塞紧；

(3)静置24h后，吸取一定量上清液用无二氧化碳水稀释定容；

(4)必须移入聚乙烯瓶内保存。

2．简述酸碱指示剂滴定法测定酸度的主要干扰物质有哪些。①

答案：(1)溶解气体，如CO2、H2S、NH3等；

(2)含有三价铁和二价铁、锰、铝等可氧化或易水解的离子；

(3)水样中游离的氯：

(4)水样中的色度、浑浊度。

3．当水样中总碱度浓度较低时，应如何操作以提高测定的精度?①②

答案：可改用0.01mo1／L盐酸标准溶液滴定，或改用微量滴定管，都可提高测定精度。

五、计算题

1．取一天然水样品100m1，以酚酞作指示剂，用0.0200mol几的盐酸标准溶液滴定至终点，用去标液 V1 13.10ml，再加甲基橙作指示剂继续滴定至终点，又耗去标液V216.81m1，问废水中主要含有哪些物质?以CaO计的总碱度是多少?  (1／2CaO的摩尔质量为28.04)①

答案：因为V1<V2，所以样品中主要含碳酸盐和重碳酸盐。

2．准确称取经干燥的基准试剂邻苯二甲酸氢钾0.485 7g，置于250m1锥形瓶中，加实验用水100ml使之溶解，用该溶液标定氢氧化钠标准溶液，即用氢氧化钠标准溶液滴定该溶液，滴定至终点时用去氢氧化钠标准溶液18.95ml，空白滴定用去0.17ml，问氢氧化钠标准溶液的浓度是多少?  (邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量为204.23)①

答案：

参考文献

[1]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2]  美国公共卫生协会，美国自来水协会，水污染控制联合会．张曾诵，顾泽南，朱新源，等，译．水

和废水标准检验法．13版．北京：中国建筑工业出版社，1978．

[3]  刘瑞雪，等．化验员习题集．2版．北京：化学工业出版社，2000．

命题：李桂玲

审核：彭刚华  李振声

(三)二氧化碳

分类号：W5-2

一、填空题

1．二氧化碳在水中的存在形式主要是             及其与水作用形成的            。①②

答案：溶解气体分子    碳酸

2．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳时，打开采样瓶塞后应立即测定，

滴定时应避免强烈的摇动，以防止                   `。②

答案：空气中的CO2溶入

二、判断题

1．采集测定游离二氧化碳的水样时，应定量采取。(    )①②

答案：错误

正确答案为：应取满瓶水样。

2．硼酸盐、磷酸盐、硫化物和铜等均会影响酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳的测定结果。(    )①

答案：正确

3．酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳时，若游离二氧化碳含量大于10mg／L，则应采用0.01mol／LNaOH标准溶液进行测定。(    )①

答案：错误

正确答案为：应采用0.05mol／LNaOH标准溶液进行测定。

4．酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳时，如果游离二氧化碳与氢氧化钠反应到达终点，则此时溶液的pH值约为8.3。(    )①

答案：正确

5．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳中，当测定结果中V1≤V2时，则说明水中不含侵蚀性二氧化碳(注：V1—当天滴定试样所消耗的盐酸标准溶液量；V2—5d后滴定试样所消耗的盐酸标准溶液量)。(    )②

答案：错误

正确答案为：当测定结果中V1≥V2时，则说明水中不含侵蚀性二氧化碳。

6．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳时，若水样中含有机物较多，在放置5d过程中被好氧微生物分解，往往使结果偏低。(    )②

答案：错误

正确答案为：有机物分解产生二氧化碳，应使结果偏高。

7．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳，若水样总碱度<0.2 mmol／L，应使用10ml微量滴定管滴定。(    )②

答案：正确

8．水中二氧化碳的含量超过40mg／L时，会影响水体中鱼类的生长。(    )①②

答案：正确

9．酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳时，可以采用过滤、稀释的方法以消除水样浑浊、有色的干扰。(    )①②

答案：错误

正确答案为：水样浑浊、有色时可改用电位滴定法测定。

10．酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳时，应尽量在现场测定，以获得更准确的结果。(    )①

答案：正确

三、选择题

1．酚酞指示剂滴定法适用于              中游离二氧化碳的测定。(    )①

A．一般地表水  B．含有酸性王矿废水  C．酸再生阳离子树脂交换器的出水

答案：A

2．实验室无二氧化碳水的pH值应大于         ，电导率小于           μS／cm。(    )①②

A．5.0，3.0    B．6.0，2.0

答案：B

3．用酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳时，滴定终点标准比色液为0.1mol／L

溶液。(    )①

A．氢氧化钠    B．碳酸氢钾    C．碳酸氢钠

答案：  C

4．用酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳中，配制1％酚酞指示剂的步骤如下：称取lg酚酞，溶于100ml               中，然后用0.1mol／L氢氧化钠溶液滴定至出现淡红色为止。(    )①

A．无二氧化碳水    B．95％甲醇    C．95％乙醇

答案：C

5．用酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳时，若水样硬度较大，或含大量铝离子或铁离子，可于滴定前加入l ml 50％                       溶液，以消除干扰。(    )①

A．酒石酸钾钠    B．硫代硫酸钠    C．氢氧化钠

答案：A

6．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳中，在对存放了5d的水样进行滴定之前，要先用         速滤纸过滤。(    )②

A．高    B．中    C．慢

答案：C

7．欲消除水样中余氯对甲基橙指示剂滴定法测定侵蚀性二氧化碳的干扰，可加入        。(  )②

A．Na2S2O3    B．酒石酸钾钠    C．NaHCO3

答案：A

8．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳时，其滴定终点为由橘黄色变为      。(  )②

A．淡黄色    B．金黄色    C．淡橘红色

答案：C

四、问答题

1．酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳中，量取水样时，如何操作才能获取准确的结果?①

答案：(1)采用虹吸法吸取；

(2)使水样溢出吸管以弃去最初部分；

(3)水样注入锥形瓶时，吸管尖端始终低于水位。

2．酚酞指示剂滴定法测定水中游离二氧化碳中，样品采集与保存时应注意哪些事项?①

答案：(1)采样时应尽量避免水样与空气接触：

(2)水样装满瓶，并在低于取样时的温度下密封保存。

3．写出用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳的计算公式，并指出公式中各符号的意义。②

答案：侵蚀性二氧化碳(CO2，mg／L)=C(V2一V1)×22×1000／V

C—盐酸标准滴定液浓度，mo1／L；

Vl—当天(未加碳酸钙粉末时)滴定时所消耗的盐酸标准滴定液体积，ml；

V2—5d后(加过碳酸钙粉末)滴定时所消耗的盐酸标准滴定液体积，ml；

V一试样体积，ml；

22—侵蚀性二氧化碳(1／2C02)的摩尔质量，g／mol。

4．用甲基橙指示剂滴定法测定水中侵蚀性二氧化碳中，在过滤存放了5d的水样时，除正确选择滤纸外，在操作上还应注意什么?②

答案：(1)弃去最初的滤液；

(2)勿使碳酸钙粉末漏入滤液中。

五、计算题

某分析人员用酚酞指示剂滴定法测定地表水中的游离二氧化碳时，吸取水样100ml，用0.0103mol／L NaOH标准溶液滴定成淡红色，消耗NaOH标液7.06m1，试计算该水样中游离二氧化碳的含量。①

答案：

参考文献

[1]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2] 《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：武云霞

审核：李振声  彭刚华

(四)游离氯、总氯和二氧化氯

分类号：W5-3

一、填空题

1．水中游离氯是指以           、            和             的形式存在的氯。①③

答案：次氯酸    次氯酸盐    单质氯

2．在pH为             的条件下，游离氯与DPD直接反应生成         色化合物。①

答案：6.2—6.5    红

3．DPD滴定法测定水中游离氯和总氯中，校正氧化锰及六价铬的干扰时，测定之前在水样中加

入             或             溶液。①

答案：亚砷酸钠    硫代乙酰胺

4．DPD滴定法测定水中游离氯和总氯时，对于酸性、碱性或           水样，应增加缓冲液用量，使水样pH达到规定范围。①

答案：高盐类

5．连续滴定碘量法适用于亚漂设备及含大量——的废水中二氧化氯的测定。②

答案：亚氯酸盐

6．碘量法和连续滴定碘量法测定水中游离氯、总氯和二氧化氯时，在淀粉试剂中加入水杨酸和氯化锌是为了           。②③

答案：防腐

7．总氯是          和         的总称，又称为              。①③

答案：游离氯    化合氯    总余氯

8．化合氯是指以          和             形式存在的总氯的一部分。①③

答案：氯胺  有机氯胺

9．用碘量法测定水中总氯时，若水样中含           、             和锰，将产生正干扰。③

答案：亚硝酸盐  高铁

二、判断题

1．水中游离氯会与铵或某些含氮化合物起反应，生成化合性氯。(    )①②③

答案：正确

2．DPD滴定法适用于测定含游离氯(C12)浓度范围为0.01—5mg／L的水样。(    )①

答案：错误

正确答案为：适用于含游离氯(C12)浓度范围为0.03—5mg／L的水样。

3．DPD滴定法适用于不含溴、碘、臭氧及过氧化氢等氧化剂情况下水中游离氯和总氯的测定。(    )①

答案：正确

4．DPD滴定法测定水中游离氯和总氯时，滴定至终点后的无色样品，若放置较短时间后又显红色，则可能是pH值偏低而使DPD被溶解氧所氧化。(    )①

答案：错误

正确答案为：是因为pH值偏高而使DPD被溶解氧所氧化。

5．DPD滴定法测定水中游离氯和总氯中，温度高时会促使氯胺起反应，并加快指示剂的褪色过程，所以滴定应避免在较高的室温下进行。(    )①

答案：正确

6．用连续滴定碘量法测定废水中二氧化氯时，二氧化氯是氧化剂，亚氯酸根是还原剂。(    )②

答案：错误

正确答案为：亚氯酸根也是氧化剂。

7．硫代硫酸钠标准溶液只能用重铬酸钾溶液进行标定。(    )②③

答案：错误

正确答案为：还可用碘酸钾、纯碘等进行标定。

8．用10m1大肚吸管移出溶液的准确体积应记录为10．0ml。(    )①②③

答案：错误

正确答案为：应记录为10.00ml。

9．氯在水中很不稳定，故测定总氯的水样在现场就应加保存剂，并尽快送回实验室进行测定。(    )①③

答案：错误

正确答案为：余氯应现场测定。

10．碘量法是利用12的氧化性和碘离子的还原性进行滴定分析的方法。(    )②③

答案：正确

11．用碘量法测定总氯时，若水样浑浊或有色，应过滤或脱色。(    )③

答案：错误

正确答案为：不能过滤或脱色，以免游离氯损失。

12．游离氯与化合氯二者不可能同时存在于水中。(    )①③

答案：错误

正确答案为：游离氯与化合氯可以同时存在于水中。

13．采用DPD滴定法测定的水中游离氯应包括二氧化氯。(    )①

答案：错误

正确答案为：采用DPD滴定法测定的水中游离氯，不包括二氧化氯，二氧化氯可作为游离氯测定出来，这种干扰由测定水中二氧化氯加以校正。

三、选择题

1．用DPD滴定法测定水中游离氯和总氯中，配制重铬酸钾标准溶液时，所称取的重铬酸钾应

在              ℃烘干          h。(    )①

A．105，1    B．180，1    C．105，2

答案：C

2．以mmol／L表示的氯(C12)浓度，乘以系数              即可换算为mg／L。(    )①

A．70.91    B．72.91    C．74.91

答案：A

3．用DPD滴定法测定水中总氯的方法是：同时取两份水样，一份测定游离氯，另一份加入       二碘化钾后，再按照测定游离氯的方法测定总氯。(    )①

A．少量    B．适量    C．过量

答案：C

4．碘量法测定水中游离氯、总氯和二氧化氯中，配制硫代硫酸钠标准溶液时，可加入几毫升      以尽可能减少细菌分解作用。(    )②③

A．二氯甲烷    B．三氯甲烷    C．四氯化碳

答案：B

5．连续滴定碘量法测定废水中二氧化氯时，缓冲溶液为      缓冲溶液，pH值为     。(    )②

A．磷酸盐，7    B．乙酸-乙酸钠，5    C．混合酸盐，4

答案：A

6．淀粉溶液作为碘量法中的              指示剂，以蓝色的出现或消失指示终点。(    )②③

A．自身    B．氧化还原    C．特殊

答案：C

7．碘量法适用于测定总氯含量大于               mg／L的水样。(    )③

A．0.1    B．1    C．10

答案：B

8．碘量法测定水中总氯时，所用的缓冲溶液液为           盐，pH值为          。(    )③

A．乙酸，4    B．磷酸，7    C．乙酸，5

答案：A

9．碘量法测定水中总氯是利用氯在           溶液中与碘化钾反应，释放出一定量的碘，再用硫代硫酸钠标准溶液滴定。(    )③

A．中性    B．酸性    C．碱性

答案：B

10．碘量法测定水中总氯时，要求在水样中加入缓冲溶液后，pH控制3.5～     范围内。(    )③

A．4.5    B．5.2    C．4.2

答案：C

四、问答题

1．如何制备不含氯和还原性物质的水?①②③

答案：去离子水或蒸馏水经氯化至约0.14mm01／L(10mg／L)的水平，储存在密闭的

玻璃瓶中约16h，再暴露于紫外线或阳光下数小时，或用活性炭处理使之脱氯。

2．DPD滴定法测定水中游离氯时，为何要严格控制Ph？①

答案：DPD滴定法测定游离氯时，在pH6.2—6.5，反应产生的红色可准确地表现游离氯的浓度。若pH太低，往往使总氯中一氯胺在游离氯测定时出现颜色：若pH太高，会由于溶解氧产生颜色。

3．写出用重铬酸钾作基准物标定硫代硫酸钠溶液的反应方程式。②③

答案：K2Cr2O7与KI反应析出I：：

Cr2Ｏ72-＋14H+＋6I=2Cr3+十7H2Ｏ+3I2

析出的I2再用Na2S2O3标准溶液滴定：

I2+2S2Ｏ32-=S4O62-＋2I-

4．碘量法测定水中游离氯、总氯和二氧化氯中，若发现硫代硫酸钠溶液在使用一段时期后变浑或有硫的沉淀析出，应如何处理?②③

答案：应根据情况将溶液过滤后重新标定，或重新配制。

五、计算题

用碘量法测定某水样中总氯，取样体积为100ml，测得结果为42.30mg/L，问滴定时消耗了0.011 2mol/L的硫代硫酸钠标准溶液多少毫升?  (MCl=35.46)①

答案：

参考文献

[1]  水质游离氯和总氯的测定N，N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法(GB／T11897—1989)．

[2]  纺织染整工业水污染物排放标准(GB4287—1992)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  孙宝盛，单金林．环境分析监测理论与技术．北京：化学工业出版社，2004．

[5]  成都科学技术大学分析化学教研组，浙江大学分析化学教研组．分析化学实验．北京：高等教

育出版社，1987．

命题：武云霞

审核：彭刚华  李振声

(五)高锰酸盐指数

分类号：W5-4

一、判断题

1．酸性法测定高锰酸盐指数的水样时，在采集后若不能立即分析，应加入浓硫酸，使pH<2，若为碱性法测定的水样，则不必加保存剂。(    )

答案：错误

正确答案为：不论酸性法还是碱性法，测定高锰酸盐指数的水样在采集后若不能立即分析，在保存时均应加硫酸。

2．因高锰酸钾溶液见光分解，故必须贮于棕色瓶中。(    )

答案：正确

3．测定水中高锰酸盐指数时，沸水浴后的水面要达到锥形瓶内溶液面的2／3高度。(    )

答案：错误

正确答案为：沸水浴液面要高于反应溶液的液面。

4．高锰酸盐指数可作为理论需氧量或有机物含量的指标。(    )

答案：错误

正确答案为：因为高锰酸盐指数只能氧化一部分有机物，所以高锰酸盐指数不能作为理论需氧量或有机物含量的指标。

5．测定水中高锰酸盐指数加热煮沸时，若延长加热时间，会导致测定结果偏高。(    )

答案：正确

二、选择题

1．碱性法测定水中高锰酸盐指数时，水样中加入高锰酸酸钾并在沸水浴中加热后，高锰酸根被还原为                。(    )

A．Mn2，    B．MnO：    C．MnO~2—

答案：B

2．测定水中高锰酸盐指数时，在沸水浴加热完毕后，溶液仍应保持微红色，若变浅或全部褪去，接下来的操作是：                                       。(    )

A．加入浓度为0.01mol／L的高锰酸钾溶液    B．继续加热30min

C．将水样稀释或增加稀释倍数后重测

答案：C

3．测定水中高锰酸盐指数时，对于浓度高的水样需进行稀释，稀释倍数以加热氧化后残留的高锰酸钾溶液为其加入量的          为宜。(    )

A．  1／3—1／2    B．  1／3～2／3    C．  1／3—3／4

答案：A

4．测定高锰酸盐指数所用的蒸馏水，需加入          溶液后进行重蒸馏。(    )

A．氢氧化钠    B．高锰酸钾    C．亚硫酸钠

答案：B

三、问答题

测定水中高锰酸盐指数时，水样采集后，为什么用H2SO4酸化至Ph＜2而不能用HNO3或HCl酸化?

答案：因为HNO3为氧化性酸，能使水中被测物氧化；而盐酸中的具有还原性，也能与KMnO4反应，故通常用H2SO4酸化，稀H2SO4一般不具有氧化还原性。

四、计算题

测定水中高锰酸盐指数时，欲配制0.1000mol／L草酸钠标准溶液100ml，应称取优级纯草酸钠多少克?  (草酸钠分子量：134.10)

答案：X=0.1000×(134.10×1／2)×100/1000=0.670 5(g)

参考文献

[1]  水质高锰酸盐指数的测定(GB／T11892—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3] 《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  刘瑞雪，等．化验员习题集．2版．北京：化学工业出版社，2000．

命题：武云霞

审核：李振声  彭刚华  陈谊

(六)化学需氧量

分类号：W5-5

一、填空题

1．某分析人员量取浓度为0.025 0mol几的重铬酸钾标准溶液10.00m1，标定硫代硫酸钠溶液时，用去硫代硫酸钠溶液10.08m1，该硫代硫酸钠溶液的浓度为          moI／L。②③

答案：0.0248

2．氯离子含量大于         mg／L的废水即为高氯废水。②③

答案：1000

3．用碘化钾碱性高锰酸钾法测定化学需氧量时，若水样中含有亚硝酸盐，则在酸化前应先加入

4％              溶液将其分解。若水样中不存在亚硝酸盐，则可不加该试剂。③

答案：叠氮化钠

4．《高氯废水化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法》(HJ／T 132—2003)中的K值表示碘化钾碱性高锰酸钾法测定的样品需氧量与          法测定的样品需氧量的     值。①③

答案：重铬酸盐    比

5．碘化钾碱性高锰酸钾法测定水中化学需氧量的过程中，加入0.05mol／L高锰酸钾溶液10.00ml并摇匀后，将碘量瓶立即放入沸水浴中加热        min(从水浴重新沸腾起计时)，沸水浴液面要——反应溶液的液面。③

答案：60    高于

6．重铬酸盐法测定水中化学需氧量时，水样须在           性介质中、加热回流        h。①②

答案：强酸    2

7．重铬酸盐法测定水中化学需氧量时，若水样中氯离子含量较多而干扰测定时，可加入       去除。①②④

答案：硫酸汞

8．快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量时，在消解体系中加入的助催化剂是       与       。④

答案：硫酸铝钾    钼酸铵

9．用快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量时，加热消解结束，取出加热管，         后，再用硫酸亚铁铵标准溶液滴定，同时做          实验。④

答案：冷却    空白

10．欲保存用于测定COD的水样，须加入         ，使pH          。①②③④

答案：硫酸    ＜2

11．快速密闭催化消解法测定高氯废水中的化学需氧量时，若出现沉淀，说明           使用的浓度不够，应适当提高其使用浓度。④

答案：掩蔽剂

12．氯气校正法适用于氯离子含量           mg／L的高氯废水中化学需氧量测定。②

答案：＜20000

13．表观COD是指在一定条件下，由水样所消耗的          的量，换算成相对应的氧的        浓度。②

答案：重铬酸钾    质量

14．表观COD和氯离子校正值的计算公式中，“8000”表示1／4 O2的           质量以        为单位的换算值。②

答案：摩尔  mg

二、判断题

1．1％淀粉溶液可按如下步骤配制：称取1.0g可溶性淀粉后，用刚煮沸的水冲稀至100m1。( )②③

答案：错误

正确答案为：应先将1.0g可溶性淀粉用少量水调成糊状后，再用刚煮沸的水冲稀至100ml。

2．用碘化钾碱性高锰酸钾法测定高氯废水中化学需氧量时，若水样中含有氧化性物质，应预先于水样中加入硫代硫酸钠去除。(    )③

答案：正确

3．用碘化钾碱性高锰酸钾法测定高氯废水中的化学需氧量时，若水样中含有几种还原性物质，则取它们的平均K值作为水样的K值。(    )③

答案：错误

正确答案为：取加权平均值作为水样的K值。

4．重铬酸盐法测定水中化学需氧量中，用0.0250mol／L浓度的重铬酸钾溶液可测定COD值大于50mg／L的水样。(    )①

答案：错误

正确答案为：可测定COD值为5～50mg／L的水样。

5．重铬酸钾法测定水中化学需氧量使用的试亚铁灵指示液，是邻菲哕啉和硫酸亚铁铵溶于水配制而成的。(    )①②④

答案：错误

正确答案为：是邻菲哕啉和硫酸亚铁溶于水配制而成的。

6．用快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量中，当水样中COD值约为200mg／L时，选择浓度为0．05mol／L的重铬酸钾消解液。(    )④

答案：错误

正确答案为：当水中COD值在50～1000mg／L时，应选用浓度为0.2mol／L的重铬酸钾消解液。

7．在一定条件下，水中能被重铬酸钾氧化的所有物质的量，称为化学需氧量，以氧的毫克数表示。(    )①②③④

答案：错误

正确答案为：应以氧的质量浓度表示。

8．硫酸亚铁铵标准溶液临用前需用重铬酸钾标准液标定。(    )①②④

答案：正确

9，用快速密闭催化消解法测定高氯废水中的化学需氧量中，水样消解时一定要先加掩蔽剂，然后再加其他试剂。(    )④

答案：正确

10．欲配制2mol／L硫酸溶液，取945ml水缓慢倒入55ml浓硫酸中，并不断搅拌。(    )①②③④

答案：错误

正确答案为：应将浓硫酸缓慢加入水中，不能相反操作，以防浓硫酸溅出。

11．重铬酸钾标准溶液相当稳定，只要贮存在密闭容器中，浓度长期不变。(    )①②③④

答案：正确

12．氯气校正法测定高氯废水中化学需氧量时，氯离子校正值是指水样中被氧化的氯离子生成的氯气所对应的氧的质量浓度。(    )②

答案：正确

13．配制硫酸亚铁铵标准溶液时，只需用托盘天平粗称硫酸亚铁铵固体试剂，溶于水中再加入浓硫酸，冷却后定容即可，临用前再用重铬酸钾标准溶液标定。(    )①②④

答案：正确

三、选择题

1．《高氯废水化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法》(HJ／T 132—2003)的最低检出限为     mg／L。(    )③

A．0.20    B．0.30    C．20    D．30

答案：A

2．碘化钾碱性高锰酸钾法测定高氯废水中化学需氧量时，水样采集后应尽快分析，若不能立即分析，加入保存剂后于4℃冷藏保存并在         d内测定。(    )③

A．1    B．2    C．3    D．7

答案：B

3．用碘化钾碱性高锰酸钾法测定高氯废水中化学需氧量时，若水样中含有Fe3+，可加入       ％氟化钾溶液消除干扰。(    )③

A．20    B．25    C．30    D．35

答案：C

4．用重铬酸盐法测定水中化学需氧量时，用            作催化剂。(    )①

A．硫酸-硫酸银    B．硫酸-氯化汞    C．硫酸-硫酸汞

答案：A

5．用重铬酸盐法测定水中化学需氧量时，水样加热回流后，溶液中重铬酸钾溶液剩余量应是加入量的1／5～           为宜。(    )①

A．2／5    B．3／5    C．4／5

答案：C

6．0.4g硫酸汞最高可络合    mg氯离子(硫酸汞分子量为296.65，氯分子量为70.91)。(   )①②④

A．30    B．35    C．40    D．45

答案：C

7．重铬酸盐法测定水中化学需氧量过程中，用硫酸亚铁铵回滴时，溶液的颜色由黄色经蓝绿色

至             即为终点。(    )①

A.棕褐色  B．红褐色    C．黄绿色

答案：B

8．测定水中化学需氧量的快速密闭催化消解法与常规法相比缩短了消解时间，是因为密封消解过程加入了助催化剂，同时是在           下进行的。(    )④

A.催化    B．加热    C．加压

答案：C

9．用快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量中，当水样中COD值＜50mg／L时，消解液中重铬酸钾浓度应选择             mol／L。(    )④

A．0．02    B．0．05    C．0．4    D．0．5

答案：B

10．快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量时，所用的掩蔽剂为                。(    )④

A硫酸—硫酸汞    B．硫酸—硫酸银    C．硫酸铝钾与钼酸铵

答案：A

11．快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量时，对于化学需氧量含量在10mg／L左右的样品，一般相对偏差可保持在                 %左右。(    )④

A．5    B．10    C．15    D．20

答案：B

12．快速密闭催化消解法测定水中化学需氧量中，水样消解后既可采用滴定法、亦可采用——测定。(    )④

A光度法    B．离子选择电极法    C．原子光谱分析法

答案：A

13．用氯气校正法测定高氯废水中化学需氧量中，氮气纯度要求至少大于           ％。(    )②

A．99.0    B．99.9    C．99．99    D．99.999

答案：B

14．氯气校正法测定高氯废水中化学需氧量中，水样需要在           介质中回流消解。(    )②

A．强酸    B．弱酸  C．强碱    D．弱碱

答案：A

15．用氯气校正法测定高氯废水中化学需氧量时，防暴沸玻璃珠的直径应为4～     mm。(   )②

A．5    B．6    C．8    D．10

答案：C

16．表观COD值与氯离子校正值之           ，即为所测水样真实的COD值。(    )  ②

A．差    B. 和    C．积    D．商

答案：A

17．测定高氯废水中化学需氧量的氯气校正法规定，配制好的硫代硫酸钠标准滴定溶液，在放

置           后再标定其准确浓度。(    )②

A．一天    B．一周    C．两周    D。一个月

答案：B

四、问答题

1．简述碘化钾碱性高锰酸钾法测定高氯废水中化学需氧量的适用范围。③

答案：碘化钾碱性高锰酸钾法适用于油气田和炼化企业氯离子含量高达每升几万至十几万毫克高氯废水中化学需氧量的测定。方法的最低检出限为0.20mg／L，测定上限为62.5mg／L。

2．简述在高氯废水的化学需氧量测定中滴定时淀粉指示剂的加入时机。②③

答案：以淀粉作指示剂时，淀粉指示剂不得过早加入，应先用硫代硫酸钠滴定到溶液呈浅黄色后，再加入淀粉溶液。

3．化学需氧量作为一个条件性指标，有哪些因素会影响其测定值?①②③④

答案：影响因素包括氧化剂的种类及浓度、反应溶液的酸度、反应温度和时间以及催化剂的有无等。

4．邻苯二甲酸氢钾通常于105～120℃下干燥后备用，干燥温度为什么不可过高?①②③④

答案：干燥温度过高会导致其脱水而成为邻苯二甲酸酐。

5．写出氯气校正法测定化学需氧量时，硫代硫酸钠标准滴定溶液浓度的计算公式，并注明公式中各符号的意义。②③

答案：

式中：C(Na2S2O3)——硫代硫酸钠溶液浓度，mol／L；

Vl——滴定重铬酸钾标准溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，mi；

V2——滴定空白溶液消耗硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积，ml；

Ck2Cr2O7——重铬酸钾标准溶液的浓度，mo1／L；

VK2Cr2O7--重铬酸钾标准溶液的体积，m1。

五、计算题

1．取某水样20.00ml，加入0.025 0mol／L重铬酸钾溶液10.00m1，回流2h后，用水稀释至140ml，用0.1025mol／L硫酸亚铁铵标准溶液滴定，消耗22.80ml，同时做全程序空白，消耗硫酸亚铁铵标准溶液24.35ml，试计算水样中COD的含量。①

答案：

2．用邻苯二甲酸氢钾配制COD为500mg／L的溶液1000ml，问需要称取邻苯二甲酸氢钾多少克?  (KHC8H4O4分子量为204.23)①④

答案：2KHC8H4O4+15O2=K2O+16CO2+5H2O

参考文献

[1]  水质化学需氧量的测定重铬酸盐法(GB／T11914—1989)．

[2]  高氯废水化学需氧量的测定氯气校正法(HJ／T70--2001)．

[3]  高氯废水化学需氧量的测定碘化钾碱性高锰酸钾法(HJ／T132--2003)．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[5]  孙宝盛，单金林．环境分析监测理论与技术．北京：化学工业出版社，2004．

命题：武云霞

审核：彭刚华  李振声  刘国平

(七)总硬度

分类号：W5-6

一、填空题

1．EDTA滴定法测定水的总硬度中，滴定接近终点时，由于络合反应缓慢，因此应放慢滴定速度，但整个滴定过程中应在    min内完成，以便使          的沉淀减至最少。

答案：5  碳酸钙

2．欲保存测定总硬度的水样，应在水样中加入          ，使pH为           左右。

答案：硝酸    1.5

3．EDTA滴定法测定总硬度时，若水样中铁离子≤30mg/L，应在临滴定前加入250mg        或加入数毫升         ，以掩蔽铁离子。

答案：氰化钠    三乙醇胺

二、判断题

1．EDTA几乎能与所有的金属离子形成络合物，其组成比几乎均为1∶1。(    )

答案：正确

2．水中钙、镁离子和氯离子、硫酸根离子、硝酸根离子结合时形成的硬度即为碳酸盐硬度。(    )

答案：错误

正确答案为：为非碳酸盐硬度。

3．用EDTA滴定法测定水的总硬度时，在缓冲溶液中加入镁盐，是为了使含镁较低的水样在滴定时终点更明显。(    )

答案：正确

4．总硬度是指水样中各种能和EDTA络合的金属离子总量。(    )

答案：错误

正确答案为：总硬度是指水中钙和镁的总浓度。

5．《水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法》(GB／T 7477—1987)适用于测定地下水和地表水，也适用于测定海水。(    )

答案：错误

正确答案为：不适用于含盐量高的水。

6．EDTA滴定法批量测定水的总硬度时，可以在各试样中加入缓冲溶液及铬黑T完毕后，再逐个进行滴定。(    )

答案：错误

正确答案为：加入缓冲溶液及铬黑T后不能放置，应立即滴定，以防止铬黑T氧化和碳酸钙沉淀产生。

7．用络合滴定法测定水样硬度时，因为室温过低会使反应灵敏度降低，所以可适当加热试样后测定。(    )

答案：正确

三、选择题

我国规定的硬度单位用每升水含有              表示。(    )

A．CaO毫克数    B．CaCO3毫克数    C．10mgCaO毫克数

答案：B

四、问答题

用络合滴定法测定水的硬度时，应将pH控制在什么范围，为什么?被滴定溶液的酒红色是什么物质的颜色?亮蓝色又是什么物质的颜色?

答案：应将pH控制在10.0±0.1主要考虑Ca2+、Mg2+与EDTA络合物的稳定性与终点的敏锐性；被滴定溶液的酒红色是铬黑T与Ca2+、Mg2+络合物的颜色；由酒红色敏锐地变为亮蓝色，是游离指示剂的颜色。

五、计算题

称取7．44gEDTA溶于1 000ml蒸馏水中，配制成EDTA滴定液，经标定后的浓度为19．88mmol／L，用该溶液滴定50．0ml某水样共耗去5.00m1EDTA，问：(1)EDTA标准溶液的配制值是多少?  (以mmol／L表示)(2)水样的总硬度是多少?(以CaCO3表示)

答案：⑴

⑵

参考文献

[1]  水质钙和镁总量的测定EDTA滴定法(GB／T7477—1987)．

[2]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：武云霞

审核：李振声  彭刚华

(八)挥发酚

分类号：W5—7

一、判断题

1．蒸馏后溴化容量法测定水中挥发酚时，硫化物干扰挥发酚测定。(    )

答案：错误

正确答案为：水样中含有少量硫化物时，可在水样酸化后加入适量硫酸铜形成硫化铜沉淀而除之。而含量高时，则可在酸化后，通入空气逐出。

2．测定挥发酚的水样采集回到实验室后，应检测有无氧化剂存在，如发现有，应加入过量硫酸亚铁消除之。(    )

答案：错误

正确答案为：应在样品采集现场进行操作。

3．测定挥发酚的水样可用塑料瓶或玻璃瓶保存。(    )

答案：错误

正确答案为：不能用塑料瓶保存测酚水样。

4．蒸馏后溴化容量法测定水中挥发酚时，若水样中含有油类，可在碱性条件下用四氯化碳萃取，以消除干扰。(    )

答案：正确

5．乙醚为易燃、高沸点和具麻醉作用的有机溶剂，要小心使用。(    )

答案：错误

正确答案为：乙醚为低沸点、易燃和具麻醉作用的有机溶剂。

二、选择题

1．挥发酚一般指沸点在230℃以下的酚类，通常属        酚，它能与水蒸气一起蒸出。(    )

A．一元    B．二元    C．多元

答案：A

2．蒸馏后溴化容量法测定含酚水样时，若存在硫化物等干扰物质，则在          前先做适当的预处理。(    )

A．加磷酸酸化    B．加硫酸铜    C．蒸馏

答案：C

3．蒸馏后溴化容量法测定挥发酚中，水样在保存时加入磷酸酸化、加硫酸铜是为了         。(    )

A．抑制微生物对酚类的生物氧化作用    B．消除甲醛的干扰

C．消除氧化剂的干扰

答案：A

4．蒸馏后溴化容量法测定苯酚的反应中，苯酚的基本单元是             。(    )

A．1／2C6H5OH    B．1／3C6H5OH    C．1／6C6H5OH

答案：C

三、问答题

1．蒸馏后溴化容量法测定含酚废水时，如何检验其中是否含有氧化剂?如果存在，如何消除?

答案：在采样现场将水样酸化后，滴在淀粉—碘化钾试剂上，如出现蓝色说明含有氧化剂，可加入过量的硫酸亚铁消除此干扰。

2．蒸馏后溴化容量法测定水中挥发酚时，如在预蒸馏过程中发现甲基橙红色褪去，该如何处理?

答案：应在蒸馏结束后，放冷，再加1滴甲基橙指示剂，如蒸馏后残液不呈酸性，则应重新取样，增加磷酸加入量进行蒸馏。

四、计算题

蒸馏后溴化容量法测定水中挥发酚中，标定苯酚贮备液时，取该贮备液10．00ml于碘量瓶中，加100ml水、10.00m1  0.1mol／L溴化钾—溴酸钾溶液、5m1浓盐酸、1g碘化钾。反应完成后用0.02473mol／L硫代硫酸钠标准液滴定，消耗硫代硫酸钠标准液儿61ml。同法做空白滴定，消耗硫代硫酸钠标准液40．10ml。试求苯酚贮备液的浓度(苯酚的分子量为94.113)。

答案：

参考文献

[1] 水质挥发酚的测定蒸馏后溴化容量法(GB／T7491—1987)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002。

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：武云霞

审核：彭刚华  李振声

(九)氨氮(非离子氨)

分类号：W5-8

一、填空题

1．在缺氧环境中，水中存在的亚硝酸盐受微生物作用，被还原为        ；在富氧环境中，水中的氨转变为           ，甚至继续变为           。①②

答案：氨    亚硝酸盐  硝酸盐

2．测定氨氮时，水样稀释和试剂配制都应选用——水。②

答案：无氨

3．蒸馏和滴定法测定氨氮(非离子氨)中，预蒸馏过程中加入少许石蜡碎片，这是为了防止     。②

答案：产生泡沫

4．测定氨氮的水样应贮存于聚乙烯瓶或玻璃瓶中，如不能及时分析，应加      使其pH        ，于2～5℃下保存。①②

答案：硫酸    <2

二、判断题

1．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，前处理可选用絮凝沉淀法或蒸馏法。(    )②

答案：错误

正确答案为：滴定法仅适用于已进行预蒸馏处理的水样，所以水样不能用絮凝沉淀法进行预处理。

2．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，在预蒸馏时尿素产生干扰，使测定结果偏低。(    )②

答案：错误

正确答案为：使结果偏高。

3．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，蒸馏前应加入氢氧化钠调节水样的pH，使其为碱性。(  )②

答案：错误

正确答案为：调节水样的pH使其为中性。

4．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，蒸馏时pH过高能促使有机氮的水解，导致结果偏高。( )②

答案：正确

5．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)中，配制用于标定硫酸溶液的碳酸钠标准溶液时，应采用无氨水。(    )②

答案：错误

正确答案为：用新煮沸放冷的水。

三、选择题

1．采用滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，应以              为吸收液。(    )②

A．硫酸溶液    B．硼酸溶液    C．氢氧化钠溶液

答案：B

2．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，轻质氧化镁需在500℃下加热处理，这是为了去除       。(    )②

A．氨盐    B．碳酸盐    C．硫酸盐

答案：B

3．以硫酸滴定水中铵离子时，到达终点的颜色为           。(    )①

A．绿色    B．淡橙红色    C．淡紫色

答案：C

4．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，若水样中含挥发性胺类，则氨氮(非离子氨)的测定结果

将             。(    )②

A．偏高    B．无影响    C．偏低

答案：A

5．滴定法测定水中氨氮(非离子氨)时，若NH4+浓度为1mg／L，则相当于NH3的浓度为        mg／L。(    )②

A．  1    B．0.777    C．0.944

答案：C

四、问答题

水样中的余氯为什么会干扰氨氮的测定?如何消除?②

答案：水样中的余氯和氨氮可形成氯胺，干扰测定，可加Na2S2O3消除。

五、计算题

称取经180℃干燥2h的优级纯碳酸钠0.5082g，配制成500m1碳酸钠标准溶液用于标定硫酸溶液，滴定20．0m1碳酸钠标液时用去硫酸标液18.95ml，试求硫酸溶液的浓度(碳酸钠的摩尔质量为52.995)。②

答案：

参考文献

[1]  水质铵的测定蒸馏和滴定法(GB／T7478—1987)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  地表水和污水监测技术规范(HJ／T91--2002)．

命题：李桂玲

审核：彭刚华  李振声  陈  谊

(十)氯化物

分类号：W5—9

一、填空题

1．采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，以铬酸钾为指示剂，       色沉淀指示滴定终点。①

答案：砖红

2．采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，如水样带有颜色，使滴定终点难以判断，应加

入                       进行沉降过滤去除干扰。①

答案：氢氧化铝悬浮液

3．采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，若水样的pH在          范围可直接滴定，若超过此范围应以酚酞作指示剂，用硫酸或氢氧化钠溶液调节pH为         左右后再进行滴定。①

答案：6.5～10.5    8.0

4．测定水中氯化物的电位滴定法的方法检测下限可达                   mol／LCl-。②

答案：10.4

5．电位滴定法测定水中氯化物时，若水样中含有六价铬，应预先使其          或者预先去除。②

答案：还原成三价

6．电位滴定法测定水中氯化物时，应避光进行，这是因为氯电极——。②

答案：有光敏作用

二、判断题

1．采用硝酸银滴定法测定水样中氯化物时，由于滴定终点较难判断，所以需要以蒸馏水作空白滴定，以对照判断使终点色调一致。(    )①

答案：正确

2．用硝酸银滴定法测定水样中氯化物时，铬酸钾溶液的浓度影响终点到达的迟早。(    )①

答案：正确

3．用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，以铬酸钾为指示剂，主要是依据氯化银在水中的溶解度大于铬酸银的原理。(    )①

答案：错误

正确答案为：氯化银在水中的溶解度小于铬酸银。

4．用硝酸银滴定法测定水中氯化物，配制氢氧化铝悬浮液时用倾泻法反复洗涤沉淀物，这是为了去除氯离子产生的正误差。(    )①

答案：正确

5．电位滴定法测定氯化物时，水样含有钙、镁离子及较深的颜色和浑浊均不影响测定。(    )②

答案：正确

6．电位滴定法测定水中氯化物时，水样加热处理后，应立即进行滴定。(    )②

答案：错误

正确答案为：温度影响电极电位和电离平衡，应冷却至与标准溶液的温度一致。

7．电位滴定法测定水中氯化物时，对污染较轻的水样可取适量水样直接进行电位滴定。(    )②

答案：错误

正确答案为：应加硝酸处理后进行测定。

8．电位滴定法测定水中氯化物时，由于是沉淀反应，因此在电位滴定时搅拌速度应选择快速，防止电极表面被沉淀沾污。(    )②

答案：错误

正确答案为：在中速搅拌下滴定，要保证不溅失、无气泡产生。

三、选择题

1．采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，水样采集后，可放置于硬质玻璃瓶或聚乙烯瓶内低温0～4℃避光保存，保存期限为       d。(    )①

A．  10    B．  20    C．  30

答案：C

2．采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，应选用               滴定管进行滴定。(    )①

A．一般酸式    B．一般碱式    C．棕色酸式    D．棕色碱式

答案：C

3．采用硝酸银滴定法测定水中氯化物时，当铁的含量超过             时终点模糊，可用对苯二酚将其还原成亚铁消除干扰。(    )①

A．1.0mg／L    B．10mg／L  C．5mg／L

答案：B

4．采用硝酸银滴定法或电位滴定法测定氯化物时，若水样中硫化物、硫代硫酸盐和亚硫酸盐干扰测定，可用           处理消除干扰。(    )①②

A.过氧化氢    B．对苯二酚    C．高锰酸钾

答案：A

5．电位滴定法测定水中氯化物时，若水样中含有高铁氰化物，会使测定结果         。(    )②

A．偏高    B．偏低    C。无影响

答案：A

6．电位滴定法测定水中氯化物中，进行电位滴定时，水样应是          。(    )②

A．中性    B．酸性    C．碱性

答案：B

7．电位滴定法测定氯离子时，水样中加入过氧化氢溶液可除去           的干扰。(    )②

A．氰化物    B．溴化物    C．硫化物

答案：C

8．电位滴定法测定水中氯化物时，采用滴定曲线法确定滴定终点，滴定结果如下表：

| AgNO3溶液体积／ml | 电位变化值／(mV/m1) | AgNO3溶液体积／ml | 电位变化值／(mV／m1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 24．50 | 18 | 25．75 | 52 |
| 25．00 | 36 | 26．00 | 40 |
| 25．25 | 48 | 26．50 | 32 |
| 25．50 | 52 | 27．00 | 18 |

则滴定终点硝酸银消耗的体积为          。(    )②

A．25．25ml    B．25．50ml    C．25．75ml

答案：B

9．电位滴定法测定水中氯化物时，如选用氯离子选择电极为指示电极，在使用前氯离子选择电极需在          中活化1h。(    )②

A．NaCI溶液    B。硝酸溶液    C．蒸馏水

答案：A

四、问答题

1．硝酸银滴定法测定水中氯化物时，为何不能在酸性介质或强碱介质中进行?①

答案：(1)因为在酸性介质中铬酸根离子易生成次铬酸根离子，再分解成重铬酸根和水，从而使其浓度大大降低，影响等当点时铬酸银沉淀的生成：

2-＋2H+→2HCrO4→＋2H2O

(2)在强碱性介质中，银离子将形成氧化银(Ag2O)沉淀。

2．硝酸银滴定法测定水中氯化物时，已知氯化银Ksp=1.8×10-10，碘化银Ksp=1.5×10-16，假如在和含量相等的溶液中逐滴加入硝酸银溶液，试问：

(1)哪种离子首先被沉淀出来?

(2)当第二种离子被沉淀时，和的浓度比是多少?

(3)第二种离子开始沉淀时，还有没有第一种沉淀物继续生成?①

答案：(1)因为溶液中和含量相等，AgI和AgCl属于同种类型沉淀物，且碘化银Ksp小于氯化银的Ksp，所以I-首先被沉淀出来；

(2)当第二种离子被沉淀时，Ksp=C()·C(Ag+)；1.8×10-10，ksp=C()·C(Ag+)=1.5×10-16，两式中C(Ag+)相等，所以C()  ：C()=106；

(3)第二种离子开始沉淀时，第一种离子浓度较低，但是在溶液中还存在，所以其沉淀物继续生成。

五、计算题

1．用硝酸银滴定法测定水中氯化物的含量，用0.0141mol／L氯化钠标准溶液25.0m1，加入25.0m1蒸馏水后，对一新配制的硝酸银标准溶液进行标定，用去硝酸银溶液24.78m1，已知空白消耗硝酸银溶液0.25m1，问硝酸银溶液浓度是多少?假如用其测定水样，50．0m1水样消耗了硝酸银标液5.65ml，则此水样中氯化物含量是多少?  (氯离子的摩尔质量为35.45)①

答案：

2．用电位滴定法测定水中氯化物的含量时，取水样100.0m1，用0.0140mol／L硝酸银标准溶液滴定，得到滴定结果如下：

| AgNO3溶液体积／ml | 电位变化值／(mV/m1) | AgNO3溶液体积／ml | 电位变化值／(mV／m1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.8 | 172 | 14.4 | 326 |
| 14.00 | 196 | 14.60 | 340 |
| 14.20 | 290 |  |  |

求滴定终点时硝酸银标准溶液的消耗体积。②

答案：用二次微商法进行计算。从理论上讲，二级微商为零的点，就是滴定终点。

| AgNO3标准滴定溶液体积／m1 | 电位值E／mV | △2E | △2E |
| --- | --- | --- | --- |
| 13．80 | 172 | 24 | +70 |
| 14．00 | 196 | 94 |  |
| 14．20 | 290 |  | -58 |
| 14．40 | 326 | 36 | -22 |
| 14．60 | 340 | 14 |  |

参考文献

[1)  水质氯化物的测定硝酸银滴定法(GB／T11896-1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  地表水和污水监测技术规范(HJ／T 91--2002)．

[4]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

[5]  全国化学试剂产品目录汇编组．全国化学试剂产品目录．北京：化学工业出版社，1979．

[6]  美国公共卫生协会，美国自来水协会，水污染控制联合会．张曾诵，顾泽南，朱新源，等．水和废水标准检验法．13版．北京：中国建筑工业出版社，1978．

[7]  刘瑞雪，等．化验员习题集．2版．北京：化学工业出版社，2000．

命题：李桂玲

审核：李振声  彭刚华

(十一)五日生化需氧量

分类号：W5-10

一、填空题

1．生化需氧量是指在规定条件下，水中有机物和无机物在         作用下，所消耗的溶解氧的量。

答案：生物氧化

2．用稀释与接种法测定水中BOD，时，为保证微生物生长需要，稀释水中应加入一定量

的        和            ，并使其中的溶解氧近饱和。

答案：无机营养盐    缓冲物质

3．稀释与接种法测定水中BOD，时，如水样为含难降解物质的工业废水，可使用               的稀释水进行稀释。

答案：经驯化的微生物接种

二、判断题

1．采用稀释与接种法测定BOD，时，水中的杀菌剂、有毒重金属或游离氯等会抑制生化作用，而藻类和硝化微生物也可能造成虚假的偏离结果。(    )

答案：正确

2．采用稀释与接种法测定BOD5时，水样在25℃±1℃的培养箱中培养5d，分别测定样品培养前后的溶解氧，二者之差即为BOD5值。(    )

答案：错误

正确答案为：在20℃±1℃的培养箱中培养5do

3．采用稀释与接种法测定的BOD5值，只代表含碳物质耗氧量，如遇含有大量硝化细菌的水样应加入ATU或TCMP试剂，抑制硝化过程。(    )

答案：正确

4．稀释与接种法测定水中BOD5时，冬天采集的较清洁地表水中溶解氧往往是过饱和的，此时无须其他处理就可立即测定。(    )

答案：错误

正确答案为：应将水样升温至20℃左右赶出饱和溶解氧后进行测定。

5．采集BOD5水样时，应充满并密封于采集瓶中。(    )

答案：正确

三、选择题

1．稀释与接种法测定水中BOD5时，水样采集后应在        ℃温度下贮存，一般在稀释后      h之内进行检验。(    )

A．2～5，6    B．2～6，8    C．2～8，10

答案：A

2．采用稀释与接种法测定水中BOD5时，稀释水的BOD5值应         ，接种稀释水的BOD，值应在        之间。接种稀释水配制完成后应立即使用。(    )

A．<0.2mg／L，0.2～1.0mg／L  B.  <0.2mg／L，0.3～1.0mg／L

C．<1.0mg／L，0.3～1.0mg／L

答案：B

3．采用稀释与接种法测定水中BOD5，满足下列条件时数据方有效：5天后剩余溶解氧至少为           ，而消耗的溶解氧至少为          。(    )

A．1.0mg／L，2.0mg／L  B．2.0mg／L，1.0mg／L    C．5.0mg／L，2.0mg／L

答案：A

4．采用稀释与接种法测定水中BOD5时，对于游离氯在短时间不能消散的水样，可加入          以除去。(    )

A．亚硫酸钠    B．硫代硫酸钠    C．丙烯基硫脲

答案：A

5．稀释与接种法测定水中BOD5时，采用生活污水配制接种稀释水时，每升稀释水中加入生活污水的量为          ml。(    )

A．  1～10    B．20～30    C．  10～100

答案：A

6．稀释与接种法测定水中BOD5时，下列废水中应进行接种的是：               。(    )

A.有机物含量较多的废水    B．较清洁的河水

C．不含或含少量微生物的工业废水    D．生活污水

答案：C

7．采用稀释与接种法测定水中BOD5时，取3个稀释比，当稀释水中微生物菌种不适应、活性差或含毒物浓度过大时，稀释倍数              消耗溶解氧反而较多。(    )

A．较大的    B．中间的    C．较小的

答案：A

四、问答题

1．稀释与接种法测定水中BOD5时，某水样呈酸性，其中含活性氯，COD值在正常污水范围内，应如何处理?

答案：(1)调整pH在6.5～7.5；

(2)准确加入亚硫酸钠溶液消除活性氯；

(3)进行接种。

2．稀释与接种法测定水中BOD5中，样品放在培养箱中培养时，一般应注意哪些问题?

答案：(1)温度严格控制在20℃±1℃；

(2)注意添加封口水，防止空气中氧进入溶解氧瓶内；

(3)避光防止试样中藻类产生DO；

(4)从样品放入培养箱起计时，培养5d后测定。

3．稀释与接种法对某一水样进行BOD5测定时，水样经5d培养后，测其溶解氧，当向水样中加入1ml硫酸锰和2m1碱性碘化钾溶液时，出现白色絮状沉淀。这说明什么?

答案：说明此水样培养5d后水中已无溶解氧，水样可生化有机物的含量较高，水样稀释不够。

4．某分析人员用稀释与接种法测定某水样的BOD5，将水样稀释10倍后测得第一天溶解氧为7．98mg／L，第五天的溶解氧为0.65mg／L，问此水样中的BOD5值是多少?为什么?应如何处理?

答案：该水样的BOD5值不能确定，因剩余溶解氧<1.0mg／L，水样中有机物氧化不完全，应重新取样，增加稀释倍数，再测定。

参考文献

[1)  水质五日生化需氧量(BOD5)的测定稀释与接种法(GB／T7488—1987)．

[2]  地表水和污水监测技术规范(HJ／T91-2002)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：李桂玲

审核：彭刚华  李振声

(十二)溶解氧

分类号：W5-11

一、填空题

1．碘量法测定水中溶解氧时，为固定溶解氧，水样采集后立即加入硫酸锰和碱性碘化钾，水中溶解氧将低价锰氧化成高价锰，生成             沉淀。

答案：四价锰的氢氧化物(棕色)

2．用碘量法测定水中溶解氧时，应选择溶解氧瓶采集水样，采集过程中要注意不使水

样          在采样瓶中。

答案：曝气或有气泡残存

3．一般来说，水中溶解氧浓度随着大气压的增加而        ，随着水温的升高而              。

答案：增加    降低

4．碘量法测定水中溶解氧时，水样中氧化性物质使碘化物游离出I2，若不加以修正，由此测得的溶解氧值比实际值       ，而还原性物质可消耗碘，由此测得的溶解氧比实际值      。

答案：高    低

5．碘量法测定水中溶解氧时，若水样有色或含有消耗碘的悬浮物时，应采用          法消除干扰。

答案：明矾絮凝修正

二、判断题

1．碘量法测定水中溶解氧时，当水样中含有大量的亚硫酸盐、硫代硫酸盐和多硫代硫酸盐等物质时，可用高锰酸钾修正法消除干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：应用叠氮化钠法消除干扰。

2．用碘量法测定水中溶解氧，采样时，应沿瓶壁注入至溢出瓶容积的1／3—1／2。(    )

答案：正确

3．碘量法测定水中溶解氧时，若亚铁离子含量高，应采用叠氮化钠修正法消除干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：若亚铁离子含量高，应采用高锰酸钾修正法。

4．碘量法测定水中溶解氧中，配制淀粉溶液时，加入少量的水杨酸或氯化锌是为了防腐。

答案：正确

5．碘量法测定水中溶解氧时，碱性碘化钾溶液配制后，应储于细口棕色瓶中，并用磨口玻璃塞塞紧，避光保存。(    )

答案：错误

正确答案为：应该使用橡皮塞。

三、选择题

1．采用碘量法测定水中溶解氧，用高锰酸钾修正法消除干扰时，加入草酸钾溶液过多，将使测定结果偏          。(    )

A．高    B．无影响    C．低

答案：C

2．采用碘量法测定水中溶解氧时，如遇含有活性污泥悬浮物的水样，应采用             消除干扰。(    )

A.高锰酸钾修正法    B．硫酸铜-氨基磺酸絮凝法    C．叠氮化钠修正法

答案：B

3．采用碘量法(叠氮化钠修正法)测定水中溶解氧时，所配制的氟化钾溶液应贮存于             中。(    )

A.棕色玻璃瓶    B．聚乙烯瓶    C．加橡皮塞的玻璃瓶

答案：B

4．采用碘量法(叠氮化钠修正法)测定水中溶解氧时，在加入固定剂前加入氟化钾溶液，以消除     的干扰。(    )

A．Fe3+    B．Fe2+    C．NO2-

答案：A

5．若水体受到工业废水、城市生活污水、农牧渔业废水污染，会导致水中溶解氧浓度       。(    )

A.上升    B．无影响    C．下降

答案：C

四、问答题

采用碘量法测定水中溶解氧，配制和使用硫代硫酸钠溶液时要注意什么?为什么?

答案：配制硫代硫酸钠标准溶液时，应注意：

(1)使用新煮沸并冷却的蒸馏水，以除去蒸馏水中的CO2和O2，杀死细菌；

(2)加入适量氢氧化钠(或碳酸钠)，保持溶液呈弱碱性，以抑制细菌生长；

(3)避光保存，并储于棕色瓶中，因为在光线照射和细菌作用下，硫代硫酸钠会发生分解反应：

(4)由于固体硫代硫酸钠容易风化，并含有少量杂质，所以不能直接用称量法配制标准溶液；

(5)硫代硫酸钠水溶液不稳定，易与溶解在水中的CO2和O2反应，因此需定期标定。

五、计算题

采用碘量法(高锰酸钾修正法)测定水中的溶解氧时，于250m1溶解氧瓶中，加入了硫酸、高锰酸钾、氟化钾溶液、草酸钾、硫酸锰和碱性碘化钾-叠氮化钠等各种固定溶液共计9.80m1后将其固定；测定时加2.0ml硫酸将其溶解，取100.0m1于250ml锥形瓶中，用浓度为0.0245mol／L的硫代硫酸钠滴定，消耗硫代硫酸钠溶液3.56ml，试问该样品的溶解氧是多少?

答案：

参考文献

[1]  水质溶解氧的测定碘量法(GB／T7489—1987)．

[2]  地表水和污水监测技术规范(HIFF91—2002)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  欧阳纶，等．环境监测分析．长沙：湖南科学技术出版社，1986．

命题：李桂玲

审核：李振声  彭刚华

(十三)硫化物

分类号：W5—12

一、填空题

1．碘量法测定水中硫化物的原理为：硫化物在          条件下，与过量的碘作用，剩余的碘

用           溶液滴定；根据与硫化物发生反应的碘量，求出硫化物的含量。

答案：酸性    硫代硫酸钠

2．测定水中硫化物的碘量法，适用于硫化物含量在      mg／L以上的水和废水的测定。

答案：1

3．水中硫化物包括溶解性      、       和      ，存在于悬浮物中的可溶性硫化物、酸可溶性金属硫化物以及未电离的有机和无机类硫化物。

答案：H2S    HS-    S2-

二、判断题

1．碘量法测定的硫化物是指水和废水中溶解性的无机硫化物和酸溶性金属硫化物。(    )

答案：正确

2．采用碘量法测定水中硫化物时，经酸化—吹气-吸收预处理后，可消除悬浮物、色度、浊度和的干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：经酸化—吹气—吸收预处理后，可消除悬浮物、色度、浊度的干扰，但-分离不完全，仍会产生干扰。

3．采用碘量法测定硫化物时，碱性水样采集后需适量滴加乙酸锌溶液调节水样至中性，再放入装有适量乙酸锌溶液的瓶子里，然后加适量氢氧化钠溶液。(    )

答案：错误

正确答案为：应滴加乙酸溶液调节水样至中性。

4．采用碘量法测定水中硫化物时，酸化—吹气—吸收处理时，吹气速度不影响测定结果。(    )

答案：错误

正确答案为：吹气速度对结果有影响。

5．采用碘量法测定硫化物中，当水样只含有少量硫代硫酸盐、亚硫酸盐等物质时不产生干扰，可直接滴定。(    )

答案：错误

正确答案为：水样中硫代硫酸盐、亚硫酸盐等物质能与碘反应产生正干扰。

三、选择题

1．采用碘量法测定水中硫化物，在酸化-吹气预处理时，水浴温度应控制在          ℃之间。(    )

A．60～70    B．40～50    C．80～90

答案：A

2．采用碘量法测定纺织厂印染废水中硫化物，当废水色度和浊度较高并含亚硫酸盐时，应采

用            法进行预处理。(    )

A.酸化-吹气    B．乙酸锌沉淀-过滤    C．过滤-酸化-吹气分离

答案：C

3．采用碘量法测定水中硫化物，若在吸收瓶中加入碘标准溶液后吸收液为无色，说明水样

中　　　　　　　　　。(    )

A．硫化物含量高    B．硫化物含量低    C．未加入乙酸锌溶液

答案：A

4．采用碘量法测定水中硫化物，水样在保存时，其pH值须控制在　　　　　　　。(    )

A．7～10    B．10～12    C．12

答案：B

5．采用碘量法测定水中硫化物时，若水样中　　　　浓度较高，需将现场采集且已固定的水样用中速定量滤纸过滤，并将硫化物沉淀连同滤纸转入反应瓶中，用玻璃棒捣碎，加水转入处理装置进行处理。(    )

A．  B．  C．Hg2+

答案：B

6．碘量法测定硫化物的实验用水应为            。(    )

A．蒸馏水    B．去离子水    C．除氧去离子水

答案：C

四、问答题

1．碘量法测定水中硫化物，采用酸化-吹气法对水样进行预处理时应注意哪些问题?

答案：(1)保证预处理装置各部位的气密性；

(2)导气管保持在吸收液下；

(3)加酸前须通氮气驱除装置内空气；

(4)加酸后，迅速关闭活塞；

(5)水浴温度应控制在60～70℃；

(6)控制适宜的吹气速度保证加标回收率。

2．采用碘量法测定水中硫化物时，水样应如何采集和保存?

答案：(1)先加入适量的乙酸锌溶液，再加水样，然后滴加适量的氢氧化钠溶液使pH值在10～12；

(2)遇碱性水样时，先小心滴加乙酸溶液调至中性，再从事“(1)”操作；

(3)硫化物含量高时，可酌情多加固定剂，直至沉淀完全；

(4)水样充满后立即密塞，不留气泡，混匀；

(5)样品应在4~C避光保存，尽快分析。

五、计算题

用碘量法测定水中硫化物时，取水样100ml，经预处理后分别测得吸收瓶1消耗Na2S2O3溶液5.35m1，吸收瓶2消耗Na2S2O3溶液8.69m1，空白消耗Na2S2O3溶液9.07m1，已知Na2S2O3标准溶液浓度为0.0098mol／L，硫离子的摩尔质量为16.03，试求水样中硫化物的浓度。

答案：

参考文献

[1] 水质硫化物的测定碘量法(HJ／T60—2000)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：李桂玲

审核：彭刚华  李振声

(十四)氰化物

分类号：W5—13

一、填空题

1．氰化物以       、        和         的形式存在于水中。

答案：HCN        络合氰离子(或络合物)

2．氰化物水样采集后，必须贮于          (材质)瓶中。

答案：聚乙烯

3．用硝酸银标准溶液滴定试样中氰化物时，溶液颜色由    色变为      色时，指示滴定终点到达。

答案：黄  橙红

4．对含有多种重金属的含氰废水，分别用酒石酸—硝酸锌法和磷酸-EDTA法预蒸馏，测定馏出液中氰化物，其结果是前者比后者含量           。

答案：低

二、判断题

1．水中的总氰化物包括简单氰化物和所有的络合氰化物。(    )

答案：错误

正确答案为：包括绝大多数络合氰化物，但不包括钴氰络合物。

2．采用硝酸银滴定法测定水中氰化物时，水样中碳酸盐浓度过高将影响蒸馏及吸收液的吸收。(    )

答案：正确

3．采用硝酸银滴定法测定水中易释放的氰化物时，当水样无色或有机物含量较低时不必蒸馏，可直接滴定。(    )

答案：错误

正确答案为：易释放氰化物是指在方法规定的条件下，加热蒸馏能形成HCN的氰化物。因此，水样必须预蒸馏，不可直接滴定。

4．采用硝酸银滴定法测定水中氰化物时，氰离子与硝酸银作用生成银氰络合沉淀。(    )

答案：错误

正确答案为：氰离子与硝酸银作用生成可溶性银氰络合离子。

5．含高浓度氰化物的水样一般采用硝酸银滴定法测定。(    )

答案：正确

三、选择题

1．硝酸银滴定法测定水中氰化物时，  向样品中加入适量的氨基磺酸是为了消除       的干扰。(  )

A．硫化物    B．亚硝酸盐    C．碳酸盐

答案：B

2．硝酸银滴定法测定水中氰化物时，使用的试银灵贮存于棕色瓶中并于暗处保存，可稳定     。(  )

A．1个月    B．6个月    C．1年

答案：A

3．硝酸银滴定法测定水中氰化物的适用范围为           mg／L。(    )

A．0.004—0.25    B．  1～100    C．0.5～10.0

答案：B

4．采用硝酸银滴定法测定水中简单氰化物时，若蒸馏时加入酒石酸溶液后试液不显红色，应向蒸馏瓶内补加           溶液。(    )

A．硝酸锌    B．酒石酸    C．氢氧化钠

答案：B

5．采用硝酸银滴定法测定水中氰化物时，若水样中含有大量硫化物，则应在加入氢氧化钠固

定          加入碳酸镉或碳酸铅固体粉末，除去硫化物。(    )

A．之前    B．同时    C．之后

答案：A

四、问答题

1．氰化钾溶液剧毒，应如何处理方可排放?

答案：可在碱性条件下，加入高锰酸钾或次氯酸钠使氰化物氧化分解。

2．某电镀厂废水采用碱性氯化法处理后外排，测定排污口水中氰化物时应注意什么?

答案：由于样品中可能存在活性氯，在蒸馏时，氰化物会被分解，使结果偏低，应在采样现场加入亚硫酸钠溶液，亚硫酸钠溶液的加入量由淀粉-碘化钾试纸法确定。

五、计算题

取200m1试样进行蒸馏，馏出液采用100m1容量瓶进行吸收定容，再取50.0m1的馏出液用0.0102mol／L硝酸银标准液滴定，消耗硝酸银标液4.32m1，空白消耗硝酸银标液0.25ml，问废水中氰化物的含量是多少?  (氰离子的摩尔质量为52.04)

答案：

参考文献

[1]  地表水和污水监测技术规范(HJ／T91--2002)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：李桂玲

审核：彭刚华  李振声

第六节  分光光度法

(一)基础知识

分类号：W6-0

一、填空题

1．分光光度法测定样品的基本原理是利用朗伯—比尔定律，根据不同浓度样品溶液对光信号具有不同的                         ，对待测组分进行定量测定。

答案：吸光度(或吸光性，或吸收)

2．应用分光光度法测定样品时，校正波长是为了检验波长刻度与实际波长的            ，并通过适当方法进行修正，以消除因波长刻度的误差引起的光度测定误差。

答案：符合程度

3．分光光度法测定样品时，比色皿表面不清洁是造成测量误差的常见原因之一，每当测定有色溶液后，一定要充分洗涤。可用             涮洗，或用           浸泡。注意浸泡时间不宜过长，以防比色皿脱胶损坏。

答案：相应的溶剂    (1+3)HNO3

二、判断题

1．分光光度计可根据使用的波长范围、光路的构造、单色器的结构、扫描的机构分为不同类型的光度计。(    )

答案：正确

2．应用分光光度法进行试样测定时，由于不同浓度下的测定误差不同，因此选择最适宜的测定浓度可减少测定误差。一般来说，透光度在20％～65％或吸光值在0.2～0.7之间时，测定误差相对较小。(    )

答案：正确

3．分光光度法主要应用于测定样品中的常量组分含量。(    )

答案：错误

正确答案为：分光光度法主要应用于测定样品中的微量组分。

4．应用分光光度法进行样品测定时，同一组比色皿之间的差值应小于测定误差。(    )

答案：错误

正确答案为：测定同一溶液时，同组比色皿之间吸光度相差应小于0.005，否则需进行校正。

5．应用分光光度法进行样品测定时，摩尔吸光系数随比色皿厚度的变化而变化。(    )

答案：错误

正确答案为：摩尔吸光系数与比色皿厚度无关。

三、选择题

1．利用分光光度法测定样品时，下列因素中                    不是产生偏离朗伯—比尔定律的主要原因。(    )

A．所用试剂的纯度不够的影响    B．非吸收光的影响

C．非单色光的影响    D．被测组分发生解离、缔合等化学因素

答案：A

2．分光光度计波长准确度是指单色光最大强度的波长值与波长指示值              。(    )

A．之和    B．之差    C．乘积

答案：B

3．分光光度计吸光度的准确性是反映仪器性能的重要指标，一般常用           标准溶液进行吸光度校正。(    )

A．碱性重铬酸钾    B．酸性重铬酸钾    C．高锰酸钾

答案：A

4．分光光度计通常使用的比色皿具有           性，使用前应做好标记。(    )

A．选择    B．渗透    C．方向

答案：C

5．使用分光光度法测试样品，校正比色皿时，应将                注入比色皿中，以其中吸收最小的比色皿为参比，测定其他比色皿的吸光度。(    )

A.纯净蒸馏水    B．乙醇    C．三氯甲烷

答案：A

6．朗伯，比尔定律A=kcL中，摩尔吸光系数k值          表示该物质对某波长光的吸收能力愈强，比色测定的灵敏度就愈高。(    )

A．愈大    B．愈小    C．大小一样

答案：A

7．在比色分析中为了提高分析的灵敏度，必须选择摩尔吸光系数          有色化合物，选择具有最大众值的波长作入射光。(    )

A.大的    B。小的    C．大小一样

答案：A

8．用紫外分光光度法测定样品时，比色皿应选择               材质的。(    )

A.石英  B。玻璃

答案：A

9．一般常把        nm波长的光称为紫外光。(    )

A．200～800    B．200～400    C．  100～600

答案：B

10．一般常把           nm波长的光称为可见光。(    )

A．200～800    B．400(或380)～800(或780)    C．400～860

答案：B

11．朗伯-比尔定律A=kcL中，摩尔吸光系数k值与           无关。(    )

A.入射光的波长    B．显色溶液温度    C．测定时的取样体积

D．有色溶液的性质

答案：C

12．一般分光光度计吸光度的读数最多有           位有效数字。(    )

A．  3    B．  4    C．  2

答案：A

四、问答题

1．分光光度法是环境监测中常用的方法，简述分光光度法的主要特点。

答案：(1)灵敏度高；

(2)准确度高：

(3)适用范围广；

(4)操作简便、快速：

(5)价格低廉。

2．简述校正分光光度计波长的方法。

答案：校正波长一般使用分光光度计光源中的稳定线光谱或有稳定亮线的外部光源，把光束导入光路进行校正，或者测定已知光谱样品的光谱，与标准光谱对照进行校正。

3．简述分光光度法测定样品时，选用比色皿应该考虑的主要因素。

答案：(1)测定波长。比色液吸收波长在370nm以上时可选用玻璃或石英比色皿，在370nm以下时必须使用石英比色皿；

(2)光程。比色皿有不同光程长度，通常多用10.0mm的比色皿，选择比色皿的光程长度应视所测溶液的吸光度而定，以使其吸光度在0.1～0.7之间为宜。

4．如何检查分光光度计的灵敏度?

答案：灵敏度是反映仪器测量性能的重要指标，检查方法为：配制0.001％重铬酸钾溶液，用1cm比色皿装入蒸馏水作参比，于440nm处测得的吸光度应大于0.010。若示值＜0.010，可适当增加灵敏度的挡数，如仍不能达到该值，应检查或更换光电管。

5．在光度分析中，如何消除共存离子的干扰?

答案：(1)尽可能采用选择性高、灵敏度也高的特效试剂；

(2)控制酸度，使干扰离子不产生显色反应；

(3)加入掩蔽剂，使干扰离子被络合而不发生干扰，而待测离子不与掩蔽剂反应；

(4)加入氧化剂或还原剂，改变干扰离子的价态以消除干扰；

(5)选择适当的波长以消除干扰：

(6)萃取法消除于扰；

(7)其他能将被测组分与杂质分离的步骤，如离子交换、蒸馏等；

(8)利用参比溶液消除显色剂和某些有色共存离子干扰；

(9)利用校正系数从测定结果中扣除干扰离子影响。

6．用分光光度法测定样品时，什么情况下可用溶剂作空白溶液?

答案：当溶液中的有色物质仅为待测成分与显色剂反应生成，可以用溶剂作空白溶液，简称溶剂空白。

7．一台分光光度计的校正应包括哪4个部分?

答案：波长校正：吸光度校正；杂散光校正；比色皿校正。

8．在光度分析中酸度对显色反应主要有哪些影响?

答案：(1)对显色剂本身的影响；

(2)对溶液中各元素存在状态的影响；

(3)对显色反应的影响。

9．简述朗伯-比尔定律A=kcL的基本内容，并说明式中各符号的含义。

答案：朗伯—比尔定律是比色分析的理论基础，它可综合为光的吸收定律，即当一束单色光通过均匀溶液时，溶液的吸光度与溶液的浓度和液层厚度的乘积成正比。式中：A—吸光度；  k—吸光系数；  C—待测物浓度；  L—液层厚度。

10．简述在朗伯-比尔定律中，吸光系数与摩尔吸光系数的区别。

答案：在朗伯-比尔定律A=kcL中，K是比例常数，它与入射光的波长、溶液的性质有关。如果有色物质溶液的浓度c用g／L表示，液层厚度以cm表示，比例常数众称为吸光系数。如果浓度c用mol／L表示，液层厚度以cm表示，则比例常数k称为摩尔吸光系数。摩尔吸光系数的单位为L／(mol·cm)，它表示物质的浓度为1mol／L、液层厚度为1cm时溶液的吸光度。

11．简述在光度分析中如何用镨钕滤光片对光度计的波长进行校正。

答案：用特制的镨钕滤光片(预先在精密度较高的仪器上进行校正过)校正仪器波长时，通常用573nm和586nm的双峰谱线校正。

12．简述在光度分析中如何选择显色剂。

答案：(1)显色剂的灵敏度要高；

(2)显色剂的选择性要好；

(3)所形成的有色化合物应足够稳定，而且组成恒定，有确定的组成比；

(4)所形成的有色化合物与显色剂之间的差别要大；

(5)其他因素如显色剂的溶解度、稳定性、价格等。

13．简述在光度分析中共存离子的干扰主要有哪几种情况。

答案：(1)共存离子本身有颜色影响测定；

(2)共存离子与显色剂生成有色化合物，同待测组分的有色化合物的颜色混在一起；

(3)共存离子与待测组分生成络合物降低待测组分的浓度而干扰测定；

(4)强氧化剂和强还原剂存在时因破坏显色剂而影响测定。

14．简述在光度分析中引起偏离光吸收定律的原因。

答案：(1)由于入射光单色性差而引起偏离：

(2)由于溶液中的化学变化而引起偏离(待测物质离解、缔合)；

(3)由于介质的不均匀性而引起偏离。

五、计算题

1．用分光光度法测定水中的六价铬，已知溶液含六价铬140μg／L，用二苯碳酰二肼溶液显色，比色皿为20mm，在波长540nm处测得吸光度为0.220，试计算摩尔吸光系数(Mcr=52)。

答案：(1)计算摩尔数：140×10-6／52=2.7×10-6(mol／L)

(2)计算摩尔吸光系数：0.220=k×2×2.7×10-6

k=4.1×104L／(mol·cm)

2．分光光度法测定水中的Fe3+，已知含Fe3+溶液用KSCN溶液显色，用20mm的比色皿在波长480nm处测得吸光度为0.19，已知其摩尔吸光系数为1.1×104L／(mol·cm)，试求该溶液的浓度(MFe=55.86)。

答案：(1)计算溶液的摩尔浓度：0.19=1.1×104×C×2

C=0.19／(1.1×104×2)=8.6×10-6(mol／L)

(2)计算溶液的浓度：C=8.6 ×10-6× 55.86=482×10-6(g/L)

参考文献

[1] 中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

[2]  刘珍．化验员读本．3版．北京：化学工业出版社，2000．

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

[5]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：邢建  韩瑞梅

审核：韩瑞梅  刘端阳

(二)硫酸盐

分类号：W6-1

一、填空题

1．目前我国用来测定水中硫酸盐的方法有           、              、         、EDTA滴定法和离子色谱法。

答案：重量法    (铬酸钡)光度法    (铬酸钡间接)火焰原子吸收法

2．测定硫酸盐的水样可采集在           或           材质的瓶中。

答案：硬质玻璃    聚乙烯

二、判断题

1．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，如果水样中含有碳酸根，在加入铬酸钡之前可加入盐酸酸化，并加热沸腾以除去碳酸盐干扰。(    )

答案：正确

2．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，水样中加入铬酸钡悬浊液、(1＋1)氨水显色后，应使用慢速定性滤纸过滤，如滤液浑浊，应重复过滤至透明。(    )

答案：正确

3．测定水中硫酸盐时，如果水样中存在有机物，某些细菌可以将硫酸盐还原为硫化物，因此，对于严重污染的水样应低温保存。(    )

答案：正确

4．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，水样中加入铬酸钡悬浮液后，经煮沸、稍冷后，向其中逐滴加入(1＋1)氨水至呈柠檬黄色，过滤后进行测定。(    )

答案：错误

正确答案为：逐滴加入(1＋1)氨水至呈柠檬黄色后，应再多加2滴。

三、选择题

1．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐的方法，适用于测定          水样。(    )

A．硫酸盐含量较低的地表水和地下水

B．硫酸盐含量较高的生活污水和工业废水

C．咸水

答案：A

2．《地表水环境质量标准》(GB 3838--2002)中，集中式生活饮用水中硫酸盐(以SO42-计)的标准限值是            mg／L。(    )

A．250    B．300    C．  100

答案：A

3．《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行)》(HJ／T342-2007)测定硫酸盐的浓度范围

是         mg/L。(    )

A．  10～5000    B．8～85    C．0.2～12

答案：B

4．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，如Pb2+、含量各少于           mg／L，则不干扰的测定。(    )

A．2    B．  1    C．  3

答案：B

四、问答题

试述铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐的原理。

答案：在酸性溶液中，铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀，并释放出铬酸根离子；溶液中和后，过量的铬酸钡及生成的硫酸钡仍是沉淀状态，经过滤除去沉淀。在碱性条件下，反应释放出的铬酸根离子呈黄色，其颜色深浅与铬酸根的含量成正比，测定吸光度后计算出硫酸根的含量。

参考文献

[1]  水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行)  (HJ／T 342—2007)．

[2] 魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：李  刚

审核：张玉惠  邢  建

(三)色度

分类号：W6-2

一、填空题

1．《水质色度的测定》(GB／T11903—1989)中规定，色度测定的是水样经     mim澄清后样品的颜色。

答案：15

2．铂钴比色法测定水质色度时，色度标准溶液放在密封的玻璃瓶中，存放于暗处，温度不超过       ℃，该溶液至少能稳定       个月。

答案：30    6

3．为测定水的色度而进行采样时，所用与样品接触的玻璃器皿都要用       或              加以清洗，最后用蒸馏水或去离子水洗净、沥干。

答案：盐酸  表面活性剂溶液

二、判断题

1．测定水的色度的铂钴比色法与稀释倍数法应独立使用，两者一般没有可比性。(    )

答案：正确

2．样品和标准溶液的颜色色调不一致时，《水质色度的测定》(GB／T 11903-1989)不适用。(    )

答案：正确

3．铂钴比色法测定水的色度时，色度标准溶液由储备液用蒸馏水或去离子水稀释到一定体积而得。(    )

答案：错误

正确答案为：色度标准溶液由储备液用光学纯水稀释到一定体积而得。

4．铂钴比色法测定水的真实色度时，如果水样浑浊，则放置澄清，亦可用离心机或用孔径为0.45gm滤膜过滤去除悬浮物。(    )

答案：正确

5．铂钴标准比色法测定水的色度时，如果水样浑浊，可用离心机去除悬浮物，也可以用滤纸过滤除去。(    )

答案：错误

正确答案为：可用离心法或0．45μm滤膜过滤，但不能用滤纸过滤，因为滤纸吸附颜色。

6．色度是水样的颜色强度，铂钴比色法和稀释倍数法测定结果均表示为“度”。(    )

答案：错误

正确答案为：铂钴比色法表示色度用“度”，稀释倍数法表示色度用“倍”。

7．如果水样中有泥土或其他分散很细的悬浮物，虽经预处理也得不到透明水样时，则只测“表观颜色”。(    )

答案：正确

8．水的pH值对颜色有较大影响，在测定色度时应同时测定pH值。在报告水样色度时，应同时报告pH值。(    )

答案：正确

三、选择题

1．铂钻比色法测定水的色度时，测定结果以与水样色度最接近的标准溶液的色度表示，在0～40度范围内，准确到      度，40～70度范围内，准确到       度。(    )

A．  5，  5    B．  5，  10    C．  5，  15    D．  10，  15

答案：B

2．             是指除浊度后的颜色。(    )

A.表面颜色    B．表观颜色    C．真实颜色    D．实质颜色

答案：C

3．铂钴比色法测定水的色度时，将样品采集在容积至少         的玻璃瓶内，并尽快测定。(    )

A．100m1    B．250m1    C．500ml    D． 1 L

答案：D

四、问答题

1．说明色度的标准单位——度的物理意义。

答案：在每升溶液中含有2mg六水合氯化钴(Ⅱ)和1mg铂[以六氯铂(Ⅳ)酸的形式存在]时产生的颜色为1度。

2．试说出稀释倍数法测定水的色度的原理。

答案：将水样用光学纯水稀释至与光学纯水相比刚好看不见颜色时，记录稀释倍数，以此表示水的色度，单位为“倍”。同时用目视观察水样，检验颜色性质：颜色的深浅(无色、浅色或深色)、色调(红、橙、黄、绿、蓝和紫等)，如果可能包括样品的透明度(透明、浑浊或不透明)，用文字予以描述。结果以稀释倍数值和文字描述相结合表达。

3．试述铂钴比色法测定水色度的原理。

答案：用氯铂酸钾和氯化钴配制标准色列，与被测样品进行目视比较。水样的色度以与之相当的色度标准溶液的色度值表示。

4．简述铂钴比色法和稀释倍数法测定水的色度分别适用于何种水样。

答案：铂钴比色法适用于清洁水、轻度污染并略带黄色调的水及较清洁的地表水、地下水和饮用水等。稀释倍数法适用于污染较严重的地表水和工业废水。

5．什么是水的“表观颜色”和“真实颜色”?色度测定时二者如何选择?对色度测定过程中存在的于扰如何消除?

答案：“表观颜色”是指没有去除悬浮物的水所具有的颜色，包括了溶解性物质及不溶解的悬浮物所产生的颜色。“真实颜色”是指去除浊度后水的颜色。  一般色度测定时，均需测定样品的“真实颜色”。但是，对于清洁的或者浊度很低的水，“表观颜色”和“真实颜色”相近。对着色很深的工业废水，其颜色主要由于胶体和悬浮物所造成，故可根据需要测定“真实颜色”或“表观颜色”。如果样品中有泥土或其他分散很细的悬浮物，虽经预处理而得不到透明水样时，则只测“表观颜色”。如测定水样的“真实颜色”应放置澄清取上清液，或用离心法去除悬浮物后测定；如测定水样的“表观颜色”，待水样中的大颗粒悬浮物沉降后，取上清液测定。

参考文献

[1] 水质色度的测定(GB／T11903—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘端阳

审核：邢  建  张玉惠

(四)浊度

分类号：W6-3

一、填空题

1．测定水样浊度可用            法、             法或            法。

答案：分光光度    目视比浊    浊度计

2．分光光度法测定浊度时，水样收集于具塞玻璃瓶内，应在取样后尽快测定。如需保存，可在4℃冷藏、暗处保存           h，测试前要               并使水样恢复到室温。

答案：24  激烈振摇水样

3．分光光度法适用于测定          和         的浊度，最低检测浊度为        度。

答案：饮用水  天然水  3

4．分光光度法测定水样浊度的原理是：在适当温度下，         和         聚合，形成白色高分子聚合物，以此作为浊度标准液，在一定条件下与水样浊度相比较。

答案：硫酸肼    六次甲基四胺

5．浊度测定时，水样中应无碎屑及易沉降的颗粒。如所用器皿不清洁或水中有溶解的             和                时干扰测定。

答案：气泡    有色物质

二、判断题

1．分光光度法测定水样的浊度超过100度时，可酌情少取水样，用无浊水稀释后测定。(    )

答案：正确

2．分光光度法测定水样浊度是在680am波长处，用3cm比色皿，测定吸光度。(    )

答案：正确

3．分光光度法测定水样浊度时，不同浊度范围测试结果的精度要求相同。(    )

答案：错误

正确答案为：浊度范围不同测试结果的精度也不同。

4．分光光度法测定水样浊度时，在680nm波长处测定，天然水中存在的淡黄色、淡绿色不干扰测定。(    )

答案：正确

5．硫酸肼毒性较强，属致癌物质，取用时应注意。(    )

答案：正确

6．测定水样浊度用到的所有与样品接触的玻璃器皿必须用硫酸清洗。(    )

答案：错误

正确答案为：用盐酸或表面活性剂清洗。

三、选择题

1．分光光度法测定水样浊度时，标准贮备液的浊度为         度，可保存一个月。(    )

A．200    B．300    C．400    D．500

答案：C

2．无浊度水是将蒸馏水通过      μm滤膜过滤，收集于用滤过水荡洗两次的烧瓶中。(    )

A．0.1    B．0.2    C．0.3    D．0.4

答案：B

四、问答题

简述浊度为400度的浊度标准贮备液的配制方法。

答案：吸取5.00m1硫酸肼溶液与5.00ml六次甲基四胺溶液于100ml容量瓶中，混匀。于25℃±3℃下静置反应24h，冷却后用无浊度水稀释至标线，混匀。

五、计算题

吸取10m1已处理好的水样于50m1比色管中，用无浊度水稀释至标线，摇匀后，测得浊度为30度，求水样的浊度为多少?其测试结果的精度为多少?

答案：水样浊度=(30×50)／10=150(度)，其测试结果的精度为10度。

参考文献

[1]  水质浊度的测定(GB／T13200-1991)

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘端阳

审核：徐晓力  邢  建  池  靖

(五)氨氮(非离子氨)、凯氏氮、总氮

分类号：W6-4

一、填空题

1．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，为除去水样色度和浊度，可采用          法和      法。①

答案：絮凝沉淀  蒸馏

2．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，水样中如含余氯可加入适量       去除，金属离子干扰可加入         去除。①

答案：Na2S2O3    掩蔽剂

3．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，纳氏试剂是用     、            和KOH试剂配制而成，且两者的比例对显色反应的灵敏度影响较大。①

答案：KI  HgCl2(或HgI2)

4．纳氏试剂比色法测定水中氨氮的方法原理是：氨与纳氏试剂反应，生成          色胶态化合物，此颜色在较宽的波长内具强烈吸收，通常在410～425nm下进行测定。①

答案：淡红棕

5．水杨酸分光光度法测定水中铵时，在亚硝基铁氰化钠存在下，铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成       色化合物，在697nm具有最大吸收。②

答案：蓝

6．测定水中铵的水杨酸分光光度法的最低检出浓度为       mg／L：测定上限为      mg/L。②

答案：0.01    1

7．水杨酸分光光度法测定水中铵，采用蒸馏法预处理水样时，应以        溶液为吸收液，显色前加              溶液调节到中性。②

答案：硫酸  氢氧化钠

8．水杨酸分光光度法测定水中铵时，显色剂的配制方法为：分别配制水杨酸和酒石酸钾钠溶液，将两溶液合并后定容。如果水杨酸未能全部溶解，可再加入数毫升            溶液，直至完全溶解为止，最后溶液的pH为               ②

答案：氢氧化钠  6.0～6.5

9．总氮测定方法通常采用过硫酸钾氧化，使水中          和               转变为硝酸盐，然后再以紫外分光光度法、偶氮比色法、离子色谱法或气相分子吸收法进行测定。③

答案：有机氮    无机氮(化合物)

10．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，对于悬浮物较多的水样，过硫酸钾氧化后可能出现          ，遇此情况，可取           进行测定。③

答案：沉淀    上清液

11．《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(GB／T 11894—1989)方法的检出下限

为          mg／L，测定上限为           mg／L。③

答案：0.05    4

12．凯氏氮是指以凯氏法测得的含氮量，它包括了         和在此条件下能被转变为铵盐而测定

的                  。④

答案：氨氮    有机氮化合物

13．测定水中凯氏氮或有机氮，主要是为了了解水体受             状况，尤其是评价湖泊和水库的                    时，是一个有意义的重要指标。①②③④

答案：污染    富营养化

14．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，如果凯氏氮含量较低，可取较多量的水样，并用         法进行测定；如果含量较高，则减少取样量，用             法测定。④

答案：光度    酸滴定

15．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，在水样中加入硫酸并加热消解，目的是使有机物中的             以及游离氨和铵盐转变为           。④

答案：胺基氮    硫酸氢铵

16．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，蒸馏时应避免暴沸，否则可导致吸收液温度增高，造成吸收           而使测定结果偏             ；还应注意冷却水不能有温感，否则会影响氨的吸收。④

答案：不完全    低

17．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，蒸馏时必须保持蒸馏瓶内溶液呈碱性，如果在蒸馏期间，瓶内无黑色沉淀，瓶内液体一直为清澈透明，则在蒸馏结束后，需滴加           指示液测试。必要时，添加适量水和           溶液，重新蒸馏。④

答案：酚酞    氢氧化钠

18．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891—1989)，测定凯氏氮的操作主要包

括          、        和           3个步骤。④

答案：消解    蒸馏    (氨的)测定

二、判断题

1．水中存在的游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)的组成比取决于水的pH值。当pH值偏高时，游离氨的比例较高；反之，则铵盐的比例高。(    )①②③④

答案：正确

2．水中氨氮是指以游离(NH3)或有机氨化合物形式存在的氮。(    )①②③④

答案：错误

正确答案为：水中氨氮是指以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在的氮。

3．用《水质铵的测定纳氏试剂比色法》(GB／T7479—1987)测定氨氮时，方法的最低检出浓度是0.01mg／L。(    )①

答案：错误

正确答案为：最低检出浓度是0.025mg／L。

4．水中非离子氨是指存在于水体中的游离态氨。(    )①②③④

答案：正确

5．《水质铵的测定水杨酸光度法》(GB／T 7481—1987)中，自行制备的次氯酸钠溶液，经标定后应存放于无色玻璃滴瓶内。(    )②

答案：错误

正确答案为：经标定后应存放于棕色滴瓶内。

6．水杨酸分光光度法测定水中铵时，酸度和碱度过高都会干扰显色化合物的形成。(    )②

答案：正确

7．水杨酸分光光度法测定水中铵，当水样含盐量高，试剂酒石酸盐掩蔽能力不够时，钙镁产生沉淀不影响测定。(    )②

答案：错误

正确答案为：当水样中含盐量高，试剂酒石酸盐掩蔽能力不够时，钙镁产生沉淀影响测定。

8．水杨酸分光光度法测定水中铵时，水样采集后储存在聚乙烯瓶或玻璃瓶内可保存一周。(    )②

答案：错误

正确答案为：水样采集后储存在聚乙烯瓶或玻璃瓶内应尽快分析，否则用硫酸酸化到pH＜2，于2～5℃保存。

9．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，硫酸盐及氯化物对测定有影响。(    )③

答案：错误

正确答案为：硫酸盐及氯化物对测定无影响。

10．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，在120～124℃的碱性介质条件下，用过硫酸钾作氧化剂，不仅可将水中氨氮、亚硝酸盐氮氧化为硝酸盐，同时也将水样中大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。(    )③

答案：正确

11．碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测定水中总氮，使用高压蒸汽消毒器时，应定期校核压力表。(    )③

答案：正确

12．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891—1989)测定水中凯氏氮含量时，消解时加入适量硫酸钾以提高沸腾温度，增加消解速率。(    )④

答案：正确

13．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891—1989)测定水中凯氏氮含量时，对难消解的有机氮化合物，可适当增加消解时间，亦可改用硫酸汞为催化剂。(    )④

答案：正确

三、选择题

1．纳氏试剂比色法测定氨氮时，如水样浑浊，可于水样中加入适量         。(    )①

A．ZnSO4和HCl    B．ZnSO4和NaOH溶液    C．SnCl2和NaOH溶液

答案：B

2．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，在显色前加入酒石酸钾钠的作用是             。(    )①

A．使显色完全    B．调节pH值    C．消除金属离子的干扰

答案：C

3．纳氏试剂比色法测定水中氨氮，配制纳氏试剂时进行如下操作：在搅拌下，将二氯化汞溶液分次少量地加入到碘化钾溶液中，直至           。(    )①

A．产生大量朱红色沉淀为止        B．溶液变黄为止

C．微量朱红色沉淀不再溶解时为    D．将配好的氯化汞溶液加完为止

答案：C

4．水杨酸分光光度法测定水中铵时，用氢氧化钠溶液稀释的次氯酸钠溶液存放于棕色滴瓶内，本试剂可稳定       d。(    )②

A．7    B．15    C．30

答案：A

5．水杨酸分光光度法测定水中铵时，如果水样的颜色过深或含盐过多，则应用         预处理水样。(    )②

A．蒸馏法  B．絮凝沉淀法

答案：A

6．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，碳酸盐及碳酸氢盐对测定有影响，在加入一定量的           后可消除。(    )③

A.盐酸  B．硫酸  C．氢氧化钾

答案：A

7．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，水样采集后立即用硫酸酸化到pH＜2，

在           h内测定。(    )③

A．12    B．24    C．48

答案：B

8．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，新配制的过硫酸钾溶液应存放在        内，可贮存一周(    )③

A.玻璃瓶    B．聚四氟乙烯瓶    C．聚乙烯瓶

答案：C

9．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，配制1000ml硝酸钾贮备液时加入

2ml              ，贮备液至少可稳定6个月。(    )③

A．三氯甲烷    B．乙醇    C．丙酮

答案：A

10．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891--1989)测定水中凯氏氮含量，消解时通常加入       作催化剂，以缩短消解时间。(    )④

A．硫酸铜    B．氯化汞    C．硝酸银

答案：A

11．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891--1989)测定水中凯氏氮含量，蒸馏时必须保持蒸馏瓶内溶液呈           。(    )④

A．酸性    B．碱性    C．中性

答案：B

四、问答题

1．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，常见的干扰物质有哪些?①

答案：有脂肪胺、芳香胺、醛类、丙酮、醇类和有机氯胺等有机化合物，以及铁、锰、硫等无机离子，色度、浊度也干扰测定。

2．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，水样中的余氯为什么会干扰氨氮测定?如何消除?①

答案：余氯和氨氮反应可形成氯胺干扰测定。可加入Na2S2O3消除于扰。

3．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，取水样50.0ml，测得吸光度为1.02，校准曲线的回归方程为y=0.13788x(x指50ml溶液中含氨氮的微克数)。应如何处理才能得到准确的测定结果?①

答案：由于测得的吸光度值已超过了分光光度计最佳使用范围(A=0.1～0.7)，应适当少取水样重新测定。

4．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，水样采集后应如何保存?①

答案：水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内，要尽快分析，必要时可加H2SO4，使Ph＜2，于2～5℃下保存。酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而招致污染。

5．试指出用纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，如果水样浑浊，下面的操作过程是否有不完善或不正确之处，并加以说明：加入硫酸锌和氢氧化钠溶液，沉淀，过滤于50ml比色管中，弃去25ml初滤液，吸取摇匀后的酒石酸钾钠溶液1m1，纳氏试剂1.5ml于比色管中显色。同时取无氨水于50ml比色管中，按显色步骤显色后作为参比。①

答案：(1)在加入硫酸锌和氢氧化钠溶液时，没有说明加入硫酸锌和氢氧化钠溶液的浓度、沉淀的酸度和混匀等操作；

(2)没有说明加入上述溶液后应放置：

(3)没有说明滤纸应用无氨水洗涤；

(4)没有说明过滤水样进行显色的准确体积。

6．怎样制备无氨水?①②③④

答案：(1)在水中加入H2SO4至pH＜2，重新蒸馏，收集馏出液时应注意避免重新污染；

(2)将蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂(氢型)，每升流出液中加入10g同类树脂保存。

7．水杨酸分光光度法测定水中铵时，如何测定次氯酸钠溶液中游离碱(以NaOH计)?②

答案：用吸管吸取次氯酸钠溶液1.00ml于150ml锥形瓶中，加入约20ml蒸馏水，以酚酞作指示剂，用0.1mol／L标准盐酸溶液滴定至红色完全消失为止。

8．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，主要干扰物有哪些?如何消除?③

答案：(1)水样中含有六价铬离子及三价铁离子时干扰测定，可加入5％盐酸羟胺溶液1～2ml，以消除其对测定的影响；

(2)碘离子及溴离子对测定有干扰；测定20μg硝酸盐氮时，碘离子含量相对于总氮含量的0.2倍时无干扰；溴离子含量相对于总氮含量的3.4倍时无干扰；

(3)碳酸盐及碳酸氢盐对测定的影响，在加入一定量的盐酸后可消除。

9．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，为什么要在两个波长测定吸光度?③

答案：因为过硫酸钾将水样中的氨氮、亚硝酸盐氮及大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。硝酸根离子在220nm波长处有吸收，而溶解的有机物在此波长也有吸收，干扰测定。在275nm波长处，有机物有吸收，而硝酸根离子在275nm处没有吸收。所以在220nm和275nm两处测定吸光度，用来校正硝酸盐氮值。

10．水中有机氮化合物主要是些什么物质?①②③④

答案：主要是蛋白质、肽、氨基酸、核酸、尿素以及化合的氮，主要为负三价态的有机氮化合物。

五、计算题

纳氏试剂比色法测定某水样中氨氮时，取10.0ml水样于50m1比色管中，加水至标线，加1．0m1酒石酸钾钠溶液和1.5ml纳氏试剂。比色测定，从校准曲线上查得对应的氨氮量为0．018 0mg。试求水样中氨氮的含量(mg／L)。

答案：

参考文献

[1] 水质铵的测定纳氏试剂比色法(GB／T7479—1987)．

[2]  水质铵的测定水杨酸分光光度法(GB／T 7481—1987)．

[3]  水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB／T11894—1989)．

[4]  水质凯氏氮的测定(GB／T11891—1989)．

[5]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[6]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：邢  建

审核：任学蓉  屈智丽

(六)亚硝酸盐氮、硝酸盐氮

分类号：W6-5

一、填空题

1．亚硝酸盐是氮循环的中间产物，在水系中很不稳定，在含氧和微生物作用下，可氧化成         ，在缺氧或无氧条件下被还原为           。①

答案：硝酸盐  氨直至氮

2．水中亚硝酸盐的主要来源为生活污水中                 的分解。此外化肥、酸洗等工业废水和             中亦可能有亚硝酸盐排入水系。①

答案：含氮有机物    农田排水

3．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，水样应用玻璃瓶或塑料瓶采集。采集后要尽快分析，不要超过     h，若需短期保存(1～2d)，可以在每升水样中加入40mg          并于2～5℃保存。①

答案：24  氯化汞

4．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，若水样有悬浮物和颜色，需向每100m1试样中加入

2ml                ，搅拌，静置，过滤，弃去25ml初滤液后，再取试样测定。①

答案：氢氧化铝悬浮液

5．分光光度法测定水中硝酸盐氮时，水样采集后，应及时进行测定。必要时，应加硫酸使

pH      ，于4℃以下保存，在           h内进行测定。②

答案：＜2    24

6．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮，当水样中亚硝酸盐氮含量超过0.2mg／L时，可取100m1水样，加入1m1 0.5mol／L的           ，混匀后，滴加           至淡红色，保持15min不褪为止，使亚硝酸盐氧化为硝酸盐，最后从硝酸盐氮测定结果中减去亚硝酸盐氮量。②

答案：硫酸溶液    0.02mol／L高锰酸钾溶液

7．目前的自动在线检测仪测定水中硝酸盐氮多使用         法和         法。③

答案：紫外    电极

8．紫外分光光度法适用于          和           中硝酸盐氮的测定。③

答案：清洁地表水    未受明显污染的地下水

9．紫外分光光度法测定硝酸盐氮时，采用       和          进行处理，以排除水样中大部分常见有机物、浊度和Fe3+、Cr6+对测定的干扰。③

答案：絮凝共沉淀    大孔中性吸附树脂

二、判断题

1．水中硝酸盐是在有氧环境下，各种形态的含氮化合物中最稳定的氮化合物，亦是含氮有机物经无机化作用的最终分解产物。(    )

答案：正确

2．利用重氮偶联反应测定水中亚硝酸盐时，明显干扰物质为氯胺、氯、硫代硫酸盐、聚磷酸钠和高(三价)铁离子。(    )

答案：正确

3．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮，通常是基于重氮偶联反应，生成橙色染料。(    )①

答案：错误

正确答案为：生成红色染料。

4．N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定亚硝酸盐氮时，实验用水均为无亚硝酸盐的二次蒸馏水。(    )①

答案：正确

5．利用重氮偶联反应测定水中亚硝酸盐氮时，如果使用光程长为20mm的比色皿，亚硝酸盐氮的浓度大于0.2mg/L时，其呈色符合比尔定律。(    )①

答案：错误

正确答案为：使用光程长为10mm的比色皿，亚硝酸盐氮的浓度小于0.2mg/L时其呈色符合比尔定律。

6．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，蒸于水样的操作步骤是：吸取50.0ml经预处理的水样于蒸发皿中，用pH试纸检查，必要时用硫酸或氢氧化钠溶液调节至微酸性，置于水浴上蒸干。(    )②

答案：错误

正确答案为：用硫酸或氢氧化钠溶液调节至微碱性(pH约为8)。

7．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，在水样蒸干后，加入酚二磺酸试剂，充分研磨使硝化反应完全。(    )②

答案：正确

8．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，可加3～5ml氨水显色。(    )②

答案：错误

正确答案为：在搅拌下加入3～4ml氨水，使溶液呈现最深的颜色。

9．酚二磺酸分光光度法测定硝酸盐氮，制备标准曲线时，将一定量标准溶液预先一次统一处理(蒸干、加酚二磺酸充分研磨，转入容量瓶内定容)备用。(    )②

答案：正确

10．酚二磺酸分光光度法测定硝酸盐氮时，若水样中含有氯离子较多(10mg/L)，会使测定结果偏高。(    )②

答案：错误

正确答案为：若水样中含有氯离子较多(10mg/L)，会使测定结果偏低。

11．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，为使硝酸盐标准贮备液有一定的稳定时间，需在溶液中加入2m1氯仿(三氯甲烷)作保存剂，至少可稳定6个月。(    )②

答案：正确

12．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，因为发烟硫酸在室温较低时凝固，所以在取用时，可先在40～50℃隔水水浴中加温使其熔化，不能将盛装发烟硫酸的玻璃瓶直接置入水浴中，以免瓶裂引起危险。(    )②

答案：正确

13．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，需在220nm和300nm波长处测定吸光度，以校正硝酸盐氮值。(    )③

答案：正确

14．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，树脂使用多次后，可用未接触过橡胶制品的新鲜去离子水作参比，在220nm和275nm波长处检验，测得的吸光度应为最大值，否则需再生。(    )③

答案：错误

正确答案为：测得的吸光度应近于零，否则需再生。

15．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时；如水样中亚硝酸盐氮低于0.1mg／L，可不加氨基磺酸溶液。(    )③

答案：正确

16．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，为了解水受污染程度和变化情况，需对水样进行紫外吸收光谱分布曲线的扫描，绘制波长—吸光度曲线。水样与近似浓度的标准溶液分布曲线应类似，且在220nm与275nm附近不应该有肩状或折线出现。(    )③

答案：正确

17．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，参考吸光度比值(A275／A220×100％)应小于50％。( )③

答案：错误

正确答案为：参考吸光度比值(A275／A220)<100％)应小于20％，且越小越好。

18．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，水样如经过紫外吸收光谱分布曲线分析、参考吸光度比值检验后，符合要求，则可不经过预处理，直接测定。(    )③

答案：正确

19．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，如果水样中含有有机物，而且硝酸盐含量较高时，必须先进行预处理后再稀释。(    )③

答案：正确

20．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮，当水样中存在六价铬时，应采用氢氧化铝为絮凝剂，并放置0.5h以上，再取上清液供测定用。(    )③

答案：正确

三、选择题

1．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，如水样pH值＞11，应以酚酞作指示剂，滴加        溶液至红色消失。(    )①

A．1.5mol／L硫酸    B．1.5mol／L盐酸

C．1.5mol／L磷酸    D．1.5mol／L硝酸

答案：C

2．N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水中亚硝酸盐氮，采用光程长为10mm的比色皿，当取样体积为50ml时，以吸光度0.0l单位所对应的浓度值为最低检出浓度，此值为          mg／L。(    )①

A. 0.001    B．  0.002    C．0.003    D．0.004

答案：C

3．N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水中亚硝酸盐氮的测定上限为          mg/L。(    )①

A．0.10    B．0.20    C．0.30    D．0.40

答案：B

4．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，配制亚硝酸盐氮标准贮备液的方法为：       。(    )①

A.准确称取一定量NaNO2，加水溶解定容

B．准确称取一定量NaNO2，溶解于水中，用KMnO4溶液、Na2C2O4标准溶液标定

C．称取一定量NaN02溶解稀释，用K2CrO7标准溶液标定

答案：B

5．N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，亚硝酸盐标准贮备液应保存于棕色试剂瓶中，并加入           作保存剂。(    )①

A.KMnO4    B．HCl    C．氯仿    D．H2SO3

答案：C

6．制备无亚硝酸盐的水应使用的方法是：           。(    )①

A.过离子交换柱    B．蒸馏水中加入KMnO4，在碱性条件下蒸馏

C．蒸馏水中加入KMnO4，在酸性条件下蒸馏    D．蒸馏水中加入活性炭

答案：B

7．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮，标定NaNO2贮备液时，要把吸管插入KMnO4液面以下加入NaNO2贮备液，目的是          。(    )①

A.防止溶液乱溅，而对结果造成影响    B．防止NO2-遇酸后，转化挥发

C．防止受环境污染

答案：B

8．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，采用光程为30mml的比色皿，试样体积为50m1时，最低检出浓度为           mg／L。(    )②

A．0.002    B．0.02    C．0.2    D．2.0

答案：B

9．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，为了去除氯离子干扰，可以加入         使之生成AgCl沉淀凝聚，然后用慢速滤纸过滤。(    )②

A．AgNO3    B．Ag2SO4    C．Ag3PO4

答案：B

10．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，其最低检出浓度为              mg/L。(    )③

A．0.02    B．  0.04    C．0.06    D．0.08

答案：D

11．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮，其测量上限为            mg/L。(    )③

A．2    B．4    C．  6    D． 8

答案：B

四、问答题

1．简述N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定亚硝酸盐氮的原理。①

答案：在磷酸介质中，pH值为1．8±0．3时，亚硝酸根离子与4—氨基苯磺酰胺反应，生成重氮盐，再与N-(1-萘基)-乙二胺盐酸盐偶联生成红色染料，在540nm波长处测定吸光度。

2．简述酚二磺酸分光光度法测定硝酸盐氮的原理。②

答案：硝酸盐在无水情况下与酚二磺酸反应，生成硝基二磺酸酚，在碱性溶液中为黄色化合物，于410nih波长处测量吸光度。

3．酚二磺酸光度法测定水中硝酸盐氮时，水样若有颜色应如何处理?②

答案：每100m1水样中加入2ml氢氧化铝悬浮液，密塞充分振摇，静置数分钟澄清后，过滤，弃去最初的20m1滤液。

4．酚二磺酸光度法测定水中硝酸盐氮，制备硝酸盐氮标准使用液时，应同时制备两份，为什么?②

答案：用以检查硝化是否完全。如发现两份溶液浓度有差异时，应重新吸取标准贮备液进行制备。

5．简述紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮的原理。③

答案：利用硝酸根离子在220nm波长处的吸收而定量测定硝酸盐氮。溶解的有机物在220nm处也会有吸收，而硝酸根离子在275nm处没有吸收。因此，在275nm处作另一次测量，以校正硝酸盐氮值。

6．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，如何制备吸附柱?⑧

答案：新的树脂先用200ml水分两次洗涤，用甲醇浸泡过夜，弃去甲醇，再用40ml甲醇分两次洗涤，然后用新鲜去离子水洗到柱中流出水液滴落于烧杯中无乳白：色为止。树脂装入柱中时，树脂间不允许存在气泡。

7．列举紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮的主要干扰物(举出4种以上)。③

答案：溶解的有机物、表面活性剂、亚硝酸盐、六价铬、溴化物、碳酸氢盐和碳酸盐等。

五、计算题

1．用光度法测定某水样中亚硝酸盐含量，取4.00ml水样于50ml比色管中，用水稀释至标线，加1.0ml显色剂，测得NO2-N含量为0.012mg，求原水样中NO2--N和NO2-含量。①

答案：

2．用酚二磺酸光度法测定水中硝酸盐氮时，取10.0ml水样，测得吸光度为0.176。校准曲线的回归方程为厂0.0149X＋0.004(x为50ml水中NO3--N微克数)，求水样中NO3--N和NO3-的浓度。②

答案：

参考文献

[1]  水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法(GB／T7493—1987)．

[2]  水质硝酸盐氮的测定  酚二磺酸分光光度法(GB／T7480—1987)．

[3]  水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行)  (HJ／T 346—2007)．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[5]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

[6]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：刘端阳

审核：任学蓉  邢  建  王  平

(七)游离氯和总氯

分类号：W6-6

一、填空题

1．总氯是以           或          或两者形式存在的氯。

答案：游离氯    化合氯

2．电镀废水中加氯是为了          。

答案：分解有毒的氰化物

二、判断题

1．氯在水中很不稳定，因此，如果不能及时测定，应加入稳定剂固定。(    )

答案：错误

正确答案为：应在采样现场测定。

2．N,N-二乙基—1,4-苯二胺分光光度法测定水中游离氯和总氯时，如果水样浑浊或有色，不可过滤或脱色，以免游离氯损失。(    )

答案：正确

3．N,N-二乙基-1,4-苯二胺(DPD)分光光度法测定水中游离氯时，如加入的DPD试剂与游离氯反应产物所显深红色很快褪尽，是因为水样中游离氯浓度较高，被氧化而显色的试剂随即又被游离氯漂白，此时应将样品稀释后再测定。(    )

答案：正确

4．N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法测定水中游离氯和总氯时，如果水样中有机物含量较高，则需较长的时间才能显色完全，所以操作时应进行多次测量，以便选取显色相对稳定后的测量值。(    )

答案：正确

三、选择题

1．N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法测定水中游离氯时，如果水样浑浊或有色，将影响测定，可采用               法，以降低其干扰影响。(    )

A．过滤或脱色    B．补偿    C．以水样作参比

答案：B

2．N,N-二乙基对苯二胺—硫酸亚铁铵滴定法测定水中游离氯，为取得准确的结果，水样pH需控制在                      。(    )

A．3.5～4.2  B．6.2～6.5  C．7.0—8.2  D．8.0～10.1

答案：B

3．水样中游离氯极不稳定，应在现场采样测定，并自始至终注意避免        、振  摇和温热。(    )

A．保温  B．保持酸度    C．强光

答案：C

四、问答题

1．N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法测定水中游离氯时，如何校正氧化锰产生的干扰?

答案：校正氧化锰干扰的方法：量取100m1试样于250m1锥形瓶中，加入1.0ml亚砷酸钠或硫代乙酰胺溶液，混匀。再加入5.0ml缓冲液和5.0mlDPD试剂，混匀。将此溶液倒入比色皿中，并立即按与校准曲线相同条件进行测量。记录从校准曲线读取的氧化锰相当于氯的浓度，并在结果计算中予以校正。

2．N,N-二乙基-1,4-苯二胺滴定法及分光光度法测定水中游离氯的干扰有哪些?如何消除?

答案：(1)氧化锰和化合氯对游离氯测定都有干扰，两者共存时可单独测定，并在结果计算中予以校正；

(2)其他氧化剂也有干扰，常见的二价铜离子和三价铁离子可被缓冲液和DPD试液Na2EDTA掩蔽；铬酸盐的干扰可加入氯化钡消除。

3．测定水中游离氯和总氯有几种方法?每种方法适用于测定什么浓度范围的水样?

答案：测定方法主要有3种：碘量法、N,N-乙基-1,4-苯二胺(DPD)滴定法和DPD分光光度法。碘量法适用于测定总氯含量大于1mg／L的水样。DPD滴定法适用于测定游离氯浓度范围在0.03～5mg／L的水样。DPD光度法适用于测定游离氯浓度范围在0.05～1.5mg／L的水样。

参考文献

[1]  水质游离氯和总氯的测定N,N-二乙基-I，4—苯二胺分光光度法(GB／T11898—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：沈丽丽

审核：徐晓力  邢  建  池  靖

(八)氟化物

分类号：W6—7

一、填空题

1．测定氟化物的水样，必须用           (材质)容器采集和存贮。

答案：聚乙烯

2．氟试剂分光光度法适用于测定含氟          的水样，当取样体积为25m1、使用光程为30mm比色皿时，氟试剂法的检测范围是         mg／L。

答案：较低    0.05～1.8

3．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，对于          的生活污水和工业废水，以及含         的水样均要进行预蒸馏。

答案：污染严重    氟硼酸盐

4．氟试剂分光光度法测定水中氟化物，用直接蒸馏法预处理水样时，应注意蒸馏装置连接处的         性。

答案：密合

二、判断题

1．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，配试剂一定要用去离子水。(    )

答案：正确

2．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，若水样呈强酸性或强碱性，应在测定前用1mol／LNaOH溶液或1mol／L盐酸溶液调节至中性。(    )

答案：正确

3．氟试剂分光光度法测定水中氟化物，其测定范围在0.05～1900mg／L。(    )

答案：错误

正确答案为：氟试剂分光光度法测定范围为0.05～1.8mg／L，适用于含氟量较低的水样。

4．用聚乙烯瓶密封保存测定氟化物的水样，最多稳定14d。(    )

答案：正确

5．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，含5μg氟化物的25ml显色液中，含30mg、Cu2+ 10μg、200μg不干扰测定。(    )

答案：正确

6．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，绘制校准曲线以水为参比。(    )

答案：错误

正确答案为：绘制校准曲线以试剂空白为参比。

三、选择题

1．氟试剂分光光度法测定水中氟化物，用水蒸气蒸馏法进行预蒸馏时，如果样品中有机物含量高，为避免其与高氯酸作用而发生爆炸，可用         代替高氯酸进行蒸馏。(    )

A．硫酸    B．盐酸    C．硝酸    D．重铬酸

答案：A

2．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，为采集到有代表性的含氟废水样品，应每隔     h采集一个样品，时间不能少于一个生产周期。(    )

A．0.5    B．2    C．4    D．6

答案：A

3．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，混合显色剂由氟试剂溶液、缓冲溶液、丙酮及硝酸镧溶液按                        体积比混合而得，临用时现配。(    )

A．  1∶1∶1∶1    B．  3∶3∶1∶1    C．3∶1∶3∶3    D．2∶1∶2∶2

答案：C

4．氟对人体的影响随着摄入量而变动，当缺氟时，儿童龋齿发病率           。(    )

A．高    B．低    C．无影响

答案：A

5．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，水样在测定前应用氢氧化钠或盐酸溶液调节pH

至          。(    )

A．中性    B．碱性    C．酸性

答案：A

四、问答题

1．哪些工业废水中常含有氟化物?请至少说出5个行业。

答案：有色冶金、钢铁和铝加工、焦炭、玻璃、陶瓷、电子、电镀、化肥、农药厂的废水及含氟矿物的废水中常存在氟化物。

2．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，常用的预蒸馏方法有几种?试比较之。

答案：水蒸气蒸馏法和直接蒸馏法两种。

水蒸气蒸馏法：温度控制较严格，排除干扰效果好，不易发生暴沸，比较安全。直接蒸馏法：蒸馏效率较高，温度控制较难，排除干扰较差，在蒸馏时易发生暴沸。

3．蒸馏操作是实验室的常规操作之一，为了防止蒸馏过程中发生暴沸，应该如何操作?

答案：在开始蒸馏前加入洗净干燥的促沸剂，如沸石、碎瓷片、玻璃珠等。

4．简述氟试剂分光光度法测定水中氟化物的方法原理。

答案：氟离子在pH值4.1的乙酸盐缓冲介质中，与氟试剂和硝酸镧反应，生成蓝色三元络合物，颜色的强度与氟离子浓度成正比。在620nm波长处测定吸光度从而计算出氟化物(F-)含量。

5．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，影响显色的主要因素是什么?

答案：(1)显色液的pH值控制，水样在加入混合显色剂前应调至中性；

(2)显色与稳定时间；

(3)混合显色剂中各种试剂的比例是否合适，是否临用时现配。

参考文献

[1]  水质氟化物的测定氟试剂分光光度法(GB／T 7483—1987)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

命题：施月娥  韩瑞梅

审核：韩瑞梅  邢  建

(九)氰化物

分类号：W6—8

一、填空题

1．根据《水质氰化物的测定第一部分  总氰化物的测定》(GB／T 7486—1987)，样品采集后，如果不能及时测定，必须将样品存放在约       ℃的暗处，并在采样后    h内进行样品分析。①

答案：4    24

2．根据《水质氰化物的测定第一部分总氰化物的测定》(GB／T7486—1987)，预蒸馏时一般用

10m1      ％的NaOH溶液作为吸收液。当水样中存在亚硫酸钠和碳酸钠时，可用       ％NaOH溶液作为吸收液。①

答案：1    4

3．异烟酸—巴比妥酸分光光度法测定水中氰化物，用10mn2比色皿于       nm波长处测量吸光度，其最低检出浓度为       mg／L。③

答案：600    0.001

二、判断题

1．氰化物可能以氰氢酸、氰离子和络合氰化物的形式存在于水中，这些氰化物可作为总氰化物和氰化物分别加以测定。(    )①

答案：正确

2．测定水中总氰化物时，若样品中含有大量亚硝酸根离子，将不干扰测定。(    )①

答案：错误

正确答案为：干扰测定。

3．水中氰化物主要来源于生活污水。(  )①

答案：错误

正确答案为：水中氰化物主要来源于小金矿的开采、冶炼、电镀、有机化工、选矿、炼焦、造气、化肥等工业排放的废水。

4．水中总氰化物是指在水样中加入EDTA且在碱性条件下蒸馏能形成氰化氢的氰化物。(    )①

答案：错误

正确答案为：是指在磷酸和EDTA存在下，在pH＜2的介质中加热蒸馏能形成氰化氢的氰化物。

5．若水样中含有大量硫化物干扰氰化物测定，可先加入NaOH固定剂，然后再加入碳酸镉或碳酸铅固体粉末。(    )①

答案：错误

正确答案为：应先加碳酸镉或碳酸铅固体粉末，形成硫化物沉淀后，再加氢氧化钠固定。

6．根据《水质氰化物的测定第一部分总氰化物的测定》(GB／T7486—1987)，在对测定总氰化物水样进行预蒸馏时，应在蒸馏瓶中先加入10m1 H3PO4，再迅速加入10m1 10％的Na2EDTA溶液。(    )①

答案：错误

正确答案为：应先加入10m1 10％Na2EDTA溶液，再迅速加入10mlH3PO4

7．易释放氰化物是指在pH=8的介质中，在硝酸锌存在下，加热蒸馏能形成氰化氢的氰化物。( )②

答案：错误

正确答案为：在pH=4的介质中。

8．某一含多种重金属的含氰废水，分别用磷酸-EDTA和酒石酸—硝酸锌两种方法预蒸馏，测定馏出液中氰化物，其结果是前者比后者含量高。(    )②

答案：正确

９．试银灵指示剂的配制方法是：称取0.02g试银灵溶于100m1水中，贮于棕色瓶中置暗处保存。(    )②

答案：错误

正确答案为：溶于100m1丙酮中。

10．异烟酸-吡唑啉酮分光光度法测定水中氰化物时，显色温度不需要控制。(    )②

答案：错误

正确答案为：对显色温度应进行控制。

11．测定水中氰化物的异烟酸-巴比妥酸分光光度法，仅适用于饮用水、地表水，不适用于生活污水和工业废水中氰化物的测定。(    )③

答案：错误

正确答案为：适用于饮用水、地表水、生活污水和工业废水中氰化物的测定。

12．异烟酸—巴比妥酸分光光度法测定水中氰化物时，吸取10.00ml馏出液于25ml具塞比色管中，然后加入5ml(1+1)H3PO4，使之呈弱酸性后，再加入其他试剂显色。(    )③

答案：错误

正确答案为：应在25m1具塞比色管待测样品中，加入5m1磷酸二氢钾溶液，使之呈弱酸性。

三、选择题

1．根据《水质氰化物的测定第一部分总氰化物的测定》(GB／T7486—1987)，加热蒸馏时向水样中加入磷酸和Na2EDTA是为了　　　　　　　　　　　　。(    )①

A．保持溶液的酸度    B．络合氰化物    C．使络合氰化物离解出氰离子

答案：C

2．根据《水质氰化物的测定第一部分总氰化物的测定》(GB／T7486—1987)，水样中加入磷酸和EDTA，在pH＜2的介质中加热蒸馏，所测定的氰化物是　　　　　　。(    )①

A．易释放的氰化物    B．总氰化物    C．游离氰化物

答案：B

3．测定水中易释放氰化物时，加热蒸馏在pH为       的介质中、硝酸锌存在下进行。(    )②

A．2    B．  4    C．  7    D．  12

答案：B

4．废水中少量油类对测定氰化物无影响，中性油或酸性油浓度大于40mg／L时干扰测定，可以力口入相当于水样体积的           ％量的正己烷，在中性条件下短时间萃取排除干扰。(    )②

A．  10    B．20    C．40    D．  50

答案：B

5．根据《水质氰化物的测定第二部分氰化物的测定》(GB／T7487—1987)，若水样中含有大量亚硝酸根离子时，干扰氰化物的测定，可加入适量的              使之分解。(    )②

A．氨基磺酸    B．抗坏血酸    C．KMnO4    D．H2O2

答案：A

6．异烟酸—巴比妥酸光度法测定水中氰化物的原理是：在          条件下，水样中氰化物与氯胺T作用生成氯化氰，然后与异烟酸反应，经水解而生成戊烯二醛，最后再与巴比妥酸作用生成紫蓝色化合物，于600nm波长处测量吸光度。(    )③

A．弱碱性    B．弱酸性    C．中性    D．酸性

答案：B

四、问答题

1．何谓水中总氰化物?都包括哪些氰化合物?①

答案：水中总氰化物是指在磷酸和EDTA存在下，在pH＜2的介质中加热蒸馏，能形成氰化氢的氰化物。包括全部简单氰化物(多为碱金属、碱土金属和铵的氰化物)和绝大部分络合氰化物(有锌氰络合物、铁氰络合物、镍氰络合物、铜氰络合物等)，但不包括钴氰络合物。

2．测定某一废水的总氰化物(如焦化厂洗气水)，水质色度深且含有大量硫化物、焦油、甲醛、苯系物和挥发酚(＜100mg／L)，为保证分析结果的准确，应如何去除这些干扰物质?①

答案：首先调节水样pH至中性，加入CHCl3或正己烷、异辛烷短时萃取以除去油类，立即调节水相的pH至11，加入适量PbCO3或CdCO3粉末，振摇后静置片刻，过滤去除硫化物。滤液中加入适量AgNO3，再加入Na2EDTA用H3PO4调节pH＜2，加热蒸馏，即可除去甲醛和色度及部分硫化物的干扰。

3．氰化物为剧毒物质，测定后的残液应如何处理?①②

答案：氰化物的稀溶液可加入NaOH调至pH＞10，再加入KMnO4(以3％计)，使CN-氧化分解，分解后的溶液可用水稀释后排放。

4．何谓水中易释放氰化物?其中包括哪些氰化合物?②

答案：在Ph=4的介质中，在硝酸锌存在下加热蒸馏，能形成氰化氢的氰化物。包括全部简单氰化物(碱金属的氰化物和碱土金属的氰化物)和锌氰络合物，不包括铁氰化物、亚铁氰化物、铜氰络合物、镍氰络合物和钴氰络合物。

5．易释放氰化物与总氰化物的蒸馏方法有何不同?馏出液用什么吸收?①②

答案：在水样中加入酒石酸-硝酸锌，在pH=4的条件下，蒸馏出的是易释放氰化物。在水样中加入磷酸和Na2EDTA，在pH＜2的条件下，加热蒸馏出的是总氰化物。馏出液均用1％的NaOH溶液吸收。

6．测定含氰化物的水样时，如何检验和判断干扰物质硫化物是否存在?①

答案：取1滴水样或样品放在乙酸铅试纸上，若变黑色，说明水样中有硫化物(硫化铅)存在。

7．试比较各种测定水中氰化物方法的最低检出浓度、检测上限及适用范围。①②③

答案：(1)硝酸银滴定法最低检出浓度为0.25mg／L，检测上限为100mg／L；

(2)异烟酸-吡唑啉酮比色法最低检出浓度为0.004mg／L，检测上限为0.25mg/ L；

(3)吡啶—巴比妥酸比色法最低检出浓度为0．002mg／L，检测上限为0.45mg/L；

(4)异烟酸—巴比妥酸光度法最低检出浓度为0．001mg/L

(5)催化快速法最低检出浓度为0.02mg／L，检测上限为0.5mg／L。

方法(1)适用于受污染的地表水、生活污水和工业废水；方法(2)～(4)均适用于饮用水、地表水、生活污水和工业废水中氰化物的测定；方法(5)适用于突发性氰化钾(钠)污染事故现场的快速定性和定量测定。

8．蒸馏易释放氰化物时，常见的干扰物质有哪些?怎样排除干扰?②

答案：常见的干扰物质有：活性氯、硫化物、亚硝酸根、脂肪酸及可蒸馏出的有机物或无机还原性物质，碳酸盐及大量的油类。

(1)活性氯等氧化物干扰，使结果偏低，可在蒸馏前加亚硫酸钠溶液排除：

(2)若样品中含有大量硫化物，需调节水样Ph＞11，加入碳酸镉或碳酸铅固体粉末形成硫化物沉淀，过滤，沉淀物用0.1mol／L的NaOH洗涤，合并滤液和洗涤液待蒸馏测定；

(3)若样品中含有大量亚硝酸根离子，可加入适量的氨基磺酸分解，一般每毫克亚硝酸根离子需加2.5mg氨基磺酸；

(4)中性油或酸性油大于40mg／L时于扰测定，可加入水样体积的20％量的正己烷，在中性条件下短时间萃取去除；

(5)若水样中存在亚硫酸钠和碳酸钠，蒸馏时可用4％的NaOH溶液作吸收液。

五、计算题

1．用硝酸银滴定法测定水中氰化物，已知样品中氰化物含量高，取50.00ml水样，加入150m1蒸馏水蒸馏，接收馏出液100ml，取10.00ml滴定，测得数据如下：滴定空白溶液消耗AgNO3溶液0．08m1，滴定水样消耗AgNO3溶液3.82ml，AgNO3溶液浓度为0.013 7mol/L，试计算水样中氰化物的含量。①

答案：

2．用异烟酸—吡唑啉酮光度法测定水中氰化物。取水样200ml，蒸馏得馏出液100ml。分取3ml比色测定，测得样品吸光度为0.406，同时测得空白样品吸光度为0.005，标准曲线回归方程为y=0.1383x＋0.001，试求水中氰化物的含量。①②

答案：由标准曲线得：m=2.93μg    m0=0.03μg

参考文献

[1]  水质氰化物的测定第一部分总氰化物的测定(GB／T7486—1987)．

[2]  水质氰化物的测定第二部分氰化物的测定(GB／T7487—1987)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4)  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：谢莲英

审核：徐晓力  邢  建  池  靖

(十)元素磷、总磷和磷酸盐

分类号：W6-9

一、填空题

1．水样中含砷化物、硅化物和硫化物的量分别为元素磷含量的      倍、       倍、      倍时，对磷钼蓝比色法测定元素磷无明显干扰。①

答案：100  200  300

2．磷钼蓝比色法测定废水中磷时，元素磷含量大于      mg／L时，采取水相直接比色。①

答案：0.05

3．磷钼蓝比色法测定废水中磷时，元素磷含量小于0.05mg／L时，采取          萃取比色。①

答案：有机相

4．水中的总磷包括溶解的、颗粒的        磷和         磷。②

答案：有机  无机

5．水体中磷含量过高(＞0.2mg／L)可造成         的过度繁殖，直至数量上达到有害的程度，称为             。②

答案：藻类    富营养化

6．在天然水和废水中，磷几乎以各种磷酸盐的形式存在，它们分别为            、             和                   。②

答案：正磷酸盐    缩合磷酸盐    有机结合的磷酸盐

7．对测定总磷的水样进行预处理的方法有                 消解法、                  消解法和                   消解法等。②

答案：过硫酸钾    硝酸-硫酸    硝酸-高氯酸

二、判断题

1．磷钼蓝比色法测定水中磷时，平行测定两个水样，其结果的差值不应超过较小结果的50％。(    )①

答案：错误

正确答案为：不应超过较小结果的10％。

2．磷是评价湖泊、河流水质富营养化的重要指标之一。(    )①②

答案：正确

3．含磷量较少的水样，要用塑料瓶采样。(    )①②

答案：错误

正确答案为：要用玻璃瓶采样。

4．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，用硝酸-高氯酸消解需要在通风橱中进行。高氯酸和有机物的混合物经加热易发生爆炸危险，需将含有有机物的水样先用硝酸处理，然后再加入高氯酸进行消解。(    )②

答案：正确

5．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，水样中的有机物用过硫酸钾氧化不能完全破坏时，可用硝酸—高氯酸消解。(    )②

答案：正确

6．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，如试样浑浊或有色度，需配制一个空白试样(消解后用水稀释至标线)，然后向试样中加入3ml浊度-色度补偿溶液，还需加入抗坏血酸和钼酸盐溶液，然后做吸光度扣除。(    )②

答案：错误

正确答案为：向试样中加入3ml浊度—色度补偿溶液后，不用再加入抗坏血酸和钼酸盐溶液。

7．钼酸铵分光光度法测定水中总磷，如显色时室温低于13℃，可在20～30℃水浴上显色30min。(    )②

答案：错误

正确答案为：此时在20～30℃水浴上显色15min即可。

8．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，质量控制样品主要成分是氨基乙酸(NH2CH2COOH)和甘油磷酸钠(C3H7Na2O6P·5 H2O)。(    )②

答案：正确

9．钼酸铵分光光度法测定水中总磷，配制钼酸铵溶液时，应注意将硫酸溶液徐徐加入钼酸铵溶液中，如操作相反，则可导致显色不充分。(    )②

答案：错误

正确答案为：将钼酸铵溶液徐徐加入300m1(1+1)硫酸溶液中。

10．钼酸铵分光光度法测定水中总磷，水样用压力锅消解时，锅内温度可达120℃。(    )②

答案：正确

11．钼酸铵分光光度法测定水中总磷，在酸性条件下，砷、铬和硫不干扰测定。(    )②

答案：错误

正确答案为：在酸性条件下，砷、铬和硫干扰测定。

12．钼酸铵光度法测定水中总磷时，抗坏血酸溶液贮存在棕色玻璃瓶中，在约4℃可稳定几周，如溶液颜色变黄，仍可继续使用。(    )②

答案：错误

正确答案为：如溶液颜色变黄，应弃去重配。

13．钼酸铵光度法测定水中总磷时，为防止水中含磷化合物的变化，水样要在微碱性条件下保存。(    )②

答案：错误

正确答案为：水样要在酸性条件下保存。

14．钼酸铵光度法测定水中溶解性正磷酸盐时，水样采集后不加任何保存剂，于2～5℃保存，在24h内进行分析。(    )②

答案：正确

三、选择题

1．磷钼蓝比色法测定水中元素磷时，取平行测定两个水样结果的算术平均值作为样品中元素磷的含量，测定结果取       有效数字。(    )①

A．一位    B．两位    C．三位    D．四位

答案：  B

2．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，磷标准贮备溶液在玻璃瓶中可贮存至少    个月。(    )②

A．2    B．4    C．6    D．8

答案：C

3．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，所有玻璃器皿均应用                    浸泡。(    )②

A．稀硫酸或稀铬酸    B。稀盐酸或稀硝酸

C．稀硝酸或稀硫酸    D．稀盐酸或稀铬酸

答案：B

4．用钼酸铵分光光度法测定水中总磷，采样时，取500ml水样后加入         ml硫酸调节样品的pH值，使之低于或等于1，或者不加任何试剂于冷处保存。(    )②

A．0.1    B．0.5    C．  1    D．  2

答案：C

5．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，砷大于2mg/L时干扰测定，用            去除。(    )②

A．亚硫酸钠    B．硫代硫酸钠    C．通氨气

答案：B

6．钼酸铵分光光度法测定水中总磷，方法最低检出浓度为        mg／L(吸光度A=0.01时所对应的浓度)。(    )②

A．0.01    B．0.02    C．0.03    D．0.05

答案：A

7．钼酸铵分光光度法测定水中总磷，方法测定上限为         mg／L。(    )②

A．0.1    B．0.2    C．0.4    D．0.6

答案：D

四、问答题

1．简述磷钼蓝比色法测定水中元素磷的原理。①

答案：元素磷经苯萃取后，在苯相加入氧化剂，氧化形成的磷钼酸被氯化亚锡还原成蓝色络合物，比色测定。

2．简述钼酸铵分光光度法测定水中总磷的原理。②

答案：在中性条件下用过硫酸钾(或用硝酸—高氯酸)使试样消解，将各种形式的磷全部氧化为正磷酸盐，在酸性介质中，正磷酸盐与钼酸铵反应，在锑盐存在下生成磷钼杂多酸后，立即被抗坏血酸还原，生成蓝色的络合物。

3．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，如何制备浊度-色度补偿液?②

答案：浊度—色度补偿液由两个体积硫酸溶液和一个体积抗坏血酸溶液混合而成。其中，硫酸溶液浓度为1+1，抗坏血酸溶液浓度为100g／L。

4．钼酸铵分光光度法测定水中总磷时，其分析方法是由哪两个主要步骤组成?②

答案：第一步用氧化剂(过硫酸钾、硝酸—过氯酸、硝酸—硫酸、硝酸镁或者紫外照射)将水样中不同形态的磷转化为磷酸盐。第二步测定正磷酸，从而求得总磷含量。

5．用钼酸铵分光光度法测定水中磷时，主要有哪些干扰?怎样去除?②

答案：(1)砷含量大于2mg／L有干扰，加硫代硫酸钠去除；

(2)硫化物含量大于2mg／L有干扰，在酸性条件下通氮气可以去除；

(3)六价铬含量大于50mg／L有干扰，用亚硫酸钠去除；

(4)亚硝酸盐含量大于lmg／L有干扰，用氧化消解或加氨磺酸去除；

(5)铁浓度为20mg／L，使结果偏低5％。

6．用钼酸铵分光光度法测定水中磷时，抗坏血酸溶液易氧化发黄，如何延长溶液有效使用期?②

答案：抗坏血酸溶液氧化发黄，主要由于溶液中存在微量铜造成，加入EDTA-甲酸可延长溶液有效使用时间，溶液经过3个月显色仍正常；也可用冰乙酸代替甲酸。

7．磷钼蓝比色法测定元素磷，简述水样的预处理过程。①

答案：(1)废水中元素磷含量大于0.05mg／L时，采取水相直接比色。其预处理过程分为3个步骤：萃取：用苯萃取；氧化：在苯相中先后加入溴酸钾—溴化钾溶液、硫酸溶液、高氯酸进行氧化；用水稀释定容；

(2)废水中元素磷含量小于0.05mg／L时，采取有机相萃取比色。移取适量的上述氧化稀释液于硝酸溶液中，加入钼酸溶液和乙酸丁酯进行萃取，向有机相加入氯化亚锡溶液和无水乙醇，弃去水相。

8．钼酸铵分光光度法测定水中总磷适用于哪些水样?②

答案：适用于地表水、污水和工业废水。

参考文献

[1]  污水综合排放标准(GB 8978—1996)．

[2] 水质总磷的测定钼酸铵分光光度法(GB／T11893—1989)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版杜，2002．

[4]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

[5]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘端阳

审核：徐晓力  邢  建  池  靖

(十一)二氧化硅(可溶性)

分类号：W6-10

一、填空题

1．测定水中可溶性二氧化硅的硅钼黄光度法，其最低检出浓度为     mg/L，测定上限为     mg/L，适宜测定范围为           mg/L。①

答案：0.4    25    0.4～20

2．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅的原理为：在pH约为1.2时，钼酸铵与硅酸反应生成黄色可溶的                        ，在一定浓度范围内，其黄色深浅与二氧化硅的浓度成正比，于波长       nm处测量吸光度，求得二氧化硅的浓度。①

答案：硅钼杂多酸络合物[H4Si(Mo3O10)4]    410

3．天然水中含有各种形态的硅，包括二氧化硅悬浮物、         和             。①②

答案：硅酸  硅酸盐类

4．几乎所有天然水中均含有二氧化硅，由于易形成难以去除的           ，一些工业用水质量标准中对二氧化硅的含量做了限制性规定。①②

答案：硅酸盐垢

5．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，在方法规定的条件下，加入         (3mg／m1)，则样品中含铁20mg／L、硫化物10mg/L、磷酸盐0.8mg/L和丹宁酸30mg/L以下时，不干扰测定。②

答案：草酸

6．测定水中可溶性二氧化硅的硅钼蓝光度法，其最低检出浓度为            mg/L，测定上限浓度为           mg/L。②

答案：0.04  2

7．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，色度及浊度干扰测定，可采用      法予以消除。②

答案：补偿

二、判断题

1．用硅钼黄光度法和硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅过程中，加入的钼酸铵和盐酸的量都不要求特别准确，但要迅速。(    )①

答案：错误

正确答案为：加入的钼酸铵和盐酸的量一定要准确，而且要迅速。

2．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅时，对于含有少量悬浮物的水样，可直接进行测定，无需过滤。(    )①

答案：错误

正确答案为：水样应清澈透明，必要时过滤。

3．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅时，因为水样的处理与绘制标准曲线的步骤完全相同，故不必对超过比色管标线以上的容积进行校正，在计算过程中可省去校正系数。(    )①

答案：正确

4．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅时，二氧化硅贮备液应贮于玻璃瓶中，并用标准分析法校核其准确度。(    )①

答案：错误

正确答案为：二氧化硅贮备液应贮于聚乙烯瓶中。

5．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，如果水样中含盐量高，应使用与样品离子强度大致相同的标准溶液校准，以消除影响。(    )②

答案：正确

6．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，测量吸光度的时间从加入氧化剂后计时，在2～15min内进行测量。(    )②

答案：错误

正确答案为：测量吸光度的时间从加入草酸溶液后计时。

7．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，新配制的还原剂应为浅黄色，颜色变深不影响使用，但有沉淀析出则不宜使用。(    )②

答案：错误

正确答案为：新配制的还原剂应为浅黄色，颜色变深即不宜使用，有沉淀析出时，可经过滤后再用。

8．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，配制试剂用水应为离子交换水。(    )②

答案：错误

正确答案为：配制试剂用水应为蒸馏水，离子交换水可能含胶态的硅酸而影响测定，所以不能使用。

三、选择题

1．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅，配制二氧化硅贮备液时，称取一定量的高纯二氧化硅置于          中，加入无水碳酸钠，混匀，于高温炉中，在         ℃

熔融1h。(  )①

A．镍坩埚，1 000    B．瓷坩埚，900    C．铂坩埚，1 000    D．镍坩埚，650

答案：C

2．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅时，酸度直接影响显色，酸度高时颜色        ，酸度低时颜色          。(    )①

A．变浅，变深    B．变深，变浅    C．不变，变浅    D．变深，不变

答案：A

3．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅，配制钼酸铵试剂时，用        调节pH值至       。(    )①

A．氨水，7～8    B．NaOH溶液，9．5～10.5

C．稀硫酸，4～5    D．草酸溶液，7～8

答案：A

4．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，溶液的酸度对吸光度有明显的影响，因此应严格按规程要求准确加入一定量盐酸溶液，使pH保持在           。 (    )②

A．9～10    B．4～5    C．7～8    D．1～2

答案：D

5．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，加入显色剂15min后即显色完全，显色溶液可继续保持稳定       h。(    )②

A．0．5    B．  1    C．  12    D．24

答案：D

6．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，对含有悬浮物的水样，用           过滤后进行测定。(    )②

A．中速滤纸    B．0.45μm滤膜过滤    C．玻璃砂芯漏斗    D．脱脂棉

答案：B

四、问答题

1．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅时，哪些物质会干扰测定?如何消除干扰?①

答案：(1)色度及浊度干扰测定，可以采用补偿法(不加钼酸铵的水样为参比)予以消除；

(2)丹宁、大量的铁、硫化物和磷酸盐干扰测定，加入草酸能消除或降低其于扰；

(3)在方法规定的条件下，加入草酸(3mg／m1)，样品中含铁20mg／L、硫化物10mg／L、磷酸盐0．8mg／L,、丹宁酸30mg／L以下时，不干扰测定。

2．测定水中可溶性二氧化硅的水样，应该用何种材质的容器保存?为什么?①②

答案：水样应保存于聚乙烯瓶中，不应使用玻璃容器，因为玻璃材质中含有硅，易溶出而污染水样，对于碱性水，这种溶出的危险性更大。

3．测定水中可溶性二氧化硅的硅钼黄光度法与硅钼蓝光度法的原理有何不同?②

答案：硅钼黄光度法原理：在pH约为1.2时，钼酸铵与硅酸反应生成黄色可溶的硅钼杂多酸络合物，在一定浓度范围内，其黄色深浅与二氧化硅的浓度成正比，于波长410nm处测定其吸光度；而硅钼蓝光度法则在前者生成黄色硅钼杂多酸后，再加入1,2,4-氨基萘酚磺酸，将其还原成硅钼蓝，在660am处测定其吸光度。还原法可提高测定的灵敏度。

4．硅钼蓝光度法测定水中可溶性二氧化硅时，如果水样稍带颜色，应如何处理?②

答案：如果水样稍带颜色，则取水样两份，其中一份供测定用，另一份除不加钼酸铵试剂外，其余操作均相同。由前者测得的吸光度，减去不加钼酸铵的水样的吸光度后，计算二氧化硅含量，以消除色度的影响。

五、计算题

1．硅钼黄光度法测定水中可溶性二氧化硅，取水样50.0ml按操作要求处理后，在波长410nm处比色，测得其吸光度为0.235，空白吸光度为0.025，标准曲线回归方程为)Y=0.205x＋0.001，试求水中二氧化硅的浓度。①

答案：

2．用硅钼蓝光度法测得水中二氧化硅的吸光度为0.195(A0=0.007)，在同一水样中加入4.00ml(10.0μg／m1)二氧化硅标准使用液，测得吸光度为0.338，试计算加标回收率。(曲线。a=0.004，b=0.00364，y=0.004＋0.0036x)②

答案：

参考文献

国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．3版．北京：中国环境科学出版社，1989．

命题：施月娥

审核：喇国静  邢  建

(十二)碘化物

分类号：W6-11

一、填空题

1．催化比色法测定水中碘化物，在        条件下，碘离子对         的反应具有催化能力，而且此作用与碘离子存在量呈非线性。

答案：酸性    亚砷酸与硫酸铈

2．测定水中碘化物的催化比色法，适用于测定饮用水、地下水和       中的碘化物，其最低检出浓度为          μg／L。

答案：清洁地表水  1

3．测定水中碘化物时，根据碘含量的高低选择测定方法。对于碘含量极微的水样，一般采

用                ；对稍高浓度的水样可采用                 。

答案：催化比色法    五色结晶紫外光度法

二、判断题

1．催化比色法测定水中碘化物时，加入过量的具敏化反应的氯化钠，可降低碘的非催化型的生成和银与汞的抑制作用，消除干扰。(    )

答案：正确

2．催化比色法测定水中碘化物时，绘制标准曲线显示碘离子浓度与测得吸光度值成正比，但不呈直线关系，而是两端向上弯曲。(    )

答案：错误

正确答案为：催化比色法测定水中碘化物时，绘制标准曲线显示碘离子浓度与测得吸光度值成反比，但不呈直线关系，而是两端向上弯曲。

3．催化比色法测定水中碘化物时，欲将每毫升含1.00mg碘离子的碘化物标准贮备液稀释至每毫升含0.010μg碘离子标准使用液1 000m1，直接用小刻度吸管量取碘化物标准贮备液于容量瓶中稀释即可。(    )

答案：错误

正确答案为：应逐级稀释。

4．催化比色法测定水中碘化物时，用于终止反应的硫酸亚铁铵溶液要在使用当天配制，并需要标定其浓度。(    )

答案：错误

正确答案为：硫酸亚铁铵溶液浓度无须标定。

5．催化比色法测定水中碘化物时，实验用水为无碘水，必要时，可在每升水中加2g氢氧化钠，并经蒸馏后供用。(    )

答案：正确

6．催化比色法测定水中碘化物时，水样采集和贮存的容器可用聚乙烯瓶，也可使用硬质玻璃瓶。(  )

答案：正确

7．催化比色法测定水中碘化物时，催化反应与温度、时间极为有关，故应严格控制反应温度并按规定时间操作。(    )

答案：正确

三、选择题

1．催化比色法测定水中碘化物时，水样采集后应尽快测定。必要时，保存于2～5℃，并于    h内完成测定。

A．6    B．24    C．48    D．12

答案：B

2．催化比色法测定水中碘化物时，配制硫酸铈铵溶液的方法是称取13.38g硫酸铈铵溶于水，加入44ml            ，稀释至1L。

A．浓盐酸    B．稀硫酸    C．浓硫酸    D．浓硝酸

答案：C

3．催化比色法测定水中碘化物时，加入终止剂后，剩余的高铈离子与亚铁离子反应生成高铁离子，高铁离子与硫氰酸钾生成稳定的          。

A．红色络合物    B．黄色络合物    C．浅绿色络合物    D．无色络合物

答案：A

4．催化比色法测定水中碘化物时，氯化钠中若含碘较高，可用         对氯化钠进行重结晶。

A．加热法    B．水-乙醇混合液    C．蒸馏法    D．精馏法

答案：B

5．催化比色法测定水中碘化物时，选用的波长为        nm。

A．640    B．520    C．510    D．460

答案：C

6．催化比色法测定水中碘化物时，应在测定水样        绘制校准曲线。

A．之前    B．之后    C．同时

答案：C

四、问答题

1．在催化比色法测定水中碘化物过程中，为何要严格控制时间至“秒”、温度控制在±0．5℃?

答案：碘离子对亚砷酸与硫酸铈的氧化还原反应具有催化作用，而此催化反应的程度与温度、时间有关，只有严格控制反应的温度和时间(以“秒”为单位控制加入氧化剂和终止氧化还原反应试剂的时间)，才能保证碘离子的存在量与反应剩余的高铈离子呈非线性比例关系。

2．简述催化比色法测定水中碘化物中校准曲线的绘制步骤。

答案：(1)于加入系列碘化物标准使用液的25m1比色管中，加水至10.0ml，顺次加入1.00m1氯化钠溶液、0.50ml亚砷酸溶液和1.00m1(1+3)硫酸溶液，混匀；

(2)置于30℃±0.5℃恒温水浴中，温度平衡后，每隔30s分别加入1.00ml硫酸铈溶液；

(3)放回水浴中，经15min±5s后取出，按原顺序每隔30s分别加入1.00m1硫酸亚铁铵溶液；

(4)此时黄色高价铈离子的颜色应消失，随即按顺序每隔30s分别加入1.00m1硫氰酸钾溶液，混匀；

(5)放置15min后，于510nm处，以水为参比，用光程长10mm比色皿继续按顺序每隔30s测量吸光度。

3．简述催化比色法测定水中碘化物的方法原理。

答案：在酸性条件下，碘离子对亚砷酸与硫酸铈的氧化还原反应具有催化能力，且此作用与碘离子存在量呈非线性比例。在间隔一定时间后，加入硫酸亚铁铵以终止反应。残存的高铈离子与亚铁反应，成正比例地生成高铁离子，后者与硫氰酸钾生成稳定的红色络合物。

4．简述催化比色法测定水中碘化物时，所绘制校准曲线的碘离子浓度与所测得的吸光度的线性特点。

答案：催化比色法测定水中碘化物，绘制校准曲线的碘离子浓度与所测得的吸光度成反比，但不成直线关系且两端向上弯曲。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：施月娥  邢  建  韩瑞梅

审核：邢  建  韩瑞梅  屈智丽

(十三)硫化物

分类号：W6-12

一、填空题

1．工业废水中含硫化物的行业有：       、        、        、        和             等(填写3个空格即可)。

答案：焦化、制气、选矿、造纸、印染和制革

2．硫化物是水体污染的一项重要指标，清洁水中硫化物的嗅阈值为        μg／L。

答案：0.035

二、判断题

1．硫化物的结晶表面常含有亚硫酸盐，为此，在配制硫化钠标准溶液时，应取用大颗粒结晶，并用水快速淋洗后，再称量。(    )

答案：正确

2．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，硫化钠标准溶液配制后，应贮于棕色瓶中保存，临用前标定。(    )

答案：正确

3．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，如用吹气法对水样进行预处理，其载气流速对测定结果影响较小。(    )

答案：错误

正确答案为：吹气速度对测定结果影响较大，流速不宜过快或过慢。

4．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物显色时，加入的显色剂均含硫酸，应沿管壁徐徐加入，并加塞混匀，避免硫化氢逸出而损失。(    )

答案：正确

5．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物绘制校准曲线时，向反应瓶中加入的水量可以与测定水样时的加入量不相同。(    )

答案：错误

正确答案为：向反应瓶中加入的水量应与测定水样时的加入量相同。

6．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，吹气吸收装置用50m1吸收管，加入10ml  1mol/L的乙酸锌溶液或10ml 2％氢氧化钠溶液作为吸收液。(    )

答案：正确

7．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，若水样显色后色度较深，可分取一定量的显色液，用空白试验显色液稀释后，再测量吸光度。此法适用于显色液中S2-量＜125μg时的水样。(    )

答案：正确

三、选择题

1．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物的最低检出浓度为             mg/L。(    )

A．  1    B．  0．2    C．  0．02

答案：C

2．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，如果水样中含有硫代硫酸盐或亚硫酸盐，会干扰测定，这时应采用                   排除干扰。(    )

A.乙酸锌沉淀-过滤    B．酸化-吹气    C．过滤-酸化-吹气分离

答案：C

3．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，在现场采集并加固定剂的水样于棕色瓶内保存时间

为             。(    )

A.一天    B．七天    C.七周

答案：B

4．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，样品采集很关键，由于硫离子很容易被氧化，硫化氢易从水中逸出，因此在采集时应              。(    )

A．防止曝气    B．注意安全    C．将水样装半瓶

答案：A

5．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，样品采集很关键，由于硫离子很容易被氧化，硫化氢易从水中逸出，因此在采集时应加入适量             溶液和乙酸锌-乙酸钠溶液，使水样呈碱性并形成硫化锌沉淀。(    )

A．氢氧化钠    B．氯化钠    C．碳酸钠

答案：A

6．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，硫化钠标准使用液(S2-浓度约为10.00μg／ml的ZnS)在室温下可稳定              。(    )

A．6d    B．6个月    C．16d

答案：B

7．亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，已配制好的硫化钠标准使用液  (S2-浓度约10.00μg／ml的ZnS)在每次使用时应——再取用。(    )

A．充分摇匀后    B．取上清液    C．取底部混悬液

答案：A

四、问答题

1．简述亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物的原理。

答案：样品经酸化，硫化物转化成硫化氢，用氮气将硫化氢吹出，在含高铁离子的酸性溶液中，硫离子与对氨基二甲基苯胺作用，生成亚甲蓝，颜色深度与水中硫离子浓度成正比。

2．若水样颜色深、浑浊且悬浮物多，用亚甲基蓝分光光度法测定硫化物时应选用何种预处理方法?

答案：酸化-吹气法。可将现场采集固定后的水样加入一定量的磷酸，使水样中的硫化锌转变为硫化氢气体，用氮气将硫化氢吹出，用乙酸锌-乙酸钠溶液或2％氢氧化钠溶液吸收，再行测定。

3．亚甲基蓝分光光度法测定水中的硫化物，用酸化-吹气法进行预处理，主要影响因素有哪些?

答案：磷酸质量；载气质量；载气流速和吹气时间；吹气—吸收装置的密闭性；导气管壁对硫化物的吸附，特别是浸入吸收液的部分。

4．水中硫化物浓度波动较大，测定前需要判断硫化物的大致含量，以确定水样取用量。为判断水样中硫化物的大致含量应如何做定性试验?

答案：用乙酸铅试纸测试。可按下述步骤进行定性试验：分取25～50ml混匀并已固定的水样，置于150m1锥形瓶中，加水至50m1，加(1+1)硫酸2m1及数粒玻璃珠，立即在瓶口覆盖滤纸，并用橡皮筋扎紧。在滤纸中央滴加l0％乙酸铅溶液l滴，置电热板上加热至沸，取下锥形瓶。冷却后，取下滤纸，查看朝液面的斑点是呈淡棕色还是呈黑褐色。

5．简述亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物时，如何配制硫化物标准使用液?

答案： 以新配制的氢氧化钠溶液调节除氧去离子水的pH值为10～12后，取约400m1此水于500m1棕色瓶内，加1～2ml乙酸锌—乙酸钠溶液混匀。吸取一定量刚标定过的硫化钠标准溶液，移入上述棕色瓶中，注意边振荡边滴入，然后用pHl0～12的水稀释至标线，充分摇匀，使之成为均匀的含硫离子(S2-)浓度为10.00μg／ml的硫化锌混悬液。

6．简述《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(GB／T 16489—1996)中对硫化物的定义。

答案：《水质硫化物的测定亚甲基蓝分光光度法》(GB／T 16489—1996)所定义的硫化物是指水中溶解性无机硫化物和酸溶性金属硫化物，包括溶解性的H2S、HS-和，以及存在于悬浮物中的可溶性硫化物和酸可溶性金属硫化物。

7．亚甲基蓝分光光度法测定水中的硫化物时，样品采集很关键，简述采样过程。

答案：由于硫离子很容易被氧化，硫化氢易从水中逸出，因此在采集时应防止曝气，并加适量的氢氧化钠溶液和乙酸锌—乙酸钠溶液，使水样呈碱性并形成硫化锌沉淀。采样时应先加入乙酸锌—乙酸钠溶液，再加入水样。水样应充满瓶，瓶塞下不留空气。

五、计算题

用亚甲基蓝分光光度法测定水中硫化物。取水样250ml，酸化—吹气。10m1 2％氢氧化钠作为吸收液至50m1比色管中，显色。测得吸光度为0.406，标准曲线回归方程为y=0.114x＋0.001，试求水中硫化物的浓度。

答案∶

参考文献

[1]  水质  硫化物的测定  亚甲基蓝分光光度法(GB／T16489—1996)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002，

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：谢莲英  韩瑞梅

审核：韩瑞梅  邢  建

(十四)二硫化碳

分类号：W6-13

一、填空题

1．二乙胺乙酸铜分光光度法可以测定       、        和         等行业排放废水中的二硫化碳。

答案：橡胶    化纤    化工原料

2．当取样量为100ml，用1cm比色皿测量吸光度时，二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳的浓度范围为          mg／L。

答案：0.045～1.46

3．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，采用曝气法将二硫化碳从水样中分离出来，如水样中存在硫化氢，可用           溶液吸收，以除去干扰。

答案：乙酸铅

4．含有二硫化碳的水样采集后，应立即分析，如需暂缓分析，应于       ℃保存，保存期    d。

答案：2～5    2

二、判断题

1．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，曝气吸收装置采用全玻璃器皿，接口处用橡胶管连接。(    )

答案：错误

正确答案为：接口处用硅橡胶管连接并使两头玻璃管相接触。

2．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，配制的吸收液应无色或接近无色，否则应蒸馏精制二乙胺后重新配制吸收液。(    )

答案：正确

3．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，曝气吸收装置需串联两个活芯气体采样管，第一个采样管加入乙酸铅溶液，第二个采样管加入吸收液。(    )

答案：正确

三、选择题

1．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水样中二硫化碳时，水样应采集在           中。(    )

A.250ml具磨口玻璃塞的小口玻璃瓶    B．500ml广口玻璃瓶

C．250ml的小口塑料瓶

答案：A

2．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，样品显色后在430nm处、以        作参比、用lcm比色皿测量吸光度。(    )

A．蒸馏水    B．无水乙醇    巴乙酸铜吸收液

答案：B

3．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳中，配制二硫化碳标准使用液的方法是：取一定量二硫化碳贮备液用           稀释为100μg／ml。(    )

A．无水乙醇    B．蒸馏水    C．乙酸铜吸收液

答案：A

4．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳，配制乙酸铅溶液时，需同时加入一定量的冰乙酸

和            。(    )

A．乙醇    B．丙三醇    C．甲醇

答案：B

5．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时二硫化碳吸收液配制过程是：         。(    )

A．称取10mg乙酸铜置于50m1小烧杯中，加入少量无水乙醇，搅拌均匀，转移至容量瓶中，加入5mI三乙醇胺，混合，再加入2ml二乙胺，用无水乙醇稀释至刻度，放置于冰箱2～5℃保存

B．称取10mg乙酸铜置于50ml小烧杯中，加入少量无水乙醇，搅拌均匀，转移至容量瓶中，加入5ml三乙醇胺，用无水乙醇稀释至刻度，放置于冰箱2～5℃保存

C．称取10mg乙酸铜置于50m1小烧杯中，再加入2ml二乙胺，用无水乙醇稀释定容，放置于冰箱2～5℃保存

答案：A

6．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，在铜盐存在下，二硫化碳与二乙胺作用，生

成              色物质。(    )

A．红色    B．蓝紫色    C．黄棕色

答案：C

7．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳的过程中，水样的曝气速度应控制在_        _ml／min左右，曝气1h。(    )

A．50    B．  100    C．  150

答案：B

四、问答题

1．二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳时，绘制校准曲线的方法特殊且非常关键，简述绘制校准曲线的主要过程。

答案：在8套曝气吸收装置洗气瓶中，分别加入100m1蒸馏水和100μg／ml二硫化碳标准液：0．00、0.10、0.20、0.40、0.60、0.80、1.00、1.20ml，按要求将每套曝气洗气瓶后串联2个活芯气体采样管，于第一个采样管内加入10m1乙酸铅溶液，第二个采样管内加入10ml二硫化碳吸收液，连接抽气泵，气体流量计，控制流速100ml／min左右，曝气1h，将吸收液移入10ml具塞比色管定容比色。

2．测定二硫化碳的水样应使用何种容器采集?如何采样?

答案：水样应采集在250m1具磨口玻璃塞的小口玻璃瓶中，采样时浸入水下20—30cm，使水从底部上升溢出瓶口，加塞，不使瓶内有气泡，尽量防止曝气。

3．简述二乙胺乙酸铜分光光度法测定水中二硫化碳的原理。

答案：在铜盐存在下，二硫化碳与二乙胺作用，生成黄棕色的二乙氨基二硫代甲酸铜，于430nm波长处测量吸光度。

参考文献

[1]  水质二硫化碳的测定二乙胺乙酸铜分光光度法(GBTrl5504—1995)．

[2]  李淑芳，等．粘胶纤维废水中的CS2的测定—分光光度法．河北化工，1997(4)：56-57．

命题：李  刚  韩瑞梅

审核：邢  建  韩瑞梅

(十五)硼、砷、硒

分类号：W6—14

一、填空题

1．砷是人体的非必需元素，元素砷的毒性不大，而砷化合物均有剧毒，三价砷化合物比其他砷化合物毒性              。②③

答案：更强

2．根据《水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法》(GB／T 7485—1987)，总砷是指水中           中砷的总量。②

答案：单体形态、无机和有机化合物

3．《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)规定， Ⅰ类水质的总砷含量不应超过        mg/L。《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)规定，总砷是第        类污染物，其最高允许排放浓度是0.5mg／L取样点设在                         。②③

答案：0．05    一    车间或车间处理设施的排污口

4．硼(B)是植物生长的营养元素。作为饮用水要求硼含量不超过         mg／L，因为人摄入大量硼会影响中枢神经系统，长期摄入可引起硼中毒的临床综合征。①

答案：1

5．水中常见的阴阳离子不干扰硒的测定。铜、铁和钼等重金属离子及大量的          对测定硒有干扰，可用EDTA及          消除。④

答案：氧化物    盐酸羟胺

二、判断题

1．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷时，对所用无砷锌粒的规格不需严格控制。(     )②

答案：错误

正确答案为：所用无砷锌粒的规格为10～20目。

2．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷时，在加酸消解破坏有机物的过程中，溶液如变黑，会产生正干扰。(    )②

答案：错误

正确答案为：若使溶液变黑，砷可能有损失。

3．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷，用锌粒作还原剂时，若不加碘化钾还原As(V)，可能会得到偏低的结果。(    )②

答案：正确

4．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷时，如室温过高，可采取适当降低酸度或冷却砷化氢发生瓶的措施，以减缓激烈的氧化反应。(    )②

答案：错误

正确答案为：以减缓激烈的还原反应。

5．硼氢化钾-硝酸银分光光度法测定水中痕量砷时，硼氢化钾是强还原剂，对皮肤有腐蚀性，不可用手触摸。(    )③

答案：正确

6．砷化氢为剧毒物质，全部反应过程应在通风柜内或通风良好的地方进行。(    )②

答案：正确

7．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定水中痕量砷，发生砷化氢时，如果反应液中有气泡产生，可加入适量乙醛消除。(    )③

答案：错误

正确答案为：发生砷化氢时，如果反应液中有气泡产生，可加入适量乙醇消除。

8．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定水中痕量砷时，如果样品巾有机质太多，用高氯酸消解时易发生爆炸，所以需放置待无气泡时再升温消解。(    )③

答案：正确

9．三氧化二砷为剧毒药品，俗称砒霜，用时小心。(    )③

答案：正确

10．硼氢化钾-硝酸银分光光度法测定水中痕量砷时，反应中能生成与砷化氢类似氢化物的其他离子对砷的测定有正干扰，能被氢还原的金属离子有负干扰。(    )③

答案：正确

11．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定水中痕量砷时，水体中含量较低的碲、硒对测定有一定的干扰。(    )③

答案：错误

正确答案为：水体中含量较低的碲、硒对测定没有影响。

12．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定水中痕量砷时，二甲基甲酰胺混合液(简称DMF混合液)可在普通玻璃瓶保存30d左右。(    )③

答案：错误

正确答案为：可在棕色玻璃瓶中保存30d左右。

13．姜黄素溶于水，也能溶于甲醇、丙酮和冰乙酸中，呈黄色。(    )①

答案：错误

正确答案为：姜黄素不溶于水，但能溶于甲醇、丙酮和冰乙酸中，呈黄色。

14．姜黄素分光光度法测定水中硼时，试验所用器皿应选用无硼玻璃、聚乙烯或其他无硼材料。(    )①

答案：正确

15．姜黄素分光光度法测定水中硼时，水样如果浑浊，不必进行过滤。(    )①

答案：错误

正确答案为：水样如果浑浊，需要进行过滤。

16．用姜黄素分光光度法测定水中硼时，应严格控制显色条件，姜黄素与硼结合形成玫瑰花青苷，需要在无水条件下进行，有水残存会使络合物颜色强度增加。(    )①

答案：错误

正确答案为：有水残存会使络合物颜色强度降低。

17．姜黄素分光光度法测定水中硼，显色时的蒸发条件，如蒸发速度和蒸发时的温度等因素，都必须保持一致，否则重现性变差。(    )①

答案：正确

18．姜黄素分光光度法测定水中硼，蒸发和脱水时，常用温度是55℃±3℃，温度高时，可能导致硼的损失。(    )①

答案：正确

19．姜黄素分光光度法测定水中硼时，比色过程中，由于乙醇的蒸发损失，导致溶液的吸光度值发生改变，使样品测定结果偏高，故测定应尽可能迅速，或使用带盖的比色皿。(    )①

答案：正确

20．用姜黄素分光光度法测定水中硼时，如使用不含硼的玻璃器皿，则不需进行全程序空白试验。(    )①

答案：错误

正确答案为：使用不含硼的玻璃器皿，也应进行全程序空白试验。

21．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒时，所用蒸馏水和去离子水电阻率应在100000Ω·cm(25℃)以上。(    )④

答案：错误

正确答案为：应在500000Ω·cm(25℃)以上。

22．2,3—二氨基萘荧光法测定水中硒时，所用环己烷不得含荧光物质，不纯时需重蒸馏，收集80～81℃馏分，使用过的环己烷可重蒸后再用。(    )④

答案：正确

23．2,3—二氨基萘荧光法测定水中硒时，硒标准贮备液可在冰箱内贮存一年。(    )④

答案：正确

24．天然水及饮用水中主要含有六价硒或四价硒，水样加酸与不加酸保存对测定结果影响不大。(    )④

答案：正确

25．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒，当测定试样中硒浓度接近检出限时，必须控制空白试验的荧光强度尽可能低，其平行双样的荧光强度值之差不应超过平均值的5％，否则应用环己烷重新提纯DAN试剂，所用器皿均需重新洗净。(    )④

答案：正确

26．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒，消解含硒试样时，加入试剂的顺序是：先加盐酸溶液，然后加硝酸—高氯酸混合液。(    )④

答案：错误

正确答案为：加入硝酸—高氯酸混匀后加热至瓶内产生浓白烟，取下稍冷后再加盐酸溶液。

27．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒，消解含硒试样快到终点时，需注意观察浓厚白烟的变化，并多次振动瓶子，当瓶内白烟分层滚动时，从电热板上立即取下。(    )④

答案：错误

正确答案为：消解含硒试样快到终点时，需注意观察浓厚白烟的变化，不要过多摇动瓶子，当瓶内白烟分层滚动时，从电热板上立即取下。

28．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒时，硒与2,3-二氨基萘必须在酸性溶液中反应，以pHl.5～2.0为最佳，pH值太高时溶液易乳化，过低时测定结果偏高。(    )④

答案：错误

正确答案为：  pH值太低时溶液易乳化，过高时测定结果偏高。

29．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒，用环己烷萃取时，需在暗室内黄色灯光下操作。(    )④

答案：正确

三、选择题

1．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷，当试样取最大体积50ml、用10mm比色皿时，可检测水中砷的上限浓度为        mg／L，最低检出浓度为         mg／L。(    )②

A．0.10，0.001    B．0.30，0.003    C．0.50，0.007    D．0.70，0.005

答案：C

2．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷时，金属         干扰测定。(    )②

A.铬和钴    B．锡和铋    C．汞和银    D．锑和铋

答案：D

3．二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷时，样品采集后，应用       酸化至Ph＜2保存。废水样品须酸化至含酸达1％。(    )②

A．硫酸    B。盐酸    C．硝酸    D．磷酸

答案：A

4．用二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷，配制氯化亚锡溶液时，需加入

与               。(    )②

A．浓硫酸，锌粒  B．浓盐酸，锌粒  C．浓硫酸，锡粒  D．浓盐酸，锡粒

答案：D

5．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定水中痕量砷，当取水样体积为250m1、用10mm比色皿时，该方法的最低检出浓度为       mg／L，测定上限为          mg/L。(    )③

A．0.000 1，0．004  B．0.0002，0.008  C．0.000 3，0.001 6  D．0.0004，0.012

答案：D

6．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定水中痕量砷时，在每次吸收反应完成后，插入吸收液中的导气管要放在盛有4mol／L            的吸收管中浸洗，不用时一直放在此液中。(    )③

A．盐酸    B．硝酸    C．硫酸    D．磷酸

答案：B

7．姜黄素分光光度法测定水中硼，当取样体积为1.0ml、用20mm比色皿时，最低检测浓度为           mg／L。(    )①

A．0.01    B．0.02    C．0.03    D．0.05

答案：B

8．姜黄素分光光度法测定水中硼，当取样体积为1．0m1、用20mm比色皿时，测定上限为    mg／L。(    )①

A．0.4    B．0.8    C．  1.0    D．2.0

答案：C

9．姜黄素分光光度法测定水中硼，样品显色时，需用      ％乙醇将姜黄素和草酸固体溶解，并用其将溶液稀释至标线。(    )①

A．  80    B．  85    C．  90    D．95

答案：D

10．姜黄素分光光度法测定水中硼，水样中硝酸盐氮含量大于       mg／L时，产生干扰，必须除去。(    )①

A．  10    B．  15    C．  20    D．  25

答案：C

11．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒，取20m1水样测定时的最低检测浓度为     μg／L。(   )④

A．0.005  B．0.025  c．0.05  D．0.25

答案：D

12．2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒时，荧光物质的形成操作为：向消解的溶液中加入10m1Na2EDTA、盐酸羟胺和甲酚红混合试剂，溶液呈桃红色，用         调节至淡橙色。(    )④

A．氨水    B．氢氧化钠    C．盐酸    D．硝酸

答案：A

四、问答题

1．简述二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定水中砷的基本原理。②

答案：锌与酸作用，产生新生态氢；在碘化钾和氯化亚锡存在下，使五价砷还原为三价；三价砷与新生态氢生成气态胂，用二乙基二硫代氨基甲酸银-三乙醇胺的三氯甲烷溶液吸收胂，生成红色胶态银，在波长530 nm(或510 nm)处测量吸光度。

2．用二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定含砷水样时，有哪些主要干扰物?如何排除?②

答案：主要干扰物有锑、铋及硫化物等，加入2mlSnCl2及5mlKI可抑制锑盐和铋盐的干扰，硫化物可用乙酸铅棉去除。

3．乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法测定砷时，锌粒的规格对测定有何影响，如何选择?②

答案：锌粒的规格(粒度)对砷化氢的发生有影响，粒度大表面光滑者，虽可适当增加用量或延长反应时间，但测定的重现性较差。表面粗糙的锌粒还原效率高，规格以10～20目为宜。

4．简述硼氢化钾-硝酸银分光光度法测定痕量砷的原理。③

答案：硼氢化钾(硼氢化钠)在酸性溶液中产生新生态的氢，将试料中砷转变为砷化氢，用硝酸-硝酸银-聚乙烯醇-乙醇溶液为吸收液，将其中银离子还原成单质银，使溶液呈黄色，其颜色强度与生成氢化物的量成正比，在400nm处有最大吸收，测量吸光度即可知砷含量。

5．硼氢化钾—硝酸银分光光度法测定痕量砷时，如何消除铝、锰、锌、镉、镍、钴及锡的干扰?⑧

答案：在250m1试样中加入15％的酒石酸溶液20ml。

6．简述2,3-二氨基萘荧光法测定水中硒的原理。④

答案：2,3-二氨基萘在pH l.5～2.0溶液中，选择性地与四价硒离子反应生成4,5-苯并苤硒脑绿色荧光物质，被环己烷萃取。所产生的荧光强度与四价硒成正比。水样经硝酸—高氯酸混合酸液消解，将四价以下的无机和有机硒氧化为四价硒，再经过盐酸消解将六价硒还原为四价硒，然后测定总硒含量。

7．采集含硒的工业废水样品为什么不加酸?④

答案：因为工业废水成分复杂，含有各种价态的硒，有的以负二价态存在，若加酸保存可能生成硒化氢气体逸散，使总硒含量损失很大。

8．姜黄素分光光度法测定水中硼时，对配制试剂用水有什么要求?①

答案：需用石英蒸馏器对蒸馏水或去离子水重蒸。

9．简述姜黄素分光光度法测定水中硼的原理。①

答案：在酸性条件下，水样中的硼与姜黄素共同蒸发，生成玫瑰花青苷的络合物，该络合物可溶于乙醇或丙烯醇中，在540nm处有最大吸收峰，其颜色深度与硼的含量成正比。

参考文献

[1]  水质硼的测定姜黄素分光光度法(HJ／T49—1999)．

[2]  水质总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法(GB／T7485—1987)．

[3]  水质痕量砷的测定硼氢化钾—硝酸银分光光度法(GB／T11900—1989)．

[4]  水质硒的测定2，3-二氨基萘荧光法(GB／T11902—1989)．

[5]  地表水环境质量标准(GB 3838--2002)．

[6]  污水综合排放标准(GB 8978—1996)．

[7]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[8] 《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

命题：邢  建

审核：任学蓉  刘端阳

(十六)铁、锰

分类号：W6—15

一、填空题

1．一般工业用水中锰的含量不允许超过           mg/L限值。②③

答案：0.1

2．《水质锰的测定甲醛肟分光光度法》(HJ/T344—2007)适用于饮用水及                      中总锰的测定，不适于测定                        。③

答案：未受严重污染的地表水    高度污染的工业废水

3．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，将显色液倒入50mm比色皿中，于             nm波长处，以       为参比测量吸光度，并做空白校正。③

答案：450    水

4．《水质锰的测定甲醛肟分光光度法(试行)》(HJ／T 344—2007)的最低检出浓度为      mg／L，测定浓度范围为            mg/L，校正曲线范围为            μg／50m1。③

答案：0.01    0.05～4.0    2～40

二、判断题

1．含铁水样暴露在空气中，高价铁易被分解成低价铁。(    )①

答案：错误

正确答案为：含铁水样暴露在空气中，二价铁可迅速被氧化成三价铁。

2．含铁水样的pH>3.5时，二价铁可迅速被氧化成三价铁。(    )①

答案：错误

正确答案为：含铁水样的pH>3.5时，易导致高价铁的水解沉淀。

3．邻菲哕啉分光光度法测定水中铁时，亚铁离子在pH 3溶液中与邻菲哕啉生成稳定的络合物，避光保存可稳定3个月。(    )①

答案：错误

正确答案为：亚铁离子在pH为3—9溶液中与邻菲哕啉生成稳定的橙红色络合物，避光保存可稳定半年。

4．含铁水样在保存和运输过程中，水中的细菌繁殖也会改变铁的存在形式。(    )①

答案：正确

5．铁及其化合物均具有低毒性和微毒性。(    )①

答案：正确

6．邻菲哕啉分光光度法测定水中的铁，当水样有底色时，可用不加邻菲哕啉的试液作参比，对水样的底色进行校正。(    )①

答案：正确

7．地表水中有可溶性三价锰的络合物和七价锰的悬浮物存在。(    )②③

答案：错误

正确答案为：地表水中有可溶性三价锰的络合物和四价锰的悬浮物存在。

8．测定总锰的水样，应在采样时加硝酸酸化至pH＜2；测定可过滤性锰的水样，应在采样现场用0.45lam有机微孔滤膜过滤，再用硝酸酸化至pH＜2保存，废水样品应加入硝酸至水样体积的1％。(    )②③

答案：正确

9．《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准中，总锰的最高允许排放浓度为1.0mg／L。(    )②③

答案：错误

正确答案为：一级标准总锰的最高允许排放浓度为2.0mg／L。

10．高碘酸钾分光光度法测定水中锰，试样加热消解时，切不可蒸干，否则易导致测定结果偏低。(    )②

答案：正确

11．高碘酸钾分光光度法测定水中锰时，酸度是显色完全与否的关键条件。(    )②

答案：正确

12．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，在容量瓶中显色完毕后，摇动时有大量气体产生，可立即将容量瓶打开。(    )③

答案：错误

正确答案为：应慢慢将容量瓶打开，防止溶液溅出。

13．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，所有玻璃器皿在使用前均需用(1＋10)盐酸浸泡，再用水冲洗干净。(    )③

答案：正确

14．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，甲醛肟溶液应贮存于冰箱中，可保存至少1个月。(    )③

答案：正确

15．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，经酸化至pH=l的清洁水，不可直接用于测定。(    )③

答案：错误

正确答案为：经酸化至pH=l的清洁水，一般可直接用于测定。

16．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，含有悬浮二氧化锰和有机锰的水样需进行预处理。(    )③

答案：正确

三、选择题

1．印染、纺织等工业用水中铁的含量必须在        mg／L以下。(    )①

A．0.05    B．0.1    C．0.5    D．0.8

答案：B

2．《地下水质量标准》(GB／T 14848—1993)中铁的三级标准为            mg／L。(    )①

A．≤0.1    B．≤0.2    C．≤0.3    D． ＞1.0

答案：C

3．邻菲哕啉分光光度法测定水中高铁离子或总铁含量时，先要用            将高铁离子还原成亚铁离子。(    )①

A．邻菲哕啉    B．盐酸羟胺    C．氯化钠    D，硼氰化钾

答案：B

4．邻菲哕啉分光光度法适合于一般环境水和废水中铁含量的测定，其最低检出浓度及检测上限分别是           mg／L和           mg／L。(    )①

A．0.01，2.00    B．0.02，5.00    C．0.03，5.00    D．0.05，8.00

答案：C

5．地下水中由于缺氧，锰以可溶态的           锰形式存在。(    )②

A．二价    B．三价    C．四价    D．六价    E．七价

答案：A

6．高碘酸钾分光光度法测定水中锰时，50ml水样中锰含量低于    μg时，符合比尔定律。(  )②

A．50    B．75    C．  125    D．  150

答案：C

7．甲醛肟分光光度法测定水中锰，显色时，视锰含量分取一定体积水样置100ml烧杯中，用氢氧化钠溶液调节水样pH至       左右。(    )③

A．4    B．  7    C．  10

答案：B

8．甲醛肟分光光度法测定水中锰时，一般要求加标回收率在                 之间。(    )③

A．85％～120％．  B．90％～110％    C．80％一130％    D．95％一105％

答案：D

四、问答题

1．简述邻菲哕啉分光光度法测定水中铁时，样品采集过程及注意事项。①

答案：采样时将2ml盐酸加入100m1具塞的水样瓶内，注满水样后，塞好瓶塞以防氧化，一直保持到测量，最好现场测定或显色。含CN-或S2-离子的水样酸化时必须小心进行，因为会产生有毒气体。

2．如何消除邻菲哕啉分光光度法测定水十铁时金属离子的干扰?①

答案：邻菲哕啉能与某些金属离子形成有色络合物。当水样中铜、锌、钴及铬的浓度大于铁浓度的10倍、镍含量大于2mg／L时干扰测定。加入过量的显色剂可消除干扰。汞、镉及银浓度高时可与邻菲哕啉生成沉淀，将沉淀过滤除去即可。

3．高碘酸钾分光光度法测定水中锰时，为什么要选择在中性或弱碱性条件下显色测定?②

答案：因为溶液的pH值是显色完全与否的关键条件，若pH＜6.5，则显色速度减慢，影响测定结果。在中性或弱碱性溶液中，在焦磷酸钾-乙酸钠存在下，高碘酸钾可于室温下瞬间将低价锰氧化成高锰酸盐，且色泽可稳定16h以上。

4．测定总锰的水样采集后，为什么要用硝酸酸化至pH＜2？②

答案：因为水样中的二价锰在中性或碱性条件下能被空气氧化为更高的价态而产生沉淀，并被容器壁吸附，因此，测定总锰的水样应在采样时加硝酸酸化至pH＜2。

5．简述用甲醛肟分光光度法测定水中锰的方法原理。③

答案：在pH9.0～10.0的碱性溶液中，Mn2+被溶解氧氧化为Mn(Ⅳ)，与甲醛肟生成棕色络合物。该络合物的最大吸收波长为450nm。锰浓度在4.0mg／L以内，浓度和吸光度呈线性关系。

6．用甲醛肟分光光度法测定水中锰时，主要干扰物质有哪些?如何消除?⑧

答案：主要干扰物质是金属元素。水中含有铁、铜、钴、镍、钒及铈金属元素时均可与甲醛肟形成络合物，干扰锰的测定。加入盐酸羟胺和EDTA可减少干扰。

参考文献

[1]  水质铁的测定邻菲哕琳分光光度法(试行)  (HJ／T 345--2007)．

[2]  水质锰的测定高碘酸钾分光光度法(GB／T11906—1989)．

[3]  水质锰的测定甲醛肟分光光度法(试行)  (HJ／T 344—2007)．

[4]  污水综合排放标准(GB 8978—1996)．

[5]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版。北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：邢  建

审核：周世厥  邢  建

(十七)铬、六价铬

分类号：W6-16

一、填空题

1．清洁水样中的六价铬可直接用              分光光度法测定，如测总铬，用高锰酸钾将三价铬氧化成六价铬，再用该方法测定。当水样中含铬量较高(＞1mg／L)时，采用硫酸亚铁铵滴定法进行测定。①②

答案：二苯碳酰二肼

2．水中铬的测定方法主要有           、           、                   、                 和               等。①②

答案：分光光度法    原子吸收法    电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES)    中子活化分析法  滴定法

3．在水体中，六价铬一般是以            、         和          三种阴离子形式存在。①②

答案：

4．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，显色酸度一般控制在0.05～0.3mol／L(1／2H2SO4)，以          mol／L时显色最好。显色前，水样应调至中性。显色时，        和           对显色有影响。②

答案：0.2    温度    放置时间

5．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，如水样有颜色但不太深，可进行           校正。浑浊且色度较深的水样用         预处理后，仍含有机物干扰测定时，可用——破坏有机物后再测定。②

答案：色度    锌盐沉淀分离    酸性高锰酸钾(氧化法)

6．用二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬，当取样体积为50mI，且使用30mm比色皿时，方法的最低检出浓度为              mg／L。②

答案：0.004

7．测定六价铬的水样，在pH值约为8的条件下，置于冰箱内可保存        d。②

答案：7

二、判断题

1．铬的化合物常见的价态有三价和六价，在水体中，受pH值、有机物、氧化还原物质、温度及硬度等因素的影响，三价铬和六价铬化合物可以相互转化。(    )①②

答案：正确

2．测定水中总铬时，水样采集后，需加入硝酸调节pH＜6。(    )①②

答案：错误

正确答案为：测定水中总铬时，水样采集后，应加入硝酸调节pH＜2。

3．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，显色剂二苯碳酰二肼可储存在棕色玻璃瓶中，长期使用，直至用完。(    )②

答案：错误

正确答案为：颜色变深后不能再使用。

4．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，六价铬将显色剂二苯碳酰二肼氧化成苯肼羧基偶氮苯，而本身被还原为三价铬。(    )②

答案：正确

5．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，二苯碳酰二肼与铬的络合物在470nm处有最大吸收。(    )②

答案：错误

正确答案为：二苯碳酰二肼与铬的络合物在540nm处有最大吸收。

6．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，氧化性及还原性物质(如、Fe2+、、等)以及水样有色或浑浊时，对测定均有干扰，须进行预处理。(    )②

答案：正确

7．六价铬与二苯碳酰二肼反应时，显色酸度一般控制在0.05～0.3mol／L(1／2H2SO4)。显色酸度高时，显色快，但色泽不稳定。(    )②

答案：正确

8．六价铬与二苯碳酰二肼生成的有色络合物，该络合物的稳定时间与六价铬的浓度无关。(    )②

答案：错误

正确答案为：稳定时间与六价铬的浓度有关，六价铬浓度低，显色后稳定时

间短。

三、选择题

1．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，加入磷酸的主要作用是            。(    )①②

A.消除Fe3+的干扰    B．控制溶液的酸度

C．消除Fe3+的干扰、控制溶液的酸度

答案：C

2．铬在水中的最稳定价态是              。(    )①②

A．六价    B．三价    C．二价

答案：B

3．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬，是在酸性或碱性条件下，用高锰酸钾将           ，再用二苯碳酰二肼显色测定。(    )①

A．三价铬氧化为六价铬    B．二价铬氧化为三价铬

答案：A

4．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，采集的水样应加入固定剂调节至PH    。(   )②

A．＜2    B．约8    C．约5

答案：B

5．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬时，加入亚硝酸钠的目的是                。(    )①

A．去除氧化性物质子扰    B．还原过量的高锰酸钾    C．调节酸碱度

答案：B

6．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬时，加入尿素的目的是                  。(    )①

A．将Cr3+氧化成Cr(V1)    B．还原过量的高锰酸钾

C．分解过量的亚硝酸钠

答案：C

7．铬的毒性与其存在状态有关。       铬的化合物具有强烈的毒性，已确认为致癌物，并能在体内积蓄。(    )①②

A．三价    B．二价    C．六价

答案：C

8．二苯碳酰二肼分光光度法测定六价铬时，水样应在       条件下保存。(    )②

A．弱碱性    B．弱酸性    C．中性

答案：A

四、问答题

1．高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬含量时，在水样中加入高锰酸钾后加热煮沸，如在煮沸过程中高锰酸钾紫红色消失，说明什么?应如何处理?①

答案：说明水样中的有机物和无机还原性物质含量高(其中Cr3+的含量也可能高)。应适当减少取样量另做，或适量补充高锰酸钾用量并同时做空白试验。

2．高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬的原理是什么?①

答案：在酸性溶液中，水样中的三价铬被高锰酸钾氧化成六价铬。六价铬与二苯碳酰二肼反应，生成紫红色化合物，于波长540nm处进行测定。

3．用二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬时，水样经硝酸-硫酸消解后，为什么还要加高锰酸钾氧化后才能测定?①

答案：因为只有将水样中的各种价态的铬都转化为六价铬后才能用二苯碳酰二肼法测定总铬，但在强酸性条件下，铬以形式存在，具有比HNO3还强的氧化性，它可先氧化还原性物质(如有机物)，而本身被还原为Cr3+。只有加入高锰酸钾，进一步氧化，才能保证把Cr3+完全氧化成Cr6+，从而测定的结果才可靠。

4．用二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，加入磷酸的主要作用是什么?②

答案：磷酸与Fe3+形成稳定的无色络合物，从而消除Fe3+的干扰，同时磷酸也和其他金属离子络合，避免一些盐类析出而产生浑浊。

5．测定六价铬或总铬的器皿能否用重铬酸钾洗液洗涤?为什么?应使用何种洗涤剂洗涤?①②

答案：不能用重铬酸钾洗液洗涤。因为重铬酸钾洗液中的铬呈六价，容易沾污器壁，使六价铬或总铬的测定结果偏高。应使用硝酸、硫酸混合液或合成洗涤剂洗涤，洗涤后要冲洗干净。所有玻璃器皿内壁须光洁，以免吸附铬离子。

五、计算题

1．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中六价铬时，要配制浓度为50.0mg／L的Cr(Ⅵ)标准溶液1000ml，应称取多少克K2Cr2O7？  (已知MK2Cr2O7=294.2；Mcr=51.996)②

答案：MK2Cr2O7=50.0×l.000×294.2／104.0=141.4(mg)=0.1414(g)

2．二苯碳酰二肼分光光度法测定水中总铬时，所得校准曲线的斜率和截距分别为0.044A／μg和0.001A。测得水样的吸光度为0.095(A0=0.007)，在同一水样中加入4.00m1铬标准溶液(1.00μg／m1)，测定加标回收率。加标后测得试样的吸光度为0.267，计算加标回收率(不考虑加标体积)。①

答案：已知：a=0.001；B=0.044；y=0.001＋0.044x

水样中总铬x=(0.095－0.007－0.001)／0.044=1.98(μg)

加标样中总铬=(0.267－0.007－0.001)／0.044=5.89(μg)

加标回收率P=(5.89－1.98)／4.00×1.00×100％=97.8％

参考文献

[1]  水质总铬的测定(GB／T7466—1987)．

[2]  水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法(GB／T 7467—1987)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．    、

[5]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：邢  建  韩瑞梅

审核：韩瑞梅  兰志梅

(十八)银、镍、锑、铍

分类号：W6-17

一、填空题

1．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银时，所用的十二烷基硫酸钠溶液浓度为    ％水溶液。①

答案：1

2．锑是银白色金属，在自然界中主要以    价态、     价态和     价态形式存在。④

答案：三  五  负三

3．含锑废水常采用的监测分析方法有                    、            和              。④

答案：(5-Br-PADAP)分光光度法    原子吸收光度法    原子荧光光度法

4．清洁地表水中镍的浓度一般很低，大概在        μg／L左右。③

答案：1

5．《污水综合排放标准》(OB 8978—1996)中，总镍是第一类污染物，必须在                 采样，其污水排放最高允许浓度为           mg/L。③

答案：车间或车间处理设施排放口    1.0

6．测定铍所用的玻璃器皿、采样所用聚乙烯瓶应先用洗涤剂洗净，再用       溶液浸泡    h，然后用水清洗干净再用。⑤⑥

答案：盐酸  24

7．铬菁R分光光度法测定水中铍时，样品采集后，如不能立即分析，需用盐酸将水样酸化至pH

为          保存。⑤

答案：1～2

二、判断题

1．测银水样采集后贮存于聚乙烯瓶或棕色玻璃瓶中保存。(    )①

答案：错误

正确答案为：应贮存于聚乙烯瓶中保存。

2．在pH 5.0的乙酸盐缓冲介质中，3,5-Br2-PADAP能与许多金属离子生成有色络合物而干扰银的测定。(    )①

答案：正确

3．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银时，如果试样中含有大量有机物，则需用酸

反复消解直至试液呈淡黄色或无色为止。(    )①

答案：正确

4．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银含量时，水样中相对于银含量100倍的铁、400倍的铜对测定银均无干扰。(    )①

答案：错误

正确答案为：相对于银含量100倍的铁、40倍的铜对测定银均无干扰。

5．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银含量时，水样中相对于银含量20倍的铬(Ⅲ)对测定无干扰。(    )①

答案：正确

6．如果要测水样中可溶态银，可在现场用0.45μm有机微孔滤膜过滤，滤液加盐酸酸化，使pH＜2，带回实验室尽快测定。(    )①

答案：错误

正确答案为：滤液应加硝酸酸化。

7．《水质银的测定镉试剂2B分光光度法》(GB／T 11908—1989)适用于感光材料生产和胶片洗印、镀银及冶炼等行业排放的污水及受银污染的地表水。(    )②

答案：正确

8．测银的水样采集酸化后，不必再采用避光的措施。(    )①②

答案：错误

正确答案为：应避免光照。

9．镉试剂2B分光光度法测定水中银时，试样中有Na2EDTA存在的条件下，阴离子一般均无干扰。(    )②

答案：错误

正确答案为：镉试剂2B分光光度法测银时，试样中有Na2EDTA存在的条件下，阳离子一般均无干扰。

10．镉试剂2B分光光度法测定水中银时，银标准贮备液贮在棕色玻璃瓶中，避光保存，至少可稳定半年。(    )②

答案：错误

正确答案为：银标准贮备液贮在棕色玻璃瓶中，避光保存，至少可稳定1个月。

11．镉试剂2B分光光度法测定水中银，测定样品吸光度值时，以去离子水作为参比溶液。(    )②

答案：错误

正确答案为：测定样品吸光度值时，以试剂空白作为参比溶液。

12．因为锑盐的不稳定性，含锑水样应保存在玻璃瓶中。(    )④

答案：错误

正确答案为：测锑水样应保存在聚乙烯塑料瓶中。

13．锑的氢化物毒性强烈，在自然界中不稳定，易氧化分解成金属和水；Sb(Ⅲ)和Sb(Ⅴ)在弱酸至中性介质中易水解沉淀。(    )④

答案：正确

14．含锑水样易水解析出沉淀，所以测锑水样在取样后应即刻加硝酸酸化至pH≤2，    (    )④

答案：错误

正确答案为：含锑水样易水解析出沉淀，所以测锑水样在取样后应即刻加盐酸酸化至pH≤1。

15．5-Br-PADAP分光光度法测定水中锑时，还原装置必须严密不漏气，否则漏出锑化氢，不但有毒还影响测定结果。(    )④

答案：正确

16．5-Br-PADAP分光光度法测定水中锑时，还原装置导气管的出口口径不能大于5mm，否则吸收不完全。(    )④

答案：错误

正确答案为：还原装置导气管的出口口径不能大于1mm，否则吸收不完全。

17．5-Br-PADAP分光光度法定水中锑时，水样含有与锑等量的Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)、Sn(Ⅳ)和Co(11)对测定产生负干扰。(    )④

答案：错误

正确答案为：水样含有与锑等量的Fe(Ⅲ)、Cu(Ⅱ)、Sn(Ⅳ)和Co(Ⅱ)对测定产生正干扰。

18．5-Br-PADAP分光光度法测锑时，水样含有与锑等量的Cr(Ⅲ)对测定产生正干扰。(    )④

答案：错误

正确答案为：水样含有与锑等量的Cr(Ⅲ)对测定产生负干扰。

19．镍是一种银白色金属，硬而有光泽，富延展性和磁性，是一种不活泼元素。(    )③

答案：正确

20．环境中镍主要以三价或四价离子状态存在。(    )③

答案：错误

正确答案为：环境中镍主要以二价离子状态存在。

21．丁二酮肟分光光度法测定水中镍时，镍和丁二酮肟生成的酒红色可溶性络合物在440nm和530nm波长处有两个吸收峰，摩尔吸光系数分别为1.5×104L／(mol·cm)和6.6×103L／(mol·cm)，所以测定波长选为440nm。(    )③

答案：错误

正确答案为：为了消除柠檬酸铁等的干扰，选择灵敏度稍低的530nm波长处进行测定。

22．对于含有悬浮物、沉淀、微生物及藻类的水样，若欲测可溶态镍，应在采样现场立即用0.451μm微孔滤膜过滤，其滤液应马上酸化至pH＜2，滤膜上的残渣，可留作测定悬浮态的金属；当需测水样的可溶态镍与悬浮态镍的总和时，则采样时应取混合水样，取样后即用硝酸酸化至pH＜2。临测定前，将样品充分振摇，使悬浮物和水样混合均匀，立即用移液管分取一定量的混合水样。(    )③

答案：正确

23．铍及其化合物的毒性极强，即使痕量也可使人中毒，因此操作时要格外小心。(    )⑤⑥

答案：正确

24．铬天菁S光度法测定水中铍，当用活性炭富集500m1水样时，其方法检出限可达到0.001mg／L。  (    )⑥

答案：错误

正确答案为：此方法检出限可达到0．0001mg/L。

25．铬菁R分光光度法(HJ／T 58—2000)测定水中铍时，其方法检出限是0.2mg/L，在方法规定条件下，测定范围是0.7～40.0mg／L。  (    )⑤

答案：错误

正确答案为：此方法检出限是0.2μg/L，在方法规定条件下，测定范围是0.7～40.0μg/L。

26．铬天菁S光度法适合分析工业废水和受铍污染水中铍的测定。  (    )⑥

答案：正确

27．《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中规定，总铍的污水排放最高允许浓度为0.5mg/L。(    )⑤⑥

答案：错误

正确答案为：总铍的污水排放最高允许浓度为0.005mg/L。

28．活性炭吸附-铬天菁S分光光度法测定水中铍时，六次甲基四胺缓冲溶液的最佳pH值为6.5。(    )⑥

答案：错误

正确答案为：六次甲基四胺缓冲溶液的最佳pH值为5.0。

29．铬天菁S分光光度法测定水中铍时，大量强酸阴离子的存在会产生“盐效应”，引起吸光度值的波动，降低精密度。(    )⑥

答案：正确

30．天然水体中含铍量极低，一般对人体无危害。(    )⑤⑥

答案：正确

三、选择题

1．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银时，加入适量的             可掩蔽干扰离子。(    )①

A.Na2EDTA和柠檬酸    B．Na2EDTA和酒石酸

C．乙酸-乙酸钠    D．氨水和碘化氢

答案：A

2．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银的最低检出浓度为       mg/L。(    )①

A．0.02    B．0.05    C．0.02    D．0.01

答案：C

3．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银时，银与3,5-Br2-PADAP络合物的最大吸收波长为           nm，该波长也是测定波长。(    )①

A．576    B．470    C．540    D．410

答案：A

4．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银时，水样中相对于银含量      倍的铝(Ⅲ)对银的测定无影响。(    )①

A．200    B．500    C．  1 000    D．  1 200

答案：C

5．如果样品含有较多的有机物质和悬浮物，要测定总量银，水样应在现场加硝酸酸化，使pH＜2。带回实验室后，在分取试液前，应充分摇匀水样，立即分取适量含有悬浮物的混合水样于100ml烧杯中，加               消解，并蒸发至冒浓厚白烟将尽。(    )①

A．HNO3-HClO4-H2O2      B．HNO3-HClO4-HCl-H2O2

C．HNO3-H2SO4-H2O2     D．HNO3-HF-H2O2

答案：C

6．镉试剂2B与银离子生成的络合物至少可以稳定             。(    )①

A．  12h    B．24h    C．6h    D．2d

答案：B

7．镉试剂2B分光光度法测定水中银时，对测定有干扰的物质是                     。(    )②

A．溴化物、硫代硫酸盐、氨、砷    B．氯化物、碘化物、溴化物、铅

C．氯化物、碘化物、溴化物、硫代硫酸盐    D．硫化物、氰化物、磷酸根、铁

答案：C

8．镉试剂2B分光光度法测定水中银的检测上限为            mg/L。(    )②

A．0.8    B．1.0    C．1.2    D．2.0

答案：A

9．镉试剂2B分光光度法测定水中银，配制银标准贮备液时，需加         助溶。(    )②

A．硫酸    B．硝酸    C．盐酸    D。高氯酸

答案：B

10．镉试剂2B分光光度法测定水中银时，镉试剂2B—乙醇溶液配制中产生的沉淀用         方法去除?  (    )②

A．过滤    B．澄清    C．萃取

答案：A

11．《污水综合排放标准  (GB8978--1996)中，总银的最高允许排放浓度为      mg／L。(   )①②

A．0.05    B．0.1    C．0.5    D．1.0

答案：C

12．5-Br-PADAP分光光度法测定水中锑时，在锑化氢的发生吸收装置中，校准曲线与水样测定相比，多加了一种               试剂。(    )④

A．酒石酸溶液    B．碘化钾溶液    C．硫脲溶液    D．(1+1)盐酸溶液

答案：A

13．5-Br-PADAP分光光度法测定水中锑时，锑化氢反应发生装置中吸收液的液面高度应不低

于        cm。(    )④

A．2    B．5    C．8    D．10

答案：B

14．5-Br-PADAP分光光度法测定水中锑时，为消除铁、铜、钴及铬等金属离子的干扰，在酒石酸与硫脲存在的酸性试液中加入             除去。(    )④

A．邻菲哕啉    B．盐酸羟胺    C．氯化钠    D．硼氢化钾

答案：D

15．丁二酮肟分光光度法测定水中镍，在低于20~C室温下显色时，络合物吸光度至少在     h内不变。温度高时络合物欠稳定，在此情况下须在较短时间内测量完毕，且样品测定与绘制校准曲线的条件应尽量相同。(    )③

A．0.5    B．1.0    C．1.5    D．2.0

答案：B

16．丁二酮肟分光光度法测定水中镍时，氰化物干扰测定，所以在测定前应加入          并加热除去。(    )③

A．柠檬酸铵    B．Na2EDTA    C．硝酸    D．次氯酸钠

答案：D

17．丁二酮肟分光光度法测定悬浮态镍与混合水样的总镍时，必须进行消解。可在聚四氟乙烯烧杯或石英烧杯中，用          消解，蒸发至近干，并用1%          溶解残渣，使全部镍进入试液备测。(    )③

A．HNO3-HClO4，HNO3    B．HCl-HClO4，HCl

C．HNO3-HF，HNO3    D．HNO3-HF，HCl

答案：A

18．镍与丁二酮肟络合适宜的溶液pH值为          ，在此条件下，络合物吸光度大而稳定。当溶液pH值小时，加入显色剂后，出现鲜红色沉淀，致使溶液的吸光度不稳定；当溶液的pH值大时，则溶液显色较慢。(    )③

A．8.5～10．0    B．9.5～11.0    C．9.0～11.0    D．9.5～11.5

答案：B

19．活性炭吸附，铬天菁S光度法测定水中铍时，Na2EDTA被作为           使用。(    )⑥

A.氧化剂    B．还原剂    C．显色剂    D．掩蔽剂

答案：D

20．铬天菁S光度法测定水中铍时，用于分光光度测定的显色络合物为             色。(  )⑥

A.红    B．绿    C．蓝    D．黄

答案：C

21．铬天菁S光度法测定水中铍时，为使铍能全部从活性炭上解吸下来，淋洗时必须用          溶液。(    )⑥

A.饱和高锰酸钾    B．10％硫酸    C．(1＋3)硝酸    D．煮沸的热盐酸

答案：D

22．铬天菁S光度法测定水中铍时，如果直接显色测定，其方法测定上限为       mg/L。(   )⑥

A．0.001    B．0.000 1    C．0.005    D．0.028

答案：D

23．铬天菁S光度法测定水中铍时，含铍适量且无干扰的清洁水样，无需活性炭吸附富集，可将水样的pH调至          后直接显色测定。(    )⑥

A．弱酸性    B．弱碱性    C．中性    D．强酸性

答案：A

四、问答题

1．简述3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银的原理。①

答案：在十二烷基硫酸钠存在下，于pH4.5～8.5的乙酸盐缓冲介质中，银与3,5-Br2-PADAP反应生成稳定的络合比为1∶2的红色络合物，pH 5时其最大吸收峰在576nm。

2．3,5-Br2-PADAP分光光度法测定水中银时，十二烷基硫酸钠的质量对分析测定有何影响?①

答案：十二烷基硫酸钠的质量较差时，显色灵敏度较低，且不稳定，此时应更换质量较好的试剂。

3．简述镉试剂2B分光光度法测定水中银的方法原理。①②

答案：在曲力通X-100存在下的四硼酸钠缓冲介质中，镉试剂2B与银离子生成稳定的络合比为4∶1的紫红色络合物，颜色强度与银离子浓度成正比。

4．镉试剂2B分光光度法测定水中银方法的最低检出浓度是多少?①②

答案：当试样为25m1，用10mm比色皿，给出吸光度值0.01时，所对应的浓度值为0.01 mg/L。

5．对于感光材料生产和胶片洗印、镀银等行业排放的废水，样品采集后如何处理?①②

答案：样品采集后不加酸酸化，应立即进行分析。

6．简述5-Br~PADAP分光光度法测定水中锑的方法原理。④

答案：以丙酮作增溶剂，在碘化钾存在下，于0.02～0.1mol／L盐酸介质中，锑(Ⅲ)与5-Br-PADAP生成稳定的紫红色络合物，可于波长600nm测量吸光度值。

7．5-Br-PADAP分光光度法测定水中锑时，硫脲在测定中的作用是什么?④

答案：在用硼氢化钾还原分离之前，加入硫脲，除作掩蔽剂外，还有预还原锑(Ⅴ)为锑(Ⅲ)的作用，否则锑(Ⅴ)还原不完全，结果显著偏低。

8．丁二酮肟分光光度法测定水中镍，进行显色操作时应注意什么?③

答案：(1)在显色操作中，加入碘溶液后应先加水至20m1并摇匀，然后再加入丁二酮肟显色剂，否则不能正常显色。因为丁二酮肟显色剂中含50％氨水，若不先用水稀释会降低碘的氧化能力。

(2)必须在加入丁二酮肟显色剂并摇匀后再加入Na2EDTA溶液，否则Na2EDTA掩蔽镍，而使镍不能显色。

9．简述丁二酮肟分光光度法测定水中镍的方法原理。③

答案：在氨溶液中，氧化剂碘存在下，镍与丁二酮肟作用，形成l：4的酒红色可溶性络合物，于波长530am处测定。

10．丁二酮肟分光光度法测定水中镍时，干扰因素有哪些?如何消除?③

答案：铜及钴等金属离子易与丁二酮肟生成络合物，不溶于氨水的铁、铝及铬都产生干扰，影响测定结果。柠檬酸铵，可消除二价铅、镁、锌、钙、六价铬及三价铝等的干扰；Na2EDTA溶液，可消除铁、铜、锰及钴的影响。当铜及钴浓度过大时，可采用丁二酮肟—正丁醇萃取分离除去。氰化物干扰测定，可在测定前加入次氯酸钠和硝酸加热除去。

11．铬天菁S光度法测定水中铍时，六次甲基四胺溶液放置一段时间，溶液中会产生游离氨，造成空白过高，怎样才能降低空白试剂值?⑥

答案：将试剂提纯，或将其水溶液静置，待游离氨挥发后，再用盐酸调pH值为5.0。

12．简述测定水中铍的铬天菁S光度法的方法原理。⑥

答案：铍在碱性溶液中与铬天菁S、氯代十六烷基吡啶(CPC)生成胶束络合物，以EDTA作为掩蔽剂，用活性炭吸附分离富集。热盐酸将铍由活性炭上解吸，在pH为5的六次甲基四胺缓冲溶液中，铍与铬天菁S、氯代十六烷基吡啶生成蓝色络合物，络合物的最大吸收波长为618nm。

13．简述铬菁R分光光度法测定水中铍的原理。⑤

答案：在pH为5的六次甲基四胺缓冲溶液中，铍离子与铬菁R(ECR)、氯代十六烷基吡啶(CPC)生成稳定的紫色胶束络合物，络合物的最大吸收波长为582nm，在一定范围内，吸光度与铍的浓度成正比。

参考文献

[1]  水质银的测定3,5-Br2-PADAP分光光度法(GB／T11909—1989)．

[2]  水质银的测定镉试剂2B分光光度法(GB／T11908—1989)．

[3]  水质镍的测定T--酮肟分光光度法(GB／T11910--1989)．

[4]  水质铍的测定铬菁R分光光度法(HJ／T 58—2000)．

[5]  污水综合排放标准．  (GB 8978—1996)．

[6]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[7]  魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：邢  建  彭倩芳

审核：陈素兰  邢  建  彭倩芳  屈智丽．

(十九)苯并［a］芘

分类号：W6-18

一、判断题

1．苯并[α]芘是一种有代表性的强致癌物质，对人体有严重危害性，已被列为环境污染致癌物监测工作中常规监测项目之一。(    )

答案：正确

2．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定苯并[a]芘的最低检出浓度为0.04μlg/L。(    )

答案：错误

正确答案为：乙酰化滤纸层析荧光法测定苯并［a］芘最低检出浓度为0.004μg/L。

3．测定水中苯并[a)芘时，采集的水样应保存在塑料瓶中。(    )

答案：错误

正确答案为：测定水中苯并间芘时，采集的水样应保存在棕色玻璃瓶中。

4．测定苯并[a]芘的实验操作过程中，必须戴抗有机溶剂的手套并在搪瓷盘中进行操作(如溶液转移、定容及点样等)。(    )

答案：正确

5．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定苯并间芘时，测量后的苯并［a］芘丙酮洗脱液切勿随意丢弃，需统一处理。(    )

答案：正确

6．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定苯并[a]芘时，二甲基亚砜(DMSO)试剂在使用前，应该用环己烷萃取两次。(    )

答案：正确

7．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定苯并[a］芘时，分析纯的环己烷可以直接用于萃取。(    )

答案：错误

正确答案为：需要对分析纯的环己烷进行重蒸处理，并用荧光分光光度计进行检验，确定对测定无干扰后才能使用。

8．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定苯并［a］芘时，应在避免阳光直接照射下进行操作。(    )

答案：正确

二、选择题

1．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定水中苯并I叫芘时，水样采集后应于       h内用环己烷萃取，萃取液可放入冰箱中保存。(    )

A．  24    B．48    C．72

答案：A

2．乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定水中苯并[a)芘时，所有使用过的玻璃器皿必须用洗液浸

泡      h以后洗涤。(    )

A．  24    B．  12    C．  4

答案：C

三、问答题

简述乙酰化滤纸层析荧光分光光度法测定苯并[a]芘的方法原理。

答案：由于苯并［a］芘易溶于环己烷、苯等有机溶剂，该方法将水中苯并[a]芘等多环芳烃及其他环己烷可溶物萃取到环己烷中，萃取液用无水硫酸钠脱水，K-D浓缩器浓缩，浓缩物经乙酰化滤纸分离，苯并［a］芘斑点用丙酮溶解后，以荧光分光光度法定量测定。

参考文献

[1]  水质苯并[a)芘的测定乙酰化滤纸层析荧光分光光度法(GB／T11895—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：邢  建夏  新

审核：彭  华  屈智丽  夏  新

(二十)硝基苯类、苯胺类化合物

分类号：W6-19

一、填空题

1．硝基苯类化合物均难溶于水，易溶于       、       及其他有机溶剂。①②

答案：乙醇    乙醚

2．硝基苯类化合物主要存在于         、        和制革等工业废水中。②

答案：染料    炸药

3．氯代十六烷基吡啶光度法测定水中硝基苯类化合物时，水样中        、        和       离子浓度很高时，会产生絮状沉淀，需要离心后再进行光度测定。①

答案：铁    钙    镁

4．测定水中苯胺类化合物的从(1—萘基)乙二胺偶氮分光光度法，适用范围在     mg／L至     mg／L。③

答案：0.03    50

5．N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，在酸性条件下，当水中苯酚含量高于200mg/L时，会产生       (正或负)干扰。③

答案：正

6．废水中硝基苯类化合物常用还原，偶氮分光光度法测定，其最低检出浓度为      mg／L。②

答案：0.2

二、判断题

1．水样中乙醇含量5％以下、甲醇含量2.5％以下、丙酮含量10％以下时，均不干扰还原-偶氮光度法测定硝基苯类化合物。(    )②

答案：正确

2．当水样中苯胺类化合物含量(酸化还原后测得的苯胺含量)是硝基苯类化合物含量的7倍时，还原—偶氮分光光度法仍适用于测定硝基苯类化合物。(    )②

答案：正确

3．还原—偶氮分光光度法测定水中硝基苯类化合物时，将还原后的水样进行过滤操作应使用慢速滤纸。(    )②

答案：正确

4．还原—偶氮分光光度法测定水中硝基苯类化合物时，2％付-(1—萘基)乙二胺溶液放置一段时间后，若出现沉淀，摇匀后还可以使用，但当颜色加深时则需重新配制。(    )②

答案：错误

正确答案为：出现沉淀和颜色加深时均需重新配制。

5．氯代十六烷基吡啶光度法不适用于生化法处理后的废水中三硝基苯类化合物的测定。(    )①

答案：正确

6．氯代十六烷基吡啶光度法测定硝基苯类化合物时，如果水样中三硝基苯类化合物的浓度较高，可稀释后测定。(    )①

答案：正确

7．氯代十六烷基吡啶光度法测定硝基苯类化合物时，加入氯代十六烷基吡啶溶液后，如果产生乳浊液，就不能用本方法进行测定。(    )①

答案：正确

8．苯胺在空气中可被还原而使色泽变深。(   )③

答案：错误

正确答案为：苯胺在空气中可被氧化而使色泽变深。

9．N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，水样必须使用慢速滤纸过滤。( )③

答案：错误

正确答案为：水样必须使用中速滤纸过滤。

10．N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，显色温度对反应有影响，最佳反应温度为15℃。当低于此温度时，尤应注意校准曲线与水样同时进行操作。(    )③

答案：错误

正确答案为：最佳反应温度为22～30℃。

11． N-(1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，如果苯胺试剂为无色透明液，可直接称量配制。若试剂颜色发黄，应重新蒸馏或标定苯胺含量后使用。<    )③

答案：正确

12．N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，对色泽很深的废水样品，应采用蒸馏法，消除其干扰。(    )③

答案：错误

正确答案为：若水样颜色深，可用聚己内酰胺粉末脱色。

13．N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，萘乙二胺盐酸盐溶液应贮存于棕色瓶中，常温下避光保存即可。(    )③

答案：错误

正确答案为：萘乙二胺盐酸盐溶液应贮存于棕色瓶中，放在冰箱内冷藏。

14．N-(1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物时，当萘乙二胺盐酸盐出现浑浊时，应进行振荡待溶液澄清后使用。(    )③

答案：错误

正确答案为：应重新配制。

三、选择题

1．还原-偶氮分光光度法可测定水中               类化合物，测定结果以硝基苯表示。(    )②

A.一硝基苯和二硝基苯    B．三硝基苯    C．芳香族硝基

答案：A

2．还原-偶氮分光光度法测定水中硝基苯类化合物时，水样中的硝基苯类化合物在酸性介质中用金属       还原成苯胺。(    )②

A．铁    B．铜    C．锌

答案：C

3．氯代十六烷基吡啶光度法不能测定       化合物。(    )①

A．α-TNT    B．TNB    C．2,4-DNT

答案：C

4．氯代十六烷基吡啶光度法测定水中三硝基苯类化合物的范围是         mg／L。(    )①

A．0.1～70    B．  ＞0．2    C．0.2～150

答案：A

5．用于测定硝基苯类化合物的水样以         采集，用硫酸调节至pH l～2，并在4℃下保存，应尽快进行分析。(    )③

A．塑料瓶    B。玻璃瓶    C.塑料瓶或玻璃瓶

答案：B

6．氯代十六烷基吡啶光度法测定水中三硝基苯类化合物时，在Na2SO3-CPC-DEAE溶液中显色的适宜酸度为pH            。(    )③

A．5～6.5    B．6.5～9.5    C．9.5～10

答案：B

7．测定苯胺类化合物的水样应采集于          瓶内。(    )③

A．玻璃瓶    B．塑料瓶    C．玻璃瓶和塑料瓶

答案：A

8．测定苯胺类化合物的水样应在采集后         h内测定。(    )③

A。6    B．24    C．48

答案：B

四、问答题

1．常见硝基苯类化合物包括哪些化合物?①②

答案：硝基苯、二硝基苯、二硝基甲苯、三硝基甲苯、二硝基氯苯等。

2．试述还原。偶氮分光光度法测定水中硝基苯类化合物的原理。②

答案：在含硫酸铜的酸性溶液中，由锌粉反应产生的初生态氢将硝基苯还原成苯胺，经重氮偶合反应生成紫红色染料，进行比色测定。

3．若水样中含有苯胺类化合物，应如何用还原-偶氮分光光度法测定硝基苯类化合物?②

答案：需测定两份样品，一份不经还原测苯胺类含量，另一份按还原—偶氮分光光度法将硝基苯类还原成苯胺类测定其总量，从总量中减去未经还原的苯胺类含量后，即为硝基苯类化合物的含量。

4．试述氯代十六烷基吡啶光度法测定水中三硝基苯类化合物的原理。①

答案：在酸度为pH6.5～9.5介质中，2,4,6-三硝基甲苯(a-TNT)、三硝基苯(TNB)和2,4,6-三硝基苯甲酸(a-TNBA)等三硝基苯类化合物在Na2SO3-CPC-DEAE溶液中生成灵敏的有色加成化合物，进行比色测定。

5．氯代十六烷基吡啶光度法测定三硝基苯类化合物时，如果水样颜色较深，应如何处理?①

答案：当水样颜色较深时，可取同体积的水样，用水稀释至25m1作为空白比较，并从水样测得的吸光度值减去该空白吸光度值。

6．苯胺类化合物常用作哪些行业的原料?它对人体有什么危害?③

答案：常用于染料制造、印染、橡胶、制药、塑料和油漆等行业的原料。它可通过呼吸道和消化道而摄入人体内，亦可通过皮肤吸收，对人体的主要危害是使氧和血红蛋白变为高铁血红蛋白，影响组织细胞供养而造成窒息。慢性中毒表现为神经系统症状和血象的变化，某些苯胺类化合物还具有致癌性。

7．试述从(1-萘基)-乙二胺偶氮分光光度法测定水中苯胺类化合物的原理。③

答案：苯胺类化合物在酸性条件下(PH l.5～2.0)与亚硝酸盐重氮化，再与N-(1-萘基)-乙二胺盐酸盐偶合，生成紫红色染料，在波长545nm处测定吸光度，从而测定苯胺类的含量。

8．N-(1-萘基)-乙二胺偶氮分光光度法测定废水中苯胺类时，萘乙二胺盐酸盐(NEDA)溶液如何配制和保存?③

答案：用颜色很浅的二级晶，可直接配制，配制时在水浴上温热至溶液清亮并全部溶解，过滤后稀释至所要体积。萘乙二胺盐酸盐(NEDA)溶液贮存于棕色玻璃瓶中，冰箱冷藏。此溶液不宜多配，当溶液浑浊时应重新配制。

参考文献

[1)  水质苯胺类化合物的测定N-(1—萘基)乙二胺偶氮分光光度法(GB／T11889—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)，北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：李  刚

审核：邢  建  张玉惠

(二十一)挥发酚

分类号：W6-20

一、填空题

1．酚类化合物由苯酚及其一系列酚的衍生物构成。因其沸点不同，根据酚类能否与水蒸气一起蒸出，分为挥发性酚和不挥发性酚，挥发性酚多指沸点在         ℃下的酚类，通常属一元酚。

答案：230

2．《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中的挥发酚是指能与水蒸气一并蒸出的酚类化合物。现行生活饮用水的挥发酚标准限值为          mg/L。在排污单位排出口取样，挥发酚的最高允许排放浓度为         mg／L。

答案：0.002    0.5

3．酚类化合物在水样中很不稳定，尤其是低浓度样品，其主要影响因素为            和    ，使其被氧化或分解。

答案：水中微生物    氧

4．含酚水样若不能及时分析可采取的保存方法为：加入磷酸使水样pH值在         之间，并加入适量          ，保存在5～10℃，贮存于玻璃瓶中。

答案：0.5～4.0  CuSO4

5.《水质挥发酚的测定蒸馏后4—氨基安替比林分光光度法》(GB／T 7490—1987)适用于饮用水、地表水、地下水和工业废水中挥发酚的测定，当挥发酚浓度40.5mg/L时，采用              法测定；浓度＞0．5mgrL时，采用                法测定。

答案：三氯甲烷萃取    直接分光光度

6．《水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林分光光度法》(GB／T 7490--1987)的最低检出浓度

为          mg／L，测定上限是         mg／L。

答案：0．002  0．12

二、判断题

1．4-氨基安替比林分光光度法测定水中挥发酚时，如果试样中共存有芳香胺类物质，可在pH＜0.5的介质中蒸馏，以减小其干扰。(    )

答案：正确

2．4-氨基安替比林分光光度法测定水中挥发酚时，如果水样中不存在于扰物，预蒸馏操作可以省略。(    )

答案：错误

正确答案为：预蒸馏操作不能省略。

3．4-氨基安替比林分光光度法测定水中挥发酚时，若缓冲液的pH值不在10.0±0.2范围内，可用HCl或NaOH调节。(    )

答案：错误

正确答案为：缓冲液的pH值不在10.0±0.2范围内时，应重新配制。

三、选择题

1．            厂排放的废水中需监测挥发酚。(    )

A．炼油    B．肉联    C．汽车制造    D．电镀

答案：A

2．当水样中含油时，测定挥发酚前可用四氯化碳萃取以去除于扰，加入四氯化碳前应先      。(    )

A．进行预蒸馏

B．加入HCl，调节pH在2．0～2.5之间

C．加入粒状NaOH，调节pH在12.0～12.5之间

D．加入0.1mol／LNaOH溶液，调节pH在12.0～12.5之间

答案：C

四、问答题

1．无酚水如何制备?写出两种制备方法。

答案：(1)于每升水中加入0.2g经200℃活化30min的粉末活性炭，充分振摇后，放置过夜，用双层中速滤纸过滤。

(2)加入NaOH使水呈强碱性，并滴加KMnO4溶液至紫红色，在全玻璃蒸馏器中加热蒸馏，集取馏出液。

2．水中挥发酚测定时，一定要进行预蒸馏，为什么？

答案：根据水质标准规定，挥发酚是指能与水蒸气一并蒸出的酚类化合物，因此样品必须经过蒸馏。经蒸馏操作，还可消除色度、浊度和金属离子等的干扰。

3．如何检验含酚废水是否存在氧化剂?如有，应怎样消除?

答案：在采样现场将水样酸化后，滴于KI—淀粉试剂上，如出现蓝色，说明存在氧化剂，应及时在水样中加入过量硫酸亚铁铵除去。

五、计算题

称取预先在105～110℃干燥的K2Cr2O7 6.129g，配制成250ml标准溶液，取部分溶液稀释20倍配成K2Cr2O7的标准使用液，取K2Cr2O7标准使用液20.00m1，用Na2S2O3溶液滴定，耗去19.80ml：计算得到Na2S2O3溶液标准浓度。用此Na2S2O3溶液滴定10.00m1酚标准贮备液消耗0.78m1，同时滴定空白消耗Na2S2O3溶液24.78mlo问酚标准贮备液浓度是多少?  [K2Cr2O7的摩尔质(1/6K2Cr2O7)为49.03g／mol；苯酚的摩尔质量(1／6C6H5OH)为15.68g／mol]

答案：

参考文献

[1]  水质挥发酚的测定蒸馏后4-氨基安替比林光度法(GB／T7490—1987)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002。

[3]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南<上册)．北京：中国环

境科学出版社，1990．

命题：谢莲英

审核：徐晓力  邢  建  池  靖

(二十二) 阴离子表面活性剂

分类号：W6-21

一、填空题

1．《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》(GB／T 7494—1987)适用于测定饮用水、地表水、生活污水及工业废水中的                  亚甲蓝活性物质，亦即阴离子表面活性物质。

答案：溶解态的低浓度

2．亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂时，在方法规定的条件下，主要被测物

是                          、              和                。

答案：直链烷基苯磺酸钠(LAS)    烷基磺酸钠    脂肪醇硫酸钠

3．用亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂，加入亚甲基蓝萃取时，如水相中的     色变浅或消失，说明水样中的                                超过了预计量，以致加入的亚甲基蓝被反应掉，应适当减少取样量重新分析。

答案：蓝    亚甲蓝表面活性物质(阴离子表面活性物质)

4．用亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂时，应按规定进行空白实验，即用         代替试样。在实验条件下(用10mm光程比色皿)，空白实验的吸光度不应超过        ，否则应仔细检查仪器和试剂是否存在污染。

答案：(100ml）蒸馏水    0.02

二、判断题

1．亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂中，在测定之前，应将水样预先经中速定性滤纸过滤，以除去悬浮物。(    )

答案：正确

2．根据《水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法》(GB／T 7494－1987)，当采用10mm光程的比色皿，试样体积为100m1时，方法的最低检出浓度为0.01 mg／L。(    )

答案：错误

正确答案为：当采用10mm光程的比色皿，试样体积为100ml时，方法的最低检出浓度为0．050mg／L。

3．亚甲蓝分光光度法测定阴离子表面活性剂的水样，如保存期为4d，需加入水样体积1％的40％甲醛溶液。(    )

答案：正确

4．亚甲蓝分光光度法测定阴离子表面活性剂的水样，如保存期为8d，需加入水样体积1％的甲醛饱和溶液。<  )

答案：错误

正确答案为：需加入适量三氯甲烷于水样中使其达到饱和。

5．亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂时，为直接分析水和废水样品，应根据预计的亚甲蓝表面活性物质的浓度选取试样体积。当MBAS浓度在5mg/L时，取试样的体积为20.0m1。(    )

答案：正确

6．用亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂时，包括如下操作：将所取水样移至分液漏斗中，以酚酞为指示剂，逐滴加入1mol／L NaOH溶液，至溶液呈现桃红色，再滴加0.5mol／L的硫酸，至桃红色刚好消失。(    )

答案：正确

7．用亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂时，加入亚甲蓝溶液后，立即加入三氯甲烷，然后加入甲醛可消除乳化现象。(    )

答案：错误

正确答案为：加入亚甲蓝溶液摇匀后加入三氯甲烷，如发生乳化可加入少量异丙醇消除乳化现象。

8．用亚甲蓝分光光度法测定阴离子表面活性剂时，有许多非表面活性物质或多或少地与亚甲蓝作用生成可溶于三氯甲烷的蓝色络合物，致使测定结果偏低。通过水溶液反洗，可消除这些干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：非表面活性物质的存在会使测定结果偏高。通过水溶液反洗，可消除部分这些干扰。

三、选择题

1．亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂中，在绘制校准曲线时，应使用与样品测定时            的三氯甲烷和亚甲蓝溶液。(    )

A．同一批    B．同一厂家    C．提纯的

答案：A

2．洗涤剂的污染会造成水面有不易流失的泡沫，并消耗水中的               。(    )

A．微生物    B．溶解氧    C．矿物质．

答案：B

3．《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中新污染源二级标准规定，阴离子表面活性剂的最高允许排放浓度为       mg／L。(    )

A．  5    B．  10    C．  15    D．  20

答案：B

四、问答题

1．试简述亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂的原理。

答案：亚甲蓝与水中阴离子表面活性剂作用，生成蓝色的盐类，统称亚甲蓝活性物质(MBAS)。该生成物质可被三氯甲烷萃取，其色度与浓度成正比。用分光光度计在波长652nm处测量吸光度值而得到阴离子表面活性剂在样品中的浓度。

2．亚甲蓝分光光度法测定水中阴离子表面活性剂时，怎样制备亚甲蓝溶液?

答案：先称取50g一水合磷酸二氢钠，溶于300m1水中，缓慢加入6.8ml浓硫酸，混匀，转移到1 000ml容量瓶中。另称取30mg亚甲蓝(指示剂级)，溶于50ml水中，转移至上述容量瓶中，用水稀释至刻度线，摇匀。贮存于棕色试剂瓶中。

3．用亚甲蓝光度法测定水中阴离子表面活性剂时，有哪些干扰物质?如何消除?

答案：有机硫酸盐、磺酸盐、羧酸盐、酚类以及无机硫氰酸盐、氰酸盐、硝酸盐和氯化物等，或多或少地会与亚甲蓝作用，生成可溶于三氯甲烷的蓝色络合物，致使结果偏高。在季胺盐类等阳离子物质和蛋白质存在时，阴离子表面活性剂与之作用，生成稳定的络合物，而不与亚甲蓝反应，使结果偏低。通过水溶液反洗，消除大部分正干扰；亦可通过气提萃取法将阴离子洗涤剂从水相中转移到有机相中加以消除；而阳离子于扰物质在适当条件下可采用阳离子交换树脂去除。

五、计算题

测定某工厂的污水，取样20.0m1，从校准曲线上查得LAS的量为0.180mg。试计算该水样中阴离子表面活性剂的浓度，并评价此水质是否符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)的II级标准限值要求。

答案：C(LAS)=0.180×1000／20.0=9.00(mg／L)

此水质符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)Ⅱ级排放标准要求。

参考文献

[1]  水质阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法(GB／T7494--1987)．

[2] 国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．3版．北京：中国环境

科学出版社，1987．

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  污水综合排放标准(GB 8978—1996)．

命题：谢莲英

审核：张玉惠  邢  建

(二十三)甲醛

分类号：W6-22

一、填空题

1．《水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法》(GB／T13197—1991)适用于测定地表水和工业废水中的甲醛，但不适用于测定         中的甲醛。

答案：印染废水

2．根据《水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法》(GB／T13197—1991)，当试样体积为25．0 m1，比色皿为10mill时，甲醛的最低检出浓度为       mg／L，测定上限为        mg/L。

答案：0.05    3.20

3．乙酰丙酮分光光度法测定水中的甲醛，对受污染的地表水和工业废水样品进行预蒸馏时，向100m1试样中补加     ml水，为的是防止有机物含量高的水样在蒸至最后时，有机物在硫酸介质中发生           而影响甲醛的测定。

答案：15  炭化现象

4．乙酰丙酮分光光度法测定水中的甲醛，对受污染的地表水和工业废水样品进行预蒸馏时，对某些不适于在酸性条件蒸馏的特殊水样，可用氢氧化钠溶液先将水样调至             ，再进行蒸馏。

答案：弱碱性(pH8左右)

二、判断题

1．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，如果水样中氰含量高，可将水样在弱碱性(pH=8左右)条件下保存，使氰化物转变成氢氰酸逸出，以减小对甲醛测定的干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：应将水样在酸性(pH<2左右)条件下保存。在弱碱性条件下预蒸馏。

2．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，如果水样中含硫化物高，在弱酸性条件下可加入10％乙酸锌溶液，使之生成硫化锌沉淀，再取滤液或上清液进行蒸馏。(    )

答案：正确

3．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，如果水样中苯酚含量远远高于甲醛(苯酚浓度是甲醛的25倍以上)或者有机物种类复杂且含量相当高时，可试用弱碱性蒸馏方法处理。(    )

答案：正确

4．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，在一般情况下，直接绘制标准曲线作为测定甲醛的校准曲线即可满足要求。(    )

答案：正确

5．用于测定甲醛的水样只可采集在玻璃瓶中，不能在聚乙烯塑料瓶中保存。(    )

答案：错误

正确答案为：用于测定甲醛的水样可采集在玻璃瓶中也可以采集在聚乙烯塑料瓶中保存。

6．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，乙酰丙酮的纯度对空白试验吸光度没有影响。(    )

答案：错误

正确答案为：乙酰丙酮的纯度对空白试验吸光度有影响。

三、选择题

1．用乙酰丙酮分光光度法测定水样中甲醛时，已配制好的大约1mg／m1的甲醛储备液，置冰箱4℃下可保存             。(    )

A．6d    B．6个星期    C．6个月

答案：C

2．用乙酰丙酮分光光度法测定水样中甲醛时，用浓硫酸固定后的清洁地表水样品，调节为       后再进行分析。(    )

A．中性    B．碱性    C．酸性

答案：A

3．用乙酰丙酮分光光度法测定水样中甲醛时，加入显色剂后，比色前应于45～60℃水浴加热    min。(    )

A．  3    B．  13    C．30

答案：C

4．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，甲醛贮备液的浓度需要标定，最常用的标定方法是            。(    )

A．硝酸汞法    B．酚酞法    C．碘量法

答案：C

5．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛中，标准曲线绘制时做如下操作：取数支25ml比色管，分别加入0、0.20、0.50、1.00、3.00、5.00和8.00ml甲醛标准使用液，加水至标线，加入2.50ml乙酰丙酮溶液，混匀，然后于        ℃水浴中加热30min。(    )

A．25～40    B．35～50    C．45～60    D．55～70

答案：C

6．测定甲醛的水样采集后应尽快送实验室分析，否则需在每升样品中加入lml浓硫酸(特殊样品除外)，使样品的pH≤         ，并在24h内分析。(    )

A．4    B．  3    C．2    D．  1

答案：C

四、问答题

1．简述乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛的原理。

答案：在过量铵盐存在下，甲醛与乙酰丙酮生成黄色化合物，于414nm波长处测量其吸光度。

2．乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，对于清洁地表水、受污染的地表水和工业废水，测定前水样的预处理过程有什么不同?

答案：对无色、不浑浊的清洁地表水调至中性后，可直接进行测定。对受污染的地表水和工业废水，应在100ml试样中，另加15ml水，加3～5ml浓硫酸后进行预蒸馏。

3．水中甲醛的测定多采用乙酰丙酮光度法。简述乙酰丙酮光度法的优点。

答案：此法具有试剂来源方便、选择性较好、操作简便、准确度高等优点。

4．简述乙酰丙酮分光光度法测定水样中甲醛时，所配制的乙酰丙酮显色剂中为何加入乙酸铵和冰乙酸试剂?

答案：因为甲醛与乙酰丙酮在pH值为5.5～6.5的溶液中反应，显色稳定，为此选择了乙酸铵-乙酸缓冲体系，以使样品溶液的pH值控制在最佳显色范围内。

5．简述乙酰丙酮分光光度法测定水样中甲醛时，对于较强酸性或碱性的样品需预先调至中性后再加显色剂显色的原因。

答案：因为甲醛与乙酰丙酮在pH值为5．5～6．5的溶液中反应显色稳定，对于较强酸性或碱性的样品需预先调至中性后再加显色剂显色，目的是使样品溶液始终保持在较适合的酸度条件下，使样品溶液的pH控制在最佳显色条件内。

6．简述乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，显色剂乙酰丙酮的性质及其配制与保存过程中的主要注意事项。

答案：乙酰丙酮为五色或微黄色液体，易燃。由于乙酰丙酮易被氧化，使其颜色逐渐变黄，造成试剂空白底色加深。因此配制好的显色剂溶液应置棕色瓶于冰箱内保存。发现溶液黄色较深需重新配制，通常所配制的显色剂溶液至少可稳定1个月，若乙酰丙酮试剂本身黄色较深需蒸馏精制后再用。

五、计算题

用乙酰丙酮分光光度法测定水中甲醛时，采集地表水试样100ml，取其10.0ml样于25mi比色管中用纯水稀至标线，按方法要求进行分析，已知25ml比色管内的甲醛含量为2.00gg／ml，求该水样中的甲醛浓度。

答案：

参考文献

[1]  水质甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法(GB／T13197—1991)．

[2] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

命题：刘端阳  韩瑞梅

审核：邢  建  韩瑞梅

(二十四)三乙胺、肼、三氯乙醛

分类号：W6-23

一、填空题

1．《水质三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法》(GB／T14377—1993)适用于      水和           水中三乙胺的测定。①

答案：地表    航天工业废

2．《水质三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法》(GB／T 14377--1993)测定水中三乙胺的范围为       mg／L。水样中三乙胺含量超过此范围时可稀释后测定。①

答案：0.5～3.5

3．测定三乙胺的水样须在采集24h内测定，否则用          将样品调至Ph         保存。①

答案：硫酸  ＜2

4．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺时，若水样中含有悬浮物，则需先用      μm滤膜过滤。①

答案：0.45

5．肼干扰一甲基肼的测定，当偏二甲基肼含量高于一甲基肼时，可用       法予以校正。③

答案：校正曲线

6．《航天推进剂水污染物排放标准》(GB 14374—1993)中一甲基肼标准值为一次监测最大值，其采样频率按生产周期确定，生产周期在8h之内的，每          h采样一次，生产周期大于8h的，每          h采样一次。③

答案：2    4

7．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼时，氨及尿素对测定基本无干扰。    、        和         含量在偏二甲基肼含量5倍以上将干扰测定。④

答案：肼    一甲基肼    甲醛

8．航天推进剂废水中偏二甲基肼的最高允许排放浓度     mg/L，其采样点应设

在                            。④

答案：0.5    车间或处理设施的排放口

9．环境中的三氯乙醛在           和        作用下可以转化成为三氯乙酸或分解。②

答案：微生物  化学

10．三氯乙醛主要存在于              排放的污水中。②

答案：农药厂

二、判断题

1．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺的原理为：在酸性介质中，三乙胺被三氯甲烷定量萃取后，与酸性有机染料溴酚蓝反应生成黄色化合物。(    )①

答案：错误

正确答案为：应在碱性介质中。

2．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺时，所用玻璃器皿，在使用前应先用10％(体积分数／体积分数)硝酸溶液浸泡，然后用水冲洗干净。(    )①

答案：正确

3．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺中，比色时以蒸馏水为参比液，测定样品吸光度值。(    )①  答案：错误

正确答案为：以三氯甲烷为参比液。

4．对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中一甲基肼的原理是：在碱性条件下，水中微量的一甲基肼与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色缩合物，用分光光度法测定其含量。(    )③

答案：错误

正确答案为：在酸性条件下，水中微量的一甲基肼与对二甲氨基苯甲醛反应生成黄色缩合物。

5．用对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中一甲基肼时，其灵敏度随温度的升高而升高。(    )③

答案：错误

正确答案为：其灵敏度随温度的升高而降低。

6．测定水中一甲基肼的对二甲氨基苯甲醛分光光度法，显色温度适宜范围为20℃±5℃。(    )③

答案：错误

正确答案为：对水样温度的要求是15～30℃。

7．用对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中一甲基肼时，配制一甲基肼标准溶液均用硫酸溶液定容。(    )③

答案：正确

8．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼中，做校正曲线时，要将标准系列比色管在50℃恒温水浴中放置1h，然后进行吸光度测量。(    )④

答案：错误

正确答案为：应在30℃恒温水浴中放置1h。

9．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼时，若水样浑浊，应用定量中速滤纸过滤。(    )④

答案：错误

正确答案为：应用4号砂芯漏斗过滤。

10．吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛时，1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮在弱碱性条件下能和三氯乙醛反应生成棕红色络合物。(    )②

答案：正确

11．吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛时，由于三氯乙醛溶液不稳定，所以保存的标准溶液浓度一般在100mg／L以上为好。(    )②

答案：正确

12．吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛，具有显色稳定的特点，一定量的Mn2+、Cu2+和Hg2+对测定有干扰，甲醛和敌敌畏没有干扰。(    )②

答案：错误

正确答案为：甲醛和敌敌畏对测定有干扰。

三、选择题

1．采集测定三乙胺的水样时，要使用               材质容器。(    )①

A．塑料    B．玻璃    C．聚四氟乙烯

答案：B

2．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺，配制溴酚蓝显色剂时如出现不溶物，用            除去，贮于           中。(    )①

A．定量中速滤纸，棕色瓶    B．定性滤纸，棕色瓶

C．定量慢速滤纸，无色玻璃瓶    D．定量快速滤纸，无色玻璃瓶

答案：A

3．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺中，在制备1500mg／L三乙胺标准贮备液时，在100ml的容量瓶中加入蒸馏水50ml，用注射器以          称取三乙胺        ，仔细注入容量瓶中，轻轻摇动瓶子，使三乙胺充分溶解。(    )①

A．减量法，0.15g    B．减量法，0.1500g    C．减量法，0.15mg

答案：B

4．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺时，1500mg/L三乙胺标准贮备液于冰箱中冷藏，至少可稳定         。(    )①

A．  1周    B．1个月    C．2个月    D．3个月

答案：B

5．对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中一甲基肼，配制一甲基肼储备液时，需要先将盛有1mol／L的硫酸溶液的容量瓶准确称量至        g。(    )③

A．0.000 1    B．0.1    C．0.001    D．0.01

答案：A

6．对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定一甲基肼时，200μg／L的一甲基肼溶液需要

在                 。(    )③

A．2～5℃保存    B．0℃以下保存

C．25℃恒温保存    D．15～30℃范围保存

答案：A

7．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼，当水样中偏二甲基肼含量小于          时，需要将水样用蒸馏浓缩法进行富集。(    )④

A．50μg／L    B. 50mg／L    C．100μg/L    D．100mg／L

答案：A

8．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼时，对于偏二甲基肼含量在0.01～0.1mg／L的水样，平行双样分析结果的允许差为         ％。(    )④

A．  10    B．  20    C．  15    D．  5

答案：B

9. 氨基亚铁氰化钠分光光度法测定偏二甲基肼时，当水样中亚硝酸根含量大于偏二甲基肼含量2倍以上的时候，应在加入缓冲溶液后分别再向各管加入                          ，然后再加入显色剂。(    )④

A．浓度5％的氨基磺酸铵0.2m1    B．浓度10％的氨基磺酸铵0.2m1

C．浓度5％的氨基磺酸铵2.0m1    D．浓度10％的氨基磺酸铵0.2ml

答案：A

10．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼中，制备1mg／L偏二甲基肼标准溶液时，在50m1的容量瓶中加入蒸馏水25m1及硫酸5m1摇匀，用微量注射器吸取浓偏二甲基肼溶液65μl，仔细注入容量瓶中，用增量法称取           。(    )④

A．0.05 g  B．0.0500g  C．0.5 mg  D．0.500mg

答案：B

11．氨基亚铁氰化钠分光光度法测定水中偏二甲基肼中，用蒸馏浓缩法进行水样富集时，当水样即将沸腾的时候，应控制电炉的温度，使得                                  。(    )④

A.每25m1馏分的流出时间在11～15min    B．每50ml馏分的流出时间在11～15min

C．每25m1馏分的流出时间在20～25min   D．每50m1馏分的流出时间在20～25min

答案：A

12．测定水中三氯乙醛的吡唑啉酮分光光度法(HJ／T 50—1999)的最低检出限为        。(    )②

A．0.02μg／L  B．0.02mg／ml  C．0.02mg／L

答案：C

13．吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛时，吡唑啉酮中可能残留有苯，使溶液变黄，放置时间过久会因氧化而加深，可加入           萃取除去。(    )②

A．10ml四氯化碳    B．10ml石油醚    C．10ml乙醇    D．10ml乙醚

答案：A

14．吡唑啉酮分光光度法测定三氯乙醛时，如果水样浑浊有颜色，可在50ml水样中加入           来消除。(    )②

A．氢氧化铝悬浮液1m1    B．氢氧化铝溶液lml

C．氢氧化镁悬浮液1ml    D．氢氧化镁溶液1m1

答案：A

四、问答题

1．溴酚蓝分光光度法测定水中三乙胺时，在称量三乙胺过程中，应注意什么?为什么?①

答案：三乙胺易挥发，为防止称量过程中挥发损失，在注射器中用减量法称量三乙胺，注入事先装入50m1水的100ml容量瓶中。称量过程应尽量快，必须用橡胶块密封注射器针尖，防止三乙胺泄漏。

2．简述对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定水中一甲基肼时，如何消除水样中亚硝酸盐氮的干扰?⑧

答案：(1)在制备一甲基肼标准曲线和测定水样时，均加入1g／100ml氨基磺酸铵溶液0.2ml，其他步骤与无亚硝酸盐氮干扰时的测定步骤一致；

(2)当NO2-总量超过20μg时，应同时测加标回收率2个，取平行值。测得值除以平均回收率为一甲基肼含量。平行样之间的相对偏差不超过10％。

3．简述对二甲氨基苯甲醛分光光度法测定一甲基肼时，若水样中存在偏二甲基肼，应如何测定一甲基肼?③

答案：(1)先按偏二甲基肼测定方法测定水样中偏二甲基肼的含量：

(2)再按一甲基肼标准曲线绘制方法制作偏二甲基肼校正曲线，并在曲线上查得该水样中偏二甲基肼含量所对应的吸光度A1；

(3)按水样操作步骤测定水样吸光度值A2(含亚硝酸盐的水样则扣除其干扰)，A3(A2-A1=A3)的值在校准曲线上查得水样中一甲基肼含量。

4．简述氨基亚铁氰化钠分光光度法测定偏二甲基肼时，制备氨基亚铁氰化钠(TPF)的方法。④

答案：(1)称取亚硝基铁氰化钠45g放入250ml锥形瓶中，缓慢加入氨水140.0ml，边加边摇，至全部溶解；

(2)将此瓶放入0℃左右的冰箱中过夜；

(3)加入甲醇250m1，即析出黄色结晶，将结晶滤出，抽于，再用甲醇洗一次；

(4)所得结晶放入装有氯化钙的棕色干燥器中，干燥4～6h

(5)千燥后的氨基亚铁氰化钠(TPF)装入棕色细口瓶中于暗处保存。有效期为1年。

5．简述三氯乙醛对植物和人体健康的危害。②

答案：三氯乙醛影响植物细胞的正常分裂，使得植物生长畸形，尤其对小麦等农作物危害最为严重，轻则导致减产，重则毁苗绝产。人类饮用受到三氯乙醛轻度污染的水后，中枢神经系统受到抑制作用，出现嗜睡、乏力等症状。

6．吡唑啉酮分光光度法测定水中三氯乙醛过程中，如果显色液出现沉淀，应如何处理?②

答案：显色液若有沉淀，离心分离后，用吸管吸取上清液测量吸光度。

五、计算题

某水样500m1经富集后，测得3个管馏分中偏二甲基肼含量分别为7.30、5.90和3.20μg，试计算水样中偏二甲基肼浓度。(回收率为71％)④

答案：w1=7.30，w2=5.90，W3=3.20

参考文献

[1]  水质三乙胺的测定溴酚蓝分光光度法(GB／T14377-1993)．

[2]  水质三氯乙醛的测定  吡唑啉酮分光光度法(HJ／T 50-1999)．

[3]  水质一甲基肼的测定对二甲氨基苯甲醛分光光度法(GB／T14375-1993)．

[4]  水质偏二甲基肼的测定氨基亚铁氰化钠分光光度法(GB／T14376-1993)．

[5]  航天推进剂水污染物排放标准(GBl4374-1993)

[6]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：李伍生

审核：黄  文  邢  建

第七节  离子色谱法

(一)基础知识

分类号：W7-0

一、填空题

1．离子交换色谱主要用于有机和无机         、         离子的分离。

答案：阴    阳

2．离子排斥色谱主要用于          酸、         酸和       的分离。

答案：有机    无机弱    醇类

3．离子对色谱主要用于表面活性的          离子、        离子和         络合物的分离。

答案：阴    阳    金属

4．离子色谱仪中，抑制器主要起降低淋洗液的           和增加被测离子的            ，改

善              的作用。

答案：背景电导    电导值    信噪比

5．离子色谱分析样品时，样品中离子价数越高，保留时间             ，离子半径越大，保留时间             。

答案：越长  越长

6．离子色谱中抑制器的发展经历了几个阶段，最早的是树脂填充抑制柱、管状纤维膜抑制器，后来又有了平板微膜抑制器。目前用得最多的是          抑制器。

答案：自身再生

7．在离子色谱分析中，为了缩短分析时间，可通过改变分离柱的容量、淋洗液强度和         ，以及在淋洗液中加入有机改进剂和用梯度淋洗技术来实现。

答案：流速

二、判断题

1．离子色谱(IC)是高效液相色谱(HPLC)的一种。(    )

答案：正确

2．离子色谱的分离方式有3种，即高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱(HPIEC)和离子对色谱(MPIC)。它们的分离机理是相同的。(    )

答案：错误

正确答案为：它们的分离机理是不同的。

3．离子色谱分析中，其淋洗液的流速和被测离子的保留时间之间存在一种反比的关系。(    )

答案：正确

4．当改变离子色谱淋洗液的流速时，待测离子的洗脱顺序将会发生改变。(    )

答案：错误

正确答案为：待测离子的洗脱顺序不会改变。

5．离子色谱分离柱的长度将直接影响理论塔板数(即柱效)，当样品中被测离子的浓度远远小于其他离子的浓度时，可以用较长的分离柱以增加柱容量。(    )

答案：正确

6．离子色谱分析阳离子和阴离子的分离机理、抑制原理是相似的。(    )

答案：正确

7．离子色谱分析样品时，可以用去离子水稀释样品，还可以用淋洗液做稀释剂，以减小水负峰的影响。(    )

答案：正确

8．离子色谱分析中，水负峰的位置由分离柱的性质和淋洗液的流速决定，流速的改变可改变水负峰的位置和被测离子的保留时间。(    )

答案：正确

9．离子色谱分析中，淋洗液浓度的改变只影响被测离子的保留时间，而不影响水负峰的位置。(    )

答案：正确

10．离子色谱中的梯度淋洗与气相色谱中的程序升温相似，梯度淋洗一般只在含氢氧根离子或甲基磺酸根的淋洗液中采用抑制电导检测时才能实现。(    )

答案：正确

11．高效离子色谱用低容量的离子交换树脂。(    )

答案：正确

12．离子排斥色谱(HPICE)用高容量的离子交换树脂。(    )

答案：正确

三、选择题

1．离子色谱中的电导检测器，分为抑制型和非抑制型(也称单柱型)两种。在现代色谱中主要用           电导检测器。(    )

A．抑制型    B．非抑制型

答案：A

2．离子色谱分析中当改变淋洗液的浓度时，对被测二价离子保留时间的影响       价离子。(    )

A．大于  B．小于  C．等于

答案：A

3．NaOH是化学抑制型离子色谱中分析阴离子推荐的淋洗液，因为它的抑制反应产物是低电导的水。在配制和使用时，空气中的          总会溶入NaOH溶液中而改变淋洗液的组分和浓度，使基线漂移，影响分离。(    )

A．CO2    B．CO    C．O2

答案：A

4．离子色谱的电导检测器内，电极间的距离越小，死体积越小，则灵敏度越          。(    )

A.高    B．低

答案：A

5．在离子色谱分析中，水负峰的大小与样品的进样体积、溶质浓度和淋洗液的浓度及其种类有关，进样体积大，水负峰亦大；淋洗液的浓度越高，水负峰越        。反之亦然。(    )

A．大    B．小

答案：A

6．在离子色谱分析中，水的纯度影响到痕量分析工作的成败。用于配制淋洗液和标准溶液的去离子水，其电阻率应为       MΩ·cm以上。(    )

A．  5    B．  10    C.  15    D．  18

答案：D

7．离子色谱的淋洗液浓度提高时，一价和二价离子的保留时间        。(    )

A.缩短  B.延长

答案：A

四、问答题

1．离子色谱的检测器分哪几个大类?简述每类检测器中包括哪几种?

答案：离子色谱检测器分为两大类：电化学检测器和光学检测器。电化学检测器中包括：电导检测器、直流安培检测器、脉冲安培检测器和积分安培检测器；光学检测器包括：紫外-可见分光光度检测器和荧光检测器。

2．离子色谱仪器主要由哪几部分组成?

答案：主要由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理四部分组成。

3．离子色谱仪中的抑制器有哪三种主要作用?

答案：(1)降低淋洗液的背景电导；

(2)增加被测离子的电导值；

(3)消除反离子峰对弱保留离子的影响。

4．在离子色谱分析未知浓度的样品时，如何避免色谱柱容量的超载?

答案：为避免色谱柱容量的超载，在分析未知浓度的样品时，最好先稀释100倍进样，或用微量进样器进样l～2μl，再根据所得结果选择合适的稀释倍数或进样量，这样既可以避免色谱柱容量超载，又可以减少强保留组分对柱子的污染。

5．在离子色谱分析中，水负峰在什么情况下会对分析结果产生干扰?如何消除或减小这种干扰?

答案：若负峰的保留时间与待测离子的保留时间相同或接近时，就会产生干扰。减小和消除水负峰干扰的一个简单的方法，是用淋洗液配制样品和标准溶液。

6．简述离子色谱中梯度淋洗的作用?

答案：在离子色谱分析中，采用梯度淋洗技术可以提高分离度、缩短分析时间、降低检测限，对于复杂的混合物，特别是对保留强度差异很大的混合物的分离，是极为重要的一种手段。

7．离子色谱的定义是什么?

答案：离子色谱是高效液相色谱的一种，是主要用于分析离子的液相色谱。

8．简述离子色谱柱的分离原理。

答案：由于各种离子对离子交换树脂的亲和力不同，样品通过分离柱时被分离成不连续的谱带，依次被淋洗液洗脱。

9．离子色谱用于阴离子分离的淋洗液须具备哪两个条件?

答案：(1)能从分离柱树脂上置换被测离子：

(2)能发生抑制柱反应，其反应产物应为电导很低的弱电解质或水，pKa＞6。

10．为什么离子色谱输液系统不能进入气泡?

答案：因进入气泡会影响分离效果和检测信号的稳定性，会导致基线不稳定，产生较大噪声，使检测灵敏度降低。

参考文献

[1] 牟世芬，刘克纳，丁晓静。离子色谱方法及应用．2版．北京：化学工业出版社，2005．

[2]  朱岩，王绍明，施超欧．离子色谱仪器．北京：化学工业出版社，2007．

[3]  牟世芬，等．离子色谱．北京：科学出版社，1986．

[4]  国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．3版．北京：中国环境科学出版社，1989．

命题：张  宁  王  伟

审核：王  伟  张  宁

(二)氟化物、氯化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、硫酸盐、磷酸盐

分类号：W7—1

一、判断题

1．离子色谱法测定水中氟化物、氯化物中，当水负峰干扰F-和C1-的测定时，可用100ml水样中加入1m1淋洗液贮备液的办法来消除水负峰的干扰。(    )

答案：正确

2．离子色谱法测定氟化物、氯化物时，不被色谱柱保留或弱保留的阴离子干扰F-和C1-测定时，用强淋洗液进行洗脱。(    )

答案：错误

正确答案为：应用弱淋洗液洗脱。

3．使用离子色谱法分析亚硝酸盐时，由于亚硝酸根不稳定，亚硝酸盐的标准使用液最好临用现配。(    )

答案：正确

4．用离子色谱法测定水中阴离子时，保留时间相近的两种离子，因浓度相差太大而影响低浓度阴离子测定时，可用加标的方法来测定低浓度阴离子。(    )

答案：正确

5．用离子色谱法测定水中阴离子时，水样不需进行任何处理，即可进样分析。(    )

答案：错误

正确答案为：需经过0．45μm滤膜过滤，浓度高时还需进行稀释，如有有机物干扰应用相应的吸附树脂进行处理。

二、选择题

用离子色谱法对水中阴离子测定时，采集的水样应尽快分析，否则应在     ℃保存，一般不加保存剂。(    )

A．  0    B．  2    C．  4

答案：C

三、问答题

1．用离子色谱法分析阴离子时，对有机物含量较高的水样，应如何进行处理?

答案：对有机物含量较高的水样，应先用有机溶剂萃取除去大量有机物，取水相进行分析；对污染严重、成分复杂的样品，可采用预处理柱法同时去除有机物和重金属离子。

2．离子色谱法分析阴离子中，在每个工作日或当淋洗液、再生液改变时，如何对校准曲线进行校准?

答案：在每个工作日分析20个样品后，或当淋洗液、再生液改变时，都要对校准曲线进行校准。假如任何一个离子的响应值或保留时间大于预期值的±10％，必须用新的校准标样重新测定。如果其测定结果仍大于±10％，则需要重新绘制该离子的校准曲线。

参考文献

水质无机阴离子的测定离子色谱法(HJ／T 84－2001)．

命题：张  宁  王  伟

审核：王  伟  张  宁

(三)可吸附有机卤素

分类号：W7-2

一、判断题

1．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，在样品富集过程中，水中无机卤素离子也能部分残留在活性炭上，干扰测定。用20ml酸性硝酸钠洗涤液淋洗活性炭吸附柱，可完全去除其干扰。(    )

答案：正确

2．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，如果水样中存在活性氯，则AOCl的测定结果会偏低。(    )

答案：错误

正确答案为：测定结果会偏高。

二、选择题

1．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，当取样体积为50～200m1时，可测定水中可吸附有机氯(AOCl)的浓度范围为           μg／L。(    )

A．5～300    B．  10～600    C．  15～600

答案：C

2．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，样品加入硝酸调节pH 1．5—2．0，分析前可保存    d。(    )

A．  3    B．  5    C．  7

答案：C

3．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，燃烧炉温度为         。（   ）

A．950℃±10℃    B．850℃±10℃    C．750℃±10℃

答案：A

4．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，当取样体积为50～200m1时，可测定水中可吸附有机氟(AOF)的浓度范围为       μg／L。(    )

A．  1～100    B．2～200    C．5～300

答案：C

5．离子色谱法测定可吸附有机卤素时，当取样体积为50～200mI时，可测定水中可吸附有机溴(AOBr)的浓度范围为           μg／L。(    )

A．  1～1 000    B．5～1 200    C．9～1 200

答案：C

三、问答题

1．简述离子色谱法测定水中可吸附有机卤素化合物的方法原理。

答案：用活性炭吸附水中的有机卤素化合物，然后将吸附上有机物的活性炭放入高温炉中燃烧、分解，转化为卤化氢(氟、氯和溴的化合物)，经碱性水溶液吸收，用离子色谱法分离测定。

2．什么是可吸附有机卤素?

答案：在标准规定的条件下，可被活性炭吸附的结合在有机化合物上的卤族元素(包括氟、氯、溴)的总量，称为可吸附有机卤素。

3．离子色谱法测定可吸附有机卤素有何干扰?如何消除?

答案：(1)水中无机卤素在样品富集时部分吸附在活性炭上，干扰测定，用20m1酸性硝酸钠洗涤液淋洗活性炭吸附柱，可消除其干扰。

(2)难溶氯化物、生物细胞等会使测定结果偏高，用硝酸调节水样PH l.5～2.0，放置8h后分析，可消除其干扰。

(3)活性氯可使测定结果偏高，采样后应在100ml水样中加入5m1亚硫酸钠溶液，可消除其干扰。

4．离子色谱法测定水中可吸附有机卤素时，如何制备纯化活性炭?

答案：研磨筛取80～120目分析纯活性炭，用1mol／L硝酸溶液浸泡12h以上，移入微孔滤膜过滤器中，用水洗涤至无硝酸根离子(用二苯胺的硫酸溶液检查至无深蓝色物质生成)，烘干，在氮气流保护下，于450～500℃加热3h以上，冷却至室温。在清洁且无有机卤素化合物污染的室内，筛取100～140目的纯化活性炭，分别取当天用量装至2～5m1玻璃瓶中，密封保存。临用前拆封。

参考文献

水质可吸附有机卤素(AOX)的测定离子色谱法(HJ／T 83--2001)．

命题：张  宁  王伟

审核：王  伟  张  宁

(四)钠、铵、钾、镁、钙

分类号：W7-3

一、填空题

离子色谱法测定水样时，水样中含苯环的有机物会被分离柱的树脂永久性地吸附，使分离柱

的           降低，以致损坏柱子，所以要在不影响被测离子测定的情况下，将水样进行预处理，以消除其对测定的影响。

答案：吸附容量

二、判断题

《工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定离子色谱法》(GB／T 15454－1995)不仅适用于对工业循环冷却水中阳离子的测定，同时也适用于对地下水、地表水和其他工业用水的测定。(    )

答案：正确

三、问答题

简述离子色谱法测定水中钠、铵、钾、镁和钙离子的工作原理。

答案：各离子在固定相和流动相之间有不同的分配系数，当流动相将样品带到分离柱时，由于各种离子对离子交换树脂的相对亲和力不同，样品中的各离子被分离。再流经电导池，由电导检测器检测，并绘出各离子的色谱图，以保留时间定性，以峰面积或峰高定量，测出离子含量。

参考文献

工业循环冷却水中钠、铵、钾、镁和钙离子的测定离子色谱法(GB／T15454--1995)

命题：张  宁

审核：王  伟  张  宁

第八节  原子荧光法

(一)基础知识

分类号：W8-0

一、填空题

原子荧光光谱仪主要由           、             和           三部分组成。

答案：激发光源    原子化器    检测器

二、判断题

1．原子荧光的猝灭主要影响荧光量子效率，降低原子荧光的强度。(    )

答案：正确

2．原子荧光光谱仪中原子化器的作用是将样品中被分析元素转化成自由离子。(    )

答案：错误

正确答案为：是将样品中被分析元素转化成自由原子。

三、选择题

1．原子蒸气受具有特征波长的光源照射后，其中一些自由原子被激发跃迁至较高能态，然后以直接跃迁形式回复到基态，当激发辐射的波长与所产生的荧光波长相同时，这种荧光称为        。(    )

A．敏化荧光    B．直跃线荧光    C．阶跃线荧光    D．共振荧光

答案：D

2．原子荧光法中一般用       作为载气。(    )

A.氮气    B.氧气    C．氩气    D．氦气

答案：C

3．原子荧光法常用的光源是                      。(    )

A．氢灯    B．高强度空心阴极灯    C．氘灯    D．高压汞灯

答案：B

4.原子荧光分析中光源的作用是                           。(    )

A．提供试样蒸发所需的能量    B．产生紫外光

C．产生自由原子激发所需的辐射    D．产生具有足够浓度的散射光

答案：C

5．原子荧光法选择性好是因为                                 。(    )

A．原子化效率高    B．检测器灵敏度高

C．各种元素都有特定的原子荧光光谱  D．原子蒸气中基态原子数不受温度影响

答案：C

6．原子荧光法测量的是                            。(    )

A．溶液中分子受激发产生的荧光    B．蒸气中分子受激发产生的荧光

C．溶液中原子受激发产生的荧光    D．蒸气中原子受激发产生的荧光

答案：D

7．原子荧光分析中常用的检测器是                           。(    )

A．感光板    B．日盲光电倍增管

C．紫外光度检测器    D．示差折光检测器

答案：B

四、问答题

简述原子荧光法的主要优点。

答案：灵敏度较高、谱线比较简单、分析曲线的线性范围较宽、可同时进行多元素测定。

参考文献

[1] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中

国环境科学出版社，2002．

[2]  李果，吴联源，杨忠涛，等．原子荧光光谱分析．北京：地质出版社，1983．

命题：邹本东

审核：张玉惠  华  蕾

(二)砷、硒、锑、铋

分类号：W8—1

一、填空题

一般天然水中主要含有     价或         价硒，含量大多数在         μg/L以下。

答案：六    四    1

二、判断题

1．水样中的硒元素不易发生吸附现象，长期放置浓度损失不大。(    )

答案：错误

正确答案为：水样中的硒元素易发生吸附现象，长期放置损失较大，应尽快分析。

2．测硒的工业废水若不能尽快分析，最好置于冰箱内，并加酸保存。(    )

答案：错误

正确答案为：测硒的工业废水在保存时，最好置于冰箱内，勿加酸保存。

3．原子荧光法测定用到的新器皿，在使用前均应做相应的空白检查。(    )

答案：正确

4．五价砷化合物比三价砷化合物毒性更强。(    )

答案：错误

正确答案为：三价砷化合物比五价砷化合物毒性更强。

5．砷曾是我国实施排放总量控制的指标之一。(    )

答案：正确

6．原子荧光法中用到的硼氢化钾溶液可以一次配制，长期使用。<    )

答案：错误

正确答案为：原子荧光法中用到的硼氢化钾溶液需现用现配。

7．原子荧光法所用的标准系列可不用每次配制。(    )

答案：错误

正确答案为：原子荧光法所用的标准系列必须每次配制。

8．元素砷的毒性较低而砷的化合物均有剧毒。(    )

答案：正确

9．在使用原子荧光法进行测定时，所用的每一瓶试剂在使用前都应做相应的平行实验。(    )

答案：错误

正确答案为：在使用原子荧光法进行测定时，所用的每一瓶试剂在使用前都应做相应的空白实验。

三、选择题

1．测含砷的环境水样应酸化至        保存；废水样品须酸化至含酸达       ％保存。(    )

A．pH＜5，1  B．pH＜1，2  C．pH<＜3，2  D.Ph＜2，1

答案：D

2．使用原子荧光法进行测定时，分析中所用的玻璃器皿在使用前均需用        溶液浸泡       h。(    )

A．(1+1)HNO3，24  B．浓HNO3，12  C．5％HNO3，24  D．浓HCl，12

答案：A

3．原子荧光法在测定污水样品中的砷时，经常使用            消解体系对样品进行预处理。(    )

A．HCl    B．(1+1)HNO3-HClO4  C．(1+1)HCl-H3PO4  D．HClO4

答案：B

4．天然水中锑的浓度平均约为         μg／L；天然水中铋的浓度在      μg／L

左右。(    )

A．0.01，0.1    B．0.02，0.2    C．0.1，0.01    D．0.2，0.02

答案：D

5．锑盐易水解析出沉淀，取样后应立即加盐酸酸化至——保存。(    )

A．含酸达1％    B．pH≤1    C．pH≤2    D．pH≤3

答案：B

6．我国《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)中砷的Ⅲ类标准值为≤     mg／L；《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)第一类污染物中总砷的最高允许排放浓度为      mg／L。(    )

A．0.05，0.5    B．0.1，1.0    C．0.05，1.0    D．0.1，0.5

答案：A

7．当样品中Cu2+、CO2+、Ni2+、Mg2+离子含量高时，         离子一般不会干扰原子荧光法的测定。(    )

A．Cu2+，  B．Co2+，  C．Ni2+，  D．Mg2+

答案：D

8．原子荧光法测定水样中砷的含量，为减少空白值应在测定过程中尽量使用       盐酸。(    )

A．化学纯    B．优级纯    C．分析纯

答案：B

9．不能消除原子荧光光谱中干扰荧光谱线的方法是：             。(    )

A．增加灯电流    B．选用其他的荧光分析线

C．加入络合剂络合干扰元素    D．预先化学分离干扰元素

答案：A

四、问答题

1．砷的污染主要来源于哪些行业(列举3～4个)?

答案：采矿、冶金、化工、化学制药、农药生产、纺织、玻璃和制革等部门的工业废水。

2．硒的污染主要来源于哪些行业(列举3～4个)?

答案：矿山开采、冶炼、炼油、精炼铜、制造硫酸及特种玻璃等行业。

3．原子荧光法测定水中砷、锑时，一般要在水样中加入硫脲和抗坏血酸，其作用是什么?

答案：作用是将水样中的砷、锑还原成三价，同时也作为抗干扰的掩蔽剂。

4．简述用原子荧光法测定水中砷、硒、锑、铋时，配制1000m1 0.7％硼氢化钾溶液的过程。

答案：称取7g硼氢化钾于预先加有2gKOH的200m1去离子水中，用玻璃棒搅拌至溶解后，用脱脂棉过滤，稀释至1000ml。

5．试述氢化物发生原子荧光法测定砷、硒、锑、铋的方法原理。

答案：(1)在消解处理水样后加入还原剂(如硫脲)，把砷、锑、铋还原成三价，硒还原成四价；在酸性介质中加入硼氢化钾溶液，三价砷、锑、铋和四价硒分别形成砷化氢、锑化氢、铋化氢和硒化氢气体；

(2)生成的砷化氢、锑化氢、铋化氢和硒化氢气体由载气(氩气)直接导入石英管原子化器中，进而在氩氢火焰中原子化；

(3)基态原子受特种空心阴极灯光源的激发，产生原子荧光；

(4)检测原子荧光的相对强度，利用荧光强度与溶液中的砷、锑、铋和硒含量呈正比的关系，计算样品溶液中相应成分的含量。

五、计算题

1．用原子荧光法测定清洁地表水中的砷，取水样20.0m1，加入浓盐酸3.0ml，10％硫脲溶液2.0m1，混匀放置20min后进行测定，从校准曲线上查得测定溶液中砷的浓度为10.0μg/L，求该地表水中砷的浓度。

答案：

2．欲配制As浓度为1.00mg／ml的溶液100.0m1，需称取多少克的As2O3？(已知As的原子量为74.92)

答案：

3．原子荧光法测定地表水中硒，6次测定值分别为5.1 μg／L、5.1 μg／L、5.3lμg／L、5.3μg／L、5.4μg／L、5.6μg/L，计算6次测定的相对标准偏差。

答案：

参考文献

[1]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2]  李果，吴联源，杨忠涛．原子荧光光谱分析．北京：地质出版社，1983．

[3]  地表水环境质量标准(GB 3838—2002)．

[4] 污水综合排放标准(GB 8978--1996)，

命题：邹本东

审核：华  蕾  张玉惠

第九节  火焰原子吸收分光光度法

(一)基础知识

分类号：W9-0

一、填空题

1．原子吸收光谱仪由光源、            、            和检测系统四部分组成。

答案：原子化器    分光系统

2．原子吸收光谱仪的火焰原子化装置包括          和          。

答案：雾化器    燃烧器

3．火焰原子吸收光谱仪的原子化器的作用是             ，用以吸收来自锐线源的            。

答案：产生基态原子    共振辐射

4．火焰原子吸收光度法常用的锐线光源有              、           和蒸气放电灯3种。

答案：空心阴极灯    无极放电灯

5．火焰原子吸收光度法分析过程中主要干扰有：物理干扰、化学干扰、           和           等。

答案：电离干扰    光谱干扰

6．原子吸收仪的空心阴极灯如果长期闲置不用，应该经常开机预热，否则会使谱线         ，甚至不再是           光源。

答案：不纯  锐线

7．火焰原子吸收光度法分析样品时，灯电流太高会导致            和          ，使灵敏度下降。    答案：谱线变宽    谱线自吸收

8．火焰原子吸收光度法中扣除背景干扰的主要方法有：双波长法、             、            和自吸收法。

答案：氘灯法  塞曼效应法

9．火焰原子吸收光度法塞曼效应校正背景的光来自同一谱线的         ，而且在        光路上通过原子化器。

答案：分裂  同一

10．火焰原子化器装置中燃烧器类型有           型和           型。

答案：预混合    全消耗

11．火焰原子吸收光度法分析样品时，确定空心阴极灯达到预热效果的标志是观察          是否稳定、            是否稳定和灵敏度是否稳定。

答案：发射能量    仪器的基线

12．原子吸收光度法分析样品时，物理干扰是指试样在转移、          和          过程中，由于试样的任何物理特性的变化而引起的吸收强度下降的效应。

答案：蒸发    原子化

13．火焰原子吸收光度法中光谱干扰是指待测元素            的光谱与干扰物的            不能完全分离所引起的干扰。

答案：发射或吸收    辐射光谱

二、判断题

1．火焰原子吸收光谱仪中，大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小，分析灵敏度越低。(    )

答案：错误

正确答案为：大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小，分析灵敏度越高。

2．火焰原子吸收光谱仪中，分光系统单色器所起的作用是将待分析元素的共振线与光源中的其他发射线分开。(    )

答案：正确

3．火焰原子吸收光度法分析中，用10HNO3-HF—HClO4消解试样，在驱赶HClO4时，如将试样蒸干会使测定结果偏高。(    )

答案：错误

正确答案为：在驱赶HClO4时，如将试样蒸干会使测定结果偏低。

4．火焰原子吸收光度法中，空气-乙炔火焰适于低温金属的测定。（    )

答案：正确

5．火焰原子吸收光度法分析样品时，提高火焰温度使分析灵敏度提高。(    )

答案：错误

正确答案为：火焰原子吸收光度法分析样品时，在一定范围内提高火焰温度，可以使分析灵敏度提高。

6．火焰原子吸收光谱仪原子化器的效率对分析灵敏度具有重要的影响。(    )

答案：正确

7．火焰原子吸收光谱仪燃烧器上混合气的行程速度稍大于其燃烧速度时，火焰才会稳定。(    )

答案：正确

8．火焰原子吸收光度法分析样品时，为避免稀释误差，在测定含量较高的水样时，可选用次灵敏线测量。(    )

答案：正确

三、选择题

1．原子吸收光度法用的空心阴极灯是一种特殊的辉光放电管，它的阴极是由                  制

成。(    )

A.待测元素的纯金属或合金    B．金属铜或合金    C．任意纯金属或合金

答案：A

2．火焰原子吸收光度法测定时，当空气与乙炔比大于化学计量时，称为          火焰。(    )

A.贫燃型    B．富燃型    C．氧化型    D．还原型

答案：A

3．火焰原子吸收光度法测定时，光谱于扰是指待测元素发射或吸收的光谱与干扰物的        光谱不能完全分离所引起的干扰。(    )

A．电离    B．  散射    C．  辐射    D．折射

答案：C

4．火焰原子吸收光度法测定时，氘灯背景校正适合的校正波长范围为               nm。(    )

A．  100～200    B．220～350    C．200～500    D．400～800

答案：B

5．火焰原子吸收光度法测定时，增敏效应是指试样基体使待测元素吸收信号         的现象。(   )

A．减弱    B．增强    C，降低    D．改变

答案：B

6．火焰原子吸收光度法测定时，化学于扰是一种           干扰，对试样中各元素的影响各不相同。(    )

A.选择性  B．非选择性

答案：A

7．            不是原子吸收光度法中进行背景校正的主要方法。(    )

A.氘灯法    B．塞曼法    C．标准加入法    D．双波长法

答案：C

8．火焰原子吸收光度法的雾化效率与               无关。(    )

A．试液密度    B．试液黏度    C．试液浓度    D．表面张力

答案：C

9．原子吸收光度法背景吸收能使吸光度          ，使测定结果偏高。(    )

A．增加  B．减少

答案：A

四、问答题

1．简述原子吸收光度法的工作原理。

答案：由光源发出的特征谱线的光被待测元素的基态原子吸收，使特征谱线的能量减弱，其减弱程度与基态原子的浓度成正比，依此测定试样中待测元素的含量。

2．原子吸收光谱仪的光源应满足哪些条件?

答案：(1)光源能发射出所需的锐线共振辐射，谱线的轮廓要窄；

(2)光源要有足够的辐射强度，辐射强度应稳定、均匀：

(3)灯内充气及电极支持物所发射的谱线应对共振线没有干扰或干扰极小。

3．原子吸收光度法测试样品前，空心阴极灯为何需要预热?

答案：通过预热达到空心阴极灯内外的热平衡，使原子蒸气层的分布与厚度均匀后，发光强度才能稳定，才能进行正常测量。

4．原子吸收光谱仪中，衡量原子化器性能的指标有哪些?

答案：原子化器能否在适当的时间内，将试样中的待测元素定量地原子化，少受其他因素的干扰，这是主要指标：其次是原子化过程的稳定性以及在原子化过程中引致的噪声大小。

5．为何原子吸收光度法必须用锐线光源?

答案：锐线光源即发射线的半宽度比火焰中吸收线的半宽度窄得多，基态原子只对0.001～0.002nm波长的特征波长的辐射产生吸收，若用产生连续光谱的灯光源，基态原子只对其中极窄的部分有吸收，致使灵敏度极低而无法测定。若用锐线光源，就能满足原子吸收的要求。

6．原子吸收光度法氘灯扣除背景的原理是什么?

答案：当氘灯发射的光通过原子化器时，同样可为被测元素的基态原子和火焰的背景吸收。由于基态原子吸收的波长很窄，对氘灯总吸收所占的分量很小(＜1％)，故近似地把氘灯的总吸收看做背景吸收。二者相减(在仪器上，使空心阴极灯和氘灯的光交替通过原子一起来实现)，即能扣除背景吸收。

7．火焰原子吸收光度法中常用消除化学干扰的方法有哪些?

答案：加释放剂、加保护剂、加助熔剂、改变火焰种类、化学预分离等。

8．如何校正火焰原子吸收光度法中的基体干扰?

答案：消除基体干扰的方法：(1)化学预分离法；(2)加入干扰抑制剂(基体改进剂)；

(3)标准加入法也可在一定程度上校正基体干扰。

9．简述火焰原子吸收光度法中，氧化亚氮—乙炔火焰有何特点?

答案：温度高，适用于高温元素，还原性强，透光性好，消除干扰能力较强。

10．在火焰原子吸收光度法中进行背景校正的主要方法有哪些?

答案：氘灯法、塞曼法、邻近非吸收线扣除法(同种元素非共振线吸收法、非同种元

素相邻线法)、“空白溶液”法。

参考文献

[1]  李安模，魏继中．原子吸收及原子荧光光谱分析．北京：科学出版社，2000．

[2]  魏复盛，齐文启．原子吸收光谱及其在环境分析中的应用．北京：中国环境科学出版社，1988．

[3]  邓勃，何华馄．原子吸收光谱分析．北京：化学工业出版社，2004．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[5]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国

环境科学出版社，1994

命题：吴新杰

审核：刘  京  王  伟

(二)钾、钠、钙、镁、铜、铅、锌、镉、铁、锰、镍、银、钡、

铬、锑、铝

分类号：W9-1

一、填空题

1．火焰原子吸收光度法测定水中钡时，如果存在基体干扰，则用           法进行测定并计算结果。④

答案：标准加入

2．火焰原子吸收光度法测定水中钾、钠时，通常加入         消除钾、钠产生的电离干扰。①

答案：铯盐

3．火焰原子吸收光度法测定水中铜和锌时，通过测定分析线附近1nm内的一条非特征吸收线处的吸收，可判断            的大小。⑤

答案：背景吸收

4．火焰原子吸收光度法测定总铬时，共存元素的干扰受            和          的影响很大。⑧

答案：火焰状态  观测高度

二、判断题

1．火焰原子吸收光度法测定水中钠时，其灵敏度随试样溶液酸度增加而降低。(    )①

答案：正确

2．火焰原子吸收光度法测定水中钾时，其灵敏度随试样溶液中硝酸浓度变化。(    )①

答案：正确

3．空气—乙炔火焰原子吸收光度法测定水中镁时，铝对镁的测定存在严重的化学干扰。(    )②

答案：正确

4．火焰原子吸收光度法测定水中铁、锰时，通常采用硫酸介质。(    )⑥

答案：错误

正确答案为：通常采用硝酸介质。

5．火焰原子吸收光度法测定水中锰时，当硅的浓度大于50mg／L时，对锰产生正干扰。(    )⑥

答案：错误

正确答案为：当硅的浓度大于50mg／L时，对锰产生负干扰。

6．火焰原子吸收光度法测定水中铁时，当硅的浓度大于20mg／L时，对铁产生负干扰。(    )⑥

答案：正确

7．火焰原子吸收光度法分析水中铁、锰时，铁、锰的光谱线较复杂，为克服光谱干扰应选择最小的狭缝或光谱通带。(    )⑥

答案：正确

8．火焰原子吸收光度法测定水中钡时，测定灵敏度强烈依赖于火焰类型和观察高度。(    )④

答案：正确

三、选择题

1．火焰原子吸收光度法分析水中铜、锌、铅、镉时，当样品中含盐量很高，分析波长又低于        nrn时，可能出现非特征吸收。(    )⑤

A．200    B．350    C．400    D．800

答案：B

2．直接吸入火焰原子吸收光度法测定水中铜、锌、铅、镉样品，钙的浓度高于       mg／L时，抑制镉的吸收，浓度为2000mg／L时，信号抑制达到19％。(    )⑤

A．500    B．  1000    C．  1500    D．2000

答案：B

3．火焰原子吸收光度法测定水中钾和钠时，加入铯盐的目的是为了消除         干扰。(    )①

A．基体    B．光谱    C．电离    D．化学

答案：C

4．火焰原子吸收光度法测定水中铁和锰时，影响其准确度的主要干扰是             。(    )⑥

A．基体干扰    B．光谱干扰    C．电离干扰    D．化学干扰

答案：D

5．火焰原子吸收光度法测定水中钠时，其灵敏度随试样中盐酸浓度增加而         。(    )①

A．增加    B．减小    C．无影响

答案：B

6．火焰原子吸收光度法测定水中总铬时，加入NH4C1可以增加火焰中的          ，起到助熔作用。(    )⑧

A．铬原子    B．铬离子    C．氯离子    D．铵离子

答案：C

7．火焰原子吸收光度法测定水中镍时，使用                 火焰。(    )⑦

A．空气-乙炔贫燃  B．空气-乙炔富燃  C．氧化亚氮-乙炔  D．空气-氩气

答案：A

8．火焰原子吸收光度法测定水中银时，使用                    火焰。(    )③

A．空气-乙炔    B．氩气-氢气    C．氧化亚氮-乙炔    D．空气-氩气

答案：A

9．火焰原子吸收光度法分析样品时，一般通过测定                 ，判断基体干扰程度的大小。(    )⑤

A．加标回收率    B．分析线附近lnm的非特征吸收    C．样品的精密度

答案：A

四、问答题

1．火焰原子吸收光度法测定水中钙镁时，有哪些干扰?如何消除?②

答案：主要于扰有铝、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐等，它们能抑制钙、镁的原子化，产生干扰。可加入锶、镧或其他释放剂来消除干扰。

2．火焰原子吸收光度法测定钡时，有哪些注意事项?④

答案：(1)乙炔—空气火焰点燃后，必须使燃烧器温度达到热平衡后方可进行测量，否则将影响测定的灵敏度和精密度；

(2)钡测定灵敏度还强烈地依赖于火焰类型和观察高度，因此必须仔细地控制乙炔和空气的比例，”恰当地调节燃烧器高度。

参考文献

[1]  水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11904—1989)．

[2]  水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法(GB／T11905一1989)．

[3]  水质银的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11907—1989)．

[4]  水质钡的测定原子吸收分光光度法(GB／T15506—1995)．

[5]  水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法(GB／T7475—1987)．

[6]  水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11911—1989)．

[7]  水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11912—1989)．

[8]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：吴新杰

审核：王  伟  刘  京

第十节  石墨炉原子吸收分光光度法

(一)基础知识

分类号：W10-0

一、填空题

1．石墨炉原子吸收光度法分析程序通常有         、         、         和         4个阶段。

答案：干燥    灰化    原子化    除残

2．石墨炉原子吸收分析阶段，灰化的含义在于        和          的灰化清除，保留分析元素。

答案：基体  干扰物

3．石墨炉原子吸收光度法测定样品时，载气流量的大小对               和            有影响。

答案：分析灵敏度    石墨管寿命

二、判断题

1．石墨炉原子吸收光度法测定样品时，干燥阶段石墨炉升温过快会使结果偏低。(    )

答案：正确

2．石墨炉原子吸收光度法适用于元素的痕量分析。(    )

答案：正确

3．石墨炉原子吸收光度法测定时，加入基体改进剂的作用是只对基体进行改进，提高待测元素灵敏度。(    )

答案：错误

正确答案为：加入基体改进剂的作用是对基体或待测元素进行改进，提高待测元素灵敏度。

4．石墨炉原子吸收光度法测定易挥发元素时，一般原子化阶段快速升温分析灵敏度升高。(    )

答案：错误

正确答案为：一般原子化阶段快速升温分析灵敏度降低。

5．石墨炉原子吸收光度法测定高温元素时，原子化阶段快速升温有助于提高吸收灵敏度。(    )

答案：正确

6．石墨炉原子吸收分光光度仪检出限不但与仪器的灵敏度有关，还与仪器的稳定性(噪声)有关，它说明了测定的可靠程度。(    )

答案：正确

三、选择题

石墨炉原子吸收光度法的特点是              。(    )

A．灵敏度高    B．速度快    C．操作简便

答案：A

四、问答题

1．简述石墨炉原子吸收光度法中常用基体改进剂的种类和作用有哪些。

答案：(1)金属盐类化合物：属于热稳定型的改进剂，它既可以与基体形成热稳定化合物，使之更好地与易挥发分析元素分离，减少干扰，也可以与分析元素形成热稳定化合物或合金，减少灰化损失，可提高灰化温度与易挥发基体更好地分开：

(2)铵盐和无机酸：用于使基体转化为易挥发铵盐或酸类，使与分析元素分开，于灰化阶段除尽，以消除和减少基体干扰：

(3)有机酸类：有机酸的改进作用在于其络合作用和热解产物的还原性，使分析元素形成易解离和挥发性的物质，减少和消除基体的束缚。

2．石墨炉原子吸收分析过程中，为什么加入基体改进剂可以提高分析灵敏度和准确度?

答案：基体改进剂可以和试样基体、分析元素和石墨炉体三者相互作用，并可改善环境气氛，消除和减少基体干扰，避免分析元素灰化损失，促进其原子化效率的提高，扩大基体与分析元素间的性质差异，最终将有利于分析灵敏度和准确度的提高。

3．如何消除石墨炉原子吸收光度法中的记忆效应?

答案：(1)用较高的原子化温度和用较长的原子化时间：

(2)增加清洗程序；

(3)测定后空烧一次：

(4)改用涂层石墨管。

4．石墨炉原子吸收光度法选择基体改进剂有何原则?

答案：(1)基体改进剂必须是“超纯的”；

(2)改进剂应是在石墨炉允许温度下，易于分解挥发除尽；

(3)改进剂不能引入对分析元素新的干扰或背景吸收干扰；

(4)改进剂不得对石墨材料有腐蚀作用，包括高温侵蚀；

(5)改进剂的应用效果评价应是多方面的，不能片面追求某一方面的效果。

参考文献

[1]李安模，魏继中．原子吸收及原子荧光光谱分析．北京：科学出版社，2000．

[2] 李玉珍．原子吸收分析应用手册．北京：冶金部钢铁研究总院，1984．

[3]  刘珍，等．化验员读本．北京：化学工业出版社，2000．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：吴新杰

审核：张建坤  王  伟

(二)铜、铅、镉、硒、钒、铍、铊、铟

分类号：W10-1

一、填空题

1．石墨炉原子吸收光度法测定水中Cu、Pb、Cd，分析前要检查是否存在                ，并采取             。④

答案：基体干扰  校正措施

2．石墨炉原子吸收光度法测定水中溶解态硒时，样品采集后立即用       μm滤膜过滤，滤液酸化后贮存于聚乙烯瓶中。③

答案：0.45

3．石墨炉原子吸收光度法测定水中溶解态钒时，样品采集后立即用            μm滤膜过滤，再加          酸化至Ph＜2，待测。②

答案：0.45    HNO3

4．石墨炉原子吸收光度法分析程序的原子化阶段，其最佳原子化温度是选择待测元素完全原子化

的            ，这时吸收峰           。①②③④

答案：最低温度    最高

二、判断题

1．用石墨炉原子吸收光度法测定水中Cu、Pb、Zn、Cd时，通常用HCl介质。(    )④

答案：错误

正确答案为：通常用HNO3介质。

2．石墨炉原子吸收光度法测定水中Cd、Cu、Pb时，从背景干扰角度分析，NaCl对镉、铜、铅的测定产生正干扰。(    )④

答案：错误

正确答案为：NaCl对镉、铜、铅的测定产生负干扰。

三、选择题

1．石墨炉原子吸收光度法测定水中镉、铜和铅的最好基体改进剂是           。(    )④

A．硝酸钯    B．硝酸铵    C．磷酸钠    D．钼酸铵

答案：A

2．石墨炉原子吸收光度法测定水中Cd时，试样消解过程中通常不能使用         。(    )④

A．硝酸    B．高氯酸    C．过氧化氢    D．盐酸

答案：B

3．用石墨炉原子吸收光度法测定水中Cu、Pb、Zn、Cd时，通常用        作介质。(    )④

A．硝酸    B．高氯酸    C．硫酸    D．盐酸

答案：A

4．石墨炉原子吸收光度法测定水中铟时选用           nm线。(    )④

A．303.9    B．  325.6    C．  311.0    D．  324.7

答案：B

5．石墨炉原子吸收光度法分析水中铍时，当铝的浓度为          mg/L，硫酸含量为2％时，背景吸收严重，应进行基体校正。(    )①

A．  500    B．  800    C．  1 000

答案：C

参考文献

[1]  水质铍的测定石墨炉原子吸收分光光度法(HJ／T 59-2000)．

[2]  水质钒的测定石墨炉原子吸收分光光度法(GB／T14673—1993)．

[3]  水质硒的测定石墨炉原子吸收分光光度法(GB／T15505—1995)．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[5]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北

京：化学工业出版社，1994．

命题：吴新杰

审核：张建坤  王  伟

第十一节  等离子发射光谱法

(一)基础知识

分类号：W11-0

一、填空题

1．根据原子的特征发射光谱来研究物质的结构和测定物质的化学成分的方法称为               。

答案：原子发射光谱法

2．等离子发射光谱通常由化学火焰、电火花、电弧、激光和                 激发而获得。

答案：各种等离子体光源

3．等离子体是目前最广泛应用的原子发射光谱光源，主要包括               、                和                         。

答案：电感耦合等离子体(ICP)    直流等离子体(DCP)    微波等离子体(MWP)

4．原子发射光谱分析过程主要分三步：        、           和            。

答案：激发    分光  检测

5．ICP发射光谱技术具有灵敏度高、精密度高、基体干扰少、线性范围宽和可以           同时分析的优点。

答案：多元素

6．ICP光栅光谱仪中采用的色散元件主要有           、           、             3种类型。

答案：平面光栅    凹面光栅    中阶梯光栅

7．ICP焰炬通常分成三区：即           、               和                 。

答案：预热区    初始辐射区    正常分析区

8．ICP-AES法测定时，           法是实际应用最广泛的校正干扰的数学法，多数ICP光谱仪软件中采用这种方法。

答案：干扰系数

9．目前常用的电感耦合等离子发射光谱仪通常分为       式、          式和           式3种。

答案：多道    顺序扫描    全谱直读

10．ICP-AES分析中，产生连续背景的因素有              、              、                  和                                           4种。

答案：黑体辐射    轫致辐射    复合辐射    高浓度基体元素产生的连续背景辐射

11．ICP光谱仪的进样装置通常是由           、        和                            组成。

答案：雾化器    雾室    相应的供气管路

12．ICP光谱仪常用的检测器有             和              两种。

答案：光电倍增管    电荷转移器件

13．ICP-AES法存在的主要干扰有             、            、             、               和              。

答案：物理干扰    光谱干扰    化学干扰    电离干扰    去溶干扰

二、判断题

1．电感耦合等离子体原子发射光谱法(简称ICP-AES)，是以电感耦合等离子炬为激发光源的一类光谱分析方法。(    )

答案：正确

2．电感耦合等离子体焰炬自下而上温度逐渐升高。(    )

答案：错误

正确答案为：电感耦合等离子体焰炬自下而上温度逐渐降低。

3．ICP进样装置的性能对光谱仪的分析性能影响不大。(    )

答案：错误

正确答案为：ICP进样装置的性能对光谱仪的分析性能有重大影响，仪器的检出限、测量精度、灵敏度与它有直接关系。

4．ICP光谱仪进样系统的作用是把试样雾化成气溶胶导入ICP光源。(    )

答案：正确

5．ICP光谱仪分光装置的作用是把复合光按照不同波长展开而获得光谱。(    )

答案：正确

三、选择题

1．ICP炬管是由石英制成的      层同心管组成。(    )

A．  2    B．  3    C．  4

答案：B

2．ICP仪炬管的外管进              ，中管进           ，内管进                。(    )

A．等离子气，冷却气，载气    B．冷却气，载气，等离子气

C．冷却气，等离子气，载气

答案：C

3．通入ICP炬管的        起冷却保护炬管的作用，          用于输送样品，           提供电离气体(等离子体)。(    )

A．等离子气，冷却气，载气    B．冷却气，载气，等离子气

C．冷却气，等离子气，载气

答案：B

4．ICP焰炬的一具有适宜的激发温度，能使试样在此既较充分的原子化、激发、发射离子线和原子线，背景发射光谱强度又较低，一般情况下多用此区进行光谱分析。(    )

A．预热区    B．初始辐射区    C．测光区(内焰区)

答案：C

5．ICP光源所用的工作气体是           。(    )

A．氮气    B．氩气    C．氢气

答案：B

四、问答题

1．什么是等离子体?

答案：等离子体是物质在高温条件下，处于高度电离的一种状态。由原子、离子、电子和激发态原子、离子组成，总体呈电学中性和化学中性。为物质在常温下的固体、液体、气体状态之外的第四状态。

2．简述等离子体发射光谱法的分析原理。

答案：(1)高频发生器产生的交变电磁场，使通过等离子体火炬的氩气电离、加速并与其他氩原子碰撞，形成等离子体；

(2)过滤或消解处理过的样品经进样器中的雾化器被雾化，并由氩载气带入等离子体火炬中被原子化、电离、激发；

(3)不同元素的原子在激发或电离时可发射出特征光谱，特征光谱的的强弱与样品中原子浓度有关，与标准溶液进行比较，即可定量测定样品中各元素的含量。

3．简述电感耦合高频等离子焰炬的特点。

答案：(1)由于高频感应电流的趋肤效应产生的电屏蔽大大地减缓了原子和离子的扩散，因而是非常灵敏的分析光源，一般元素的检测极限常低于10-8g／ml；

(2)激发温度高，可达8000～10000K，能激发一些在一般火焰中难以激发的元素，且不易生成难熔金属氧化物；

(3)放电十分稳定，分析精密度高，偏差系数可小至0．3％：

(4)等离子体的自吸效应很小，分析曲线的直线部分范围达4～5个数量级：

(5)基体效应小，化学干扰少，通常可用纯水配制标准溶液，或用同一套标准试样溶液来分析几种基体不同的试样；

(6)可同时进行多元素测定。

4．简述ICP光谱仪的组成。

答案：ICP光谱仪主要由两大部分组成，即ICP发生器和光谱仪。ICP发生器包括高频电源、进样装置及等离子体炬管，光谱仪包括分光器、检测器及相关的电子数据系统，它的辅助装置是稳压电源及供气系统。

参考文献

[1]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北

京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  辛仁轩．等离子体发射光谱分析．北京：化学工业出版社，1995．

[4]  吴邦灿．现代环境监测技术．北京：中国环境科学出版社，1999．

命题：张榆霞

审核：邹本东  张榆霞

(二)钾、钠、钙、镁、钒、铜、铅、镍、锰、锌、铬、铁、镉、钴、铍、铝、钡、砷

分类号：W11-1

一、填空题

1．影响ICP-AES法分析特性的主要工作参数有3个，即           、           和             。

答案：高频功率    载气流量    观测高度

2．用ICP-AES法测定水中金属元素，为尽量降低空白背景，测定所使用的所有容器清洗干净后，需用10％的        荡洗、          冲洗、         反复冲洗。

答案：热硝酸    自来水    去离子水

3．用ICP-AES法测定水中金属元素，  目前常用的、比较简便的校正元素间干扰的方法是         或             。

答案：扣除背景    干扰系数法

二、判断题

1．ICP-AES法一般把元素检出限的3倍作为方法定量浓度的下限。(    )

答案：错误

正确答案为：ICP-AES法一般把元素检出限的5倍作为方法定量浓度的下限。

2．用ICP-AES法测定水中金属元素时，配制分析用的单元素标准贮备液和中间标准溶液的酸度应保持在0．1mol／L以上。(    )

答案：正确

3．ICP-AES法测定水中金属元素时，混合标准溶液的酸度不必与待测样品溶液的酸度一致。(    )

答案：错误

正确答案为：混合标准溶液的酸度应尽量保持与待测样品溶液的酸度一致。

4．用ICP-AES法测定水中金属元素时，测定之前如果对试样进行了富集或稀释，应将测定结果除以或乘以一个相应的倍数。(    )

答案：正确

5．铍和砷为剧毒致癌物质，对其水样进行检测和配制标准溶液时，应防止与皮肤直接接触，并保持室内有良好的排风系统。(    )

答案：正确

6．用ICP-AES法测定水中金属元素时，如果质控样品的测定值超出允许范围，需要用标准溶液重新调整仪器，然后再继续测定。(    )

答案：正确

7．用ICP-AES法测定样品时，点燃炬管之前应先以氩气将进样系统中的空气赶尽，否则ICP不易点燃，或点燃后很快熄灭。(    )

答案：正确

8．用ICP-AES法测定水中金属元素，在不同观测高度进行测定时，其灵敏度没有差异。(    )

答案：错误

正确答案为：在不同观测高度进行测定时，其灵敏度有差异。

9．用ICP-AES法测定水中金属元素时，化学富集分离法用于校正元素间干扰，效果明显并可提高元素的检出能力，但操作手续繁冗，且易引入试剂空白。(    )

答案：正确

10．用ICP-AES法测定水中金属元素时，基体匹配法对于基体成分固定样品的测定是理想的消除干扰的方法，但存在高纯试剂难于解决的问题，且废水的基体成分变化莫测，标准溶液的配制十分麻烦。(    )

答案：正确

11．用ICP-AES法测定时，背景扣除法是凭经验确定扣除背景的位置及方式。(    )

答案：错误

正确答案为：用ICP-AES法测定时，背景扣除法是凭实验确定扣除背景的位置及方式。

12．用ICP-AES法测定水中金属元素时，干扰系数是指干扰元素所造成分析元素浓度升高与于扰元素浓度的比值。(    )

答案：正确

13．用ICP-AES法测定水中金属元素时，干扰系数与光谱仪的分辨能力无关，可直接使用文献资料中的干扰系数。(    )

答案：错误

正确答案为：干扰系数与光谱仪的分辨能力有关，文献资料中的干扰系数只作为参考，不能套用。于扰系数必须在所用仪器及具体分析条件下测定。

14．用ICP-AES法测定水中金属元素时，分析过程中沾污造成的空白值，可作为干扰进行校正。(    )

答案：错误

正确答案为：用ICP-AES法测定时，不能把沾污造成的空白值，作为干扰进行校正。

15．ICP-AES法分析中，如存在连续背景干扰，必须要扣除光谱背景，否则标准曲线不通过原点。(    )

答案：正确

三、选择题

1．用ICP-AES法测定金属元素总量时，对于污水应取含悬浮物的均匀水样，对于地表水应待自然沉降       min后，取上层非沉降部分分析。(    )

A．20    B．25    C．30    D．35

答案：C

2．用ICP-AES法测定中，为了保证测定的准确性，在成批量测定样品时，每     个样品为一组，加测一个待测元素的质控样品，用以检查仪器的漂移程度。(    )

A．5    B．  10    C．  15    D．20

答案：B

3．ICP-AES法测定时，连续背景和谱线重叠干扰属于           。(    )

A．光谱干扰    B．化学干扰    C．电离干扰

答案：A

4．ICP-AES法测定水中多元素时，消除          最简单的方法是将样品稀释。(    )

A．物理干扰    B．化学干扰    C．电离干扰

答案：A

5．ICP-AES法测定多元素时，在标准和分析试样中加入过量的易电离元素，可抑制或消

除       。(    )

A．物理干扰    B．化学干扰    C．电离干扰

答案：C

6．ICP-AES法在测定污水样品中的元素时，经常使用       消解体系对样品进行预处理。(    )

A．HCl    B．(1+1)HNO3    C．(1+1)H3PO4

答案：B

7．ICP-AES法测定水样中元素的含量时，为减少空白值应在测定过程中尽量使用         盐酸和硝酸。(    )

A．化学纯    B．优级纯    C．分析纯

答案：B

8．为防止波长漂移，ICP-AES光谱仪在测定前至少要开机预热     。(    )

A．1 h    B．10min    C．5h

答案：A

四、问答题

1．配制ICP-AES法测定所用的多元素混合标准溶液时，应考虑哪些因素?

答案：(1)为进行多元素同时测定，简化操作手续，可根据元素间相互干扰的情况与标准溶液的性质，用单元素中间标准溶液，分组配制多元素混合标准溶液；

(2)由于所用标准溶液的性质及仪器性能以及对样品待测项目的要求不同，元素分组情况也不尽相同；

(3)混合标准溶液的酸度尽量保持与待测样品溶液的酸度一致。

2．ICP-AES法测定水中溶解态元素时，如何进行样品预处理?

答案：样品采集后立即通过0.45vm滤膜过滤，弃去初始的50～100m1溶液，收集所需体积的滤液，并用(1／1)硝酸把溶液调节至Ph＜2。废水试样加入硝酸至含量达到1％。

3．如何用ICP-AES法测定水中非溶解态元素?

答案： 用ICP-AES法测定水中非溶解态元素时，可把未通过0.45μm滤膜的残存物，经HN03+HCl混酸消解后，用ICP-AES法进行测定，也可由元素总量减去可溶态元素含量而得。

4．在ICP-AES法中，为什么必须特别重视标准溶液的配制?

答案：(1)不正确的配制方法将导致系统偏差的产生：

(2)介质和酸度不合适，会产生沉淀和浑浊；

(3)元素分组不当，会引起元素间谱线干扰；

(4)试剂和溶剂纯度不够，会引起空白值增加、检测限变异和误差增大。

5．试述ICP-AES测定时，采用标准曲线法定量分析的原理。

答案：在发射光谱定量分析中，谱线强度与试样含量存在如下关系：I=aCb，式中：b是自吸收系数，一般情况下b≤1，b值与光源特性、样品中待测元素含量、元素性质及谱线强度等因素有关。当试液中元素含量不特别高时，  自吸收系数接近于1，此时谱线强度和浓度呈直线关系。可配制3～5个浓度的标准样品系列，在合适的分析条件下激发样品，在线性坐标中绘制标准曲线。一般情况下应得到通过坐标原点良好线性的标准曲线，利用待测样品的谱线强度由标准曲线上求出试样含量。实际工作中，由于ICP光源的自吸收比较低，且仪器稳定性也在不断改进，一般情况下标准曲线的线性及稳定性均佳，在分析较低浓度样品时，有时可用两点法绘制标准曲线。即用一个标准溶液及一个空白溶液校准仪器，然后进行样品分析。

五、计算题

用ICP-AES分析样品时，分析线Cr 205.55nm受到Fe的干扰。当溶液中Fe的度为1000mg／L时，造成Cr浓度增加0.2mg／L，求Fe对Cr的干扰系数。

答案：K=0.2/1000=0.0002

参考文献

[1]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2] 《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  辛仁轩．等离子体发射光谱分析．北京：化学工业出版社，1995．

命题：张榆霞

审核：张榆霞  邹本东

第十二节  气相色谱法

(一)基础知识

分类号：W12—0

一、填空题

1．气相色谱柱的老化温度要高于分析时最高柱温         ℃，并低于固定液的最高使用温度，老化时，色谱柱要与           断开。

答案：5～10    检测器

2．气相色谱法分离过程中，一般情况下，沸点差别越小、极性越相近的组分其保留值的差别就      ，而保留值差别最小的一对组分就是      物质对。

答案：越小    难分离

3．气相色谱法分析非极性组分时应首先选用         固定液，组分基本按沸点顺序出峰，如烃和非烃混合物，同沸点的组分中         大的组分先流出色谱柱。

答案：非极性    极性

4．气相色谱法所测组分和固定液分子间的氢键力实际上也是一种       力，氢键力在气液色谱中占有             地位。

答案：定向    重要

5．气相色谱法分离中等极性组分首先选用         固定液，组分基本按沸点顺序流出色谱柱。

答案：中极性

6．气相色谱分析用归一化法定量的条件是               都要流出色谱柱，且在所用检测器上都能            。

答案：样品中所有组分    产生信号

7．气相色谱分析内标法定量要选择一个适宜的         ，并要求它与其他组分能          。

答案：内标物    完全分离

8．气相色谱法常用的浓度型检测器有            和             。

答案：热导检测器(TCD)    电子捕获检测器(ECD)

9．气相色谱法常用的质量型检测器有                      和                     。

答案：氢火焰检测器(FID)    火焰光度检测器(FPD)

10．电子捕获检测器常用的放射源是          和           。

答案：Ni63    H3

11．气相色谱分析中，纯载气通过检测器时，输出信号的不稳定程度称为        。

答案：噪音

12．顶空气体分析法是依据         原理，通过分析气体样宋测定             中组分的方法。

答案：相平衡    平衡液相

13．毛细管色谱进样技术主要有             和               。

答案：分流进样    不分流进样

14．液—液萃取易溶于水的有机物时，可用        法。即用添加        来减小水的活度，从而降低有机化合物的溶解度。

答案：盐析    盐

15．气相色谱载体大致可分为           和                    。

答案：无机载体    有机聚合物载体

16．所谓气相色谱固定液热稳定性好，主要是指固定液在高温下不发生       、          和分解。

答案：聚合  交联

17．气相色谱程序升温的方式有       升温和         升温。

答案：线性    非线性

18．气相色谱法分析中，不同的色谱柱温会对柱效、         、        、      和          产生影响。

答案：保留值    保留时间    峰高    峰面积

19．选择气相色谱分析的气化室温度时要考虑试样的       、         、       和进样量等因素。

答案：挥发性    沸点范围    稳定性

20．气相色谱法中，评价毛细管柱性能的3项重要指标是         、           和             。

答案：柱效    表面惰性    热稳定性

21．用于气相色谱分析样品的采集方法主要有：            、           和                   。

答案：直接采集法    浓缩采集法    化学反应采集法

二、判断题

1．用气相色谱分析同系物时，难分离物质对一般是系列第一对组分。(    )

答案：正确

2．气相色谱分析时，载气在最佳线速下，柱效高，分离速度较慢。(    )

答案：正确

3．气相色谱法测定中，随着进样量的增加，理论塔板数上升。(    )

答案：错误

正确答案为：气相色谱法测定中，理论塔板数与进样量无关。

4．气相色谱分析时进样时间应控制在1s以内。(    )

答案：正确

5．气相色谱分析时，载气流速对不同类型气相色谱检测器响应值的影响不同。(    )

答案：正确

6．气相色谱固定液必须不能与载体、组分发生不可逆的化学反应。(    )

答案：正确

7．气相色谱分离过程中的色散力是非极性分子间唯一的相互作用力。(    )

答案：正确

8．气相色谱检测器灵敏度高并不等于敏感度好。(    )

答案：正确

9．气相色谱分析中溶质的比保留体积受柱长和载气流速的影响。(    )

答案：错误

正确答案为：不受柱长影响。

10．测定气相色谱法的校正因子时，其测定结果的准确度受进样量的影响。(    )

答案：错误

正确答案为：其测定结果的准确度不受进样量的影响。

11．气相色谱法中，色谱峰的峰高是峰的顶点与基线之间的距离。(    )

答案：正确

12．在气相色谱分析中，分子量较小的载气有较小的扩散系数。(    )

答案：错误

正确答案为：分子量较小的载气有较大的扩散系数。

13．气相色谱的灵敏度又称为应答值。(    )

答案：正确

14．气相色谱法中，分离度是色谱柱总分离效能的指标。(    )

答案：正确

15．气相色谱分析时，组分在气-液两相间的分配比愈大，保留时间愈短。(    )

答案：正确

16．采集用吹脱—捕集气相色谱法测定的样品时，应采空白样，以证明样品未被污染。(    )

答案：正确

17．用吹脱—捕集气相色谱法分析水样时，吹脱出的气体样品会含有许多水分，有可能会干扰色谱测定，因此要除去水分。(    )

答案：正确

18．ECD检测器是一种高灵敏度检测器。(    )

答案：正确

19．ECD检测器灵敏度高，但重现性差。(    )

答案：正确

20．动态顶空气相色谱法又称为吹扫—捕集气相色谱法。(    )

答案：正确

三、选择题

1．用气相色谱法定量分析多组分样品时，分离度至少为           。(    )

A．0.50    B．0.75    C．1.0    D．1.5    E．>1.5

答案：C

2．气相色谱固定液的选择性可以用           来衡量。(    )

A．保留值  B．相对保留值  C．分配系数  D．分离度  E．理论塔板数

答案：B

3．制备气相色谱填充柱时，涂渍高温固定液宜选用          。(    )

A．抽空涂渍法    B．加热回流法

答案：  B

4．在气相色谱流出曲线上，两峰间距离决定于相应两组分在两相间的             。(    )

A．保留值    B．分配系数    C．扩散速度    D．分配比    E．理论塔板数

答案：B

5．使用气相色谱仪热导池检测器时，有几个步骤，下面                       次序是正确的。(1)打开桥电流开关，(2)打开记录仪开关，(3)通载气，(4)升柱温及检测器温度，(5)启动色谱仪电源开关。(    )

A．(1)→(2)→(3)→(4)→(5)    B．(2)→(3)→(4)→(5)→(1)

C．(3)→(5)→(4)→(1)→(2)    D．(5)→(3)→(4)→(1)→(2)

E．(5)→(4)→(3)→(2)→(1)

答案：C

6．在气相色谱分析中，色谱峰特性与被测物含量成正比的是           。(    )

A．保留时间    B．保留体积    C．相对保留值    D．峰面积    E．半峰宽

答案：D

7．气相色谱法中，色谱柱的柱效率可以用                 表示。(    )

A．分配比  B．分配系数  C．保留值  D．有效塔板高度  E．载气流速

答案：D

8．气相色谱检测器的“线性范围”是                          。(    )

A．标准曲线呈直线部分的范围    B．检测器呈线性时，最大和最小进样量之比

C．最小进样量和最大进样量之比  D．最大允许进样量与最小检测量之比

答案：B

9．SE-30气相色谱固定液的极性属于            。(    )

A．非极性    B．弱极性    C．强极性

答案：A

10．PEG-20M气相色谱固定液的极性属于是               。(    )

A．非极性    B．中等极性    C．极性

答案：C

四、问答题

1．气相色谱分析用微量注射器进样时，影响进样重复性的因素是哪些?

答案：针头在进样器中的位置，插入速度，停针时间，拔出的速度。

2．气相色谱法中，确定色谱柱分离性能好坏的指标是什么?

答案：柱效能、选择性和分离度。

3．气相色谱分析中，柱温的选择主要考虑哪些因素?

答案：(1)被测组分的沸点；

(2)固定液的最高使用温度；

(3)检测器灵敏度；

(4)柱效。

4．评价气相色谱检测器性能的主要指标有哪些?

答案：灵敏度、检测度、线性范围和选择性。

5．分别说明气相色谱柱填料硅藻土载体Chromosorb W AW DMCS中“W”“AW”“DMCS'’的含义?

答案：W—白色：AW—酸洗；DMCS－二甲基二氯硅烷处理。

6．制备气相色谱填充柱时，应注意哪些问题?

答案：(1)选用合适的溶剂；

(2)要使固定液均匀地涂在载体表面；

(3)避免载体颗粒破碎；

(4)填充要均匀密实。

7．气相色谱法分析误差产生原因主要有哪些?

答案：取样进样技术、样品吸附分解、检测器性能、仪器的稳定性、数据处理与记录。

8．气相色谱分析采用恒温—线性—恒温程序升温的作用是什么?

答案：初始用恒温分离低沸点组分，然后线性升温至终温，在终温保持一定时间，把高沸点组分冲洗出来。

9．试述气相色谱法的特点。

答案：分离效能高、选择性好、灵敏度高、分析速度快、样品用量少和响应范围广。

10．试说出气相色谱法的局限性。

答案：只能分析在操作条件下能气化而且热稳定性良好的样品。

11．什么是气相色谱检测器的灵敏度?

答案：当一定浓度或一定质量的样品进入检测器时，就会产生一定的响应信号，灵敏度就是响应信号对进样量的变化率。

12．气相色谱分析基线的定义是什么?

答案：气相色谱分析基线是色谱柱中仅有载气通过时，噪声随时间变化的曲线。

13．气相色谱柱老化的目的是什么?

答案：气相色谱柱老化的目的是要赶走残存溶剂和某些挥发性杂质，使固定液在载体表面有一个再分布的过程，使其更加均匀牢固。

14．与常规液-液萃取相比，连续液—液萃取具有哪些优缺点?

答案：优点：无需人工操作，可以进行低分配系数物质的萃取，使用较少的溶剂，可获得较高的萃取效率。缺点：在蒸馏过程中可能会损失高挥发性的物质，热不稳定物质也可能会有降解。

15．说明连续液-液萃取的适用范围。

答案：对于分配系数值小的物质，或者需要萃取的样品体积很大，多次萃取是不符实际的，并且萃取次数越多，使用的萃取剂体积也太大。在某些情况下，萃取动力学平衡可能需要很长时间才能建立。在这些情况下，可以使用连续液—液萃取。

16．毛细管柱气相色谱分析时，加尾吹的目的是什么?

答案：为了减少柱后死体积，提高灵敏度。

17．什么是气相色谱的半高峰宽?

答案：半高峰宽是在峰高一半处的色谱峰的宽度，单位可用时间和距离表示。

18．气相色谱法中，与填充柱相比，毛细管柱有哪些特点?

答案：在毛细管色谱柱中，固定液涂在毛细管内表面上，与填充柱相比，毛细管柱渗透性大，传质阻力小，所以具有如下特点：柱子长，柱效高：可提高载气线速，分析速度快；样品用量少；柱容量小。

19．为什么连接色谱柱与检测器时，要将原接真空泵的一端接检测器?

答案：在连接色谱柱与检测器时，将原接真空泵的一端接检测器，另一端接气化室，这样可以提高出口的压力，使载气线性均匀，柱效高。方向接反时，造成柱效下降10％～20％。

20．何谓气相色谱的保留值和相对保留值?

答案：保留值表示溶质通过色谱柱时被固定相保留在柱内的程度。相对保留值是任一组分与基准物质校正保留值之比。

21．什么是气相色谱的分配系数?影响分配系数的因素有哪些?

答案：分配系数也叫平衡常数，是指在一定温度和压力下，气液两相间达到平衡时，组分分配在气相中的平均浓度与其分配在液相中的平均浓度的比值，它是一个常数。分配系数只随柱温、柱压变化，与柱中两相体积无关。

22．对气相色谱固定液的基本性能有哪些要求?

答案：(1)在工作温度下为液体，具有很低的蒸气压(0．75kPa，即0．1mmHg)；

(2)在工作温度下要有较高的热稳定性和化学稳定性，即在进行色谱分析时固定液不能与载体、样品和载气发生反应；

(3)在工作温度下固定液对载体有好的浸渍能力，使固定液形成均匀的液膜；

(4)固定液对所分离的混合物有选择性分离能力。

23．气相色谱常用的定性、定量方法有哪些?

答案：定性方法：用已知保留值定性；根据不同柱温下的保留值定性；根据同系物保留值的规律关系定性；双柱、多柱定性；双检测器定性或利用检测器的选择性定性；利用其他物理方法结合定性，如质谱；利用化学反应或物理吸附作用对样品进行预处理。定量方法：外标法；内标法；叠加法；归一化法。

24．简述氢火焰离子化检测器的工作原理。

答案：利用氢火焰作为电离源，当待测气体通过离子室时，在能源的作用下分子直接或间接被离子化，并且在电场内定向运动形成电流，利用电子放大系统测定离子流的强度，即可得到被测物质变化信号。

25．论述火焰光度检测器的工作原理。

答案：火焰光度检测器是利用富氢火焰使含硫、磷杂原子的有机物分解，形成激发态分子，当它们回到基态时，发射出一定波长的光。此光强度与被测组分量成正比。

26．气相色谱保留值包括哪些指标，各表示什么物理意义?  (至少说出6种)

答案：气相色谱保留值包括死时间、死体积、死区域、保留时间、调整(校正)保留时间、保留体积、调整(校正)保留体积、净保留体积、比保留体积、相对保留值、保留指数和保留指数差等。

(1)死时间：一些不被固定相吸收或吸附的气体通过色谱柱的时间。

(2)死体积：指色谱柱中不被固定相占据的空间及进样系统管道和检测系统的总体积，等于死时间乘以载气流量。

(3)死区域：指色谱柱中不被固定相占据的空间。

(4)保留时间：从注射样品到色谱峰出现时的时间，以s或min为单位表示。

(5)调整(校正)保留时间：保留时间减去死时间即为调整保留时间。

(6)保留体积：从注射样品到色谱峰顶出现时，通过色谱系统载气的体积，一般可用保留时间乘载气流速求得，以ml为单位表示。

(7)调整(校正)保留体积：保留体积减去死体积即为调整保留体积。

(8)净保留体积：经压力修正的调整保留体积。

(9)比保留体积：把净保留体积进一步校正到单位质量固定液在273K时的保留体积。

(10)相对保留值：在一定色谱条件下，某组分的校正保留时间与另一基准物的校正保留时间之比。

(11)保留指数：一定温度下在某种固定液上的相对保留值，具体说是以一系列正构烷烃作标准的相对保留值。

(12)保留指数差：化合物X在某一固定液S上测得的保留指数减去X在角鲨烷固定液上得到的保留指数。

27．气相色谱分析中，气化室温度会对色谱柱效产生怎样的影响?

答案：如果气化室温度选择不当，会使柱效降低，当气化室温度低于样品沸点时，样品气化的时间变长，使样品在柱内分布加宽，因而柱效会下降。而当气化室温度升至足够高时，样品可以瞬间气化，其柱效恒定。

28．说明用保留时间进行气相色谱定性分析的局限性。

答案：保留时间并非某一物质的特征值，在相同的色谱条件下测得的同一保留时间可能有很多化合物与之相对应，这就难以确定未知化合物究竟是什么。

29．说明气相色谱填充柱应具备的条件。

答案：(1)具有化学稳定性，即在使用温度下不与固定液或样品发生反应；

(2)具有好的热稳定性，即在使用温度下不分解，不变形，无催化作用；

(3)有一定机械强度，在处理过程不易破碎；

(4)有适当的比表面，表面无深沟，以便使固定液成为均匀的薄膜；要有较大的孔隙率，以便减小柱压降。

30．简述电子捕获检测器工作原理。

答案：载气及吹扫气进入电离室中，在放射源发射的β—粒子(高能粒子)轰击下电离，产生大量电子。在电源、阴极和阳极电场作用下，该电子流向阳极，得到10-9～10-8的基流。当被分离的电负性组分进入检测器时，即捕获电子，使基流下降，产生一负峰。它通过放大器放大，在记录器上记录，即为响应信号，其大小与进入池中组分量成正比。

31．为什么可用液—液萃取的方式从水样中萃取出有机物?

答案：有机物在有机溶剂中的溶解度一般比在水相中的溶解度大，所以可以用有机溶剂将它们从水样中萃取出来。分配系数越大，水相中的有机物被有机溶剂萃取的效率会越高。

32．消除液—液萃取出现的乳化现象常用的技术有哪些?

答案：常用的破乳技术有：加盐；增加有机溶剂比例；通过玻璃棉塞过滤乳化液样品或通过无水硫酸钠柱过滤：冷藏；通过离心作用；加进少量的不同有机溶剂。

33．液—固萃取(索氏提取)包括哪两个过程?

答案：液—固萃取(索氏提取)包括固体样品中某些待测组分分子在溶剂中溶解过程和待测组分分子与溶剂分子相互扩散的过程。

34．影响液—固萃取(索氏提取)的因素有哪些?

答案：影响液—固萃取(索氏提取)的因素有：物料的性质：萃取时的温度；萃取时间；溶剂的性质和用量；样品中溶剂保留量；萃取液的浓度；溶剂的穿透速度。

35．吹脱捕集气相色谱法的进样方式有哪些特点?

答案：方法灵敏度高、不需要有机溶剂、无溶剂污染、组分损失少、检出限低、操作快捷。但样品是一次进样，所以在无法确定样品的浓度时，有时需要多次取样品测定。

五、计算题

气相色谱法分析某废水中有机组分时，取水样500m1以有机溶剂分次萃取，最后定容至25.00m1供色谱分析用。进样5μl测得峰高为75.0mm，标准液峰高69.0mm，标准液浓度20．0mg／L，试求水样中被测组分的含量(mg／L)。

答案：已知试样峰高hi为75.0mm，标准液峰高hs为69.0mm，标准液浓度Cs为20.0mg/L，

水样富集倍数=500.0／25.00=20，则

参考文献

[1] 孙传经．气相色谱分析原理与技术．北京：化学工业出版社，1981.

[2]  中国科学院大连化学物理研究所．气相色谱法．北京：科学出版社，1989．

[3]  陈尊庆．气相色谱法与气液平衡原理．天津：天津大学出版社，1991．

[4]  王永华．气相色谱分析．北京：海洋出版社，1990．

[5]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[6] 魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)．北京：中国环境科学出版社，1994．

[7]  傅若农．色谱分析概论．2版．北京：化学工业出版社，2005．

[8]  吴烈钧．气相色谱检测方法．2版．北京：化学工业出版杜，2005．

[9]  王立．色谱分析样品处理．2版．北京；化学35)1k出版社，2005．

[10]刘国诠．色谱柱技术．1版．北京：化学工业出版社，2005．

[11]齐文启，等．环境监测应用技术．北京：中国环境科学出版社，2006．

[12]魏复盛，等．水和废水监测分析指南(下册)．北京：中国环境科学出版社，1997．

命题：史  箴

审核：史  箴  李冰清

(二)苯系物

分类号：W12-1

一、填空题

1．气相色谱法测定水中苯系物时，可以选用的毛细管柱包括       、       和       等种类(至少答出3种)。①

答案：  DB-5    DB-1    SE-54    PFTPP    DB-624    VOCOL

2．气相色谱法测定水中苯系物时，用于分离苯系物的填充柱柱内填入

和                        ，其重量比为35∶65。①

答案：3％Bentane(有机皂土)/101白色担体    2．5％nNP／101白色担体

3．气相色谱法测定水中苯系物时，用于分离苯系物的色谱柱一般为      极性或     极性柱。①

答案：非    弱

4．气相色谱法测定水中苯系物时，水样可用          、       和吹脱捕集等预处理方法。①②

答案：溶剂萃取    顶空

5．吹脱捕集气相色谱法测定水中苯系物时，捕集管填充物可采用     、         或Charcoal。②

答案：Tenax    Silica Gel

6．气相色谱法测定水中苯系物时，水样中的余氯对测定会产生干扰，可用相当于水样重量     ％的           除去。①

答案：0.5    抗坏血酸

7．用吹脱捕集气相色谱法测定水中苯系物时，水样应加        调节pH值        保存。②

答案：盐酸    ＜2

二、判断题

1．气相色谱法测定水中苯系物时，苯系物—水标准贮备液应于冰箱内保存，且保存时间不能超过一周。(    )①

答案：正确

2．采集分析苯系物的水样应充满容器，不留空间，并加盖密封。(    )①

答案：正确

3．分析苯系物的水样最多能保存3d。(    )①②

答案：错误

正确答案为：4℃冰箱中保存，不得多于14d；顶空和吹扫捕集7d完成，萃取7d内处理完成，14d分析。

4．顶空气相色谱法测定水中苯系物中，制备样品时不同的振荡温度不会对分析结果产生影响。(   )①

答案：错误

正确答案为：顶空法制备苯系物样品不同的振荡温度会对分析结果产生影响。

5．气相色谱法测定水中苯系物时，萃取剂二硫化碳有苯检出时，应经提纯处理后使用。(    )①

答案：正确

6．气相色谱法测定水中苯系物时，采用顶空取样，若气、液两相的比例不同，不会对分析结果产生影响。(    )①

答案：错误

正确答案为：采用顶空取样时，若气、液两相的比例不同，会对分析结果产生影响。

7．气相色谱法测定水中苯系物时，顶空制备的样品可平行进两针样。(    )①

答案：错误

正确答案为：如需进第二针样，应重新恒温振荡。

8．气相色谱法测定水中苯系物时，采集瓶最好用棕色瓶。(    )①

答案：正确

9．采集苯系物的玻璃瓶应用水样荡洗3次，并将水样沿采集瓶壁缓缓倒入瓶中，以减少曝气。(    )①②

答案：正确

10．吹脱捕集气相色谱法测定水中苯系物时，吹脱时间长短对苯系物的分析无影响。(    )②

答案：错误

正确答案为：吹脱时间长短对苯系物的分析有影响。

11．气相色谱法测定水中苯系物，废水中苯系物含量高时，可减少取样量。(    )①

答案：正确

12．吹脱捕集气相色谱法测定水中苯系物时，不同的捕集温度和不同的捕集时间都会对苯系物分析结果产生影响。(    )②

答案：正确

13．气相色谱法测定水中苯系物时，二次蒸馏水在使用前用高纯氮气吹10min，验证无苯系物干扰后方可使用。<    )①

答案：正确

三、选择题

1．气相色谱法测定水中苯系物时，应使用         检测器。(    )①

A．FPD    B．FID    C．ECD

答案：B

2．吹脱捕集气相色谱法测定水中苯系物时，吹脱水样中的苯系物用                          或                     。(    )②

A．氮气，空气    B．氮气，氩气    C．高纯氮气，氩气    D．氩气，空气

答案：C

四、问答题

1．气相色谱法测定水中苯系物中，溶剂萃取时若发生乳化现象，处理方法有哪些?①

答案：用玻璃棉过滤乳化液破乳、用无水硫酸钠破乳或离心法破乳。

2．气相色谱法测定水中苯系物时，苯系物的最低检出浓度受哪些因素影响?①

答案：受仪器性能、取样体积、定容(或解吸)体积及进样量等因素影响。

3．《水质苯系物的测定气相色谱法》(GB／T 11890—1989)中规定的苯系物包括哪些?一共多少种?①

答案：苯、甲苯、乙苯、邻—二甲苯、间—二甲苯、对-二甲苯、苯乙烯和异丙苯，共8种。

4．气相色谱法测定水中苯系物时，苯系物中哪些是难分离物质对?如何提高其分离度?①

答案：对-二甲苯和间—二甲苯是难分离物质对。在装柱时，适当增加有机皂土对DNP的比例，可以提高对—二甲苯和间-二甲苯的分离度。

5．试述顶空气相色谱法测定水中苯系物时的注意事项。①

答案：顶空瓶要标准化：严格控制气—液体积比、平衡温度和平衡时间的一致；准确控制液上气体压力并防止漏气。

6．苯系物是一类己知的毒性较大的污染物，是废水中一项重要的有机污染物控制指标，在监测哪些行业排放的废水时要考虑苯系物?至少说出5个行业。①②

答案：苯系物的工业污染源主要是石油、化工、炼焦生产产生的废水。同时，苯系物作为重要溶剂及生产原料有着广泛的应用，在油漆、农药、医药及有机化工等行业的废水中也含有苯系物。

7．《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中控制的苯系物包括哪些?①

答案：苯、甲苯、乙苯、邻—二甲苯、间—二甲苯和对—二甲苯，共6种。

参考文献

[1] 水质苯系物的测定气相色谱法(GB／T11890—1989)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  污水综合排放标准(GB 8978—1996)．

命题：史  箴

审核：申  剑  史  箴

(三)有机氯农药

分类号：W12-2

一、填空题

1．气相色谱法测定水中有机氯农药中，萃取时若出现乳化现象，可采用加氯化钠或采取

、               等方法进行破乳。①

答案：离心  冰冻

2．气相色谱法测定水中有机氯农药时，水样的短期储存应置于    ℃冰箱内，保存期不超过    d。①②

答案：4    7

3．气相色谱法测定水中有机氯农药时，分析中使用的分析纯苯、正己烷和石油醚等试剂要

经              ，浓缩后，用气相色谱仪测定           存在后方可使用。①②

答案：加碱重蒸  无干扰峰

4．六六六包括             、            、           和               4种异构体。①②

答案：α-六六六    β-六六六    γ-六六六    δ-六六六

5．DDT包括            、             、             和             4种异构体。①②

答案：p,p'-DDE  o,p'-DDT  p,p'-DDD  p,p＇-DDT

6．气相色谱法测定水中有机氯农药中，配制标准贮备溶液时，β-六六六、六氯苯、硫丹I、硫丹I和异狄氏剂不易溶于          (化学试剂名称)，需用一定量的       (化学试剂名称)助溶。②

答案：正己烷  苯

7．气相色谱法测定水中有机氯农药时，分离有机氯农药的填充柱的固定相为                    和                            。①

答案：1.5％OV-17(甲基硅酮)    1.95％QF-1(氟代烷基硅氧烷聚合物)

8．《水质六六六、滴滴涕的测定气相色谱法》(GB／T 7492—1987)中，给定色谱条件下色谱柱总的分离效能大于               。①

答案：0．8

二、判断题

1．气相色谱法测定水中有机氯农药时，提取水样中的有机氯农药在酸性条件下进行。(    )①②

答案：错误

正确答案为：提取水样中的有机氯农药在中性条件下进行。

2．气相色谱法测定水中有机氯农药时，萃取液用浓硫酸净化后可直接上机测定。(    )①②

答案：错误

正确答案为：萃取液用浓硫酸净化后，用硫酸钠溶液洗至中性，然后上机测定。

3．气相色谱法测定水中有机氯农药用FPD检测器。(    )①②

答案：错误

正确答案为：测定有机氯农药用ECD检测器。

4．盛含有机氯农药水样的样品瓶要用待采水样荡洗2～3次。(    )①②

答案：正确

5．采集分析有机氯农药的水样应充满容器，不留空间和气泡。(    )①②

答案：正确

6．邻苯二甲酸酯对气相色谱法测定水中有机氯农药有干扰，样品处理过程中应尽量避免使用塑料制品。(    )①②

答案：正确

7．气相色谱法测定水中有机氯农药时，过滤有机氯农药提取液的玻璃棉需在索氏提取器上用石油醚提取4h，晾干后备用。(    )①②

答案：正确

8．六六六、滴滴涕在酸、碱介质中化学性质都很稳定。(    )①

答案：错误

正确答案为：六六六、滴滴涕可被碱分解。

9．分析艾氏剂的水样要用聚乙烯塑料瓶采集。(    )①②

答案：错误

正确答案为：分析艾氏剂的水样要用玻璃瓶采集。

10．用沸程60～90℃的石油醚提取水样中的有机氯农药，浓缩时水浴温度要控制在70～100℃。(    )①

答案：正确

三、选择题

1．《水质六六六、滴滴涕的测定气相色谱法》(GB／T7492—1987)规定用           提取水样中的有机氯农药。(    )①

A．三氯甲烷    B．苯    C．正己烷    D．石油醚

答案：D

2．气相色谱法测定水中有机氯农药时，去除有机氯农药提取液中水分常用的干燥剂是       。(    )①②

A．无水氯化钠  B．无水硫酸钠  C．无水氢氧化钠  D．无水碳酸钠

答案：B

3．气相色谱法测定水中有机氯农药时，除石油醚外，常用于萃取的试剂是           。(    )②

A．三氯甲烷    B．苯    C．正己烷    D．丙酮

答案：C

四、问答题

1．气相色谱法测定水中有机氯农药时，水样用浓硫酸净化可除去哪些于扰物质?净化操作时应注意什么?①②

答案：浓硫酸可除去同时被萃取的油脂类化合物、卤代类农药、有机磷农药、不饱和烃和邻苯二甲酸酯等干扰物质。萃取液加硫酸后，开始要轻摇分液漏斗，注意放气，以防受热不均引起爆裂；然后激烈振摇5～10s，静置分层后弃去下层硫酸，重复数次至硫酸层五色。

2．毛细管柱气相色谱法能分离、分析20种有机氯农药，试说出其中的10种。②

答案：α-六六六、β-六六六、γ-六六六、δ-六六六、p,p'-DDE、o,P'-DDT、p,p'-DDD、P,P＇-DDT、六氯苯(HCB)、七氯、艾氏剂、环氧七氯、硫丹I、硫丹Ⅱ、狄氏剂、异狄氏剂、γ-氯丹、α-氯丹、异狄氏醛、异狄氏酮。

五、计算题

分析某水样中α-六六六浓度，取水样100ml用石油醚萃取，经净化、脱水后，定容5.0ml供色谱分析用，取标准溶液和样品各5μl上机测定，测得样品峰高85.0mm，标准溶液峰高62.0mm，标准液浓度20.0mg／L,求水样中被测组分α-六六六的浓度。

答案：已知样品峰高85.0mm，标准峰高62.0mm，标准液浓度20.0mg／L，富集倍数为100ml／5.0ml=20倍

参考文献

[1]  水质  六六六、滴滴涕的测定  气相色谱法(GB／T7492--1987)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：申  剑  史箴

(四)有机磷农药

分类号：W12-3

一、填空题

1．气相色谱法测定水中有机磷农药中，萃取时如出现乳化现象，可添加适量的           消除干扰。①②③④

答案：氯化钠

2．有机磷农药易分解，水样在冰箱中低温保存一般不应超过         d。②③④

答案：2

3．分析有机磷农药的土壤样品应在          ℃冷冻箱中保存。①

答案：－18

4．气相色谱法测定土壤中有机磷农药时，样品用           提取、           萃取和      法净化。①

答案：丙酮加水    二氯甲烷    凝结

5．气相色谱法测定土壤中有机磷农药时，样品先用丙酮水溶液浸泡       h。①

答案：6～8

6．气相色谱法测定水中有机磷农药时，有机磷农药萃取液可在       ℃冰箱内保存，期限不能超过          d。④

答案：4    14

7．气相色谱法测定水中有机磷农药时，常用有机磷农药中难分离的物质对是                   和                。②

答案：马拉硫磷    甲基对硫磷

8．气相色谱法测定水中有机磷农药时，常用的毛细管柱是                          。④

答案：HR-1701石英弹性毛细管柱

二、判断题

1．气相色谱法测定水中有机磷农药时，常用三氯甲烷作萃取剂。(    )②④

答案：正确

2．气相色谱法测定水中有机磷农药时，应该用玻璃磨口瓶采集样品。(    )①②④

答案：正确

3．气相色谱法测定水中有机磷农药时，水样的pH值对有机磷农药的提取无影响。(    )②④

答案：错误

正确答案为：调水样pH至6～7，再用三氯甲烷萃取。

4．气相色谱法测定水中有机磷农药时，用冷冻的方法可消除萃取液严重乳化现象。(    )④

答案：正确

5．气相色谱法测定水中有机磷农药时，FPD检测器灵敏度高、重现性差。(    )②④

答案：正确

6．气相色谱法测定水中有机磷农药时，为了提高分析的精密度，样品和标样交替注入，连续进样3次。(    )④

答案：正确

7．气相色谱法测定水中有机磷农药时，为了提高分析的准确度，测定过程中样品和标样要交替注入。(    )④

答案：正确

8．气相色谱法测定水和土壤中有机磷农药时，若三氯甲烷萃取液中的有机磷农药含量太低，在仪器最低检出限以下，则需将萃取液浓缩后再上机测定。(    )①②④

答案：正确

9．气相色谱法测定水中有机磷农药时，为了保证敌百虫的转化率，需随时用pH试纸监测反应液的pH值。(    )②

答案：错误

正确答案为：在试样处理时，用pH计调节，不能用pH试纸。

10．气相色谱法测定水中有机磷农药时，如水样中含有机械杂质，需用玻璃滤膜除去。(    )②④

答案：正确

11．土壤中的有机磷农药含量以干重计。(    )①

答案：正确

12．《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》(GB／T 14552-2003)规定用氮磷检测器或火焰光度检测器测定有机磷农药。(    )①

答案：正确

13．气相色谱法测定土壤中有机磷农药时，应取新鲜土样分析测定。(    )①

答案：正确

14．气相色谱法测定水和土壤中有机磷农药时，为了验证各有机磷农药组分间是否存在干扰，可用另一根类似柱在相同条件下进行确证检验分析。(    )①

答案：正确

15．气相色谱法测定水和土壤中有机磷农药时，无水硫酸钠可除去萃取液中的少量残存水分。(    )①②④

答案：正确

16．气相色谱法测定水中有机磷农药时，所用的二氯甲烷、丙酮等试剂如有色谱干扰峰，则需重新蒸馏。(    )④

答案：正确

17．气相色谱法测定水中有机磷农药时，提纯分析所用有机溶剂需用全玻璃蒸馏器。(    )④

答案：正确

18．《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》(GB／T 14552—2003)推荐的色谱验证玻璃柱是5％OVl01／Chromosorb WHP。(    )①

答案：正确

19．气相色谱法测定水中有机磷农药时，新填充的色谱柱在老化过程中应注入较高浓度的有机磷农药标准样品，以饱和色谱柱。(    )④

答案：正确

20．气相色谱法测定水中有机磷农药时，若水体中有机物质含量较多，萃取时振荡速度越快，乳化现象越严重。(    )④

答案：正确

21．气相色谱法测定水和土壤中有机磷农药时，萃取次数多少不会对有机磷农药的分析结果产生影响。(    )①②④

答案：错误

正确答案为；水样应该用萃取剂萃取3次。

三、选择题

1．气相色谱法测定水和土壤中有机磷农药时，净化有机磷农药提取液的凝结液是      ％的氯化铵溶液。(    )①

A，  1    B．5    C．8    D．  10

答案：A

2．《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》(GB／T14552--2003)规定，分析土壤中有机磷农药使用                      色谱柱。(    )①

A．5％DC／Chrom Q 80～100目    B．5％OV-17／Chrom Q 80—100目

C．3.5％OVl01／Chrom Q 80～100目    D．3.25％OV225／Chrom Q 80～100目

答案：B

3．气相色谱法测定水中有机磷农药时，提取有机磷农药常用的萃取剂是           。(    )②③

A．氯甲烷    B．三氯甲烷    C．四氯化碳

答案：B

4．气相色谱法测定水中有机磷农药时，有机磷农药在        条件下提取。(    )②③④

A．酸性    B．中性    C．碱性

答案：B

5．气相色谱法测定水中有机磷农药时，敌百虫转化为敌敌畏需在         条件下进行。(    )②

A．酸性    B．中性    C．碱性

答案：C

四、问答题

1．《水、土中有机磷农药测定的气相色谱法》(GB／T14552—2003)适用于哪几种有机磷农药的检测?①

答案：适用于地表水、地下水和土壤中速灭磷、甲拌磷、二嗪磷、异稻瘟净、甲基对硫磷、杀螟硫磷、溴硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷等多组分残留量的测定。

2．《水质有机磷农药的测定气相色谱法》(GB／T13192—1991)适用于水质中哪几种有机磷农药的检测?②

答案：适用于地表水、地下水和工业废水中甲基对硫磷、对硫磷、马拉硫磷、乐果、敌敌畏、敌百虫6种有机磷农药的检测。

3．气相色谱法测定水中有机磷农药时，为什么敌百虫要转化成敌敌畏间接测定?②

答案：因为敌百虫极性大、水溶性强、用三氯甲烷萃取的提取率为零。

4．毛细管柱气相色谱法已验证了12种有机磷农药的分析，试至少举出8种。④

答案：敌敌畏、二嗪农、异稻瘟净、乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷、杀螟松、对硫磷、水胺硫磷、稻丰散、杀扑磷、乙硫磷。

5．为什么气相色谱法测定水中有机磷农药时要用火焰光度检测器测定?②③④

答案：因为火焰光度检测器对含硫磷的有机磷农药具有较高的选择性，当含硫磷的化合物进入燃烧的火焰中时，将发出一定波长的光，用适当的滤光片滤去其他波长的光，然后用光电倍增管将光转变为电信号放大后记录或显示出结果。

参考文献

[1]  水、土中有机磷农药测定的气相色谱法(GB／T14552--2003)．

[2]  水质有机磷农药的测定气相色谱法(GB／T13192—1991)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法。4版。北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：史  箴  申  剑

(五)五氯酚

分类号：W12-4

一、填空题

1．气相色谱法测定水中五氯酚时，用0．1mol/L的碳酸钠溶液反萃取能消除                     和                    的干扰。

答案：有机氯化合物(六六六、滴滴涕等)    多氯联苯类

2．《水质五氯酚的测定气相色谱法》(GB／T 8972—1988)适用于测定水中五氯酚和              。

答案：五氯酚钠

3．采集含有五氯酚的样品时，应在水样中加入               和              ，并贮存于棕色玻璃瓶中，防止五氯酚的分解。

答案：0.1％硫酸(H2SO4)    0.5％硫酸铜(CuSO4)

4．《水质五氯酚的测定气相色谱法》(GB／T 8972—1988)测定水中五氯酚时，实际上是测定其衍生物                  。

答案：五氯苯乙酸酯

二、判断题

1．《水质五氯酚的测定气相色谱法》(GB／T 8972—1988)适用于所有水样中五氯酚的测定。(    )

答案：错误

正确答案为：仅适用于地表水中五氯酚的测定。

2．气相色谱法测定水中五氯酚时，配制任意浓度的五氯苯乙酸酯(PCP-OAC)-正己烷标准溶液均可用于单点外标法定量。(    )

答案：错误

正确答案为：五氯苯乙酸酯(PCP-OAC)—正己烷标准溶液的浓度应与被测样品浓度接近。

3．气相色谱法测定水中五氯酚时，水样应在低温、暗处保存且不能超过24h。(    )

答案：错误

正确答案为：水样应收集在棕色瓶中，每100m1水样加入1ml 10％硫酸溶液和0.5g硫酸铜，于4℃暗处存放且不能超过24h。

三、选择题

1．气相色谱法测定水中五氯酚用           检测器。(    )

A．FPD    B．ECD    C．FID    D．NPD

答案：B

2．《水质五氯酚的测定气相色谱法》(GBFF 8972—1988)使用的填充色谱柱固定相为        ，也可以用DB-5等石英毛细管色谱柱。(    )

A．OV-17  B．QF-1  C．1.5％OV-17+2％QF-1  D．25％OV-17+1.7％QF-1

答案：C

3．气相色谱法测定水中五氯酚时，萃取地表水中的五氯酚用        。(    )

A．氯仿    B．苯    C．正己烷    D．石油醚

答案：C

4．《水质五氯酚的测定气相色谱法》(GB／T 8972—1988)中，涂渍五氯酚测定用色谱柱采

用                  。(    )

A.回流法    B．直接法    C．动态法    D．静态法

答案：A

四、问答题

1．采集含五氯酚的样品时，为什么要用棕色玻璃瓶?

答案：因为五氯酚不稳定，在阳光直接照射下易分解。

2．试述气相色谱法测定水中五氯酚的方法原理。

答案：(1)在酸性条件下，水样中的五氯酚钠转化为五氯酚；

(2)用正己烷萃取，再用0．1mol／L的碳酸钾溶液反萃取，使五氯酚再转化为五氯酚盐进入碱性水溶液，使五氯酚盐与水样中的有机氯化合物(如六六六、滴滴涕等)、多氯联苯类(PCB)分离，消除干扰；

(3)在碱性溶液中加入乙酸酐与五氯酚盐进行乙酰化反应；

(4)最后用正己烷萃取生成的五氯苯乙酸酯，用备有电子捕获检测器的气相色谱仪进行测定。

3．气相色谱法测定水中五氯酚时，水样中存在的有机氯化合物及多氯联苯对五氯酚测定的干扰如何消除?

答案：将正己烷萃取溶液用0．1mol／L的碳酸钾溶液反萃取，五氯酚转化为五氯酚盐进入碱性水溶液，使五氯酚与水样中的有机氯化合物(如六六六、滴滴涕等)、多氯联苯类(PCB)分离，消除其干扰。

参考文献

水质五氯酚的测定气相色谱法(GB／T 8972—1988)．

命题：史  箴

审核：周世厥  史  箴

(六)阿特拉津

分类号：W12-5

一、填空题

1．气相色谱法测定水中阿特拉津时，水样在       ℃冰箱中保存，不能超过      d。

答案：4    7

2．阿特拉津可用           法和           法测定。

答案：气相色谱  液相色谱

3．气相色谱法适用于          水和        水中阿特拉津的测定。

答案：地表  废

4．阿特拉津俗称          或           。

答案：莠去津    园去尽

二、判断题

1．气相色谱法测定水中阿特拉津时，对萃取用分液漏斗的旋塞有特别要求。(    )

答案：正确

2．气相色谱法测定水中阿特拉津时，水样中阿特拉津含量高时，可适当减少取样量。(    )

答案：正确

3．气相色谱法测定水中阿特拉津时，脱除阿特拉津提取液中水分的无水硫酸钠不需要特殊处理。(    )

答案：错误

正确答案为：无水硫酸钠需在300~C温度下加热4h，冷却后装入磨口玻璃瓶中，在干燥器内保存。

4．三氯甲烷和．二氯甲烷均可以用作分析阿特拉津的萃取溶剂。(    )

答案：正确

三、选择题

1．气相色谱法测定水中阿特拉津时，常用           萃取。(    )

A．苯    B．丙酮    C。石油醚    D．三氯甲烷

答案：D

2．气相色谱法测定水中阿特拉津时，常用         作为检测器。(    )

A．NPD    B．FID    C．ECD

答案：A

3．气相色谱法测定水中阿特拉津时，去除阿特拉津提取液中水分常用的干燥剂是           。(   )

A.无水氢氧化钠    B．无水氯化钠    C．无水硫酸钠    D．无水碳酸钠

答案：C

4．气相色谱法测定水中阿特拉津时，阿特拉津标准贮备液用——定容。(    )

A．三氯甲烷    B．二氯甲烷    C．丙酮    D．  甲醇

答案：C

5．气相色谱法测定阿特拉津可选用——毛细管柱分析。(    )

A．极性    B．非极性    C．中等极性

答案：B

四、问答题

1．简述阿特拉津的主要用途。

答案：阿特拉津是一种适用于旱田的广谱除草剂。主要用于防除一年生禾本科杂草和阔叶杂草，对某些多年生杂草也有一定的抑制作用。

2．简述气相色谱法测定水中阿特拉津时，提取阿特拉津的操作步骤。

答案：取200ml水样于500ml分液漏斗中，分3次加入60ml三氯甲烷萃取，每次振摇1min，静置分层后，分离、合并三氯甲烷相，用无水硫酸钠脱水，然后用旋转蒸发器浓缩至5m1，再用K-D浓缩器浓缩至近干，用丙酮定容至1ml后，供气相色谱测定用。

3．写出气相色谱法测定水中阿特拉津时，外标法定量测定水样中阿特拉津的计算公式，并说明各符号的物理意义。

答案：外标法定量测定水样中阿特拉津的计算公式为：

式中：C—水样中阿特拉津的浓度，ml/L；

A—萃取液中阿特拉津的峰高或峰面积；

E—标样中阿特拉津的浓度，ml/L

AE—标样中阿特拉津的峰高或峰面积：

V1—萃取液定溶后的体积，ml；

V2—萃取水样的体积，m1。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法，4版．北京：中国环境科学出版社，2002，

命题：史  箴

审核：史  箴  许行义

(七)挥发性卤代烃

分类号：W12-6

一、填空题

1．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，处理水样的顶空瓶需在恒温水浴埚中平衡     min。①②

答案：40

2．顶空气相色谱法适用于沸点低于        ℃的挥发性卤代烃的测定。②

答案：150

3．挥发性卤代烃中的三卤甲烷主要包括：三氯甲烷、             、             、           等。②

答案：一溴二氯甲烷    二溴一氯甲烷    三溴甲烷

4．吹脱捕集气相色谱法测定水样中挥发性卤代烃时，常用         法进行定量。③

答案：内标

5．吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，用          作检测器。③

答案：FID

6．吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，常用         气或       气吹出水样中的挥发性卤代烃。③

答案：高纯氮  氦

二、判断题

1．饮用水在加氯消毒过程中会产生三氯甲烷。(    )①②

答案：正确

2．用顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，环境水体中常见的有机氯农药(六六六、滴滴涕)和碳氢化合物不会干扰其测定。(    )②

答案：正确

3．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，可用内填10％OV-101／Chromosorb WHP80～100目的玻璃填充柱。(    )②

答案：正确

4．顶空法处理水样中的挥发性卤代烃时，顶空瓶中气液两相的组分分压服从拉乌尔定律。(   )①②

答案：正确

5．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，为保证测定的精密度，每个样品均要进行平行测定。(    )①②

答案：正确

6．地下水氯化比地表水氯化更易生成三氯甲烷。(    )②

答案：错误

正确答案为：地下水氯化比地表水氯化生成三氯甲烷的量少些。

7．处理挥发性卤代烃水样的顶空瓶，用蒸馏水洗净后，于150℃烘4h，置于干燥器中备用。(    )①②

答案：正确

8．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，每批样都必须做平行空白测定。(    )①②

答案：正确

9．气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，卤代烃标准物质必须为色谱纯。(    )①②

答案：正确

10．气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，实验用水需经检验证明其中不含有挥发性卤代烃。(    )①②③

答案：正确

11．气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，为保证测定结果的准确性，在分析过程中应根据仪器的稳定情况确定校准周期。(    )①

答案：正确

12．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，用预热到与顶空瓶中样品温度一致的注射器抽取已平衡好的气样。(    )②

答案：正确

13．吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，吹脱时间和吹脱温度均会对测定产生影响。(    )③

答案：正确

14．气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，抗坏血酸能消除余氯对测定的干扰。(    )③

答案：正确

15．吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，不同的解析温度和时间不会对测定产生影响。(    )③

答案：错误

正确答案为：不同的解析温度和不同的解析时间都会对挥发性有机物的分析结果产生影响。

三、选择题

1．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃用        检测器。(    )①②

A．FPD    B．ECD    C．FID    D．NPD

答案：B

2．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，常用        法定量。(    )①②

A．外标法    B．内标法    C．面积归-化法

答案：A

3．吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，常用的内标物为        。(    )③

A．对溴氟苯    B．苯甲酸    C．酞酸酯    D．硝基化合物

答案：A

四、问答题

1．《水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法》(GB／T17130--1997)规定的挥发性卤代烃包括哪些?①

答案：包括三氯甲烷、四氯化碳、三氯乙烯、四氯乙烯和三溴甲烷。

2．简述挥发性卤代烃的物理化学特性。②

答案：沸点低，易挥发，微溶于水，易溶于醇、苯、醚及石油醚。

3．气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，为什么水样中的余氯会干扰测定?如何消除?①②③

答案：因为在样品运输过程中，水样中的余氯会与水样中的有机物发生反应，生成挥发性氯代烃，使测定结果偏高。在水样中加入相当于所采水样重量0.5％的抗坏血酸，可消除余氯干扰。

4．顶空气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，如何保证顶空法处理样品的精密度?①②

答案：使用标准化的顶空瓶且密封性好，严格控制气—液两相体积比，每个样品平衡温度和平衡时间保持一致，进样量要准确一致。

5．吹脱捕集气相色谱法测定水中挥发性卤代烃时，能测定的挥发性卤代烃主要有哪些?写出至少10种。③

答案：氯丙烯、碘甲烷、1-氯丁烯、氯乙腈、反-1,2-二氯—2—丁烯、五氯乙烷、六氯乙烷、1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1，1-二氯乙烷、2,2-二氯丙烷、顺-1,2-二氯乙烯、三氯甲烷、溴氯甲烷、1，1，1-三氯乙烷、1，1-二氯丙烯、四氯化碳、1,2-二氯乙烷、氯苯、三氯乙烯、1,2-二氯丙烷、溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烯、反-1,3-二氯丙烯、1,2,3-三氯乙烷、1,3-二氯丙烷、四氯化碳、1，2-二溴乙烷、1，1，1,2-四氯乙烯、三溴甲烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3—三氯丙烷、溴苯、1,2-二溴-1-氯丙烷。

参考文献

[1)  水质挥发性卤代烃的测定顶空气相色谱法(GB／T17130—1997)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：岳志孝  史  箴

(八)氯苯类化合物

分类号：W12-7

一、填空题

1．《水质氯苯的测定气相色谱法》(HJ／T74--2001)规定，水中一氯苯用                  溶剂萃取，          检测器测定。①

答案：二硫化碳    氢火焰离子化(FID)

2．《水质1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1，2，4-三氯苯的测定气相色谱法》(GB／T 17131-1997)中，填充柱用80—100目101白色硅烷化担体做载体，以               和          为固定相。②

答案：3％有机皂土    3％DC-200

3．萃取水中氯苯类化合物出现乳化现象时，可采用加浓硫酸或采取          及         等方法进行破乳。①②③

答案：离心    冰冻

二、判断题

1．测定水中一氯苯的二硫化碳萃取气相色谱法选择性较好，未发现干扰物质。(    )①

答案：正确

2．气相色谱法测定氯苯时，萃取溶剂二硫化碳中若含有杂质，需经纯化处理。(    )①

答案：正确

3．气相色谱法测定氯苯时，氯苯标准工作液需临用现配。(    )①

答案：正确

4．氯苯在水中较稳定，所以采集后的水样可以长时间保存。(    )①②

答案：错误

正确答案为：氯苯在水中不很稳定，应在低温2—5℃冰箱中保存，不得超过7d。

5．气相色谱法测定水中氯苯类化合物时，为检验氯苯类化合物可能存在的干扰，可采用两根极性不同的色谱柱进行分离鉴定。(    )①②

答案：正确

6．用气相色谱法测定氯苯类化合物时，六六六、滴滴涕和PCB等有机氯化合物在色谱柱上的保留时间与氯苯类化合物不同，而不会干扰氯苯类的测定。(    )①②

答案：正确

7．气相色谱法测定氯苯类化合物时，所有氯苯类化合物最好都用ECD检测器测定。(    )①②③

答案：错误

正确答案为：测定一氯苯用FID检测器。

8．气相色谱法测定氯苯类化合物时，若水样中氯苯含量较高，萃取后可以不浓缩直接上机测定。(    )①②③

答案：正确

9．气相色谱法测定水中氯苯类化合物时，萃取液中的水分会影响色谱柱效能，需脱水。

(    )①②③

答案：正确

10．地表水中氯苯类化合物含量低，可将萃取液浓缩，以降低方法的检出限。(    )

①②③

答案：正确

三、选择题

1．提取水样中氯苯类化合物常用的萃取剂是              。(    )②③

A．三氯甲烷    B．苯    C．正己烷    D．石油醚

答案：D

2．《水质1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定气相色谱法》(GB／T 17131-1997)规定用                 检测器测定。(    )②③

A．氢火焰    B．电子捕获    C．火焰光度计

答案：B

3．气相色谱法测定水中氯苯类化合物的方法规定，用石油醚提取水中氯苯类化合物，为消除氯苯提取液的乳化现象，可加入             浓硫酸。(    )②③

A．1ml  B．0.5m1  C．3～5滴

答案：C

4．气相色谱法测定水中的氯苯类化合物时，为去除氯苯类化合物提取液中的水分，常用的干燥剂

是             。(    )①②③

A．无水氯化钠    B．无水硫酸钠    C．无水氢氧化钠    D．无水碳酸钠

答案：B

5．用石油醚萃取气相色谱法测定水中的氯苯类化合物，净化氯苯类提取液常用          。(    )①②③

A．硝酸    B．浓硫酸    C．盐酸

答案：B

四、问答题

1．为何一氯苯不用电子捕获检测器(ECD)，而用氢火焰检测器(FID)检测?①

答案：虽然一氯苯为含氯有机物，但含氯离子少，其在电子捕获检测器上的灵敏度并不高，所以可以用氢火焰检测器(FID)检测。

2．试述萃取氯苯用二硫化碳的纯化方法和过程。①

答案：在500ml分液漏斗中加入200ml二硫化碳，加入1∶100甲醛—硫酸溶液20ml，多次萃取直至硫酸层无色为止，向净化后的二硫化碳中加入2％的硫酸钠溶液20m1洗至中性，二硫化碳用无水硫酸钠干燥，重蒸后备用。

3．简述石油醚萃取水样中氯苯类化合物的过程。②③

答案：取250ml水样，置于500ml分液漏斗中，加入5～7g氯化钠，溶解后加入20ml石油醚，摇动萃取约10min，注意放气，静置分层，放出水相，萃取液供净化用。上述过程再重复一次，合并有机相。

4．简述氯苯类—石油醚萃取液净化过程。②③

答案：在萃取液中加入242.5m1浓硫酸，开始轻摇，不断放气。静置分层，放出硫酸相。反复多次上述过程，至硫酸相清澈为止。加入2％硫酸钠溶液25m1，振摇洗涤萃取液中残存硫酸，静置分层，放出水相。石油醚萃取液经无水硫酸钠脱水后，供色谱分析。

五、计算题

分析某废水中间-二氯苯组分，取水样500m1用有机溶剂萃取，最后定容到25.0ml，进样5μl，测得样品峰高75.0mm，标准组分峰高69.0mm，标准液浓度20.0mg／L，

计算水中被测组分间-二氯苯的浓度。②③

答案：已知试样峰高75．0mm，标准组分峰高69.0mm，标准液浓度20.0mg／L，富集倍数为500ml／25.0m1=20.0

参考文献

[1]  水质氯苯的测定气相色谱法(HJ／T74--2001)．

[2]  水质1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2,4-三氯苯的测定气相色谱法(GB／T17131—1997)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：史  箴  岳志孝

(九)硝基苯类化合物

分类号：W12-8

一、填空题

1．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T4919—1985)适用于                      和               中硝基化合物的测定。①

答案：梯恩梯生产废水    排放废水

2．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)能检测          、          和                及其异构体等硝基化合物。①

答案：一硝基甲苯    二硝基甲苯    三硝基甲苯

3．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)中，萃取水中硝基化合物所用的萃取剂有             、     和                    。①

答案：乙酸乙酯    苯    二硫化碳-二氯甲烷

4．《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904-1992)规定，定量检测硝基苯类化合物的内标物为            ，即1,5-DNN。②

答案：1,5-二硝基萘

二、判断题

1．三硝基苯甲酸溶于二硫化碳-二氯甲烷混合溶剂。(    )①

答案：错误

正确答案为：三硝基苯甲酸不溶于二硫化碳—二氯甲烷混合溶剂。

2．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)中规定，保存总硝基化合物水样时用硫酸调节pH至3以下。(    )①

答案：正确

3．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)中规定，若在24h内完成分析，测定总硝基化合物水样可以不加保护剂。(    )①

答案：正确

4．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)可以直接测定出水中总硝基化合物的含量。(    )①

答案：错误

正确答案为：通过分别检测水中各硝基化合物分量，加和而得总量。

5．梯恩梯学名为三硝基甲苯。(    )②

答案：正确

6．根据《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904--1992)，梯恩梯标准溶液可长时间保存。(    )②

答案：错误

正确答案为：梯恩梯标准溶液在2～5℃冰箱内保存，有效期为1个月。

7．《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904--1992)规定，对于弹药装药工业废水，需过滤后再萃取其硝基化合物。(    )②

答案：正确

8．根据《水质  硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定  气相色谱法》(GB仃13194—1991)，测定含杂质成分复杂的工业废水中的一硝基化合物时，可用蒸馏-萃取法预处理水样。(    )③④

答案：正确

9．根据《水质  硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定  气相色谱法》(GB／T13194—1991)，硝基苯类化合物的苯萃取液在4℃下可保存10d。(    )③④

答案：错误

正确答案为：硝基苯类化合物的苯萃取液在4℃下可保存40d。

10．气相色谱法测定硝基苯类化合物，可采用外标法进行定量。(    )①②③④

答案：正确

三、选择题

1．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)规定，用             检测器测定硝基化合物。(    )①

A．FPD    B．FID    C．ECD    D．NPD

答案：B

2．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)规定，水中硝基化合物的浓度在1—10ms几时，取水样——m1分析。(    )①

A．  100    B．200    C．300    D．400

答案：B

3．《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)规定，分离硝基化合物

用               色谱柱。(    )①

A．QP-1    B．FFAP  C．PEG-20M  D．SE-30

答案：D

4．《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904--1992)规定，分离硝基苯类化合物所用色谱柱的固定液为             。(    )②

A．5％OV-17    B．5％DEGS    C．3％QF-1    D。5％SE-30

答案：C

5．根据《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904—1992)，测定梯恩梯的水样在           ℃低温下避光保存。(    )②

A．2～5    B．0    C．0～5    D．0—7

答案：A

6．《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904--1992)规定，测定梯恩梯的水样在低温下存放时间不能超过       d。(    )②

A．  10    B．2    C．5    D．7

答案：C

7．测定硝基苯类的水样用            瓶采集。(    )②③

A．玻璃    B．棕色玻璃    C．硬质棕色玻璃

答案：C

8．气相色谱法测定硝基苯类化合物常用            检测器。(    )②③④

A．FPD    B．NPD    C．ECD

答案：C

9．污染源监测时，测定硝基苯类化合物的水样应在               排口采集。(    )②③④

A．单位总  B．车间

答案：A

四、问答题

1．根据《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T 4919—1985)，废水样中存在的三硝基苯甲酸对三硝基苯测定是否有干扰?为什么?应如何消除?①

答案：当废水中三硝基苯甲酸和三硝基苯共存时，  由于三硝基苯甲酸在加热反应时脱羧，和三硝基苯在同一位置出峰，不能分离，会干扰三硝基苯测定。改用二硫化碳-二氯甲烷混合萃取剂，只有三硝基苯被萃取，即可避免三硝基苯甲酸的干扰。

2．根据《工业废水总硝基化合物的测定气相色谱法》(GB／T4919—1985)进行测定时，如何测定水样中的三硝基苯甲酸?①

答案：(1)根据水样中硝基化合物的含量取适量水样，加乙酸乙酯萃取3次，苯萃取一次，合并萃取液，在60～70℃水浴上吹干，加硝基甲烷溶剂1m1，至完全溶解，用气相色谱仪器测定三硝基苯甲酸和三硝基甲苯总量A1；

(2)另取一份水样，用二硫化碳-二氯甲烷混合溶剂萃取三硝基甲苯，用气相色谱仪器测定A2；

(3)A1与A2之差就是水样中三硝基苯甲酸的含量。

3．简述用《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904—1992)测定地恩梯时，地恩梯内标校正曲线的绘制过程。②

答案：用地恩梯标准贮备液配制成线性范围内的系列标准溶液，定量加入内标物1，5-二硝基萘(其量不能超过它的线性范围)于系列标准溶液中，按样品测定程序萃取，定量注入色谱仪测定。以被测物与内标物峰面积(或峰高)之比为纵坐标，地恩梯标准浓度为横坐标，绘制其内标曲线。

4．《水质梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定气相色谱法》(GB／T13904—1992)中，用外标法定量检测黑索金的计算公式为：，说明公式中各符号的物理意义。②

答案：式中：X—水样中黑索金的浓度，mg／L；

E—标准水样中黑索金的浓度，mg／L；

A1—水样中黑索金的峰面积，cm2；

AE—标准水样中黑索金的峰面积，cm2；

K—水样稀释倍数。

5．用气相色谱法测定水中硝基苯类时，水中共存的有机氯农药(六六六、滴滴涕)、卤代烃、氯苯类等在电子捕获检测器上有响应，但不干扰硝基化合物的检测，为什么?②③④

答案：因为在方法规定的色谱条件下(柱温160℃)，水中共存的有机氯农药(六六六、滴滴涕)、卤代烃和氯苯类等在电子捕获检测器上虽有响应，但因保留时间与待测组分不同，所以不会于扰硝基化合物的定性、定量检测。

6．为什么测定硝基化合物的水样要求在低温下避光保存?①②③④

答案：因为水中的硝基化合物不稳定，一硝基化合物易挥发，硝基氯苯、2,4-硝基甲苯、2,6-硝基甲苯、2,5-硝基甲苯等化学性质不稳定，见光易变化，所以水样要在低温下避光保存。

参考文献

[1]  工业废水总硝基化合物的测定  气相色谱法(GB／T4919—1985)．

[2]  水质  梯恩梯、黑索金、地恩梯的测定  气相色谱法(GB／T13904—1992)．

[3]  水质  硝基苯、硝基甲苯、硝基氯苯、二硝基甲苯的测定  气相色谱法(GB／T13194  1991)．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：史  箴  徐晓力

(十)吡啶

分类号：W12-9

一、填空题

1．气相色谱法测定水中吡啶，顶空法处理含吡啶水样时，样品应在    ℃水浴中加热     min。

答案：70    30

2．分析吡啶的水样置玻璃磨口瓶中在2～5℃冰箱中保存，最长保存时间为         h。

答案：48

二、判断题

1．《水质吡啶的测定气相色谱法》(GB／T 14672—1993)适用于废水中吡啶的测定。(    )

答案：正确

2．采集吡啶样品的玻璃瓶，采集前应该先用水样荡洗2～3次。(    )

答案：正确

3．测定吡啶的水样，采集时应盛满采样瓶、赶尽气泡、不留空间、塞紧瓶塞。(    )

答案：正确

4．测定吡啶的水样采集后，采样瓶瓶口应用橡皮塞或木塞塞紧。(    )

答案：错误

正确答案为：橡皮塞或木塞会污染测吡啶的水样。

5．气相色谱法测定水中吡啶，用顶空法制备吡啶样品时，水浴温度与平衡时间不会对分析结果产生影响。(    )

答案：错误

正确答案为：水浴温度与平衡时间会对分析结果产生影响。

6．《水质吡啶的测定气相色谱法》(GB／T14672—1993)中规定，可用单点外标法进行定量测定，试样的进样体积可以与标准样品略有不同，但标准样品的响应值应与样品的响应值接近。(    )

答案：错误

正确答案为：试样的进样体积应与标准样品一致。

三、选择题

《水质吡啶的测定气相色谱法》(GB／T 14672—1993)中规定，测定吡啶用      检测器。(    )

A．FPD    B．FID    C．ECD    D．DPD

答案：B

四、问答题

1．气相色谱法测定水中吡啶时，如何除去低沸点杂质对测定的干扰?

答案：废水中存在低沸点杂质时，可先将试样在室温下以0.5L／min的速度通氮气30min，即可消除其干扰。

2．气相色谱仪处于稳定状态、重现性良好时才能用于吡啶的分析，如何评价气相色谱仪处于稳定状态?

答案；同一个样品连续进样两次，其峰面积或峰高相对偏差不大于5％，即可认为仪器处于稳定状态。

参考文献

水质吡啶的测定气相色谱法(GB／T14672—1993)．

命题：史  箴

审核：许行义  史  箴

(十一)丙烯醛、丙烯腈

分类号：W12—10

一、填空题

1．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)规定丙烯腈的色谱柱为           ，验证柱为              。①

答案：GDX-502    GDX—102

2．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)规定，测定丙烯腈水样的最长保留时间不能超过      h。①

答案：24

3．气相色谱法测定水中丙烯腈时，丙烯腈标准溶液用                          作溶剂。①②

答案：不含丙烯腈的二次蒸馏水

4．气相色谱法测定水中丙烯腈时，丙烯腈标准贮备液和中间液的保存条件是：于            ℃，并             。①

答案：2～5    避光储存

5．吹脱捕集—气相色谱法测定水样中的丙烯腈和丙烯醛时，常用          法定量。②

答案：内标

6．吹脱捕集-气相色谱法测定水样中丙烯醛时，使用            气或        气能很好地吹出水样中的丙烯醛。②

答案：高纯氮    氩

二、判断题

1．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)适用于地表水和废水中丙烯腈的测定。(    )①

答案：错误

正确答案为：适用于废水中丙烯腈的测定。

2．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)规定，定性的保留时间窗口宽度以当天测定标样的实际保留时间变化为基准。(    )①

答案：正确

3．气相色谱法测定水中丙烯腈时，丙烯腈标准工作液要现用现配。(    )①

答案：正确

4．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HMT 73—2001)规定，采用单点外标法定量测定丙烯腈，标准溶液的进样体积与试样的进样体积应相同。(    )①

答案：正确

5．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)规定，丙烯腈标准溶液的响应值应与试样的响应值接近。(    )①

答案：正确

6．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)规定，依据气相色谱仪的稳定情况，确定用丙烯腈标准溶液校准色谱仪的频次。(    )①

答案：正确

7．气相色谱法测定时，判定水样中是否含有丙烯腈，用保留值来确定。(    )①②

答案：正确

8．气相色谱法检测丙烯腈用ECD检测器。(    )①②

答案：错误

正确答案为：检测丙烯腈用FID检测器。

9．吹脱捕集—气相色谱法测定丙烯醛时，不同的吹脱时间和吹脱温度不会对测定结果产生影响。(    )②

答案：错误

正确答案为：不同的吹脱时间和吹脱温度会对丙烯醛的测定产生影响。

10．吹脱捕集-气相色谱法测定挥发性有机物时，抗坏血酸能消除余氯对测定的干扰。(    )②

答案：正确

11．吹脱捕集-气相色谱法测定丙烯醛时，不同的解析温度和时间会对测定产生影响。(    )②

答案：正确

三、问答题

1．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)测定丙烯腈时，为什么要用不同极性的色谱柱验证丙烯腈的测定结果?①

答案：因为丙烯腈的水溶性很好，《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)采用直接进样的方法测定水样中丙烯腈的含量，能同时溶于水的甲醇、乙醇和丙酮等都有可能因色谱柱的分离效果不好而产生干扰，所以需采用另一根不同极性的色谱柱进行分离鉴定，以保证测定结果的准确性。

2．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T73--2001)推荐的色谱温度是多少?①

答案：柱温：140℃；汽化室和检测器温度：180℃。

3．《水质丙烯腈的测定气相色谱法》(HJ／T 73—2001)规定的丙烯腈定量方法是什么?①

答案：采用单点外标法定量。

参考文献

[1]  水质丙烯腈的测定气相色谱法(HJ／T 73—2001)，

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：吴诗剑  史  箴

(十二)有机汞

分类号：W12-11

一、填空题

1．《水质烷基汞的测定气相色谱法》(GB／T14204—1993)中，测定的烷基汞包括                  和              。①

答案：甲基汞    乙基汞

2．根据《水质烷基汞的测定气相色谱法》(GB／T14204—1993)，测定烷基汞的过程中，实验室使用的         、         和         任何一种物品更换时，都必须做一次全程序空白。①

答案：试剂    巯基棉    玻璃器皿

3．《环境甲基汞的测定气相色谱法》(GB／T17132—1997)规定，用           和         两次富集水样中的甲基汞。②

答案：巯基纱布    巯基棉

4．《环境甲基汞的测定气相色谱法》(GB／T 17132—1997)适用于水和废水、沉积物、    、        和人尿中甲基汞的测定。②

答案：鱼体    人体头发

二、判断题

1．气相色谱法测定烷基汞时，如果水样中含有有机硫化物(硫醇、硫醚、噻吩)，容易干扰烷基汞的测定。(    )①

答案：正确

2．有机硫化合物对烷基汞测定的干扰主要是对色谱柱的影响。有机硫化合物不能从色谱柱中流出，积存在柱内，使色谱柱分离效率下降。(    )①

答案：正确

3．气相色谱法测定烷基汞中，检测时，可用两根不同极性的色谱柱分析，来确定色谱峰中有无干扰峰。(    )①②

答案：正确

4．气相色谱法测定水中烷基汞时，实验室应做全程序空白，以证明使用的玻璃器皿和试剂的干扰都在控制之下。(    )①②

答案：正确

5．气相色谱法测定水中烷基汞时，巯基棉易分解，应置于棕色干燥器中避光保存。(    )①②

答案：正确

6．气相色谱法测定水中烷基汞时，为尽快烘干巯基棉，烘箱温度不得低于70℃。(    )①②

答案：错误

正确答案为：气相色谱法测定烷基汞所用巯基棉应在35～37~C烘箱内烘干。

7．气相色谱法测定水中烷基汞，用于富集烷基汞的巯基棉其回收率必须大于70％才能使用。(    )①②

答案：错误

正确答案为：用于烷基汞富集的巯基棉其回收率必须大于85％才能使用。

8．气相色谱法测定水中烷基汞时，洗脱液中的烷基汞可用苯或甲苯萃取。(    )①②

答案：正确

9．根据《环境甲基汞的测定气相色谱法》(GB／T 17132—1997)，测定甲基汞的水样在低温(4℃)、酸性(pH=3)条件下，可短时间保存，但不能超过12h。(    )②

答案：正确

三、选择题

1．气相色谱法测定烷基汞用        检测器。(    )①②

A．NPD    B．FID    C．ECD

答案：C

2．气相色谱法测定烷基汞时，消除干扰物质对色谱柱的影响，主要是定期向色谱柱内注入                           。(    )①②

A．饱和二氯化汞溶液    B．饱和氯化钾溶液

C．饱和氯化钠溶液    D．二氯化汞苯饱和溶液

答案：D

3．气相色谱法测定烷基汞时，水样中的烷基汞用             富集。(    )①②

A．玻璃棉    B．脱脂棉    C．巯基棉

答案：C

四、问答题

1．简述《水质烷基汞的测定气相色谱法》(GB／T 14204—1993)测定地表水和污水中烷基汞的方法原理。①

答案：用巯基棉富集水中的烷基汞，用盐酸氯化钠溶液解析，然后用甲苯萃取，用带电子捕获检测器的气相色谱仪测定。

2．气相色谱法测定烷基汞时，如何判定检测烷基汞的色谱柱已被污染?①②

答案：当色谱峰出现拖尾，烷基汞保留时间值(RT)出现较大变化时，说明色谱柱已被污染。此时注入10μl柱处理液(饱和二氯化汞-苯溶液)，2h后可消除干扰。或完成一天的测定后，注入50～100μl柱处理液，保持柱温过夜，也可消除干扰。

参考文献

[1]  水质烷基汞的测定气相色谱法(GB／T14204--1993)．

[2]  环境甲基汞的测定气相色谱法(GB／T17132—1997)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

命题：史  箴

审核：史  箴  徐晓力

(十三)挥发性有机化合物

分类号：W12—12

一、填空题

1．挥发性有机物指常温常压下能够挥发或气态的有机物，世界卫生组织(WHO，1989)定义熔点低于室温、沸点在             ℃之间的有机物为挥发性有机物，英文Volatile  Organic Compounds，简写为VOCs。

答案：50～260

2．分析水样中的挥发性有机物通常采用的辅助进样方法有：            法和          法。

答案：吹脱捕集  顶空

3．采集VOCs水样时，应加        保存，使水样pH值        。

答案：盐酸    ＜2

二、判断题

1．采集分析挥发性有机物的水样时，水样应充满容器、不留空间和气泡，并加盖密封。

答案：正确

2．分析挥发性有机物的水样应置于4℃旦无有机气体干扰的区域保存，最好在14d内分析。

答案：正确

3．分析水中挥发性有机物的采样瓶是棕色磨口瓶。

答案：错误

正确答案为：分析挥发性有机物的采样瓶是一种带有PTFE(聚四氟乙烯)垫片的棕色螺口玻璃瓶。

4．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，挥发性有机物用标准曲线定量计算。

答案：正确

5．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，吹脱时间的长短对挥发性有机物的分析无影响。

答案：错误

正确答案为：吹脱时间的长短对挥发性有机物的分析有影响。

6．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，分析废水中的挥发性有机物一般用5ml吹脱管。

答案：正确

7．吹脱捕集-气相色谱法测定水中挥发性有机物时，不同的解析温度和不同的解析时间都会对挥发性有机物分析结果产生影响。

答案：正确

8．吹脱捕集-气相色谱法测定水中挥发性有机物时，二次蒸馏水在使用前用高纯氮气吹10min，验证无挥发性有机物干扰后方可使用。

答案：正确

三、选择题

1．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物可以选用         通用型检测器。(    )

A．FPD    B．FID    C．ECD

答案：B

2．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，吹脱水样用        或         。(    )

A．氮气，空气  B．氮气，氩气  C．高纯氮气，高纯氦气  D．氩气，空气

答案：C

3．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，水样中的余氯对测定产生干扰，用          除去。(    )

A．氯化钠    B．抗坏血酸    C．碳酸钠    D．硼酸钠

答案：B

4．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，常用的内标物为             。(    )

A．对溴氟苯    B．苯甲酸    C．酞酸酯    D．硝基化合物

答案：A

四、问答题

1．试述吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物的优点。

答案：与其他水样预处理方法相比较，吹脱捕集法具有样品用量少、组分损失小、检测限低、无溶剂污染、操作快捷方便的特点。

2．吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物时，为什么要采用程序升温?

答案：水中的挥发性有机物成分复杂，多达50几种，其沸点范围较宽，如在同一柱温下分离，个别组分分离不好，出峰时间也会很长。若采用程序升温，在保证分离度的条件下能大大缩短出峰时间。

3．吹脱捕集-气相色谱法测定水中挥发性有机物时，常用的挥发性有机物捕集管填料有哪些?

答案：聚2,6-苯基对苯醚(Tenax)，硅胶(Silica Gel)，椰壳炭(Charcoal)。

4．吹脱捕集-气相色谱法测定水中挥发性有机物时，吹脱捕集、解析挥发性有机物需控制的条件主要有哪些?

答案：吹脱时间、捕集温度、解析温度、解析时间、烘烤时间、烘烤温度、吹脱气体纯度和吹脱气体流量。

5．试述吹脱捕集—气相色谱法测定水中挥发性有机物的原理。

答案：通过吹脱管用氮气(或氦气)将水样中的挥发性有机物连续吹出来，通过气流带入并吸附于捕集管中，待水样中的挥发性有机物全部吹脱出来，停止对水样的吹脱并迅速加热捕集管，将捕集管中的挥发性有机物热脱附出来。进入气相色谱仪。气相色谱仪采用在线冷柱头进样，使热脱附的挥发性有机物冷凝浓缩，然后快速加热进样。

6．试述采集挥发性有机物水样的要点。

答案：用水样荡洗样品瓶3次，将水样沿瓶壁缓缓注入采样瓶中，滴加盐酸使水样pH＜2；水样应溢出不留顶上空间和气泡，然后用PTFE盖密封，注意FIFE面朝下。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：王玲玲  史  箴

(十四)三氯乙醛

分类号：W12-13

一、填空题

1．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，水样用           或         调至中性。

答案：20％硫酸  碳酸钠

2．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，萃取时加入氯化钠的目的是         。

答案：防止乳化

3．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，定量计算三氯乙醛可以采用            法和           法。

答案：标准曲线    单点外标

二、判断题

1．三氯乙醛在水中以其水合物-水合三氯乙醛存在。(    )

答案：正确

2．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，水合三氯乙醛标准贮备液需低温保存。(    )

答案：正确

3．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，水样采集后应立即将pH调为7，在低温(4℃)下保存。(    )

答案：正确

4．三氯乙醛主要存在于城市生活污水中。(    )

答案：错误

正确答案为：三氯乙醛主要存在于农药厂排放的废水中。

5．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，水合三氯乙醛的石油醚—乙醚溶液可在冰箱中贮存两周以上。(    )

答案：正确

6．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，萃取三氯乙醛的石油醚—乙醚混合溶液体积比为1∶1。  (    )

答案：错误

正确答案为：石油醚-乙醚混合液按2∶1体积比混匀。

三、选择题

1．气相色谱法适用于               中三氯乙醛的测定。(    )

A．地表水和废水    B．地表水    C．废水    D．地下水

答案：A

2．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，萃取所用的萃取剂是                 。(    )

A．石油醚    B．乙醚    C．石油醚—乙醚    D．丙酮

答案：C

3．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，去除三氯乙醛提取液中的水分常用的试剂是           。(    )

A．无水氯化钠    B．无水硫酸钠    C．无水氢氧化钠    D．无水碳酸钠

答案：B

4．测定三氯乙醛的水样用         采集。(    )

A．玻璃瓶  B．塑料瓶

答案：A

四、问答题

1．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，为什么选用电子捕获检测器?

答案：因为三氯乙醛具有强电负性，用电子捕获检测器检测灵敏度高、选择性好。

2．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，水样先用石油醚萃取的目的是什么?

答案：去除一些高沸点有机物和含氯有机物的干扰。

3．气相色谱法测定水中三氯乙醛时，为什么计算水中三氯乙醛含量时要考虑萃取率?

答案：因为三氯乙醛溶于水，萃取过程中损失较大，若不考虑萃取效率可能会影响三氯乙醛测定的准确度。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：史  箴

审核：史  箴  许行义

(十五)元素磷

分类号：W12-14

一、填空题

1．气相色谱法测定元素磷，水样的萃取必须在          完成。准确移取待测水样20ml于分液漏斗中，加入10.0ml     ，密塞，适当用力振摇分液漏斗5min，静置5～10min，分层后弃去       。

答案：采样现场  甲苯  水相

2．气相色谱法测定元素磷，当水样中元素磷浓度低于      mg／L时，可增加水样采样体积，改变水样与萃取剂的         ，直至取样量达           m1。

答案：0.001  比例  250

二、判断题

1．水样中的无机物、常见的有机磷农药(乐果、甲基对硫磷、马拉硫磷等)对元素磷的测定都有一定的干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：它们不干扰元素磷的测定。

2．气相色谱法测定元素磷适用于黄磷生产企业排放的工业废水及受元素磷污染的地表水中元素磷的测定。(    )

答案：正确

三、选择题

1．若水样悬浮物较多，萃取剂与水相分层不清时，可加入少量             加速分层。(    )

A．无水硫酸钠    B．无水乙醇    C．浓硫酸

答案：B

2．气相色谱法测定元素磷的方法检出浓度为0.25μg/L(萃取时相比为2∶1)。当水样与萃取剂相比达到25∶1时，检出浓度为        μg／L。(    )

A．0.002    B．0.02    C．0.2

答案：B

四、问答题

1．简述气相色谱法测定水中元素磷的原理。

答案：以甲苯为萃取剂，萃取水样中的元素磷。萃取液中的元素磷经色谱柱分离后，在火焰光度检测器(FPD)中被氧化燃烧生成磷的氧化物，然后被富氢火焰的H还原为碎片PHO*(即激发态的PHO碎片)。被火焰高温激发的碎片PHO*释放出特征光谱的能量，其最大检测波长为526nm。测量发射光谱强度，从而检测出元素磷的含量。

2．气相色谱法测定元素磷时，样品萃取过程中为什么不可以过于剧烈振摇?

答案：样品萃取过程中不可过于剧烈振摇是为了避免元素磷被空气中的氧气氧化，而使测定结果偏低。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘端阳

审核：池  靖

第十三节  液相色谱法

(一)基础知识

分类号：W13-0

一、填空题

1．高效液相色谱紫外检测器属于       型检测器，只适用于检测那些        的物质。

答案：选择    能吸收紫外光

2．高效液相色谱进样系统包括         和       两个步骤。

答案：取样  进样

二、判断题

1．色谱柱的分离度表示在一定的分离条件下两个组分在某个色谱柱上分离的好坏。(    )

答案：正确

2．高效液相色谱保护柱起到保护、延长柱寿命的作用。(    )

答案：正确

3．高效液相色谱梯度洗脱中的低压梯度又称内梯度，高压梯度又称外梯度。(    )

答案：错误

正确答案为：低压梯度又称外梯度，高压梯度又称内梯度。

4．在正相键合液相色谱法中，固定相是极性的，流动相是非极性溶剂。(    )

答案：正确

5．在正相键合液相色谱法中，流动相极性变小，色谱保留时间延长。(    )

答案：正确

6．在正相键合液相色谱法中，键合固定相的极性大于流动相的极性，适用于分离脂溶性或水溶性的极性和强极性化合物。(    )

答案：正确

三、选择题

1．液相色谱法测定中，物质在正相色谱柱中的洗脱顺序是             。(    )

A．正己烷、正己醇、苯  B．正己烷、苯、正己醇  C．正己醇、正己烷、苯

答案：B

2．液相色谱法测定多环芳烃时，最好选用              。(    )

A.电导检测器    B．荧光检测器    C．示差折射检测器

答案：B

3．液相色谱法测定中，反相色谱法常用的流动相有         。(    )

A．甲醇    B．环己烷    C．正己烷

答案：A

4．                      适用于分离非极性、极性或离子型化合物。(    )

A．反相键合液相色谱法    B．正相键合液相色谱法    C．离子对色谱法

答案：A

5．当比较液相色谱检测器的性能时，常使用敏感度这一指标。敏感度即指信号与噪声的比值(信噪比)等于       时，在单位时间内进入检测器的样品的浓度或质量。(    )

A．  1    B．2    C．2.5    D．3

答案：B

6．以下4种常用液相色谱检测器中，不属于选择性检测器的是                   。(    )

A．紫外吸收检测器    B．荧光检测器

C．电导检测器    D．折光指数检测器

答案：D

四、问答题

1．环境监测分析中常应用高效液相色谱法，试简述高效液相色谱法的特点。

答案：分离效能高、选择性高、检测灵敏度高及分析速度快。

2．高效液相色谱法适用于哪些有机化合物的分析?请说出至少5类用HPLC分析有机污染物的名称。

答案：高效液相色谱法可分析低分子量、低沸点样品，也适用于沸点高、热稳定性差、分子量大、水溶性有机物的分析，包括有机农药、多环芳烃、多氯联苯、邻苯二甲酸酯类、酚类、联苯胺类、阴离子和非离子表面活性剂等。

五、计算题

液相色谱法测定中，一根长色谱柱上组分1和组分2的峰底宽度分别为1.5mm、1.6mm，测得两峰尖间距为2.48mm，问该色谱柱的分离度为多少?

答案：

参考文献

[1] 环境监测专业知识题库(内部资料)．江苏：江苏省环境监测中心，2002．

[2]  于世林．高效液相色谱方法及应用．北京：化学工业出版社，2000．

[3]  《环境监测技术基本理论试题集》编写组．环境监测技术基本理论试题集．北京：中国环境科

学出版社，2002．

命题：刘  鸣

审核：赵淑莉  谢  争  彭华

(二)酚类化合物

分类号：W13-1

一、填空题

1．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，使用的检测器为              ，检测波长为     nm。

答案：紫外检测器  280(或290)

2．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，常用的色谱分析柱为                       ，流动相为                           。

答案：十八烷基硅烷键合硅胶(ODS)    乙腈和水(含1％乙酸)混合溶剂

3．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，  富集样品常用的吸附树脂为         。

答案：GDX-502

二、判断题

1．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，对于含油量较高的工业废水，可预先用环己烷萃取去除干扰。(    )

答案：错误

正确答案为：对于含油量较高的工业废水，可预先用正己烷萃取去除干扰。

2．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，为去除有机酸，先用碳酸氢钠水溶液淋洗树脂。(    )

答案：正确

3．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，应将水样采集于玻璃瓶中，并装满。(    )

答案：错误

正确答案为：应将水样采集于棕色具塞硬质玻璃瓶中，并装满。

4．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，若水中有残留氯存在，在每升水中加入80mg硫代硫酸钠，摇匀，即可消除。(    )

答案：正确

5．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，新买的吸附树脂使用前无需纯化。(    )

答案：错误

正确答案为：新买的吸附树脂使用前应进行纯化。

6．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，水样必须在14d内用树脂吸附。(    )

答案：错误

正确答案为：水样必须在7d内用树脂吸附。

三、选择题

1．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，水样经树脂吸附后，应在    d内进行分析。(    )

A．7    B．14    C．40

答案：C

2．高效液相色谱法分析水中酚类化合物，用层析柱富集水样时，应控制其流速为    ml／min。(    )

A．  1    B．4    C．  8

答案：B

3．高效液相色谱法分析水中酚类化合物，水样淋洗时，应选                  为淋洗液。(    )

A．碳酸氢钠溶液    B．碳酸钠溶液    C．甲醇

答案：A

4．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，从层析柱上洗脱时，可选         为洗脱液。(    )

A．碳氢酸钠    B．甲醇    C．乙腈

答案：C

5．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，样品在富集之前，应选       试剂以控制pH为2。(    )

A．盐酸  B．硝酸  C．硫酸

答案：A

6．高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，定量分析方法为          。(    )

A．内标法    B．外标法    C．面积归一法

答案：B

四、问答题

1．简述高效液相色谱法分析水中酚类化合物的原理。

答案：在酸性(pH=2)条件下，用GDX-2树脂吸附水中的酚类化合物，用碳酸氢钠水溶液淋洗树脂，去除有机酸，然后用乙腈洗脱、定容，液相色谱法分离测定。

2．简述高效液相色谱法分析水中酚类化合物时，应如何选择洗脱溶剂。

答案：乙醚、二氯甲烷、二硫化碳和丙酮等都是使用较普遍的洗脱剂，但使用上述溶剂洗脱时，必须先浓缩至干，再用甲醇或乙腈定容后才能测定。由于酚易挥发，在浓缩蒸干过程中损失较大。选择乙腈为洗脱剂，洗脱定容后直接测定，干扰少，回收率较高。

五、计算题

用液相色谱法分析水中酚类化合物，取水样1 000m1，用6mol／L盐酸调至pH=2，然后水样流经层析柱富集，10m1碳酸氢钠分两次淋洗，乙腈洗脱，并定容至5.0ml，进样量为10μl时，检测到苯酚为2.2ng，试计算水中苯酚浓度。

答案：

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘  鸣

审核：赵淑莉  黄  文

(三)苯胺类化合物

分类号：W13-2

一、填空题

1．高效液相色谱仪分析水中各种苯胺类化合物时，其检测器为          。

答案：紫外检测器

2．用高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物时，使用的色谱柱填料为       (缩写符号)，

即                          (中文名称)。

答案：ODS    十八烷基硅烷键合硅胶

3．苯胺类化合物微溶于水，易溶于       、      及         。

答案：乙醇    乙醚    丙酮

二、判断题

1．水中苯胺类化合物易于降解，应贮存于塑料瓶中，尽快分析。(    )

答案：错误

正确答案为：应贮存于棕色玻璃瓶中，尽快分析。

2．液相色谱法测定水中苯胺类化合物时，苯胺类标准溶液应现用现配，2—5℃避光贮存。(    )

答案：正确

3．液相色谱法测定水中苯胺类化合物时，含苯胺类化合物萃取液应浓缩至近干后，再用甲醇定容，由液相色谱分析，其回收率不会受影响。(    )

答案：错误

正确答案为：含苯胺类化合物萃取液浓缩后的体积不应低于0．5ml，否则其回收率将会偏低。

4．液相色谱法测定水中苯胺类化合物时，作为标准物质使用的苯胺应为无色透明液体，如色泽变黄应重新蒸馏后使用。(    )

答案：正确

三、选择题

1．水中苯胺类化合物易于降解，采样后应在      内进行萃取。(    )

A．24h    B．48h    C．5d

答案：A

2．萃取水中苯胺类化合物时，萃取液脱水使用的无水硫酸钠必须经过        ℃烘4h备用。(    )

A．105    B．200    C．300

答案：C

3．高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物时，若样品中有杂质干扰测定，浓缩液可经过          层析柱净化。(    )

A．硅酸镁    B．硅胶    C．氧化铝

答案：A

4．高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物时，萃取水样之前，必须调节水样的pH至         。(    )

A．8～9    B．  10～11    C．  11～12

答案：B

5．高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物，萃取水样时，为避免发生严重乳化现象，可适当加

入          。(    )

A．硫酸钠    B．氯化钠    C．氯化钾

答案：B

6．高效液相色谱法分析水中苯胺类化合物时，定量方法为        。(    )

A．面积归一法    B．外标法    C.内标法

答案：B

四、问答题

1．简述液相色谱法分析水中苯胺类化合物的方法原理。

答案：用二氯甲烷液-液萃取，经浓缩器浓缩，甲醇定容后，用液相色谱仪定量分析水中的苯胺类化合物。

2．简述苯胺类化合物对人体的危害。

答案：苯胺及其衍生物可以通过吸入、食入或透过皮肤吸收而导致中毒，能通过形成高铁血红蛋白造成人体血液循环系统损害，可直接作用于肝细胞，引起中毒性损害。这类化合物进入肌体后易通过血脑屏障而与大量类脂质的神经系统发生作用，引起神经系统的损害。另外，苯胺类化合物还具有致癌和致突变的作用。

五、计算题

液相色谱法分析水中苯胺类化合物，取水样1000ml，用1mol／L氢氧化钠调节pH后，分别用100m1二氯甲烷两次萃取，萃取液合并，浓缩定容至1.0m1，在进样量为10μl时，检测到苯胺为5.2ng，试计算水中苯胺浓度。

答案：

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：刘  鸣

审核：赵淑莉  黄  文  彭  华

(四)阿特拉津

分类号：W13—3

一、填空题

1．《地表水环境质量标准》(GB 3838--2002)中规定阿特拉津的标准限值为        mg/L。

答案：0.003

2．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，使用的流动相为       和    的混合溶剂，柱温为     ℃。

答案：甲醇    水    40

二、判断题

1．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，若有干扰可用硅酸镁柱净化：干扰物质较多时，应采用气相色谱测定。(    )

答案：正确

2．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，阿特拉津标准贮备液应在4℃冰箱中保存。 (    )

答案：正确

3．液相色谱法分析废水中阿特拉津，制备硅酸镁净化柱时，只需将硅酸镁吸附剂填入净化柱，轻轻敲打即可。(    )

答案：错误

正确答案为：需使用活化过的硅酸镁吸附剂填充净化柱。

4．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，萃取液浓缩至干，用甲醇定容，供液相色谱分析。(    )

答案：错误

正确答案为：将萃取液浓缩至近干，用氮气刚好吹干，用甲醇定容。

5．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，其样品采集后应尽快分析，保存时间不能超过7d。(    )

答案：正确

三、选择题

1．液相色谱法分析废水中阿特拉津，萃取液脱水时使用的无水硫酸钠必须经过        处理。(    )

A．300℃烘4h    B．150℃烘4h    C．105℃烘4h

答案：A

2．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，使用的有机溶剂若有干扰需         。(    )

A．过滤    B．蒸馏

答案：B

3．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，样品在净化过程中，其洗脱流速应控制在     ml/min。(  )

A．  1    B．  5    C．  10

答案：B

4．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，若样品采用硅酸镁柱净化，其洗脱溶液为            。(    )

A．正己烷-乙醚    B．乙醚-石油醚    C．正己烷石油醚

答案：B

5．液相色谱法分析废水中阿特拉津时，萃取剂为            。(    )

A．正己烷    B．石油醚    C．二氯甲烷

答案：C

6．液相色谱法分析废水中阿特拉津，样品预处理时，需加入       ％的氯化钠，加入量过多会降低阿特拉津的萃取率。(    )

A．  5    B．  10    C．  15

答案：A

四、计算题

液相色谱法分析废水中阿特拉津，取水样1 000ml，用1mol／L氢氧化钠调至pH 11～12，分别用100m1二氯甲烷两次萃取，萃取液合并，浓缩定容至1.0ml，进样量为10μl时，检测到苯胺为3．2ng，试计算水样中间特拉津的浓度。

答案：

参考文献

[1] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中

国环境科学出版社，2002．

[2]  地表水环境质量标准(GB 3838-2002)．

命题：刘  鸣

审核：黄  文  赵淑莉

(五)邻苯二甲酸酯类化合物

分类号：W13-4

一、填空题

1．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，检测器为           ，工作波长为      nm。

答案：紫外检测器  224

2．《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)规定邻苯二甲酸二丁酯的标准限值为        mg／L。

答案：0.003

二、判断题

1．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，杜绝使用塑料器具。(    )

答案：正确

2．《水质邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定液相色谱法》(HJ／T 72-2001)中，校准曲线为工作曲线。(    )

答案：正确

3．根据《水质邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定液相色谱法》(HJ／T72-2001)，测定时使用的色谱柱为腈基柱或胺基柱。(    )

答案：正确

4．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，在样品采集灌瓶前，无需用采样水冲洗采样瓶。(    )

答案：错误

正确答案为：在样品采集灌瓶前，需用采样水冲洗采样瓶。

5．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，将样品采集到具塞硬质玻璃瓶中，装满不留气泡，置于0～4℃冰箱内保存，7d内萃取。(    )

答案：正确

三、选择题

1．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，样品预处理过程中使用的玻璃棉或脱脂棉须

用           提取4h。(    )

A.正己烷    B．异丙醇    C．石油醚

答案：C

2．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，采集后的水样应在      d内进行萃取，      d内完成分析。(    )

A．  1，  7    B．  7，  30    C．  7．40

答案：C

3．液相色谱法分析水中邻苯二甲酸酯类化合物时，标准样品连续进样3次，其峰高相对偏差不大

于        ％，即认为仪器处于稳定状态。(    )

A．7    B．  10    C．  15

答案：A

4．液相色谱法分析水中的邻苯二甲酸酯类化合物时，其定量方法为        。(    )

A．外标法    B．内标法    C．面积归一法

答案：A

四、问答题

简述《水质邻苯二甲酸二甲(二丁、二辛)酯的测定液相色谱法》(HJ／T 72-2001)分析水中邻苯二甲酸酯类化合物的方法原理。

答案：水样用正己烷萃取，经无水硫酸钠脱水后，K-D浓缩器浓缩，正己烷定容。以腈基柱或胺基柱为分离柱，以正己烷-异丙醇为流动相，将邻苯二甲酸酯分离成单个化合物，用紫外检测器测定各个化合物的峰高或峰面积，以外标法进行定量。

五、计算题

液相色谱法分析废水中邻苯二甲酸二甲酯时，取水样100m1，分别用10m1正己烷两次萃取，萃取液合并，浓缩定容至1．0m1。在进样量为10μL时，检测到邻苯二甲酸二甲酯为0.58ng，试计算水中邻苯二甲酸二甲酯浓度。

答案：

参考文献

[1]  水质邻苯二甲酸二甲(--T、二辛)酯的测定液相色谱法(HJ／T 72—2001)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  地表水环境质量标准(GB 3838—2002)．

命题：刘  鸣

审核：赵淑莉  黄  文  彭华

(六)多环芳烃

分类号：W13-5

一、判断题

1．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，如果需要弗罗里硅土净化，其含水量应为11％。(    )

答案：正确

2．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，配制的贮备液和标准液应保存在4℃冰箱里。(    )

答案：正确

3．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，采样前可使用水样预洗瓶子。(    )

答案：错误

正确答案为：液相色谱法分析水体中多环芳烃，为防止样品沾染或吸附，采样前不能使用水样预洗瓶子。

4．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，其采样瓶不能留有空气，必须完全注满。(    )

答案：正确

5．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，预处理时使用的分液漏斗，为防止玻璃活塞咬死，可采用润滑油涂抹。(    )

答案：错误

正确答案为：分液漏斗的玻璃活塞不涂润滑油。

6．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，若水中有余氯存在，可在每升水中加入80mg硫代硫酸钠除氯。(    )

答案：正确

7．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，使用甲醇、环己烷、二氯甲烷及丙酮等易燃有机溶剂，应在通风橱中操作。(    )

答案：正确

8．液相色谱法分析水体中多环芳烃时，盛放水样的容器为具有磨口玻璃塞的细口普通玻璃瓶。(    )

答案：错误

正确答案为：盛放水样的容器为具有磨口玻璃塞的细口棕色玻璃瓶。

二、选择题

1．液相色谱法分析水中多环芳烃时，其水样采集后，应存放在           中。(    )

A．塑料瓶    B。玻璃器皿

答案：B

2．液相色谱法分析水中多环芳烃时，水样采集后，应置于4℃冰箱中保存，并在       内进行萃取。(    )

A．24h    B．48h    C．7d

答案：A

3．液相色谱法分析地表水和工业污水中多环芳烃时，萃取液需通过          净化。(    )

A．弗罗里硅土柱    B．活性炭柱

答案：A

4．液相色谱法分析水中多环芳烃时，萃取液通过净化层析柱应控制流速在       范围内。(    )

A．  1～2ml／min    B．6～8ml／min    C．  10～12ml/min

答案：A

三、问答题

1．简述高效液相色谱法分析水和废水中多环芳烃的方法原理。

答案：用环己烷萃取水中多环芳烃(PAHs)，萃取液通过弗罗里硅土柱，PAHs被吸附在柱上，用丙酮和二氯甲烷混合溶剂洗脱PAHs，之后用具有荧光或紫外检测器的高效液相色谱仪测定。

2．简述在实验室中分析多环芳烃的注意事项。

答案：(1)大多数多环芳烃是强致癌物质，因此操作时必须极其小心，不允许人体与多环芳烃固体物质、溶剂萃取物、多环芳烃标准接触；

(2)多环芳烃可随溶剂一起挥发而黏附于具塞瓶的外部，因此处理含多环芳烃的容器及实验操作必须使用抗溶剂的手套；

(3)被多环芳烃污染的容器可用紫外灯在360nm紫外线下检查，并置于重铬酸钾—浓硫酸洗液中浸泡4h；

(4)标准溶液应在有适当设备(如合适的通风橱、防护衣服、防尘面罩等)的实验室中配制；

(5)用固体化合物配多环芳烃标准品，在没有合适的安全设备及尚未正确掌握使用技术之前，不能进行。

3．说出《水质六种特定多环芳烃的测定高效液相色谱法》(GB／T 13198—1991)中的6种特定多环芳烃的名称。

答案：荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k)荧蒽、苯并[a)芘、．苯并［ghi］芘和茚并[1,2,3-cd]芘。

四、计算题

液相色谱法分析废水中多环芳烃时，取水样1 000m1，分别用100ml正己烷两次萃取，萃取液合并，浓缩定容至1.0m1，经液相色谱分析，电脑中LC软件处理后(用外标标准曲线法)，得到在进样量为10μl时，检测到多环芳烃为1.1ng，试计算水中多环芳烃的浓度。

答案：

参考文献

水质六种特定多环芳烃的测定高效液相色谱法(GB／T13198—1991)．

命题：刘  鸣

审核：黄  文  赵淑莉

第十四节  气相色谱，质谱法

(一)基础知识

分类号：W14—0

一、填空题

1．质谱仪由             、               、             、             、检测器、计算机控制和数据处理系统组成。

答案：真空系统    进样系统    离子源    质量分析器

2．GC-MS旋转式机械泵是利用工作室容积周期性增大或减少的原理来抽气的，气体总会从高压端泄漏到低压端，因此常用          、有一定黏度的        来密封，以达到较高的极限真空。

答案：蒸气压低  油

3．GC-MS化学电离源(Chemical lonization Source，CI)是首先利用灯丝发出的电子将反应气电离，然后通过样品          和反应气(或反应试剂)          之间的反应使样品分子电离。

答案：分子  离子

4．GC-MS质量分析器是利用电磁或磁场(包括磁场、磁场与电场组合、高频电场和高频脉冲电场等)的作用，将来自离子源的离子束中不同         的离子按          或          或运动轨道稳定与否等形式分离的装置。

答案：质荷比    空间位置    时间先后

5．质谱仪“灵敏度”标志了仪器对样品在量方面的检测能力，它是仪器         、

及检测器效率的综合反应。

答案：电离效率    离子传输效率

6．质谱法是将样品分子置于高真空中(<10-3Pa)并受到高速电子流或强电场等作用，失去外层电子而生成          ，或          生成各种碎片离子，然后在        中得到分离后加以收集和记录，从所得到的质谱图推断出化合物结构的方法。

答案：分子离子    化学键断裂    磁场

二、判断题

1．质谱仪的3个最重要的指标是：质量范围、分辨率和灵敏度。(    )

答案：正确

2．质谱仪分辨率是仪器对不同质量离子分离和对相同质量离子聚焦两种能力的综合表征，是衡量仪器性能的一个极其重要的指标。(    )

答案：正确

3．氮气可用做GC-MS的载气。(    )

答案：错误

正确答案为：氮气不可用做GC-MS的载气。

4．有时GC-MS可以用甲烷作载气。(    )

答案：正确

5．GC-MS选择固定相除了与气相色谱相同的要求之外，要着重考虑高温时固定液的流失问题。(    )

答案：正确

6．质谱图相对丰度的含义是把原始谱图的分子离子峰定为基峰，其强度定为100，其他离子峰的强度与之比较，用相对百分比表示。(    )

答案：错误

正确答案为：是把原始谱图的最高离子峰定为基峰。

7．用氧化铝或特制砂纸擦拭离子源表面污垢，然后加入丙酮超声反复清洗，是GC-MS中清洁离子源的常用方法。

答案：正确

8．在质谱图中，分子离子是最有价值的信息，可以通过分子离子的质荷比加1得到该化合物的分子量。(    )

答案：错误

正确答案为：在质谱图中，可以通过分子离子的质荷比得到该化合物的分子量。

三、选择题

1．气相色谱—质谱联用仪的         对真空要求最高。(    )

A．进样121    B．离子源    C．质量分析器    D．检测器

答案：C

2．气相色谱—质谱联用仪的           对载气中氧气的分压要求比较苛刻。(    )

A．离子源    B．质量分析器    C．检测器

答案：A

3．GC-MS关机前先关闭          。(    )

A．载气    B．各加热模块    C．泵    D．GC-MS电源

答案：B

4．GC-MS对含量很低的目标化合物的测定最好选择             定量方式。(    )

A．全扫描    B．单离子检测    C．多离子检测

答案：B

5．GC-MS分析中，下列说法错误的是                                            。(    )

A．指纹污染一般表现为一系列相差14amu的质量峰出现(碳氢化合物)，随着峰的质量增加，峰的丰度下降

B．扩散泵油污染表现为m／z 446有明显的峰，且谱图基线显示过多的本底干扰

C．m／z为91、92的离子交叉污染可能来自清洁溶剂

D．m／z为149的离子交叉污染来自隔垫流失

答案：D

6．EPA方法中使用气相色谱仪—质谱法测定水中SVOC时，以           做GC-MS系统性能测试。(    )

A．BFB    B．PFTBA    C．DFTPP    D．十氟二苯酮

答案：C

四、问答题

1．气相色谱-质谱联机法中，离子源必须满足哪些要求?

答案：(1)产生的离子流稳定性高，强度能满足测量精度；

(2)离子束的能量和方向分散小；

(3)记忆效应小：

(4)质量歧视效应小，工作压强范围宽；

(5)样品和离子的利用率高。

2．简述GC-MS空气泄漏征兆及常见来源。

答案：征兆：真空管压力或前级管道压力高于普通值；本底高，空气特征(m／z为18，28，32，44)较高；灵敏度低，m／z 502的相对丰度偏低。常见来源：GC进样口；GC—隔垫；柱接头；破损的毛细管柱；MS-GC-MS接口处。

3．简述气相色谱-质谱联机法中电子轰击离子源的主要优缺点。

答案：优点是使用广泛，因为文献或计算机内存文件中已积累了大量采用电子电离源的已知化合物质谱数据；稳定、电离效率高；结构简单，操作方便，电流强度可精密控制。主要缺点是要求被测化合物必须能气化，不能气化或气化时发生分解的化合物不能用，另外当电子能量加大时碎片离子多，质谱图中的分子离子峰会很弱或不出现。

4．气相色谱—质谱联机法对未知样品进行定性分析的依据是什么?

答案：未知样品的色谱峰的保留时间和标准样品的色谱峰的保留时间相同，未知样品的质谱图特征和标准样品的质谱图特征匹配，使用这两个基本方法对未知样品定性。

5．简述GC-MS毛细柱选择的三原则。

答案：(1)热稳定性好：耐高温、柱流失小、不干扰谱图解析、不掩盖痕量分析(选择的首要条件)；

(2)惰性高：柱表面活性小、样品不拖尾；

(3)柱效高。

6．为什么要求GC-MS质量分析器要有较快的扫描速度?

答案：由于气相色谱峰一般很窄，而一个完整的色谱峰通常需要至少6个以上的数据点，所以要求质量分析器要有较快的扫描速度，以保证色谱峰的完整性和质谱的真实性。

参考文献

[1]  袁力，张涛，胡冠九，王帼雄，张景明．环境监测操作技术指南．南京：河海大学出版杜，2006．

[2]  汪正范．色谱定性与定量．北京：化学工业出版社，2005．

命题：张景明

审核：王玲玲  袁  力

(二)多环芳烃、多氯联苯、酚类化合物、半挥发性有机物、挥发性有机-ft：合物、挥发性卤代烃、有机氯农药、邻苯二甲酸酯、己二酸酯、苯系物

分类号：W14-1

一、填空题

1．吹脱捕集气相色谱—质谱法测定水中挥发性有机物是将惰性气体(氦气)通入水样，把水中       的挥发性有机物吹脱出来，捕集在装有适当吸附剂的捕集管内，而后捕集管被      并以氦气     ，将所吸附的组分解吸出来，进入气相色谱—质谱仪分离测定。

答案：低水溶性    加热    反吹

2．吹脱捕集气相色谱—质谱法测定水中挥发性有机物，用内标法初始校准时要求各组分及标记化合物响应因子的精密度应在              之间，其相对标准偏差应小于         。

答案：80％一120％  20％

3．将      μl浓度为5μg／ml的氟代苯及4-溴氟苯加入到25m1纯水中，得到氟代苯及4-溴氟苯的浓度为1 μl/L。

答案：5

4．HSGC-MS方法测定水中挥发性有机物，样品分析时顶空样品瓶加热温度为      ℃，加热平衡时间      min。

答案：60    30

5．液液萃取GC-MS方法测定水中半挥发性有机物时，需要分别在碱性和酸性条件下萃取，酸性条件是指将水相pH调至小于     ，碱性条件是指将水相pH调至大于     。

答案：2    11

6．GC-MS方法测定水中半挥发性有机物时，测试仪器性能的校准物DFTPP的中文名称为                  ，其基峰的质量数为         。

答案：十氟三苯基膦    198

7．GC-MS方法测定水中半挥发性有机物时，样品必须在4℃冷藏并在        d之内完成萃取，萃取液在-10℃以下避光保存      d之内完成分析。

答案：7  40

8．二氯酚和五氯酚是重要的化工原料，其中            己被美国EPA列为内分泌干扰物

质；              已被世界野生动物基金会列为内分泌干扰物质。

答案：五氯酚  2,4-二氯酚

9．GC-MS方法测定邻苯二甲酸酯类时，水样必须使用       容器采集和保存，为防止容器瓶口沾污，最好使用        保护，如采用螺旋盖玻璃瓶，则需用       将聚四氟乙烯垫与水样隔开。

答案：玻璃    锡纸  锡纸

10．固相萃取气相色谱—质谱法测定水中有机氯农药时，固相萃取的3个步骤依次为

、         和          。

答案：活化    萃取    洗脱

二、判断题

1．吹脱捕集气相色谱-质谱法测定水中挥发性有机物再校准时，要求内标的定量离子的峰面积在一段时间内保持相对稳定，与初始校准时比较漂移不得大于50％。(    )

答案：正确

2．HSGC-MS方法测定水中挥发性有机物时，顶空样品瓶洗涤干净后须在150℃下加热3h，而密封PTFE垫不需加热。(    )

答案：错误

正确答案为：密封PTFE垫同顶空样品瓶一样也需要在150℃下加热3h。

3．HSGC-MS方法测定水中挥发性有机物，萃取时使用的氯化钠若是优级纯，则不需处理可直接使用。(    )

答案：错误

正确答案为：氯化钠应在350℃下加热6h，除去吸附的有机物。

4．GC-MS方法测定水中半挥发性有机物时，萃取液脱水使用的无水硫酸钠若是优级纯，则不需处理可直接使用。(    )

答案：错误

正确答案为：无水硫酸钠应在400℃下加热6h，除去吸附的有机物。

5．GC-MS方法测定水中半挥发性有机物中，定量方法为内标法，标准曲线至少为五点校正。(    )

答案：正确

6．五氯酚可用于木材防腐剂、植物生长调节剂和除草剂等。(    )

答案：正确

7．气相色谱-质谱法测定水中二氯酚和五氯酚的衍生化反应的关键在于脱水完全，否

则会由于少量水分存在而使反应失败。(    )

答案：正确

8．GC-MS方法测定水中二氯酚和五氯酚，萃取时凋高水样pH可以提高样品中酚类化合物的回收率。(    )

答案：错误

正确答案为：酸化水样可以提高样品中酚类化合物的回收率。

9．酞酸酯类化合物毒性随着分子中醇基碳原子数的增加而增强。(    )

答案：错误

正确答案为：酞酸酯类化合物毒性随着分子中醇基碳原子数的增加而减弱。

10．实验室内的所有玻璃器皿、有机溶剂、注射器都有被邻苯二甲酸酯类污染的可能。(    )

答案：正确

11．GC-MS方法测定水中多环芳烃时，应先把内标物加入到水样中再进行萃取。(    )

答案：错误

正确答案为：应在样品预处理浓缩定容后加内标物。

12．多氯联苯属于世界银行规定的“需要进行评价的有害物质”名单中的有毒物质，也是重要的内分泌干扰物。(    )

答案：正确

13．Arochlorl254中含氯量约54％。(    )

答案：正确

三、选择题

1．吹脱捕集系统可能会对分析水中VOCs带来污染的来源主要有        和捕集管路中的杂质。(    )

A．吹脱气    B．进样口    C．色谱柱    D．离子源

答案：A

2．吹脱捕集气相色谱—质谱法测定水中挥发性有机物巾，采用          溶液做GC-MS性能测试。(    )

A．BNB    B．氟代苯    C．4-溴氟苯    D．DFTPP

答案：C

3．吹脱捕集气相色谱—质谱测定方法测定水中挥发性有机物时，样品在pH＜2～4℃时的保存期限为      。(    )

A．5d    B．  1周    C．  14d    D．1个月

答案：C

4．吹脱捕集气相色谱—质谱法测定水中挥发性有机物，内标法初始校准时要求每种组分及标记化合物的平均RF的RSD应小于           ％。(    )

A．  10    B．  15    C．  20    D.  25

答案：C

5．GC-MS方法测定水中半挥发性有机物时，采用      溶液做GC-MS性能试验。(    )

A．BNB    B．氟代苯    c.4-溴氟苯    D．DFTPP

答案：D

6．《水和废水监测分析方法》(第四版)中GC-MS方法测定水中二氯酚和五氯酚，其中二氯酚是

指            。(    )

A．2,3—二氯酚    B．2,4-二氯酚    C．2,5-二氯酚    D．以上全部

答案：B

7．下列邻苯二甲酸酯类中列入我国水环境优先污染物黑名单的有                  。(    )

A．邻苯二甲酸二甲酯    B．邻苯二甲酸二正丁酯

C．邻苯二甲酸二正辛酯    D．以上全部

答案：D

8．GC-MS方法测定水中邻苯二甲酸酯类时，实验室用水应使用           ·(    )

A．蒸馏水    B．去离子水    C．以上两者都可以

答案：A

9．毛细柱气相色谱—质谱法测定水中有机氯农药时，质谱定量扫描方式为          。(    )

A．全扫描    B．选择离子    C．以上两者都有

答案：B

10．GC-MS方法测定水中多环芳烃时，离子源为         。(    )

A．EI源    B．CI源    C．FI源

答案：A

11．GC-MS方法测定水中多环芳烃时，萘的定量离子质量数为             。(    )

A．127    B．128    C．129

答案：B

12．GC-MS方法测定水中多环芳烃时，定量离子质量数为252的化合物为           。(    )

A．蒽    B．芘    C．苯并[a］芘    D．二苯并[a,h]蒽

答案：C

13．                属于单一化合物。(    )

A．PCBs    B．Arochlor l260    C．二氯联苯    D．2—氯联苯

答案：D

四、问答题

1．简述挥发性有机物监测方法中纯水的制备方法与要求。

答案：用二次蒸馏水(或购买市售纯净水)，于90℃水浴中用氮气吹脱15min(若在常温下，增加吹脱时间)，临用现制。所得的纯水应无干扰测定的杂质，或其中的杂质含量小于目标组分的检出限。

2．简述气相色谱—质谱法测定水中二氯酚和五氯酚时，对目标化合物进行衍生化的原因及优点。

答案：氯代酚等化合物的分子结构中含有羟基，极性较大，如不经过衍生化，很容易出现拖尾峰，并且峰形很宽，影响检测重复性和灵敏度；通过BSTFA衍生化，可得到尖锐的色谱峰、好的重现性并提高检测灵敏度。

3．简述毛细柱气相色谱—质谱法测定水中有机氯农药时消除干扰的方法。

答案：通过用硅胶小柱分离，或浓硫酸酸洗，或GPC去除于扰物，GC-MS分析采用选择离子法消除共存成分的干扰。

4．简述气相色谱—质谱法测定水中多环芳烃的方法原理。

答案：多环芳烃易溶于环己烷、二氯甲烷、正己烷等有机溶剂，方法采用二氯甲烷萃取水样中的多环芳烃，经硅胶或弗罗里硅土小柱净化后，样品浓缩液进行GC-MS的选择离子法检测。

5．简述气相色谱—质谱法测定水中多氯联苯中固相萃取圆盘的活化过程。

答案：圆盘用5m1丙酮浸泡，然后抽干；依次加入1∶1的二氯甲烷和乙酸乙酯混合溶液、甲醇、纯化水，活化圆盘。

参考文献

国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境

科学出版社，2002．

命题：张景明

审核：袁  力  王玲玲

第十五节  冷原子吸收分光光度法测定总汞

分类号：W15

一、填空题

1．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，水样应用        玻璃瓶盛装或高密度         瓶盛装。为保证样品的代表性和足够分析用，采取废水量不应少于500m1，地表水不少于1000m1。

答案：硼硅    聚乙烯塑料

2．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，碘化处理的活性炭制备方法是：称取l份质量的    ，2份质量的——和10份质量的蒸馏水制成溶液，然后向溶液中加入约10份质量的柱状活性炭。用力搅拌至溶液脱色后，取出活性炭，用玻璃纤维过滤出溶液，于100~C左右烘干。

答案：碘  碘化钾

3．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，须测量空白试样。每分析一批样品，应同时

用             代替样品，按与样品测定相同的操作步骤制备       份空白试样。

答案：无汞蒸馏水  2

二、判断题

1．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，若碘离子浓度53.8mg／L，会明显影响高锰酸钾-过硫酸钾消解法的回收率和精密度。(    )

答案：正确

2．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，若水中洗涤剂浓度≥0．1mg／L采用高锰酸钾-过硫酸钾消解法，其汞的回收率<67.7％。(    )

答案：错误

正确答案为：若水中洗涤剂浓度≥0.1mg／L，采用溴酸钾—溴化钾消解法，其汞的回收率＜67.7％。

3．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，水样消解后，需要用氯化亚锡将过剩的氧化剂还原，再用盐酸羟胺将二价汞还原为金属汞。(    )

答案：错误

正确答案为：水样消解后，需要用盐酸羟胺将过剩的氧化剂还原，再用氯化亚锡将二价汞还原为金属汞。

4．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，汞蒸气的发生受很多因素影响，当室温低于10C时，灵敏度会明显降低。每次测定均应同时绘制校准曲线。(    )

答案：正确

三、选择题

1．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，采样后应立即于每升水样中加入10m1浓硫酸，检查水样的pH应小于      ，否则应适当增加硫酸的量。(    )

A．  1    B．  2    C．  3

答案：A

2．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，水样用高锰酸钾-过硫酸钾溶液近沸保温法消解，在盛水样的锥形瓶中依次加入硫酸、硝酸、高锰酸钾和过硫酸钾溶液后，插入小漏斗，置沸水浴中使样品溶液在近沸状态下保温     h，取下冷却。(    )

A．  1    B．  2    C．  3    D．4

答案：A

3．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，水样用溴酸钾-溴化钾法消解，于100ml容量瓶中，依次加入水样、浓硫酸、溴化剂后，加塞，摇匀。在20℃以上室温放置5min以上，样品中应有橙黄色溴释出，否则可以适当补加溴化剂。若仍无溴释出，则该方法不适用，应改用                 消解法。(    )

A.高锰酸钾-过硫酸钾    B．高温煮沸    C．近沸保温

答案：A

4．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，填有变色硅胶的U形管可以消除                  的干扰，使零点稳定。但硅胶填充量太多，会增大气阻，影响灵敏度，应采取少填勤更换方式。(    )

A．水雾    B．微量挥发性有机物    C．水雾及微量挥发性有机物

答案：C

5．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，新鲜变色硅胶对汞蒸气稍有吸附作用，因此在开始测定前，应先取        浓度的汞标准系列溶液，按样品测定步骤操作2～3次，使硅胶表面吸附的汞达到动态平衡后再开始测定。(    )

A．低    B．中等    C．高

答案：B

四、问答题

1．什么样的水样不适合用冷原子吸收分光光度法测定其中的总汞?

答案：冷原子吸收分光光度法测定总汞，不适合用于有机物含量较高(用方法规定的消解试剂的最大用量也不足以氧化其中的有机物)的水样。

2．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，哪些物质会对测定产生干扰?

答案：碘离子、有机物(包括洗涤剂)、水蒸气会对测定产生干扰。

3．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，使用什么方法提纯盐酸羟胺溶液?

答案：可以使用巯基棉纤维管法，也可以使用含双硫腙的三氯甲烷溶液萃取法。

4．用冷原子吸收分光光度法测定水中总汞时，水样的消解方法有哪几种?分别说明它们的适用范围。

答案：水样的消解方法有两种：

(1)高锰酸钾-过硫酸钾消解法：适用于一般废水、地表水或地下水；

(2)溴酸钾—溴化钾消解法：适用于清洁地表水、地下水、饮用水、含有机物(特别是洗涤剂)较少的生活污水和工业废水。

参考文献

水质  总汞的测定  冷原子吸收分光光度法(GB／T7468一1987)．

命题：王玉平

审核：陈素兰  王玉平

第十六节  冷原子荧光法测定汞

分类号：W16

一、填空题

1．用冷原子荧光法测定水中汞时，在比色管中准确加入10.0m1水样，加入浓盐酸0.1ml，50g／L高锰酸钾溶液0.1m1，如果不能在       min内维持紫色不褪，则混合后再补加适量高锰酸钾溶液。

答案：15

2．用冷原子荧光法测定水中汞时，汞标准储备溶液的配制方法是：称取在硅胶干燥器中放置过夜的0.1354g氯化汞(HgCl2)，用           溶解，移入1000m1容量瓶中，再用固定溶液稀释至标线，摇匀。此溶液每毫升含100μg汞。

答案：固定溶液

二、判断题

1．用冷原子荧光法测定水中汞时，固定溶液的配制方法是；将0.5g重铬酸钾(优级纯)溶于950m1水中，加入50m1优级纯浓硫酸。(    )

答案：错误

正确答案为：将0.5g重铬酸钾(优级纯)溶于950m1水中，加入50m1优级纯浓硝酸。

2．用冷原子荧光法测定水中汞时，洗涤溶液的配制方法是：将2g高锰酸钾(优级纯)溶于950ml水中，加入50m1优级纯浓硫酸。(    )

答案：正确

3．用冷原子荧光法测定水中汞时，氯化亚锡溶液的配制方法为：称取10g分析纯氯化亚锡于烧杯中，在无汞污染的通风橱内，加入20m1优级纯盐酸，微微加热助溶，然后用蒸馏水定容。(    )

答案：错误

正确答案为：称取10g分析纯氯化亚锡于烧杯中，在无汞污染的通风橱内，加入20m1优级纯盐酸，微微加热助溶，氯化亚锡溶解后应继续加热几分钟除汞，或者将此溶液用经过洗涤溶液洗涤的空气以2.5L／min流速曝气1h，然后再定容。

4．用冷原子荧光法测定水中汞时，测汞所用的玻璃器皿，均应该用洗涤溶液浸泡1h。(    )

答案：错误

正确答案为：测汞所用的玻璃器皿，均应该用洗涤溶液浸泡煮沸1h。

5．用冷原子荧光法测定水中汞时，水样在消解过程中，高锰酸钾的紫红色若褪至红褐色，则应适当补加高锰酸钾溶液维持紫红色不褪。(    )

答案：正确

6．用冷原子荧光法测定水中汞时，向消解水样中滴加10％盐酸羟胺溶液时，小心勿过量。因为过量的盐酸羟胺会还原汞离子，导致汞测量结果偏低。(    )

答案：正确

三、选择题

1．用冷原子荧光法测定水中汞时，100g／L盐酸羟胺溶液的配制方法为：将10g盐酸羟胺用100m1蒸馏水溶解后，用含双硫腙20mg／L的            溶液萃取3～5次。(    )

A．苯    B．三氯甲烷    C．二氯甲烷

答案：A

2．用冷原子荧光法测定水中汞时，按仪器说明书调试好仪器后，应预热        ，然后再开始分析空白和样品。(    )

A．20min    B．30min    C．1 h

答案：C

3．用冷原子荧光法测定水中汞时，在给定的条件下和        的质量浓度范围内，荧光强度与汞的质量浓度成正比。(    )

A．较低    B．较高    C．较宽

答案：A

4．冷原子荧光法适合于地表水、地下水和      离子含量较低的其他水样十汞的测定。(    )

A．汞    B．氯    C．硫酸根

答案：B

四、问答题

1．用冷原子荧光法测定水中汞时，空气中哪些物质会造成荧光猝灭，降低测定的灵敏度?

答案：空气中的O2、CO、CO2等与激发态汞原子碰撞会造成荧光猝灭，降低测定的灵敏度。

2．用冷原子荧光法测定水中汞时，氯化亚锡按钮容易发生堵塞，如何解决?

答案：应及时用稀酸清洗。

3．用冷原子荧光法测定水中汞时，操作过程中如何避免带入空气?

答案：采用高纯氩气或氮气作载气，并采用密封还原瓶进样技术。

参考文献

[1]  水质汞的测定冷原子荧光法(试行)  (HJ／T 341——2007)．

[2] 国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中

国环境科学出版社，2002．

命题：王玉平

审核：韦利杭  王玉平

第十七节  微库仑法测定可吸附有机卤素化合物

分类号：W17

一、填空题

1．微库仑法测定水中AOX时，当水样中溶解的有机碳含量大于        mg／L、无机氯化物含量大于__          _mg／L时，分析前必须稀释。

答案：10    1000

2．《水质可吸附有机卤素(AOX)的测定  微库仑法》(GB／T 15959—1995)测定水中AOX的范围是           μg／L。

答案：10～400

3．微库仑法测定水中AOX，全程序空白值(以C1计)应控制在     μg／L以下，否则应分别对吸附步骤、燃烧步骤和微库仑测定步骤进行核查。

答案：30

二、判断题

1．微库仑法测定水中AOX时，装在密封瓶中备用的活性炭，必须在打开密封瓶的当天使用，剩余不能再用。(    )

答案：正确

2．当水样中含有活性氯时，AOX的测定值会偏高，所以采样后需立即加入亚硫酸钠。(    )

答案：正确

3．测定AOX的微库仑计，每个月应校准1次。(    )

答案：错误

正确答案为：测定AOX的微库仑计，每次测定前均应校准。

4．微库仑法测定水中AOX时，若需要吹脱挥发性卤化物，至少要吹脱10min，直到微伏信号显示值不再增加，反应结束。(    )

答案：正确

5．微库仑法测定水中AOX时，当第二根吸附柱的测定值不大于第一根吸附柱测定值的30％，就认为吸附完全，否则需将水样稀释。(    )

答案：错误

正确答案为：第二根吸附柱的测定值不大于第一根吸附柱测定值的10％，就认为吸附完全，否则需将水样稀释。

6．用微库仑法测定水中AOX，吹脱挥发性有机卤化物时，进气口用乳胶管与气体洗涤瓶入口连接。（   ）

答案：错误

正确答案为：吹脱挥发性有机卤化物时，进气口用硅橡胶管与气体洗涤瓶入口连接。

7．微库仑法测定水中AOX时，一定要避免当温度和压力降低时，可能引起的硫酸倒流进入燃烧管。(    )

答案：正确

8．微库仑法测定水中AOX时，燃烧热解炉的容积、停留时间、温度和气流速度都可能影响测定结果。(    )

答案：正确

三、选择题

1．微库仑法测定水中AOX时，所使用的活性炭暴露于空气中     d就会失去活性。(    )

A．  3    B．  5    C．  7    D．  9

答案：B

2．微库仑法测定AOX时，水样采集后应调节pH到           之间。水样应尽快测定，如果不能立即测定，可在4℃下贮存，但不能超过3d。(    )

A．  1.5～2.0    B．2.0～2.5    C．2.5～3.0    D．3.0～3.5

答案：A

3．微库仑法测定AOX的水样中如含有氧化剂，采样后应立即加入             进行处理。(    )

A．硝酸钠    B．亚硫酸钠    C．氯化钠    D．硫酸钠

答案：B

4．微库仑法测定水中AOX时，燃烧热解炉的温度至少要达到        ℃。(    )

A．  750    B．850    C．950    D．  1050

答案：C

5．微库仑法测定水中AOX时，如果水样中挥发性有机卤化物含量少于有机卤素化合物总量的   ％，吹脱步骤可省略。(    )

A．  10    B．  30    C．  50    D．  70

答案：C

6．  微库仑法测定水中AOX中，  吹脱挥发性卤化物时氧气的流速应控制为       ml／min，确保气泡均匀分布。(    )

A．  100    B．  150    C．200    D．  50

答案：B

7．微库仑法测定水中AOX，为避免从水相中分离活性炭时可能形成胶体干扰测定，需加

入           ，以加快过滤速度。(    )

A．硫酸铝    B．碳酸钠    C．聚丙酰胺    D．硅藻土

答案：D

四、问答题

1．简述用微库仑法测定可吸附有机卤素(AOX)的方法原理。

答案：用活性炭吸附水样中有机化合物，再用硝酸钠溶液洗涤分离无机卤化物，将吸附—亡有机物的活性炭在氧气气流中燃烧热解，最后用微库仑法测定卤化氢的质量浓度。

2．《水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法》(GB／T 15959—1995)中，可吸附有机卤素(AOX)是如何定义的?

答案：指本方法规定条件下，可被活性炭吸附的结合在有机化合物上的卤族元素(包括氟、氯、溴)的总量(以CI计)。

3．用微库仑法测定水中AOX时，对活性炭有什么要求?

答案：(1)活性炭应具有适当的吸附能力(颗粒度50～100μm)和较低的无机氯化物含量(≤0.001 5％)；

(2)也可用色谱纯的活性炭。

4．用微库仑法测定水中AOX时，哪些因素会干扰或影响测定结果?

答案：(1)活性氯、无机氯化物(＞1 000mg／L)；

(2)无机碘化物、有机碘化物；

(3)水中溶解的有机碳(>10mg／L)：

(4)微生物、藻类：

(5)燃烧炉的容积、停留时间、温度、气体流速及仪器校准情况等；

（6）吸附完全程度；

(7)抽滤过程中活性炭的损失程度。

参考文献

[1]  水质可吸附有机卤素(AOX)的测定微库仑法(GB／T15959—1995)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法，4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：王  伟

审核：胡雄星  王  伟

第十八节  微生物传感器快速法测定生化需氧量

分类号：W18

一、判断题

1．微生物传感器法适合于测定各类水样中的生化需氧量。(    )

答案：错误

正确答案为：微生物传感器法适合于地表水、生活污水和不含对微生物有明显毒害作用的工业废水。

2．微生物传感器快速测定法测定生化需氧量时，测定前应将电极电位洗至相对稳定。(    )

答案：正确

3．微生物传感器快速测定法测定生化需氧量时，调节水样pH所用酸碱的量不应超过水样的0.5％。(    )

答案：正确

4．微生物传感器快速测定法测定生化需氧量时，如果采集到的水样水温过高，不需要采取其他处理措施。(    )

答案：错误

正确答案为：如果采集到的水样水温过高，应迅速使水样冷却到20℃，并充分振摇，使与空气中氧分压接近平衡。

5．微生物传感器快速测定法测定生化需氧量时，如果采集到的水样温度过低，应迅速升温至20℃，充分振摇，以赶出过饱和溶解氧。(    )

答案：正确

6．测定生化需氧量的微生物菌膜可以用湿法保存，也可在室温下干燥保存。(    )

答案：正确

7．微生物传感器法测定生化需氧量的水样无论在任何条件下放置绝不能超过24h。(  )

答案：正确

二、选择题

1．微生物传感器法测定生化需氧量时，含游离氯的废水需要加入          进行处理后才能进行测定。(    )

A．硫酸    B．氢氧化钠    C．亚硫酸钠溶液    D．通入氧气

答案：C

2．微生物传感器法测定生化需氧量时，若水样浑浊，可静置澄清       min，取上清液测定。(    )

A．  10    B．30    C．60    D。  120

答案：B

3．微生物传感器法测定生化需氧量时，水样的pH应控制在                范围内。<    )

A．6.0～8.5    B．6.0～9.0    C．5.5～8.5    D．5.5～9.0

答案：D

4．微生物传感器法测定生化需氧量时，水样应      并密封于瓶中。(    )

A．留一部分空间    B．充满    C．加入固定剂    D．加入抑制剂

答案：B

5．微生物传感器法测定生化需氧量时，采样后一般在       h内测定。(    )

A．  6    B．  12    C．24    D．48

答案：A

6．测定水中生化需氧量的微生物传感器是由氧电极和——组成的。(    )

A．甘汞电极    B．复合电极    C．氢电极    D．固定化微生物膜

答案：D

7．微生物传感器快速测定法测定水中生化需氧量时，对微生物膜内菌种                的是高浓度杀菌剂、农药类和含游离氯废水。(    )

A．没有影响    B．有毒害作用    C. 有益作用    D．有抑制作用

答案：B

8．微生物传感器快速测定法测定生水中生化需氧量时，测量过程中的进样浓度应——，以缩短测定所需时间。(    )

A．从低到高    B．从高到低    C．高低随意

答案：A

三、问答题

1．简述微生物传感器快速测定水中生化需氧量的方法原理。

答案：当含有饱和溶解氧的水样进入流通池中与微生物传感器接触，水样中溶解性可生化降解的有机物受到微生物菌膜中菌种的作用，而消耗一定量的氧，使扩散到氧电极表面上氧的质量减少，当生化降解的有机物向菌膜扩散速度达到恒定时，扩散到氧电极表面上氧的质量也达到恒定，产生一个恒定电流，该电流与氧的减少量存在定量关系，可以此换算出水样中生化需氧量。

2．什么是生化需氧量?

答案：在一定条件下，微生物分解存在水中的某些可氧化物质，特别是有机物所进行的生物化学过程中消耗溶解氧的量叫生化需氧量。

3．测定水中生化需氧量的方法有哪些？

答案：稀释接种法、微生物传感器法、活性污泥曝气降解法。

4．微生物传感器快速法测定水中生化需氧量，对水样有哪些预处理方法?

答案：(1)如果水样pH超出5．5～9．0，应用酸或碱调至pH为7左右；

(2)水样浑浊时，静置30min，取上清液进行测定；

(3)水样的水温过高或过低时，应迅速调节至20℃左右；

(4)如果水样中有游离氯存在，应加入亚硫酸钠除去游离氯。

5．《水质生化需氧量的测定微生物传感器快速测定法》(HJ／T 86—2002)中微生物菌膜是什么?

答案：将丝孢酵母菌在保持其生理机能的状态下封入膜中，叫微生物菌膜。

参考文献

[1] 水质生化需氧量的测定微生物传感器快速测定法(HJ／T 86—2002)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：王  伟

审核：张玉惠  王  伟

第十九节  红外光度法测定石油类和动植物油

分类号：W19

一、填空题

1．《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》(GB／T16488—1996)中包括                     和                        两种测试方法。①②

答案：红外分光光度法    非分散红外光度法

2．测定水中油类物质的萃取方法有         萃取法和              萃取法两种。①②

答案：直接    絮凝富集

3．通过吸附剂来分离水中石油类和动植物油的吸附分离方法有       法和         法两种。①②

答案：吸附柱    振荡吸附

4．测定油类物质的水样经萃取后，将萃取液分成两份，一份直接用于测定             ，另一份经          吸附后，用于测定         。①②

答案：总萃取物    硅酸镁    石油类

5．红外分光光度法测定校正系数所需的标准溶液为         、        和                 。①

答案：正十六烷    姥鲛烷    甲苯(或正十六烷、异辛烷、苯)

二、判断题

1．《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》(GB／T16488—1996)中所述的油类是指在规定条件下能被四氯化碳萃取并被测量的所有物质，包括被溶剂从酸化的样品中萃取并在试验过程中不挥发的所有物质。(    )①②

答案：正确

2．水中石油类为烃类的混合物，其所含的烷烃类物质一般要比芳烃类物质少。(    )①②

答案：错误

正确答案为：其所含的芳烃类物质一般要比烷烃类物质少。

3．水中油类物质要单独采样，不允许实验室内再分样。(    )①②

答案：正确

4．测定石油类和动植物油时，处理后的硅酸镁和无水硫酸钠都必须保存在磨口玻璃瓶中。(    )①②

答案：正确

5．测定石油类和动植物油时，萃取液用硅酸镁吸附后，去除的是动植物油等非极性物质。(   )①②

答案：错误

正确答案为：去除的是动植物油等极性物质。

6．测定水中油类物质，萃取时为防止漏液，所用分液漏斗的活塞应涂少量凡士林作润滑剂。(    )①②

答案：错误

正确答案为：所用分液漏斗的活塞不能涂凡士林作润滑剂。

7．采用直接萃取法萃取水中油类时，将20m1四氯化碳洗涤采样瓶后再移入装有水样的分液漏斗中，此转移过程中四氯化碳的挥发易导致测定误差。(    )①②

答案：错误

正确答案为：转移过程中四氯化碳的挥发不会导致测定误差。

8．水样中石油类和动植物油的含量较高时，应采用絮凝富集萃取法。(    )①②

答案：错误

正确答案为：应采用直接萃取法。

9．测定水中石油类和动植物油，当水样中含有大量芳烃及其衍生物时，应首先选用红外分光光度法而不是非分散分光光度法。(    )①②

答案：正确

10．红外光度法测定水中石油类，用吸附法去除动植物油干扰时，如萃取液需要稀释，则应在吸附后进行稀释。(    )①②

答案：错误

正确答案为：如萃取液需要稀释，应在吸附前进行稀释。

三、选择题

1．                  测定水中石油类会受到油品种的影响，当与标准油相差较人时，测定的误差也较大。(    )①②

A．重量法    B．红外分光光度法    C．非分散红外光度法

答案：C

2．《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》(GB／T16488—1996)中规定，用于测定油类物质的样品如不能在24h内测定，采样后应加       酸化至pH＜2，并于2～5℃下冷藏保存。(    )①②

A．硫酸  B．盐酸  C．硝酸

答案：B

3．测定石油类和动植物油时，硅酸镁作吸附剂使用前应置高温炉内       ℃加热2h进行处理。(    )①②

A．700    B．600    C．500

答案：C

4．测定石油类和动植物油时，硅酸镁使用前应根据其重量，按6％的比例加适量        ，密塞，充分振荡数分钟，放置约12h后使用。(    )①②

A．蒸馏水    B．无水乙醇    C．丙酮

答案：A

5．非分散红外光度法测定水中石油类和动植物油，当取样体积为5L时，测定下限浓度为      mg／L。(    )②

A．0.01    B．0.02    C．0.2

答案：B

6．非分散红外光度法是利用油类物质在近红外区     cm-1的特征吸收进行测定。(    )②

A．2 930    B．2960    C．3 030

答案：A

7．非分散红外法测定水中油类物质，当油品中含——多时会产生较大误差。(    )②

A．烷烃    B．环烷烃    C．芳香烃

答案：C

8．红外分光光度法测定水中油类，萃取剂四氯化碳使用前应进行检验，在2 600—3300cm-1之间进行扫描，其吸光度不应超过       (1cm比色皿，空气池作参比)。(    )①

A．0.01    B．0.03    C．0.10

答案：B

9．红外分光光度法测定总萃取物和石油类的含量，波数2930cm-1条件下测定的是         基团中C-H键的伸缩振动。(    )①

A．CH2    B．CH3    C．芳香环

答案：A

10．红外分光光度法测定水中石油类和动植物油，试样体积为500ml，萃取液体积为50.0ml，使用光程为4cm的比色皿时，方法的检出限为         mg／L。(    )①

A．0.01    B．0.1    C．0.2

答案：B

四、问答题

1．简述《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》(GB／T 16488—1996)中石油类的定义。①②

答案：在本标准规定的条件下，能被四氯化碳萃取而不被硅酸镁吸附，并且在波数为2930cm-1、2 960cm-1和3030cm-1全部或部分谱带处有特征吸收的物质。

2．简述《水质石油类和动植物油的测定红外光度法》(GB／T 16488—1996)中动植物油的定义。①②

答案：在本标准规定条件下，用四氯化碳萃取，并且被硅酸镁吸附的物质。

3．简述红外分光光度法测定水中石油类和动植物油中硅酸镁的处理过程。①②

答案：取60～100目硅酸镁于瓷蒸发皿中，置高温炉内500℃加热2h，在炉内冷至200℃后，移入干燥器巾冷至室温，于磨口玻璃瓶内保存。使用时，称取适量干燥硅酸镁于磨口玻璃瓶内，根据硅酸镁的重量，按6％(m／m)的比例加适量蒸馏水，密塞，充分振荡数分钟，放置约12h后使用。

4．简述红外分光光度法测定水中石油类和动植物油中直接萃取法的操作步骤。①②

答案：将一定体积的水样全部倾入分液漏斗中，加盐酸酸化至pH≤2，用20m1四氯化碳洗涤采样瓶后移入分液漏斗中，加约20g氯化钠，充分振摇2min，并经常排气，静置分层后，经10mm厚度的无水硫酸钠层过滤于容量瓶中，用20m1四氯化碳重复萃取一次。取适量的四氯化碳洗涤玻璃砂芯漏斗，洗涤液一并流入容量瓶，加四氯化碳稀释至标线定容，并摇匀。将萃取液分成两份，一份直接测定总萃取物，另一份经硅酸镁吸附后测定石油类。

5．简述红外分光光度法测定水中石油类和动植物油中絮凝富集萃取法中絮凝富集的操作步骤。①②

答案：向一定体积的水样中加入25m1硫酸铝溶液并搅匀，然后边搅拌边逐滴加25m1氢氧化钠溶液，待形成絮状沉淀后沉降30min，以虹吸法弃去上层清液，加适量的盐酸溶液溶解沉淀，以下步骤按直接萃取法进行。

6．非分散红外光度法测定水中石油类所使用的标准油有哪两种?②

答案：污染源油(受污染地点水样的溶剂萃取物)：或将正十六烷、异辛烷和苯按65∶25∶10(V／V)的比例配制而成的混合物。

7．简述非分散红外光度法测定水中石油类和动植物油的原理。②

答案：非分散红外法是利用油类物质中的甲基(-CH3)和亚甲基(-CH2)在近红外区(2 930cm-1或3．4μm)的特征吸收来测定水中油含量。将水样用盐酸酸化至pH＜2，用四氯化碳萃取，萃取液用无水硫酸钠脱水后定容，分成两份，一份测定总萃取物的含量；另一份经硅酸镁柱吸附，脱除动植物油等极性物质后，测定石油类含量。动植物油的含量则是以总萃取物与石油类含量之差来计算。

8．简述红外分光光度法测定石油类和动植物油的原理。①

答案：用四氯化碳萃取水中的油类物质，测定总萃取物，然后将萃取液用硅酸镁柱吸附，经脱除动植物油等极性物质后，测定石油类。总萃取物和石油类的含量均由波数分别为2930cm-1、

2960cm-1和3030cm-1谱带处的吸光度进行计算。动植物油的含量按总萃取物与石油类含量之差计算。

9．红外分光光度法测定水中石油类时，如何检验校正系数?①

答案：分别准确量取纯正十六烷、姥鲛烷和甲苯，按5∶3∶1(V／V)比例配成混合烃。以四氯化碳为溶剂配成适当浓度范围的混合烃标准系列。在2 930cm-1、2 960cm-1、3030cm-1处分别测量混合烃系列溶液的吸光度，按原校正系数计算石油类浓度，将测定值与配制值比较。如测定值的回收率在90％～110％范围内，则原校正系数可采用。否则重新测定校正系数并检验，直到符合要求。也可用正十六烷、异辛烷和苯按65∶25∶10(V／V)的比例配制混合烃，然后按相同方法检验校正系数。

10．红外分光光度法与非分散红外光度法测定水中石油类在方法适用性上有何区别?①②

答案：红外分光光度法不受油品种的影响，能比较准确地反映水中石油类的污染程度；而非分散红外法当油品的比吸光系数较为接近时，测定结果的可比性比较好，但当石油类中正构烷烃、异构烷烃和芳香烃的比例与标准油相差较大时，测定误差也较大，尤其当水样中含大量芳香烃及其衍生物时误差要更大一些，此时要与红外分光光度法相比较，同时要注意消除其他非烃类有机物的干扰。

五、计算题

1．取水样500m1，经萃取后定容至50．0m1，取25.0ml测定萃取液中总萃取物的浓度为45.2mg／L，另25.0ml经硅酸镁吸附后测得萃取液中石油类的浓度为33.8mg／L，分别计算该水样中石油类和动植物油的浓度。②

答案：C石油类=33.8×50.0／500=3.38(mg/L)

C动植物油=(45.2－33.8)×50.0／500=1.14(mg／L)

2．取水样500ml用四氯化碳萃取定容50．0m1，己知校正系数X=47.5，Y=65.6，Z=445，F=37.9。经硅酸镁吸附后滤出液的吸光度A2930=0.681：A2960=0.308；A3030=0.008，试求该样品中石油类的含量。①

答案：C石油类=[X×A2930＋Y×A2 960＋Z(A3030－A2960/F)]×50／500

=[47.5×0.68l＋65.6×0.308＋445×(0.008－0.681／37.9)]×50／500

=4.81(mg／L)

参考文献

[1]  水质石油类和动植物油的测定红外光度法(GB／T16488—1996)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：鹿海峰

审核：华  蕾  任学蓉

第二十节  非分散红外吸收法测定总有机碳

分类号：W20

一、填空题

1．总有机碳是指以        表示                  的综合指标。

答案：碳的含量    水体中有机物质总量

2．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，由于采用燃烧法，因此能将有机物全部      ，它比BOD5或COD更能直接表示有机物的总量。因此常常被用来评价水体中            的程度。

答案：氧化  有机物污染

3．国内外研制成各种类型的TOC分析仪，按工作原理不同，可分为                         法、电导法、          法和                          法。

答案：燃烧氧化-非分散红外吸收    气相色谱    湿法氧化-非分散红外吸收

4．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，水样采集后，必须贮存于            瓶中。常温下水样可保存24h，如不能及时分析，水样可加        将其pH调至      ，并在4℃冷藏，可保存7d。

答案：棕色玻璃    硫酸    ≤2

5．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，按测定总有机碳的方法原理可分        法和          法。

答案：差减  直接

二、判断题

1．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，试验用水均为无二氧化碳蒸馏水。(    )

答案：正确

2．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，如果水样含大颗粒悬浮物，由于受水样注射器针孔的限制，测定结果不包括全部颗粒态有机碳。(    )

答案：正确

3．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，有机碳的标准贮备液是用邻苯二甲酸氢钾配制而成。(    )

答案：正确

4．燃烧氧化-非分散红外吸收法测定水中总有机碳时，无机碳的标准贮备液是用无水硫酸钠配制而成。(    )

答案：错误

正确答案为；无机碳的标准贮备液是由无水碳酸钠和碳酸氢钠配制而成。

5．燃烧氧化-非分散红外吸收法，适用于工业废水和生活污水中总有机碳的测定，但不适用于地表水。(    )

答案：错误

正确答案为：也适用于地表水中总有机碳的测定。

三、选择题

1．《水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法》(HJ／T 71—2001)的浓度检测下限为    mg/L。(    )

A．0.5    B．0.1    C．  1.0

答案：A

2．我国《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)中，除合成脂肪酸工业和苎麻脱胶工业外的一切排污单位，污水排放中TOC的二级标准限值均为      mg/L。(    )

A．20    B．  30    C．40

答案：B

四、问答题

1．说明燃烧氧化-非分散红外吸收法中，差减法测定总有机碳的原理。

答案：将试样连同净化空气(干燥并除去二氧化碳)分别导入高温燃烧管和低温反应管中，经高温燃烧管的水样受高温催化氧化，使有机化合物和无机碳酸盐均转化成为二氧化碳，经低温反应管的水样受酸化而使无机碳酸盐分解成二氧化碳，其所生成的二氧化碳依次引入非色散红外检测器。由于一定波长的红外线被二氧化碳选择吸收，在一定浓度范围内二氧化碳对红外线吸收的强度与二氧化碳的浓度成正比，故可对水样总碳(TC)和无机碳(IC)进行定量测定。总碳与无机碳的差值，即为总有机碳。

2．说明燃烧氧化。非分散红外吸收法中，直接法测定总有机碳的原理。

答案：将水样酸化后曝气，将无机碳酸盐分解生成二氧化碳驱除，再注入高温燃烧管中，可直接测定总有机碳。

参考文献

[1] 水质总有机碳的测定燃烧氧化-非分散红外吸收法(HJ／T71—2001)．

[2]  水质总有机碳(TOC)的测定非色散红外吸收法(GB／T13193—1991)．

[3)  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  污水综合排放标准(OB 8978—1996)．

命题：沈丽丽

审核：张玉惠  邢  建

第二章酸沉降

第一节  酸沉降采样

分类号：P1

一、填空题

1．湿沉降自动采样器的基本组成是接雨(雪)器、         、           和样品容器等。②

答案：防尘盖    雨传感器

2．为确保采样的质量，要将湿沉降自动采样器采集到的样品量根据接雨(雪)器的口径换算成降雨(雪)量，比较降雨(雪)量的计算值和雨量计的测量值，计算值应在雨量计测量值的          之间。②

答案：80％～120％

3．干沉降监测中，SO2、O3、NO、NO2、PM10、PM2.5等均为自动站监测，气态HNO3、NH3、HCl、气溶胶等则用         法进行样品采集，然后分析测定，该方法同时也可监测空气中的SO2等。②

答案：多层滤膜

4．酸沉降监测点位的选择应有         ，除考虑点位附近的土地使用情况基本不变外，还应考虑点位周围地形特征、土地使用特征及——。②

答案：代表性    气象状况

5．酸沉降监测中，降雨(雪)时每     h采样一次，若一天中有几次降雨(雪)过程，可合并为一个样品测定；若遇几天连续降雨(雪)，则将上午       至次日上午      的降雨(雪)视为一个样品。②

答案：24    9：00    9：00

6．湿沉降采样器与较大障碍物之间的水平距离应至少为障碍物高度的        ，或从采样器仰望障碍物顶端，其仰角不大于30°。②

答案：两倍

二、判断题

1．酸沉降监测采样时，干湿接样器应处于平行于主导风向的位置，湿罐处于下风向。(    )②

答案：错误

正确答案为：干湿接样器应处于平行于主导风向的位置，湿罐处于上风向。

2．湿沉降自动采样器的防尘盖必须在降雨(雪)开始1min内打开，在降雨(雪)结束后5min内关闭。(    )②

答案：正确

3．湿沉降监测使用的采样容器，在使用前需要确定其是否清洗合格，检测方法为：以少量去离子水做模拟降雨，用离子色谱法检查模拟降雨样品中的Cl—浓度，如果与去离子水无显著差异，则认为合格；或者测定其电导率，电导率值小于0.15mS／m则视为合格。(    )②

答案：正确

4．湿沉降样品采集后，依次进行如下操作：先将样品过滤，然后测定其电导率和pH，再将剩余样品保存于冰箱中以备分析离子成分。(    )①②

答案：错误

正确答案为：湿沉降样品采集后，取一部分样品测定其电导率和pH，其余样品过滤后保存于冰箱中以备分析离子成分。

5．湿沉降样品采集后，用0.45μm有机微孔滤膜过滤。该滤膜应为不与样品中的化学成分发生吸附或离子交换反应的惰性材料。(    )①②

答案：正确

6．酸沉降监测点位的情况描述、采样器的描述和样品保存与运输方式的描述，正常情况下，应每月上报一次。(    )②

答案：错误

正确答案为：正常情况下，应每年上报一次。

7．用多层滤膜法进行干沉降样品采集时，空气通过多层滤膜的顺序是聚四氟乙烯膜、聚酰胺膜、酸液处理过的纤维膜和碱液处理过的纤维膜。(    )②

答案：错误

正确答案为：用多层滤膜法采样，空气通过多层滤膜的顺序是聚四氟乙烯膜、聚酰胺膜、碱液处理过的纤维膜和酸液处理过的纤维膜。

8．用多层滤膜法进行干沉降样品采集时，采集空气中气溶胶的聚四氟乙烯膜孔径为0.45μm。(    )②

答案：错误

正确答案为：采集空气中气溶胶的聚四氟乙烯膜孔径为0.8μm。

9．多层滤膜法采集到的干沉降样品，应装入聚乙烯滤膜盒内，放入3～5℃冰箱保存。(    )②

答案：正确

三、选择题

1．酸沉降自动采样器的雨传感器最低能感应到的降雨(雪)强度为     mm／h或不小于    mm直径的雨滴。(    )②

A．0.02，0.2  B．0.05，0.5  C．0.08，0.8

答案：B

2．酸沉降监测中，雨量计的位置距采样器的距离不小于      m，距地面高       cm。(    )②

A．  1，60    B．2，70    C．3，80

答案：B

3.洗净晾干后的手动接雨(雪)器在采样点放置    h后仍未下雨(雪)，则需重新清洗方可再用。(    )②

A．  1    B．  2    C．  3

答案：B

4．做离子成分分析的湿沉降样品保存时间(从采样到分析)，以    d为宜，原则上不超过    d。②

A．  5，  10    B．  10，  15    C．  15，20

答案：B

5．酸沉降监测项目中，           为逢雨(雪)必测的项目，同时记录当次降雨(雪)的量。(    )②

A．EC和    B．pH和    C．EC和pH

答案：C

6．湿沉降采样容器和采样瓶首次使用前用10％              浸泡24h，用自来水洗至中性，再用去离子水冲洗多次。(    )①②

A．盐酸或硫酸    B．硝酸或硫酸    C．盐酸或硝酸

答案：C

7．干沉降多层滤膜法的采样头是由      个安有滤膜的滤膜夹组成。(    )②

A．2    B．  3    C．4

答案：C

8．干沉降多层滤膜法分析结果的计算公式：C气=C液×V提取液/V样，用于干沉降中            污染物的计算。(    )②

A.气态HNO3    B．气态NH3    C．气溶胶中的NH4+

答案：C

9．湿沉降采样器宜设置在开阔、平坦、多草、周围      内没有树木的地方。也可将采样器安在楼顶上，但周围      范围内不应有障碍物。(    )②

A．100m，2m    B．50m，2m    C．100m，1 m

答案：A

10．接雨(雪)器的口径应不小于        (直径)。对于雨量偏小的地区，宜使用口径         的接雨器。(    )②

A．20cm，较大    B．30cm，较大    C．20cm，较小

答案：A

四、问答题

1．简述酸沉降监测点位设置的具体要求。②

答案：酸沉降监测点位的设置应有代表性，具体要求：

(1)测点不应设在受局地气象条件影响大的地方，例如山顶、山谷、海岸线等；

(2)避开受地热影响的火山地区和温泉地区，避开石子路、易受风蚀影响的耕地、受畜牧业和农业活动影响的牧场和草原：

(3)监测点不应受到局地污染源的影响：

(4)监测点的选择应适于安放采样器，能提供电源，便于采样器的操作与维护；

(5)郊区点除满足上述4项要求外，还应避免受大量人类活动的影响(如城镇)；距大污染源20km以上；距主干道公路(每天500辆)500m以上；距局部污染源1km以上：

(6)远郊点应位于人类活动影响甚微的地方，除满足上述5项要求外，还应距主要人口居住中心、主要公路、热电厂、机场50km以上。

2．简述湿沉降样品采集的基本步骤。②

答案：(1)将洗净晾干的接雨(雪)器放置到自动采样器上，如连续多日的下雨(雪)，则应3—5d清洗一次。如果是手动采样，则应将清洗后的接雨(雪)器放在室内密封保存，下雨(雪)前再放置于采样点，如接雨(雪)器在采样点放置2h后仍未下雨(雪)，则需将接雨(雪)器取回重新清洗后，方可再用于样品采集；

(2)降雨(雪)后，将样品容器取下，称重、去除容器的重量后得出样品重量；

(3)取一部分样品测定EC和pH后，其余部分过滤后保存于冰箱，以备分析离子组分，如样品量太少(少于50g)，则只测EC和pH；

(4)将接雨(雪)器和样品容器洗净晾干备用。

3．简述于沉降监测中多层滤膜法的原理。②

答案：多层滤膜法是将事先处理过的滤膜安装在采样头上，用一抽气泵抽吸空气使空气通过这些滤膜：采样完毕后，将滤膜取下，分析测定滤膜中各种物质含量的一种方法。

4．简述酸沉降的定义，包括湿沉降和干沉降。②

答案：酸沉降是指大气中酸性污染物的自然沉降，分为干沉降和湿沉降。湿沉降是指发生降水事件时，高空雨滴吸收大气中酸性污染物降到地面的沉降过程，包括雨、雪、雹、雾等。干沉降是指不发生降水时，大气中酸性污染物受重力、气体吸附等作用由大气沉降到地面的过程。

5．综述湿沉降采样和样品管理的QA／QC要求。②

答案：为保证采样质量，要求：

(1)每月进行一次实际样品的平行采样与分析，各项分析结果的相对偏差应不大于10％；

(2)根据样品量和接雨(雪)器的口径计算而得的降雨量与雨量计的测量值进行比较，计算值应在测量值的80％一120％之间；

(3)专人负责检查各采样点采样器的清洗情况；[检查方法：用200ml已测EC值(λ1)的去离子水清洗接雨(雪)器、样品容器、管道等，然后再测其清洗液的EC值(λ2)。要求：(λ2－λ1)/λ1＜50％；同时检查去离子水质量，要求EC值<0.15mS／m。本括号中内容可自愿回答。]

(4)称样的天平应定期检定，现场称样前，应进行自校；

(5)定期检查湿沉降自动采样器运转是否正常；

(6)随时注意检查监测点周围发生的变动情况；

(7)手动采样时，注意及时放置和取回接雨(雪)装置；

(8)采样记录完整、准确：

(9)及时清洗样品瓶，并保持其清洁；

(10)在低温状态(3～5℃)下运输和保存样品；24h之内测定pH和EC；10～15d之内完成全分析；每月做两个空白样品。

参考文献

[1] 大气降水样品的采集与保存(GB／T13580．2—1992)．

[2]  酸尘降监测技术规范(HJ／T165—2004)．

命题：张榆霞  孟小星

审核：郑皓皓  孟小星  张榆霞

第二节  分光光度法

(一)基础知识

分类号：P2-O

一、填空题

1．分光光度法测定样品的基本原理是利用朗伯—比尔定律，根据不同浓度样品溶液对光信号具有不同的                         ，对待测组分进行定量测定。

答案：吸光度(或吸光性，或吸收)

2．应用分光光度法测定样品时，校正波长是为了检验波长刻度与实际波长的            ，并通过适当方法进行修正，以消除因波长刻度的误差引起的光度测定误差。

答案：符合程度

3．分光光度法测定样品时，比色皿表面不清洁是造成测量误差的常见原因之一，每当测定有色溶液后，一定要充分洗涤。可用             涮洗，或用           浸泡。注意浸泡时间不宜过长，以防比色皿脱胶损坏。

答案：相应的溶剂    (1+3)HNO3

二、判断题

1．分光光度计可根据使用的波长范围、光路的构造、单色器的结构、扫描的机构分为不同类型的光度计。(    )

答案：正确

2．应用分光光度法进行试样测定时，由于不同浓度下的测定误差不同，因此选择最适宜的测定浓度可减少测定误差。一般来说，透光度在20％～65％或吸光值在0.2～0.7之间时，测定误差相对较小。(    )

答案：正确

3．分光光度法主要应用于测定样品中的常量组分含量。(    )

答案：错误

正确答案为：分光光度法主要应用于测定样品中的微量组分。

4．应用分光光度法进行样品测定时，同一组比色皿之间的差值应小于测定误差。(    )

答案：错误

正确答案为：测定同一溶液时，同组比色皿之间吸光度相差应小于0.005，否则需进行校正。

5．应用分光光度法进行样品测定时，摩尔吸光系数随比色皿厚度的变化而变化。(    )

答案：错误

正确答案为：摩尔吸光系数与比色皿厚度无关。

三、选择题

1．利用分光光度法测定样品时，下列因素中                    不是产生偏离朗伯—比尔定律的主要原因。(    )

A．所用试剂的纯度不够的影响    B．非吸收光的影响

C．非单色光的影响    D．被测组分发生解离、缔合等化学因素

答案：A

2．分光光度计波长准确度是指单色光最大强度的波长值与波长指示值              。(    )

A．之和    B．之差    C．乘积

答案：B

3．分光光度计吸光度的准确性是反映仪器性能的重要指标，一般常用           标准溶液进行吸光度校正。(    )

A．碱性重铬酸钾    B．酸性重铬酸钾    C．高锰酸钾

答案：A

4．分光光度计通常使用的比色皿具有           性，使用前应做好标记。(    )

A．选择    B．渗透    C．方向

答案：C

5．使用分光光度法测试样品，校正比色皿时，应将                注入比色皿中，以其中吸收最小的比色皿为参比，测定其他比色皿的吸光度。(    )

A.纯净蒸馏水    B．乙醇    C．三氯甲烷

答案：A

6．朗伯，比尔定律A=kcL中，摩尔吸光系数k值          表示该物质对某波长光的吸收能力愈强，比色测定的灵敏度就愈高。(    )

A．愈大    B．愈小    C．大小一样

答案：A

7．在比色分析中为了提高分析的灵敏度，必须选择摩尔吸光系数          有色化合物，选择具有最大众值的波长作入射光。(    )

A.大的    B。小的    C．大小一样

答案：A

8．用紫外分光光度法测定样品时，比色皿应选择               材质的。(    )

A.石英  B。玻璃

答案：A

9．一般常把        nm波长的光称为紫外光。(    )

A．200～800    B．200～400    C．  100～600

答案：B

10．一般常把           nm波长的光称为可见光。(    )

A．200～800    B．400(或380)～800(或780)    C．400～860

答案：B

11．朗伯-比尔定律A=kcL中，摩尔吸光系数k值与           无关。(    )

A.入射光的波长    B．显色溶液温度    C．测定时的取样体积

D．有色溶液的性质

答案：C

12．一般分光光度计吸光度的读数最多有           位有效数字。(    )

A．  3    B．  4    C．  2

答案：A

四、问答题

1．分光光度法是环境监测中常用的方法，简述分光光度法的主要特点。

答案：(1)灵敏度高；

(2)准确度高：

(3)适用范围广；

(4)操作简便、快速：

(5)价格低廉。

2．简述校正分光光度计波长的方法。

答案：校正波长一般使用分光光度计光源中的稳定线光谱或有稳定亮线的外部光源，把光束导入光路进行校正，或者测定已知光谱样品的光谱，与标准光谱对照进行校正。

3．简述分光光度法测定样品时，选用比色皿应该考虑的主要因素。

答案：(1)测定波长。比色液吸收波长在370nm以上时可选用玻璃或石英比色皿，在370nm以下时必须使用石英比色皿；

(2)光程。比色皿有不同光程长度，通常多用10.0mm的比色皿，选择比色皿的光程长度应视所测溶液的吸光度而定，以使其吸光度在0.1～0.7之间为宜。

4．如何检查分光光度计的灵敏度?

答案：灵敏度是反映仪器测量性能的重要指标，检查方法为：配制0.001％重铬酸钾溶液，用1cm比色皿装入蒸馏水作参比，于440nm处测得的吸光度应大于0.010。若示值＜0.010，可适当增加灵敏度的挡数，如仍不能达到该值，应检查或更换光电管。

5．在光度分析中，如何消除共存离子的干扰?

答案：(1)尽可能采用选择性高、灵敏度也高的特效试剂；

(2)控制酸度，使干扰离子不产生显色反应；

(3)加入掩蔽剂，使干扰离子被络合而不发生干扰，而待测离子不与掩蔽剂反应；

(4)加入氧化剂或还原剂，改变干扰离子的价态以消除干扰；

(5)选择适当的波长以消除干扰：

(6)萃取法消除于扰；

(7)其他能将被测组分与杂质分离的步骤，如离子交换、蒸馏等；

(8)利用参比溶液消除显色剂和某些有色共存离子干扰；

(9)利用校正系数从测定结果中扣除干扰离子影响。

6．用分光光度法测定样品时，什么情况下可用溶剂作空白溶液?

答案：当溶液中的有色物质仅为待测成分与显色剂反应生成，可以用溶剂作空白溶液，简称溶剂空白。

7．一台分光光度计的校正应包括哪4个部分?

答案：波长校正：吸光度校正；杂散光校正；比色皿校正。

8．在光度分析中酸度对显色反应主要有哪些影响?

答案：(1)对显色剂本身的影响；

(2)对溶液中各元素存在状态的影响；

(3)对显色反应的影响。

9．简述朗伯-比尔定律A=kcL的基本内容，并说明式中各符号的含义。

答案：朗伯—比尔定律是比色分析的理论基础，它可综合为光的吸收定律，即当一束单色光通过均匀溶液时，溶液的吸光度与溶液的浓度和液层厚度的乘积成正比。式中：A—吸光度；  k—吸光系数；  C—待测物浓度；  L—液层厚度。

10．简述在朗伯-比尔定律中，吸光系数与摩尔吸光系数的区别。

答案：在朗伯-比尔定律A=kcL中，K是比例常数，它与入射光的波长、溶液的性质有关。如果有色物质溶液的浓度c用g／L表示，液层厚度以cm表示，比例常数众称为吸光系数。如果浓度c用mol／L表示，液层厚度以cm表示，则比例常数k称为摩尔吸光系数。摩尔吸光系数的单位为L／(mol·cm)，它表示物质的浓度为1mol／L、液层厚度为1cm时溶液的吸光度。

11．简述在光度分析中如何用镨钕滤光片对光度计的波长进行校正。

答案：用特制的镨钕滤光片(预先在精密度较高的仪器上进行校正过)校正仪器波长时，通常用573nm和586nm的双峰谱线校正。

12．简述在光度分析中如何选择显色剂。

答案：(1)显色剂的灵敏度要高；

(2)显色剂的选择性要好；

(3)所形成的有色化合物应足够稳定，而且组成恒定，有确定的组成比；

(4)所形成的有色化合物与显色剂之间的差别要大；

(5)其他因素如显色剂的溶解度、稳定性、价格等。

13．简述在光度分析中共存离子的干扰主要有哪几种情况。

答案：(1)共存离子本身有颜色影响测定；

(2)共存离子与显色剂生成有色化合物，同待测组分的有色化合物的颜色混在一起；

(3)共存离子与待测组分生成络合物降低待测组分的浓度而干扰测定；

(4)强氧化剂和强还原剂存在时因破坏显色剂而影响测定。

14．简述在光度分析中引起偏离光吸收定律的原因。

答案：(1)由于入射光单色性差而引起偏离：

(2)由于溶液中的化学变化而引起偏离(待测物质离解、缔合)；

(3)由于介质的不均匀性而引起偏离。

五、计算题

1．用分光光度法测定水中的六价铬，已知溶液含六价铬140μg／L，用二苯碳酰二肼溶液显色，比色皿为20mm，在波长540nm处测得吸光度为0.220，试计算摩尔吸光系数(Mcr=52)。

答案：(1)计算摩尔数：140×10-6／52=2.7×10-6(mol／L)

(2)计算摩尔吸光系数：0.220=k×2×2.7×10-6

k=4.1×104L／(mol·cm)

2．分光光度法测定水中的Fe3+，已知含Fe3+溶液用KSCN溶液显色，用20mm的比色皿在波长480nm处测得吸光度为0.19，已知其摩尔吸光系数为1.1×104L／(mol·cm)，试求该溶液的浓度(MFe=55.86)。

答案：(1)计算溶液的摩尔浓度：0.19=1.1×104×C×2

C=0.19／(1.1×104×2)=8.6×10-6(mol／L)

(2)计算溶液的浓度：C=8.6 ×10-6× 55.86=482×10-6(g/L)

参考文献

[1] 中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

[2]  刘珍．化验员读本．3版．北京：化学工业出版社，2000．

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

[5]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：邢建  韩瑞梅

审核：韩瑞梅  刘端阳

(二)氯化物

分类号：P2-1

一、填空题

1．《大气降水中氯化物的测定硫氰酸汞高铁光度法》(GB／T 13580．9—1992)测定大气降水中氯化物的最低检出浓度为         mg／L，测定范围为        mg／L。

答案：0.03  0.4～6.0

2．在进行大气降水中氯化物测定的样品前处理时，应选用孔径为0.451am的有机微孔滤膜作过滤介质。该滤膜的孔径        ，孔隙率       ，过滤速度快。

答案：均匀  高

3．测定大气降水中氯化物时，样品测定前，需用滤膜过滤。滤膜使用前应放入         中浸泡    h，并用去离子水洗涤数次后，再进行过滤操作。

答案：去离子水  24

二、问答题

简述用硫氰酸汞高铁光度法测定大气降水中的氯化物时，制备硫氰酸汞的方法。

答案：称取5g硝酸汞溶于200m1硝酸溶液中，加入3mol／L硫酸铁铵溶液，在搅拌下，滴加硫氰酸钾溶液至试样呈微橙红色为止。生成硫氰酸汞白色沉淀，用G3砂芯漏斗过滤，并用水充分洗涤，将沉淀放入干燥器中自然干燥，贮于棕色瓶中。

参考文献

[1] 大气降水中氯化物的测定硫氰酸汞高铁光度法(GB／T13580．9—1992)．

[2]  大气降水样品的采集与保存(GB／T13580．2—1992)．

命题：董玉珍

审核：池  靖  董玉珍

(三)硫酸盐

分类号：P2-2

一、填空题

1．目前我国用来测定水中硫酸盐的方法有           、              、         、EDTA滴定法和离子色谱法。

答案：重量法    (铬酸钡)光度法    (铬酸钡间接)火焰原子吸收法

2．测定硫酸盐的水样可采集在           或           材质的瓶中。

答案：硬质玻璃    聚乙烯

二、判断题

1．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，如果水样中含有碳酸根，在加入铬酸钡之前可加入盐酸酸化，并加热沸腾以除去碳酸盐干扰。(    )

答案：正确

2．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，水样中加入铬酸钡悬浊液、(1＋1)氨水显色后，应使用慢速定性滤纸过滤，如滤液浑浊，应重复过滤至透明。(    )

答案：正确

3．测定水中硫酸盐时，如果水样中存在有机物，某些细菌可以将硫酸盐还原为硫化物，因此，对于严重污染的水样应低温保存。(    )

答案：正确

4．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，水样中加入铬酸钡悬浮液后，经煮沸、稍冷后，向其中逐滴加入(1＋1)氨水至呈柠檬黄色，过滤后进行测定。(    )

答案：错误

正确答案为：逐滴加入(1＋1)氨水至呈柠檬黄色后，应再多加2滴。

三、选择题

1．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐的方法，适用于测定          水样。(    )

A．硫酸盐含量较低的地表水和地下水

B．硫酸盐含量较高的生活污水和工业废水

C．咸水

答案：A

2．《地表水环境质量标准》(GB 3838--2002)中，集中式生活饮用水中硫酸盐(以SO42-计)的标准限值是            mg／L。(    )

A．250    B．300    C．  100

答案：A

3．《水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行)》(HJ／T342-2007)测定硫酸盐的浓度范围

是         mg/L。(    )

A．  10～5000    B．8～85    C．0.2～12

答案：B

4．铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐时，如Pb2+、含量各少于           mg／L，则不干扰的测定。(    )

A．2    B．  1    C．  3

答案：B

四、问答题

试述铬酸钡分光光度法测定水中硫酸盐的原理。

答案：在酸性溶液中，铬酸钡与硫酸盐生成硫酸钡沉淀，并释放出铬酸根离子；溶液中和后，过量的铬酸钡及生成的硫酸钡仍是沉淀状态，经过滤除去沉淀。在碱性条件下，反应释放出的铬酸根离子呈黄色，其颜色深浅与铬酸根的含量成正比，测定吸光度后计算出硫酸根的含量。

参考文献

[1]  水质硫酸盐的测定铬酸钡分光光度法(试行)  (HJ／T 342—2007)．

[2] 魏复盛，等．水和废水监测分析方法指南(中册)．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：李  刚

审核：张玉惠  邢  建

(四)氨氮(铵)

分类号：P2-3

一、填空题

1．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，为除去水样色度和浊度，可采用          法和      法。①

答案：絮凝沉淀  蒸馏

2．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，水样中如含余氯可加入适量       去除，金属离子干扰可加入         去除。①

答案：Na2S2O3    掩蔽剂

3．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，纳氏试剂是用     、       和KOH试剂配制而成，且两者的比例对显色反应的灵敏度影响较大。①

答案：KI  HgCl2(或HgI2)

4．纳氏试剂比色法测定水中氨氮的方法原理是：氨与纳氏试剂反应，生成          色胶态化合物，此颜色在较宽的波长内具强烈吸收，通常在410～425nm下进行测定。①

答案：淡红棕

5．水杨酸分光光度法测定水中铵时，在亚硝基铁氰化钠存在下，铵与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成       色化合物，在697nm具有最大吸收。②

答案：蓝

6．测定水中铵的水杨酸分光光度法的最低检出浓度为       mg／L：测定上限为      mg/L。②

答案：0.01    1

7．水杨酸分光光度法测定水中铵，采用蒸馏法预处理水样时，应以        溶液为吸收液，显色前加              溶液调节到中性。②

答案：硫酸  氢氧化钠

8．水杨酸分光光度法测定水中铵时，显色剂的配制方法为：分别配制水杨酸和酒石酸钾钠溶液，将两溶液合并后定容。如果水杨酸未能全部溶解，可再加入数毫升            溶液，直至完全溶解为止，最后溶液的pH为               ②

答案：氢氧化钠  6.0～6.5

9．总氮测定方法通常采用过硫酸钾氧化，使水中          和               转变为硝酸盐，然后再以紫外分光光度法、偶氮比色法、离子色谱法或气相分子吸收法进行测定。③

答案：有机氮    无机氮(化合物)

10．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，对于悬浮物较多的水样，过硫酸钾氧化后可能出现          ，遇此情况，可取           进行测定。③

答案：沉淀    上清液

11．《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(GB／T 11894—1989)方法的检出下限

为          mg／L，测定上限为           mg／L。③

答案：0.05    4

12．凯氏氮是指以凯氏法测得的含氮量，它包括了         和在此条件下能被转变为铵盐而测定

的                  。④

答案：氨氮    有机氮化合物

13．测定水中凯氏氮或有机氮，主要是为了了解水体受             状况，尤其是评价湖泊和水库的                    时，是一个有意义的重要指标。①②③④

答案：污染    富营养化

14．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，如果凯氏氮含量较低，可取较多量的水样，并用         法进行测定；如果含量较高，则减少取样量，用             法测定。④

答案：光度    酸滴定

15．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，在水样中加入硫酸并加热消解，目的是使有机物中的             以及游离氨和铵盐转变为           。④

答案：胺基氮    硫酸氢铵

16．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，蒸馏时应避免暴沸，否则可导致吸收液温度增高，造成吸收           而使测定结果偏             ；还应注意冷却水不能有温感，否则会影响氨的吸收。④

答案：不完全    低

17．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T11891—1989)，蒸馏时必须保持蒸馏瓶内溶液呈碱性，如果在蒸馏期间，瓶内无黑色沉淀，瓶内液体一直为清澈透明，则在蒸馏结束后，需滴加           指示液测试。必要时，添加适量水和           溶液，重新蒸馏。④

答案：酚酞    氢氧化钠

18．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891—1989)，测定凯氏氮的操作主要包括

、        和           3个步骤。④

答案：消解    蒸馏    (氨的)测定

二、判断题

1．水中存在的游离氨(NH3)和铵盐(NH4+)的组成比取决于水的pH值。当pH值偏高时，游离氨的比例较高；反之，则铵盐的比例高。(    )①②③④

答案：正确

2．水中氨氮是指以游离(NH3)或有机氨化合物形式存在的氮。(    )①②③④

答案：错误

正确答案为：水中氨氮是指以游离氨(NH3)或铵盐(NH4+)形式存在的氮。

3．用《水质铵的测定纳氏试剂比色法》(GB／T7479—1987)测定氨氮时，方法的最低检出浓度是0.01mg／L。(    )①

答案：错误

正确答案为：最低检出浓度是0.025mg／L。

4．水中非离子氨是指存在于水体中的游离态氨。(    )①②③④

答案：正确

5．《水质铵的测定水杨酸光度法》(GB／T 7481—1987)中，自行制备的次氯酸钠溶液，经标定后应存放于无色玻璃滴瓶内。(    )②

答案：错误

正确答案为：经标定后应存放于棕色滴瓶内。

6．水杨酸分光光度法测定水中铵时，酸度和碱度过高都会干扰显色化合物的形成。(    )②

答案：正确

7．水杨酸分光光度法测定水中铵，当水样含盐量高，试剂酒石酸盐掩蔽能力不够时，钙镁产生沉淀不影响测定。(    )②

答案：错误

正确答案为：当水样中含盐量高，试剂酒石酸盐掩蔽能力不够时，钙镁产生沉淀影响测定。

8．水杨酸分光光度法测定水中铵时，水样采集后储存在聚乙烯瓶或玻璃瓶内可保存一周。(    )②

答案：错误

正确答案为：水样采集后储存在聚乙烯瓶或玻璃瓶内应尽快分析，否则用硫酸酸化到pH＜2，于2～5℃保存。

9．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，硫酸盐及氯化物对测定有影响。(    )③

答案：错误

正确答案为：硫酸盐及氯化物对测定无影响。

10．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，在120～124℃的碱性介质条件下，用过硫酸钾作氧化剂，不仅可将水中氨氮、亚硝酸盐氮氧化为硝酸盐，同时也将水样中大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。(    )③

答案：正确

11．碱性过硫酸钾氧化-紫外分光光度法测定水中总氮，使用高压蒸汽消毒器时，应定期校核压力表。(    )③

答案：正确

12．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891—1989)测定水中凯氏氮含量时，消解时加入适量硫酸钾以提高沸腾温度，增加消解速率。(    )④

答案：正确

13．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891—1989)测定水中凯氏氮含量时，对难消解的有机氮化合物，可适当增加消解时间，亦可改用硫酸汞为催化剂。(    )④

答案：正确

三、选择题

1．纳氏试剂比色法测定氨氮时，如水样浑浊，可于水样中加入适量         。(    )①

A．ZnSO4和HCl    B．ZnSO4和NaOH溶液    C．SnCl2和NaOH溶液

答案：B

2．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，在显色前加入酒石酸钾钠的作用是             。(    )①

A．使显色完全    B．调节pH值    C．消除金属离子的干扰

答案：C

3．纳氏试剂比色法测定水中氨氮，配制纳氏试剂时进行如下操作：在搅拌下，将二氯化汞溶液分次少量地加入到碘化钾溶液中，直至           。(    )①

A．产生大量朱红色沉淀为止        B．溶液变黄为止

C．微量朱红色沉淀不再溶解时为    D．将配好的氯化汞溶液加完为止

答案：C

4．水杨酸分光光度法测定水中铵时，用氢氧化钠溶液稀释的次氯酸钠溶液存放于棕色滴瓶内，本试剂可稳定       d。(    )②

A．7    B．15    C．30

答案：A

5．水杨酸分光光度法测定水中铵时，如果水样的颜色过深或含盐过多，则应用         预处理水样。(    )②

A．蒸馏法  B．絮凝沉淀法

答案：A

6．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，碳酸盐及碳酸氢盐对测定有影响，在加入一定量的           后可消除。(    )③

A.盐酸  B．硫酸  C．氢氧化钾

答案：A

7．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，水样采集后立即用硫酸酸化到pH＜2，

在           h内测定。(    )③

A．12    B．24    C．48

答案：B

8．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，新配制的过硫酸钾溶液应存放在        内，可贮存一周(    )③

A.玻璃瓶    B．聚四氟乙烯瓶    C．聚乙烯瓶

答案：C

9．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，配制1 000ml硝酸钾贮备液时加入

2ml              ，贮备液至少可稳定6个月。(    )③

A．三氯甲烷    B．乙醇    C．丙酮

答案：A

10．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891--1989)测定水中凯氏氮含量，消解时通常加入       作催化剂，以缩短消解时间。(    )④

A．硫酸铜    B．氯化汞    C．硝酸银

答案：A

11．根据《水质凯氏氮的测定》(GB／T 11891--1989)测定水中凯氏氮含量，蒸馏时必须保持蒸馏瓶内溶液呈           。(    )④

A．酸性    B．碱性    C．中性

答案：B

四、问答题

1．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，常见的干扰物质有哪些?①

答案：有脂肪胺、芳香胺、醛类、丙酮、醇类和有机氯胺等有机化合物，以及铁、锰、硫等无机离子，色度、浊度也干扰测定。

2．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，水样中的余氯为什么会干扰氨氮测定?如何消除?①

答案：余氯和氨氮反应可形成氯胺干扰测定。可加入Na2S2O3消除于扰。

3．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，取水样50.0ml，测得吸光度为1.02，校准曲线的回归方程为y=0.13788x(x指50ml溶液中含氨氮的微克数)。应如何处理才能得到准确的测定结果?①

答案：由于测得的吸光度值已超过了分光光度计最佳使用范围(A=0.1～0.7)，应适当少取水样重新测定。

4．纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，水样采集后应如何保存?①

答案：水样采集在聚乙烯瓶或玻璃瓶内，要尽快分析，必要时可加H2SO4，使Ph＜2，于2～5℃下保存。酸化样品应注意防止吸收空气中的氨而招致污染。

5．试指出用纳氏试剂比色法测定水中氨氮时，如果水样浑浊，下面的操作过程是否有不完善或不正确之处，并加以说明：加入硫酸锌和氢氧化钠溶液，沉淀，过滤于50ml比色管中，弃去25ml初滤液，吸取摇匀后的酒石酸钾钠溶液1m1，纳氏试剂1.5ml于比色管中显色。同时取无氨水于50ml比色管中，按显色步骤显色后作为参比。①

答案：(1)在加入硫酸锌和氢氧化钠溶液时，没有说明加入硫酸锌和氢氧化钠溶液的浓度、沉淀的酸度和混匀等操作；

(2)没有说明加入上述溶液后应放置：

(3)没有说明滤纸应用无氨水洗涤；

(4)没有说明过滤水样进行显色的准确体积。

6．怎样制备无氨水?①②③④

答案：(1)在水中加入H2SO4至pH＜2，重新蒸馏，收集馏出液时应注意避免重新污染；

(2)将蒸馏水通过强酸型阳离子交换树脂(氢型)，每升流出液中加入10g同类树脂保存。

7．水杨酸分光光度法测定水中铵时，如何测定次氯酸钠溶液中游离碱(以NaOH计)?②

答案：用吸管吸取次氯酸钠溶液1.00ml于150ml锥形瓶中，加入约20ml蒸馏水，以酚酞作指示剂，用0.1mol／L标准盐酸溶液滴定至红色完全消失为止。

8．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，主要干扰物有哪些?如何消除?③

答案：(1)水样中含有六价铬离子及三价铁离子时干扰测定，可加入5％盐酸羟胺溶液1～2ml，以消除其对测定的影响；

(2)碘离子及溴离子对测定有干扰；测定20μg硝酸盐氮时，碘离子含量相对于总氮含量的0.2倍时无干扰；溴离子含量相对于总氮含量的3.4倍时无干扰；

(3)碳酸盐及碳酸氢盐对测定的影响，在加入一定量的盐酸后可消除。

9．碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法测定水中总氮时，为什么要在两个波长测定吸光度?③

答案：因为过硫酸钾将水样中的氨氮、亚硝酸盐氮及大部分有机氮化合物氧化为硝酸盐。硝酸根离子在220nm波长处有吸收，而溶解的有机物在此波长也有吸收，干扰测定。在275nm波长处，有机物有吸收，而硝酸根离子在275nm处没有吸收。所以在220nm和275nm两处测定吸光度，用来校正硝酸盐氮值。

10．水中有机氮化合物主要是些什么物质?①②③④

答案：主要是蛋白质、肽、氨基酸、核酸、尿素以及化合的氮，主要为负三价态的有机氮化合物。

五、计算题

纳氏试剂比色法测定某水样中氨氮时，取10.0ml水样于50m1比色管中，加水至标线，加1．0m1酒石酸钾钠溶液和1.5ml纳氏试剂。比色测定，从校准曲线上查得对应的氨氮量为0.018 0mg。试求水样中氨氮的含量(mg／L)。

答案：

参考文献

[1] 水质铵的测定纳氏试剂比色法(GB／T7479—1987)．

[2]  水质铵的测定水杨酸分光光度法(GB／T 7481—1987)．

[3]  水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法(GB／T11894—1989)．

[4]  水质凯氏氮的测定(GB／T11891—1989)．

[5]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[6]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：邢  建

审核：任学蓉  屈智丽

(五)亚硝酸盐氮、硝酸盐氮

分类号：P2-4

一、填空题

1．亚硝酸盐是氮循环的中间产物，在水系中很不稳定，在含氧和微生物作用下，可氧化成         ，在缺氧或无氧条件下被还原为           。①

答案：硝酸盐  氨直至氮

2．水中亚硝酸盐的主要来源为生活污水中                 的分解。此外化肥、酸洗等工业废水和             中亦可能有亚硝酸盐排入水系。①

答案：含氮有机物    农田排水

3．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，水样应用玻璃瓶或塑料瓶采集。采集后要尽快分析，不要超过     h，若需短期保存(1～2d)，可以在每升水样中加入40mg          并于2～5℃保存。①

答案：24  氯化汞

4．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，若水样有悬浮物和颜色，需向每100m1试样中加入

2ml                ，搅拌，静置，过滤，弃去25ml初滤液后，再取试样测定。①

答案：氢氧化铝悬浮液

5．分光光度法测定水中硝酸盐氮时，水样采集后，应及时进行测定。必要时，应加硫酸使

pH      ，于4℃以下保存，在           h内进行测定。②

答案：＜2    24

6．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮，当水样中亚硝酸盐氮含量超过0.2mg／L时，可取100m1水样，加入1m1 0.5mol／L的           ，混匀后，滴加           至淡红色，保持15min不褪为止，使亚硝酸盐氧化为硝酸盐，最后从硝酸盐氮测定结果中减去亚硝酸盐氮量。②

答案：硫酸溶液    0.02mol／L高锰酸钾溶液

7．目前的自动在线检测仪测定水中硝酸盐氮多使用         法和         法。③

答案：紫外    电极

8．紫外分光光度法适用于          和           中硝酸盐氮的测定。③

答案：清洁地表水    未受明显污染的地下水

9．紫外分光光度法测定硝酸盐氮时，采用       和          进行处理，以排除水样中大部分常见有机物、浊度和Fe3+、Cr6+对测定的干扰。③

答案：絮凝共沉淀    大孔中性吸附树脂

二、判断题

1．水中硝酸盐是在有氧环境下，各种形态的含氮化合物中最稳定的氮化合物，亦是含氮有机物经无机化作用的最终分解产物。(    )

答案：正确

2．利用重氮偶联反应测定水中亚硝酸盐时，明显干扰物质为氯胺、氯、硫代硫酸盐、聚磷酸钠和高(三价)铁离子。(    )

答案：正确

3．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮，通常是基于重氮偶联反应，生成橙色染料。(    )①

答案：错误

正确答案为：生成红色染料。

4．N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定亚硝酸盐氮时，实验用水均为无亚硝酸盐的二次蒸馏水。(    )①

答案：正确

5．利用重氮偶联反应测定水中亚硝酸盐氮时，如果使用光程长为20mm的比色皿，亚硝酸盐氮的浓度大于0.2mg/L时，其呈色符合比尔定律。(    )①

答案：错误

正确答案为：使用光程长为10mm的比色皿，亚硝酸盐氮的浓度小于0.2mg/L时其呈色符合比尔定律。

6．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，蒸于水样的操作步骤是：吸取50.0ml经预处理的水样于蒸发皿中，用pH试纸检查，必要时用硫酸或氢氧化钠溶液调节至微酸性，置于水浴上蒸干。(    )②

答案：错误

正确答案为：用硫酸或氢氧化钠溶液调节至微碱性(pH约为8)。

7．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，在水样蒸干后，加入酚二磺酸试剂，充分研磨使硝化反应完全。(    )②

答案：正确

8．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，可加3～5ml氨水显色。(    )②

答案：错误

正确答案为：在搅拌下加入3～4ml氨水，使溶液呈现最深的颜色。

9．酚二磺酸分光光度法测定硝酸盐氮，制备标准曲线时，将一定量标准溶液预先一次统一处理(蒸干、加酚二磺酸充分研磨，转入容量瓶内定容)备用。(    )②

答案：正确

10．酚二磺酸分光光度法测定硝酸盐氮时，若水样中含有氯离子较多(10mg/L)，会使测定结果偏高。(    )②

答案：错误

正确答案为：若水样中含有氯离子较多(10mg/L)，会使测定结果偏低。

11．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，为使硝酸盐标准贮备液有一定的稳定时间，需在溶液中加入2m1氯仿(三氯甲烷)作保存剂，至少可稳定6个月。(    )②

答案：正确

12．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，因为发烟硫酸在室温较低时凝固，所以在取用时，可先在40～50℃隔水水浴中加温使其熔化，不能将盛装发烟硫酸的玻璃瓶直接置入水浴中，以免瓶裂引起危险。(    )②

答案：正确

13．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，需在220nm和300nm波长处测定吸光度，以校正硝酸盐氮值。(    )③

答案：正确

14．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，树脂使用多次后，可用未接触过橡胶制品的新鲜去离子水作参比，在220nm和275nm波长处检验，测得的吸光度应为最大值，否则需再生。(    )③

答案：错误

正确答案为：测得的吸光度应近于零，否则需再生。

15．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时；如水样中亚硝酸盐氮低于0.1mg／L，可不加氨基磺酸溶液。(    )③

答案：正确

16．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，为了解水受污染程度和变化情况，需对水样进行紫外吸收光谱分布曲线的扫描，绘制波长—吸光度曲线。水样与近似浓度的标准溶液分布曲线应类似，且在220nm与275nm附近不应该有肩状或折线出现。(    )③

答案：正确

17．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，参考吸光度比值(A275／A220×100％)应小于50％。(   )③

答案：错误

正确答案为：参考吸光度比值(A275／A220)<100％)应小于20％，且越小越好。

18．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，水样如经过紫外吸收光谱分布曲线分析、参考吸光度比值检验后，符合要求，则可不经过预处理，直接测定。(    )③

答案：正确

19．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，如果水样中含有有机物，而且硝酸盐含量较高时，必须先进行预处理后再稀释。(    )③

答案：正确

20．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮，当水样中存在六价铬时，应采用氢氧化铝为絮凝剂，并放置0.5h以上，再取上清液供测定用。(    )③

答案：正确

三、选择题

1．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，如水样pH值＞11，应以酚酞作指示剂，滴加        溶液至红色消失。(    )①

A．1．5mol／L硫酸    B．1．5mol／L盐酸

C．1．5mol／L磷酸    D．1．5mol／L硝酸

答案：C

2．N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水中亚硝酸盐氮，采用光程长为10mm的比色皿，当取样体积为50ml时，以吸光度0.0l单位所对应的浓度值为最低检出浓度，此值为          mg／L。(    )①

A. 0.001    B．  0.002    C．0.003    D．0.004

答案：C

3．N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定水中亚硝酸盐氮的测定上限为          mg/L。(    )①

A．0.10    B．0.20    C．0.30    D．0.40

答案：B

4．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，配制亚硝酸盐氮标准贮备液的方法为：       。(    )①

A.准确称取一定量NaNO2，加水溶解定容

B．准确称取一定量NaNO2，溶解于水中，用KMnO4溶液、Na2C2O4标准溶液标定

C．称取一定量NaNO2溶解稀释，用K2CrO7标准溶液标定

答案：B

5．N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法测定水中亚硝酸盐氮时，亚硝酸盐标准贮备液应保存于棕色试剂瓶中，并加入           作保存剂。(    )①

A.KMnO4    B．HCl    C．氯仿    D．H2SO3

答案：C

6．制备无亚硝酸盐的水应使用的方法是：           。(    )①

A.过离子交换柱    B．蒸馏水中加入KMnO4，在碱性条件下蒸馏

C．蒸馏水中加入KMnO4，在酸性条件下蒸馏    D．蒸馏水中加入活性炭

答案：B

7．分光光度法测定水中亚硝酸盐氮，标定NaNO2贮备液时，要把吸管插入KMnO4液面以下加入NaNO2贮备液，目的是          。(    )①

A.防止溶液乱溅，而对结果造成影响    B．防止NO2—遇酸后，转化挥发

C．防止受环境污染

答案：B

8．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，采用光程为30mml的比色皿，试样体积为50m1时，最低检出浓度为           mg／L。(    )②

A．0.002    B．0.02    C．0.2    D．2.0

答案：B

9．酚二磺酸分光光度法测定水中硝酸盐氮时，为了去除氯离子干扰，可以加入         使之生成AgCl沉淀凝聚，然后用慢速滤纸过滤。(    )②

A．AgNO3    B．Ag2SO4    C．Ag3PO4

答案：B

10．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，其最低检出浓度为              mg/L。(    )③

A．0.02    B．  0.04    C．0.06    D．0.08

答案：D

11．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮，其测量上限为            mg/L。(    )③

A．2    B．4    C．  6    D． 8

答案：B

四、问答题

1．简述N-(1-萘基)-乙二胺光度法测定亚硝酸盐氮的原理。①

答案：在磷酸介质中，pH值为1.8±0.3时，亚硝酸根离子与4-氨基苯磺酰胺反应，生成重氮盐，再与N-(1-萘基)-乙二胺盐酸盐偶联生成红色染料，在540nm波长处测定吸光度。

2．简述酚二磺酸分光光度法测定硝酸盐氮的原理。②

答案：硝酸盐在无水情况下与酚二磺酸反应，生成硝基二磺酸酚，在碱性溶液中为黄色化合物，于410nih波长处测量吸光度。

3．酚二磺酸光度法测定水中硝酸盐氮时，水样若有颜色应如何处理?②

答案：每100m1水样中加入2ml氢氧化铝悬浮液，密塞充分振摇，静置数分钟澄清后，过滤，弃去最初的20m1滤液。

4．酚二磺酸光度法测定水中硝酸盐氮，制备硝酸盐氮标准使用液时，应同时制备两份，为什么?②

答案：用以检查硝化是否完全。如发现两份溶液浓度有差异时，应重新吸取标准贮备液进行制备。

5．简述紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮的原理。③

答案：利用硝酸根离子在220nm波长处的吸收而定量测定硝酸盐氮。溶解的有机物在220nm处也会有吸收，而硝酸根离子在275nm处没有吸收。因此，在275nm处作另一次测量，以校正硝酸盐氮值。

6．紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮时，如何制备吸附柱?⑧

答案：新的树脂先用200ml水分两次洗涤，用甲醇浸泡过夜，弃去甲醇，再用40ml甲醇分两次洗涤，然后用新鲜去离子水洗到柱中流出水液滴落于烧杯中无乳白：色为止。树脂装入柱中时，树脂间不允许存在气泡。

7．列举紫外分光光度法测定水中硝酸盐氮的主要干扰物(举出4种以上)。③

答案：溶解的有机物、表面活性剂、亚硝酸盐、六价铬、溴化物、碳酸氢盐和碳酸盐等。

五、计算题

1．用光度法测定某水样中亚硝酸盐含量，取4.00ml水样于50ml比色管中，用水稀释至标线，加1.0ml显色剂，测得NO2-N含量为0.012mg，求原水样中NO2--N和NO2-含量。①

答案：

2．用酚二磺酸光度法测定水中硝酸盐氮时，取10.0ml水样，测得吸光度为0.176。校准曲线的回归方程为厂0.0149X＋0.004(x为50ml水中NO3--N微克数)，求水样中NO3--N和NO3-的浓度。②

答案：

参考文献

[1]  水质亚硝酸盐氮的测定分光光度法(GB／T7493—1987)．

[2]  水质硝酸盐氮的测定  酚二磺酸分光光度法(GB／T7480—1987)．

[3]  水质硝酸盐氮的测定紫外分光光度法(试行)  (HJ／T 346—2007)．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[5]  《水和废水监测分析方法指南》编委会．水和废水监测分析方法指南(上册)．北京：中国环境科学出版社，1990．

[6]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国环境科学出版社，1994．

命题：刘端阳

审核：任学蓉  邢  建  王  平

(六)氟化物

分类号：P2-5

一、填空题

1．测定氟化物的水样，必须用           (材质)容器采集和存贮。

答案：聚乙烯

2．氟试剂分光光度法适用于测定含氟          的水样，当取样体积为25m1、使用光程为30mm比色皿时，氟试剂法的检测范围是         mg／L。

答案：较低    0.05～1.8

3．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，对于                    的生活污水和工业废水，以及

含             的水样均要进行预蒸馏。

答案：污染严重    氟硼酸盐

4．氟试剂分光光度法测定水中氟化物，用直接蒸馏法预处理水样时，应注意蒸馏装置连接处的         性。

答案：密合

二、判断题

1．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，配试剂一定要用去离子水。(    )

答案：正确

2．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，若水样呈强酸性或强碱性，应在测定前用1mol／LNaOH溶液或1mol／L盐酸溶液调节至中性。(    )

答案：正确

3．氟试剂分光光度法测定水中氟化物，其测定范围在0.05～1900mg／L。(    )

答案：错误

正确答案为：氟试剂分光光度法测定范围为0.05～1.8mg／L，适用于含氟量较

低的水样。

4．用聚乙烯瓶密封保存测定氟化物的水样，最多稳定14d。(    )

答案：正确

5．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，含5μg氟化物的25ml显色液中，含30mg、Cu2+ 10μg、200μg不干扰测定。(    )

答案：正确

6．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，绘制校准曲线以水为参比。(    )

答案：错误

正确答案为：绘制校准曲线以试剂空白为参比。

三、选择题

1．氟试剂分光光度法测定水中氟化物，用水蒸气蒸馏法进行预蒸馏时，如果样品中有机物含量高，为避免其与高氯酸作用而发生爆炸，可用         代替高氯酸进行蒸馏。(    )

A．硫酸    B．盐酸    C．硝酸    D．重铬酸

答案：A

2．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，为采集到有代表性的含氟废水样品，应每隔     h采集一个样品，时间不能少于一个生产周期。(    )

A．0.5    B．2    C．4    D．6

答案：A

3．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，混合显色剂由氟试剂溶液、缓冲溶液、丙酮及硝酸镧溶液按              体积比混合而得，临用时现配。(    )

A．  1∶1∶1∶1    B．  3∶3∶1∶1    C．3∶1∶3∶3    D．2∶1∶2∶2

答案：C

4．氟对人体的影响随着摄入量而变动，当缺氟时，儿童龋齿发病率           。(    )

A．高    B．低    C．无影响

答案：A

5．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，水样在测定前应用氢氧化钠或盐酸溶液调节pH

至          。(    )

A．中性    B．碱性    C．酸性

答案：A

四、问答题

1．哪些工业废水中常含有氟化物?请至少说出5个行业。

答案：有色冶金、钢铁和铝加工、焦炭、玻璃、陶瓷、电子、电镀、化肥、农药厂的废水及含氟矿物的废水中常存在氟化物。

2．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，常用的预蒸馏方法有几种?试比较之。

答案：水蒸气蒸馏法和直接蒸馏法两种。

水蒸气蒸馏法：温度控制较严格，排除干扰效果好，不易发生暴沸，比较安全。直接蒸馏法：蒸馏效率较高，温度控制较难，排除干扰较差，在蒸馏时易发生暴沸。

3．蒸馏操作是实验室的常规操作之一，为了防止蒸馏过程中发生暴沸，应该如何操作?

答案：在开始蒸馏前加入洗净干燥的促沸剂，如沸石、碎瓷片、玻璃珠等。

4．简述氟试剂分光光度法测定水中氟化物的方法原理。

答案：氟离子在pH值4.1的乙酸盐缓冲介质中，与氟试剂和硝酸镧反应，生成蓝色三元络合物，颜色的强度与氟离子浓度成正比。在620nm波长处测定吸光度从而计算出氟化物(F-)含量。

5．氟试剂分光光度法测定水中氟化物时，影响显色的主要因素是什么?

答案：(1)显色液的pH值控制，水样在加入混合显色剂前应调至中性；

(2)显色与稳定时间；

(3)混合显色剂中各种试剂的比例是否合适，是否临用时现配。

参考文献

[1]  水质氟化物的测定氟试剂分光光度法(GB／T 7483—1987)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[3]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

命题：施月娥  韩瑞梅

审核：韩瑞梅  邢  建

第三节  电化学法

(一)基础知识

分类号：P3-0

一、填空题

1．电化学电池中，发生氧化反应的电极称为     极，发生还原反应的电极称为          极。

答案：阳    阴

2．电化学电池的电极电位大小决定于溶液中氧化还原体系的             能力。

答案：氧化还原

二、判断题

1．电化学分析法大致可分成5类：电位分析法、电导分析法、电解分析法、库仑分析法、伏安法和极谱法。(    )

答案：正确

2．标准氢电极是参考电极的二级标准。(    )

答案：错误

正确答案为：标准氢电极是参考电极的一级标准。

3．由外界电能引起化学反应的电池称作原电池。(    )

答案：错误

正确答案为：由外界电能引起化学反应的电池是电解电池。

4．电化学分析是利用物质的电化学性质测定物质成分的分析方法，它以电导、电位、电流和电量等电化学参数与被测物质含量之间的关系作为计量的基础。(    )

答案：正确

三、选择题

1．             属于电位分析法。(    )

A．离子选择电极法    B．电导法    C．电解法

答案：A

2．国际上规定：以标准氢电极作为标准参比电极，在任何温度下，标准氢电极的相对平衡电势都为         。(    )

A．  2    B．  1    C．  0

答案：C

四、问答题

水质监测项目中有许多是应用电化学分析方法进行测定的。试写出5个分别应用不同电化学分析方法进行测定的水质监测项目名称以及电化学方法名称。

答案：pH，玻璃电极法；氟化物，离子选择电极法；电导率，电导率仪法；化学需氧量，库仑法；酸碱度，电位滴定法；铜铅锌镉，阳极溶出伏安法；铜铅锌镉，极谱法。

参考文献

[1]国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[2]  夏玉宇．化验员实用手册．2版．北京：化学工业出版社，2004‘

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

(二)pH值

分类号：P3-1

一、填空题

1．《水质pH值的测定玻璃电极法》(GB／T 6920—1986)适用于饮用水、地表水及      pH值的测定。①

答案：工业废水

2．水样的pH值最好现场测定。否则，应在采样后把样品保持在0～4℃，并在采样后     h之内进行测定。①

答案：6

3．常规测定pH值所使用的酸度计或离子浓度计，其精度至少应当精确到          pH单位。②

答案：0.1

二、判断题

1．测定某工业废水一个生产周期内pH值的方法是：按等时间间隔采样，将多次采集的水样混合均匀，然后测定该混合水样的pH值。(    )①

答案：错误

正确答案为：必须单独测定每次采集水样的pH值。

2．存放时间过长的电极，其性能将变差。(    )①②

答案：正确

3．玻璃电极法测定pH值使用的标准溶液应在4℃冰箱内存放，用过的标准溶液可以倒回原储液瓶，这样可以减少浪费。(    )①②

答案：错误

正确答案为：使用过的标准溶液不可以再倒回去反复使用，因为会影响标准溶液的pH值。

4．玻璃电极法测定pH值时，水的颜色、浊度，以及水中胶体物质、氧化剂及较高含盐量均不干扰测定。(    )①②

答案：正确

5．玻璃电极法测定水的pH值中，消除钠差的方法是：除了使用特制的低钠差电极外，还可以选用与被测水样的pH值相近的标准缓冲溶液对仪器进行校正。(    )①

答案：正确

三、选择题

1．玻璃电极法测定水的pH值时，在pH大于10的碱性溶液中，因有大量钠离子存在而产生误差，使读数          ，通常称为钠差。(    )①

A．偏高    B．偏低    C．不变

答案：B

2．玻璃电极法测定水的pH值时，温度影响电极的电位和水的电离平衡。需注意调节仪器的补偿装置与溶液的温度一致，并使被测样品与校正仪器用的标准缓冲溶液温度误差在±      ℃之内。(    )①②

A．  1    B．2    C．3

答案：A

3．通常称pH值小于           的大气降水为酸雨。(    )②

A．7.0    B．5.6    C．4.8    D．6.5

答案：B

4．大气降水样品若敞开放置，空气中的微生物、             以及实验室的酸碱性气体等对pH值的测定有影响，所以应尽快测定。(    )②

A．二氧化碳    B．氧气    C．氮气

答案：A

参考文献

[1]  水质pH值的测定玻璃电极法(GB／T6920-1986)．

[2]  大气降水pH值的测定电极法(GB／T13580．4-1992)．

[3]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[4]  国家环境保护总局《空气和废气监测分析方法》编委会．空气和废气监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2003．

[5]  中国环境监测总站《环境水质监测质量保证手册》编写组．环境水质监测质量保证手册．2版．北京：化学工业出版社，1994．

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

(三)电导率

分类号：P3-2

一、填空题

电导率仪法测定水的电导率时，实验用水的电导率应小于         μS／cm，一般是蒸馏水再经过离子交换柱制得的纯水。①②

答案：1

二、判断题

1．新鲜蒸馏水存放一段时间后，由于空气中二氧化碳或氨的溶入，其电导率会上升。(    )①②

答案：正确

2．水样采集后，其电导率应尽快测定，不能及时进行测定时，水样应加酸保存。(    )①②

答案：错误

正确答案为：测定电导率的水样，不能加保存剂。

3．电导率仪法测定电导率时，如果使用已知电导池常数的电导池，不需要测定电导池常数，可调节仪器直接测定，但是需要经常用标准溶液校准仪器。(    )①②

答案：正确

三、选择题

1．电导率仪法测定水的电导率，通常规定     ℃为测定电导率的标准温度。如果测定时水样的温度不是该温度，一般应将测定结果换算成该温度下的电导率数据，然后再报出。(    )①②

A．  15    B．  20    C．  25    D．  28

答案：C

2．电导率仪法测定电导率使用的标准溶液是         溶液。测定电导率常数时，最好使用与水样电导率相近的标准溶液。(    )①②

A．氯化钾    B．氯酸钾    C．碘酸钾

答案：A

四、问答题

简述水样电导率测定中的干扰及其消除方法。①②

答案：水样中含有粗大悬浮物质、油和脂将干扰测定。可先测定水样，再测定校准溶液，以了解干扰情况。若有干扰，应过滤或萃取除去。

参考文献

[1] 大气降水电导率的测定方法(GB／T13580．3—1992)。

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：袁  力

审核：夏  新  孔福生

第四节  离子色谱法

(一)基础知识

分类号：P4-0

一、填空题

1．离子交换色谱主要用于有机和无机         、         离子的分离。

答案：阴    阳

2．离子排斥色谱主要用于          酸、         酸和       的分离。

答案：有机    无机弱    醇类

3．离子对色谱主要用于表面活性的          离子、        离子和         络合物的分离。

答案：阴    阳    金属

4．离子色谱仪中，抑制器主要起降低淋洗液的           和增加被测离子的            ，改

善              的作用。

答案：背景电导    电导值    信噪比

5．离子色谱分析样品时，样品中离子价数越高，保留时间             ，离子半径越大，保留时间             。

答案：越长  越长

6．离子色谱中抑制器的发展经历了几个阶段，最早的是树脂填充抑制柱、管状纤维膜抑制器，后来又有了平板微膜抑制器。目前用得最多的是          抑制器。

答案：自身再生

7．在离子色谱分析中，为了缩短分析时间，可通过改变分离柱的容量、淋洗液强度和         ，以及在淋洗液中加入有机改进剂和用梯度淋洗技术来实现。

答案：流速

二、判断题

1．离子色谱(IC)是高效液相色谱(HPLC)的一种。(    )

答案：正确

2．离子色谱的分离方式有3种，即高效离子交换色谱(HPIC)、离子排斥色谱(HPIEC)和离子对色谱(MPIC)。它们的分离机理是相同的。(    )

答案：错误

正确答案为：它们的分离机理是不同的。

3．离子色谱分析中，其淋洗液的流速和被测离子的保留时间之间存在一种反比的关系。(    )

答案：正确

4．当改变离子色谱淋洗液的流速时，待测离子的洗脱顺序将会发生改变。(    )

答案：错误

正确答案为：待测离子的洗脱顺序不会改变。

5．离子色谱分离柱的长度将直接影响理论塔板数(即柱效)，当样品中被测离子的浓度远远小于其他离子的浓度时，可以用较长的分离柱以增加柱容量。(    )

答案：正确

6．离子色谱分析阳离子和阴离子的分离机理、抑制原理是相似的。(    )

答案：正确

7．离子色谱分析样品时，可以用去离子水稀释样品，还可以用淋洗液做稀释剂，以减小水负峰的影响。(    )

答案：正确

8．离子色谱分析中，水负峰的位置由分离柱的性质和淋洗液的流速决定，流速的改变可改变水负峰的位置和被测离子的保留时间。(    )

答案：正确

9．离子色谱分析中，淋洗液浓度的改变只影响被测离子的保留时间，而不影响水负峰的位置。(    )

答案：正确

10．离子色谱中的梯度淋洗与气相色谱中的程序升温相似，梯度淋洗一般只在含氢氧根离子或甲基磺酸根的淋洗液中采用抑制电导检测时才能实现。(    )

答案：正确

11．高效离子色谱用低容量的离子交换树脂。(    )

答案：正确

12．离子排斥色谱(HPICE)用高容量的离子交换树脂。(    )

答案：正确

三、选择题

1．离子色谱中的电导检测器，分为抑制型和非抑制型(也称单柱型)两种。在现代色谱中主要用           电导检测器。(    )

A．抑制型    B．非抑制型

答案：A

2．离子色谱分析中当改变淋洗液的浓度时，对被测二价离子保留时间的影响       价离子。(    )

A．大于  B．小于  C．等于

答案：A

3．NaOH是化学抑制型离子色谱中分析阴离子推荐的淋洗液，因为它的抑制反应产物是低电导的水。在配制和使用时，空气中的          总会溶入NaOH溶液中而改变淋洗液的组分和浓度，使基线漂移，影响分离。(    )

A．CO2    B．CO    C．O2

答案：A

4．离子色谱的电导检测器内，电极间的距离越小，死体积越小，则灵敏度越          。(    )

A.高    B．低

答案：A

5．在离子色谱分析中，水负峰的大小与样品的进样体积、溶质浓度和淋洗液的浓度及其种类有关，进样体积大，水负峰亦大；淋洗液的浓度越高，水负峰越        。反之亦然。(    )

A．大    B．小

答案：A

6．在离子色谱分析中，水的纯度影响到痕量分析工作的成败。用于配制淋洗液和标准溶液的去离子水，其电阻率应为       MΩ·cm以上。(    )

A．  5    B．  10    C.  15    D．  18

答案：D

7．离子色谱的淋洗液浓度提高时，一价和二价离子的保留时间        。(    )

A.缩短  B.延长

答案：A

四、问答题

1．离子色谱的检测器分哪几个大类?简述每类检测器中包括哪几种?

答案：离子色谱检测器分为两大类：电化学检测器和光学检测器。电化学检测器中包括：电导检测器、直流安培检测器、脉冲安培检测器和积分安培检测器；光学检测器包括：紫外-可见分光光度检测器和荧光检测器。

2．离子色谱仪器主要由哪几部分组成?

答案：主要由流动相传送部分、分离柱、检测器和数据处理四部分组成。

3．离子色谱仪中的抑制器有哪三种主要作用?

答案：(1)降低淋洗液的背景电导；

(2)增加被测离子的电导值；

(3)消除反离子峰对弱保留离子的影响。

4．在离子色谱分析未知浓度的样品时，如何避免色谱柱容量的超载?

答案：为避免色谱柱容量的超载，在分析未知浓度的样品时，最好先稀释100倍进样，或用微量进样器进样l～2μl，再根据所得结果选择合适的稀释倍数或进样量，这样既可以避免色谱柱容量超载，又可以减少强保留组分对柱子的污染。

5．在离子色谱分析中，水负峰在什么情况下会对分析结果产生干扰?如何消除或减小这种干扰?

答案：若负峰的保留时间与待测离子的保留时间相同或接近时，就会产生干扰。减小和消除水负峰干扰的一个简单的方法，是用淋洗液配制样品和标准溶液。

6．简述离子色谱中梯度淋洗的作用?

答案：在离子色谱分析中，采用梯度淋洗技术可以提高分离度、缩短分析时间、降低检测限，对于复杂的混合物，特别是对保留强度差异很大的混合物的分离，是极为重要的一种手段。

7．离子色谱的定义是什么?

答案：离子色谱是高效液相色谱的一种，是主要用于分析离子的液相色谱。

8．简述离子色谱柱的分离原理。

答案：由于各种离子对离子交换树脂的亲和力不同，样品通过分离柱时被分离成不连续的谱带，依次被淋洗液洗脱。

9．离子色谱用于阴离子分离的淋洗液须具备哪两个条件?

答案：(1)能从分离柱树脂上置换被测离子：

(2)能发生抑制柱反应，其反应产物应为电导很低的弱电解质或水，pKa＞6。

10．为什么离子色谱输液系统不能进入气泡?

答案：因进入气泡会影响分离效果和检测信号的稳定性，会导致基线不稳定，产生较大噪声，使检测灵敏度降低。

参考文献

[1] 牟世芬，刘克纳，丁晓静。离子色谱方法及应用．2版．北京：化学工业出版社，2005．

[2]  朱岩，王绍明，施超欧．离子色谱仪器．北京：化学工业出版社，2007．

[3]  牟世芬，等．离子色谱．北京：科学出版社，1986．

[4]  国家环保局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．3版．北京：中国环境科学出版社，1989．

命题：张  宁  王  伟

审核：王  伟  张  宁

(二)氟化物、硫酸盐、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、氯化物

分类号：P4-1

一、判断题

1．离子色谱法测定水中氟化物、氯化物中，当水负峰干扰F-和C1-的测定时，可用100ml水样中加入1m1淋洗液贮备液的办法来消除水负峰的干扰。(    )

答案：正确

2．离子色谱法测定氟化物、氯化物时，不被色谱柱保留或弱保留的阴离子干扰F-和C1-测定时，用强淋洗液进行洗脱。(    )

答案：错误

正确答案为：应用弱淋洗液洗脱。

3．使用离子色谱法分析亚硝酸盐时，由于亚硝酸根不稳定，亚硝酸盐的标准使用液最好临用现配。(    )

答案：正确

4．用离子色谱法测定水中阴离子时，保留时间相近的两种离子，因浓度相差太大而影响低浓度阴离子测定时，可用加标的方法来测定低浓度阴离子。(    )

答案：正确

5．用离子色谱法测定水中阴离子时，水样不需进行任何处理，即可进样分析。(    )

答案：错误

正确答案为：需经过0.45μm滤膜过滤，浓度高时还需进行稀释，如有有机物干扰应用相应的吸附树脂进行处理。

二、选择题

用离子色谱法对水中阴离子测定时，采集的水样应尽快分析，否则应在     ℃保存，一般不加保存剂。(    )

A．  0    B．  2    C．  4

答案：C

三、问答题

1．用离子色谱法分析阴离子时，对有机物含量较高的水样，应如何进行处理?

答案：对有机物含量较高的水样，应先用有机溶剂萃取除去大量有机物，取水相进行分析；对污染严重、成分复杂的样品，可采用预处理柱法同时去除有机物和重金属离子。

2．离子色谱法分析阴离子中，在每个工作日或当淋洗液、再生液改变时，如何对校准曲线进行校准?

答案：在每个工作日分析20个样品后，或当淋洗液、再生液改变时，都要对校准曲线进行校准。假如任何一个离子的响应值或保留时间大于预期值的±10％，必须用新的校准标样重新测定。如果其测定结果仍大于±10％，则需要重新绘制该离子的校准曲线。

参考文献

水质无机阴离子的测定离子色谱法(HJ／T 84－2001)．

命题：张  宁  王  伟

审核：王  伟  张  宁

第五节  原子吸收分光光度法

(一)基础知识

分类号：P5-0

一、填空题

1．原子吸收光谱仪由光源、            、            和检测系统四部分组成。

答案：原子化器    分光系统

2．原子吸收光谱仪的火焰原子化装置包括          和          。

答案：雾化器    燃烧器

3．火焰原子吸收光谱仪的原子化器的作用是             ，用以吸收来自锐线源的            。

答案：产生基态原子    共振辐射

4．火焰原子吸收光度法常用的锐线光源有              、           和蒸气放电灯3种。

答案：空心阴极灯    无极放电灯

5．火焰原子吸收光度法分析过程中主要干扰有：物理干扰、化学干扰、           和           等。

答案：电离干扰    光谱干扰

6．原子吸收仪的空心阴极灯如果长期闲置不用，应该经常开机预热，否则会使谱线         ，甚至不再是           光源。

答案：不纯  锐线

7．火焰原子吸收光度法分析样品时，灯电流太高会导致            和          ，使灵敏度下降。    答案：谱线变宽    谱线自吸收

8．火焰原子吸收光度法中扣除背景干扰的主要方法有：双波长法、             、            和自吸收法。

答案：氘灯法  塞曼效应法

9．火焰原子吸收光度法塞曼效应校正背景的光来自同一谱线的         ，而且在        光路上通过原子化器。

答案：分裂  同一

10．火焰原子化器装置中燃烧器类型有           型和           型。

答案：预混合    全消耗

11．火焰原子吸收光度法分析样品时，确定空心阴极灯达到预热效果的标志是观察          是否稳定、            是否稳定和灵敏度是否稳定。

答案：发射能量    仪器的基线

12．原子吸收光度法分析样品时，物理干扰是指试样在转移、          和          过程中，由于试样的任何物理特性的变化而引起的吸收强度下降的效应。

答案：蒸发    原子化

13．火焰原子吸收光度法中光谱干扰是指待测元素            的光谱与干扰物的            不能完全分离所引起的干扰。

答案：发射或吸收    辐射光谱

二、判断题

1．火焰原子吸收光谱仪中，大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小，分析灵敏度越低。(    )

答案：错误

正确答案为：大多数空心阴极灯一般都是工作电流越小，分析灵敏度越高。

2．火焰原子吸收光谱仪中，分光系统单色器所起的作用是将待分析元素的共振线与光源中的其他发射线分开。(    )

答案：正确

3．火焰原子吸收光度法分析中，用10HNO3-HF—HClO4消解试样，在驱赶HClO4时，如将试样蒸干会使测定结果偏高。(    )

答案：错误

正确答案为：在驱赶HClO4时，如将试样蒸干会使测定结果偏低。

4．火焰原子吸收光度法中，空气-乙炔火焰适于低温金属的测定。（    )

答案：正确

5．火焰原子吸收光度法分析样品时，提高火焰温度使分析灵敏度提高。(    )

答案：错误

正确答案为：火焰原子吸收光度法分析样品时，在一定范围内提高火焰温度，可以使分析灵敏度提高。

6．火焰原子吸收光谱仪原子化器的效率对分析灵敏度具有重要的影响。(    )

答案：正确

7．火焰原子吸收光谱仪燃烧器上混合气的行程速度稍大于其燃烧速度时，火焰才会稳定。(    )

答案：正确

8．火焰原子吸收光度法分析样品时，为避免稀释误差，在测定含量较高的水样时，可选用次灵敏线测量。(    )

答案：正确

三、选择题

1．原子吸收光度法用的空心阴极灯是一种特殊的辉光放电管，它的阴极是由                  制

成。(    )

A.待测元素的纯金属或合金    B．金属铜或合金    C．任意纯金属或合金

答案：A

2．火焰原子吸收光度法测定时，当空气与乙炔比大于化学计量时，称为          火焰。(    )

A.贫燃型    B．富燃型    C．氧化型    D．还原型

答案：A

3．火焰原子吸收光度法测定时，光谱于扰是指待测元素发射或吸收的光谱与干扰物的        光谱不能完全分离所引起的干扰。(    )

A．电离    B．  散射    C．  辐射    D．折射

答案：C

4．火焰原子吸收光度法测定时，氘灯背景校正适合的校正波长范围为               nm。(    )

A．  100～200    B．220～350    C．200～500    D．400～800

答案：B

5．火焰原子吸收光度法测定时，增敏效应是指试样基体使待测元素吸收信号         的现象。(    )

A．减弱    B．增强    C，降低    D．改变

答案：B

6．火焰原子吸收光度法测定时，化学于扰是一种           干扰，对试样中各元素的影响各不相同。(    )

A.选择性  B．非选择性

答案：A

7．            不是原子吸收光度法中进行背景校正的主要方法。(    )

A.氘灯法    B．塞曼法    C．标准加入法    D．双波长法

答案：C

8．火焰原子吸收光度法的雾化效率与               无关。(    )

A．试液密度    B．试液黏度    C．试液浓度    D．表面张力

答案：C

9．原子吸收光度法背景吸收能使吸光度          ，使测定结果偏高。(    )

A．增加  B．减少

答案：A

四、问答题

1．简述原子吸收光度法的工作原理。

答案：由光源发出的特征谱线的光被待测元素的基态原子吸收，使特征谱线的能量减弱，其减弱程度与基态原子的浓度成正比，依此测定试样中待测元素的含量。

2．原子吸收光谱仪的光源应满足哪些条件?

答案：(1)光源能发射出所需的锐线共振辐射，谱线的轮廓要窄；

(2)光源要有足够的辐射强度，辐射强度应稳定、均匀：

(3)灯内充气及电极支持物所发射的谱线应对共振线没有干扰或干扰极小。

3．原子吸收光度法测试样品前，空心阴极灯为何需要预热?

答案：通过预热达到空心阴极灯内外的热平衡，使原子蒸气层的分布与厚度均匀后，发光强度才能稳定，才能进行正常测量。

4．原子吸收光谱仪中，衡量原子化器性能的指标有哪些?

答案：原子化器能否在适当的时间内，将试样中的待测元素定量地原子化，少受其他因素的干扰，这是主要指标：其次是原子化过程的稳定性以及在原子化过程中引致的噪声大小。

5．为何原子吸收光度法必须用锐线光源?

答案：锐线光源即发射线的半宽度比火焰中吸收线的半宽度窄得多，基态原子只对0.001～0.002nm波长的特征波长的辐射产生吸收，若用产生连续光谱的灯光源，基态原子只对其中极窄的部分有吸收，致使灵敏度极低而无法测定。若用锐线光源，就能满足原子吸收的要求。

6．原子吸收光度法氘灯扣除背景的原理是什么?

答案：当氘灯发射的光通过原子化器时，同样可为被测元素的基态原子和火焰的背景吸收。由于基态原子吸收的波长很窄，对氘灯总吸收所占的分量很小(＜1％)，故近似地把氘灯的总吸收看做背景吸收。二者相减(在仪器上，使空心阴极灯和氘灯的光交替通过原子一起来实现)，即能扣除背景吸收。

7．火焰原子吸收光度法中常用消除化学干扰的方法有哪些?

答案：加释放剂、加保护剂、加助熔剂、改变火焰种类、化学预分离等。

8．如何校正火焰原子吸收光度法中的基体干扰?

答案：消除基体干扰的方法：(1)化学预分离法；(2)加入干扰抑制剂(基体改进剂)；

(3)标准加入法也可在一定程度上校正基体干扰。

9．简述火焰原子吸收光度法中，氧化亚氮—乙炔火焰有何特点?

答案：温度高，适用于高温元素，还原性强，透光性好，消除干扰能力较强。

10．在火焰原子吸收光度法中进行背景校正的主要方法有哪些?

答案：氘灯法、塞曼法、邻近非吸收线扣除法(同种元素非共振线吸收法、非同种元素相邻线法)、“空白溶液”法。

参考文献

[1]  李安模，魏继中．原子吸收及原子荧光光谱分析．北京：科学出版社，2000．

[2]  魏复盛，齐文启．原子吸收光谱及其在环境分析中的应用．北京：中国环境科学出版社，1988．

[3]  邓勃，何华馄．原子吸收光谱分析．北京：化学工业出版社，2004．

[4]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

[5]  国家环境保护局《指南》编写组．环境监测机构计量认证和创建优质实验室指南．北京：中国

环境科学出版社，1994

命题：吴新杰

审核：刘  京  王  伟

(二)钾、钠、钙、镁

分类号：P5-1

一、填空题

1．火焰原子吸收光度法测定水中钡时，如果存在基体干扰，则用           法进行测定并计算结果。④

答案：标准加入

2．火焰原子吸收光度法测定水中钾、钠时，通常加入         消除钾、钠产生的电离干扰。①

答案：铯盐

3．火焰原子吸收光度法测定水中铜和锌时，通过测定分析线附近1nm内的一条非特征吸收线处的吸收，可判断            的大小。⑤

答案：背景吸收

4．火焰原子吸收光度法测定总铬时，共存元素的干扰受            和          的影响很大。⑧

答案：火焰状态  观测高度

二、判断题

1．火焰原子吸收光度法测定水中钠时，其灵敏度随试样溶液酸度增加而降低。(    )①

答案：正确

2．火焰原子吸收光度法测定水中钾时，其灵敏度随试样溶液中硝酸浓度变化。(    )①

答案：正确

3．空气—乙炔火焰原子吸收光度法测定水中镁时，铝对镁的测定存在严重的化学干扰。(    )②

答案：正确

4．火焰原子吸收光度法测定水中铁、锰时，通常采用硫酸介质。(    )⑥

答案：错误

正确答案为：通常采用硝酸介质。

5．火焰原子吸收光度法测定水中锰时，当硅的浓度大于50mg／L时，对锰产生正干扰。(    )⑥

答案：错误

正确答案为：当硅的浓度大于50mg／L时，对锰产生负干扰。

6．火焰原子吸收光度法测定水中铁时，当硅的浓度大于20mg／L时，对铁产生负干扰。(    )⑥

答案：正确

7．火焰原子吸收光度法分析水中铁、锰时，铁、锰的光谱线较复杂，为克服光谱干扰应选择最小的狭缝或光谱通带。(    )⑥

答案：正确

8．火焰原子吸收光度法测定水中钡时，测定灵敏度强烈依赖于火焰类型和观察高度。(    )④

答案：正确

三、选择题

1．火焰原子吸收光度法分析水中铜、锌、铅、镉时，当样品中含盐量很高，分析波长又低于        nrn时，可能出现非特征吸收。(    )⑤

A．200    B．350    C．400    D．800

答案：B

2．直接吸入火焰原子吸收光度法测定水中铜、锌、铅、镉样品，钙的浓度高于       mg／L时，抑制镉的吸收，浓度为2000mg／L时，信号抑制达到19％。(    )⑤

A．500    B．  1000    C．  1500    D．2000

答案：B

3．火焰原子吸收光度法测定水中钾和钠时，加入铯盐的目的是为了消除         干扰。(    )①

A．基体    B．光谱    C．电离    D．化学

答案：C

4．火焰原子吸收光度法测定水中铁和锰时，影响其准确度的主要干扰是             。(    )⑥

A．基体干扰    B．光谱干扰    C．电离干扰    D．化学干扰

答案：D

5．火焰原子吸收光度法测定水中钠时，其灵敏度随试样中盐酸浓度增加而         。(    )①

A．增加    B．减小    C．无影响

答案：B

6．火焰原子吸收光度法测定水中总铬时，加入NH4C1可以增加火焰中的          ，起到助熔作用。(    )⑧

A．铬原子    B．铬离子    C．氯离子    D．铵离子

答案：C

7．火焰原子吸收光度法测定水中镍时，使用                 火焰。(    )⑦

A．空气-乙炔贫燃  B．空气-乙炔富燃  C．氧化亚氮-乙炔  D．空气-氩气

答案：A

8．火焰原子吸收光度法测定水中银时，使用                    火焰。(    )③

A．空气-乙炔    B．氩气-氢气    C．氧化亚氮-乙炔    D．空气-氩气

答案：A

9．火焰原子吸收光度法分析样品时，一般通过测定                 ，判断基体干扰程度的大小。(    )⑤

A．加标回收率    B．分析线附近lnm的非特征吸收    C．样品的精密度

答案：A

四、问答题

1．火焰原子吸收光度法测定水中钙镁时，有哪些干扰?如何消除?②

答案：主要于扰有铝、硫酸盐、磷酸盐、硅酸盐等，它们能抑制钙、镁的原子化，产生干扰。可加入锶、镧或其他释放剂来消除干扰。

2．火焰原子吸收光度法测定钡时，有哪些注意事项?④

答案：(1)乙炔—空气火焰点燃后，必须使燃烧器温度达到热平衡后方可进行测量，否则将影响测定的灵敏度和精密度；

(2)钡测定灵敏度还强烈地依赖于火焰类型和观察高度，因此必须仔细地控制乙炔和空气的比例，”恰当地调节燃烧器高度。

参考文献

[1]  水质钾和钠的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11904—1989)．

[2]  水质钙和镁的测定原子吸收分光光度法(GB／T11905一1989)．

[3]  水质银的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11907—1989)．

[4]  水质钡的测定原子吸收分光光度法(GB／T15506—1995)．

[5]  水质铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法(GB／T7475—1987)．

[6]  水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11911—1989)．

[7]  水质镍的测定火焰原子吸收分光光度法(GB／T11912—1989)．

[8]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：吴新杰

审核：王  伟  刘  京

第四章  噪声和振动

第一节  环境和厂界噪声

分类号：N1

一、填空题

1．测量噪声时，要求气象条件为：        、       、风力                  。

答案：无雨    无雪    小于5.5m／s(或小于四级)

2．凡是干扰人们休息、学习和工作的声音，即不需要的声音，统称为         ；此外振幅和频率杂乱、断续或统计上无规律的声振动，        。

答案：噪声    也称为噪声

3．在测量时间内，声级起伏不大于3dB的噪声视为        噪声，否则称为        噪声。

答案：稳态  非稳态

4．噪声污染源主要有：工业噪声污染源、交通噪声污染源、           噪声污染源和         噪声污染源。

答案：建筑施工    社会生活

5．声级计按其精度可分为4种类型，O型声级计是作为实验室用的标准声级计，Ⅰ型声级计为精密声级计，Ⅱ型声级计为        声级计，Ⅲ型声级计为        声级计。

答案：普通  简易

6．A、B、C计权曲线接近         、70方和100方等响曲线的反曲线。

答案：40方

7．声级计在测量前后应进行校准，灵敏度相差不得大于      dB，否则测量无效。

答案：0.5

8．城市区域环境噪声监测时，网格测量法的网格划分方法将拟普查测量的城市某一区域或整个城市划分成多个等大的正方格，网格要完全覆盖住被普查的区域或城市。每一网格中的工厂、道路及非建成区的面积之和不得大于网格面积的   ％，否 则视为该网格无效。有效网格总数应多于     个。

答案：50  100

9．建筑施工场界噪声限值的不同施工阶段分别为：            、打桩、        和          。

答案：土石方    结构    装修

二、选择题

1．声压级的常用公式为：LP=            。(    )

A．  10 lgP/P0   B. 20 1nP／P0   C．20 lgP/P0。

答案：C

2．环境敏感点的噪声监测点应设在                       。(    )

A．距扰民噪声源1m处  B．受影响的居民尸外1m处  C．噪声源厂界外1m处

答案：B

3．如一声压级为70dB，另一声压级为50dB，则总声压级为       dB。(    )

A．70    B．73    C．90    D．  120

答案：A

4．设一人单独说话时声压级为65dB，现有10人同时说话，则总声压级为       dB。(    )

A．75    B．66    C．69    D．650

答案：A

5．声功率为85dB的4台机器和80dB的2台机器同时工作时，它同声功率级为    dB的1台机器工作时的情况相同。(    )

A．  86    B．90    C．92    D．94    E．96

答案：C

6．离开输出声功率为2W的小声源10m处的一点上，其声压级大约是      dB。 (    )

A．92    B．69    C．79  D．  89  E．99

答案：A

7．声级计使用的是        传声器。(    )

A．电动    B。压电    C．电容

答案：C

8．环境噪声监测不得使用        声级计。(    )

A．  Ⅰ型    B．  Ⅱ型    C．Ⅲ型

答案：C

9．因噪声而使收听清晰度下降问题，同        现象最有关系。(    )

A．干涉    B．掩蔽    C．反射    D．衍射

答案：B

10．下述有关声音速度的描述中，错误的是                            。(    )

A．声音的速度与频率无关              B．声音的速度在气温高时变快

C．声音的波长乘以频率就是声音的速度  D．声音在钢铁中的传播速度比在空气中慢

答案：D

11．下列有关噪声的叙述中，错误的是                                    。(    )

A．当某噪声级与背景噪声级之差很小时，则感到很嘈杂

B．噪声影响居民的主要因素与噪声级、噪声的频谱、时间特性和变化情况有关

C．由于各人的身心状态不同，对同一噪声级下的反应有相当大的出入

D。为保证睡眠不受影响，室内噪声级的理想值为30dB

答案：A

12．下列有关噪声性耳聋的叙述中，错误的是                                          (    )

A．因某噪声而引起的暂时性耳聋的程度，对估计因该噪声而引起的永久性耳聋有用

B．为测量耳聋的程度，要进行听力检查

C．使用耳塞是防止噪声性耳聋的一种手段

D．当暴露时间为8h，为防止噪声性耳聋的噪声容许值为110dB

答案：D

13．锻压机噪声和打桩机噪声最易引起人们的烦恼，在下述理由中错误的是                。（   ）

A．噪声的峰值声级高

B．噪声呈冲击性

C．多是伴随振动

D．在声源控制对策上有技术方面的困难

答案：D

14．在下列有关建筑施工噪声的叙述中，错误的是                                。(    )

A．因建筑施工噪声而引起的烦恼，相当一部分是施工机械和施工作业的冲击振动产生的固体声引起的

B．在施工机械和施工作业中，因使用打桩机或破碎机而产生冲击性噪声

C．在工厂用地内，因建筑施工而引起的噪声必须与工厂噪声规定值相同

答案：C

15．下列各题正确的是                                                       。(    )

A．噪声测量时段一般分为昼间和夜间两个时段，昼间为18h，夜间为6h

B．环境噪声测量时，传声器应水平放置，垂直指向最近的反射体

C．若以一次测量结果表示某时段的噪声，则应测量该时段的最高声级

D．城市交通噪声监测统计中，平均车流量是各路段车流量的算术平均值

E．风罩用于减少风致噪声的影响和保护传声器，故户外测量时传声器应加戴风罩

答案：E

16．判断下列各题错误的是                                  。(    )

A．声音传播的三要素是声源、途径和受主

B．使用声级计测量环境噪声和厂界噪声时，“频率计权”应选择“A计权”

C．使用环境噪声自动监测仪测量环境噪声和厂界噪声时，仪器的动态特性为“快”响应

D．尸外测量时传声器加戴风罩，风力五级以上停止测量

答案：D

三、问答题

1．简述如何保养噪声测量仪器。

答案：(1)保持仪器外部清洁；

(2)传声器不用时应干燥保存；

(3)传声器膜片应保持清洁，不得用手触摸；

(4)仪器长期不用时，应每月通电2h，梅雨季节应每周通电2h；

(5)仪器使用完毕应及时将电池取出。

2．简述噪声测量仪器的校准过程，并说出注意事项。

答案：校准过程为：

(1)调节至校准状态；

(2)用活塞发声器或声级校准器对测量仪器进行整机校准；

(3)调节“输入灵敏度”电位器，使显示仪表显示校准信号的声级。

注意事项包括：

(1)活塞发声器只能校准有线性档的仪器；

(2)仪器校准标定完毕，测量仪器的“输入灵敏度”电位器不得再改变位置；

(3)必须使用与传声器外径相同尺寸的校准器校准(活塞发声器或声级校准器有两种口径的适配器)。

3．《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》(GB 14227—2006)中列车进、出噪声等效声级Leq的计算公式为：，请说明式中各物理量的意义。

答案：式中：LAeq，T—列车进、出站台噪声等效声级，dB；

LpA—列车进、出站台时的瞬时A声级，dB：

t2－tl—规定的时间间隔，s。

4．《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》(GB 14227—2006)中要测量哪些量?

答案：《城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法》(GBl4227—2006)中要测量的量为：

(1)测量站台噪声时为电动车组进、出站台的等效A声级，LAeq，T'单位为dB；

(2)测量500Hz的混响时间T，单位为s。

四、计算题

1．波长为20cm的声波，在空气、水、钢中的频率分别为多少赫?其周期了分别为多少秒?  (已知空气中声速C=340m／s，水中声速C=1483m／s，钢中声速C=6100m/s)

答案：频率f=c／λ；周期T=1/f

在空气中：f=c／λ=340／(20／100)=1700(Hz)；T=1/f=1／1700s

在水中：f=c／λ=1483／(20／100)=741.50(Hz)；T=1/f=-1／741.5s

在钢中：f=c／λ=6100／(20／100)=30500(Hz)； T=1/f=1／30500s

2．某一机动车在某地卸货，距离该车20m处测得的噪声级为80dB，求距离车辆200m处居民住宅区的噪声级。

答案：L2=L1一20 1g(r2／r1)=80—201g(200／20)=60（dB）

3．在某条道路三个路段测量其交通噪声的等效声级，已知各路段的长度分别为7600m、800m和900m，对应路段的声级为：76、72、67dB，试求整条道路的等效声级。

答案：L平均= (7600×76＋800×72十900×67)／(7600＋800＋900)=74.8(dB)

4．某城市全市白天平均等效声级为56dB，夜间全市平均等效声级为46dB，问全市昼夜平均等效声级为多少?

答案：Ldn=10 lg[(16×100.1×56＋8×100.1 (46+10))／24]=56.0(dB)

5．如某车间待测机器噪声和背景噪声在声级计上的综合值为102dB，待测机器不工作时背景噪声读数为98dB，求待测机器实际的噪声值。

答案：L2=10 1g[100.1L一100.1L1)=101g[100.1×102—100.1×98]=99.8(dB)(或100dB)

参考文献

[1] 城市区域环境噪声测量方法(GB／T14623—1993)．

[2]  工业企业厂界噪声测量方法(GB／T12349--1990)．

[3]  建筑施工场界噪声测量方法(GB／T12524--1990)．

[4]  铁路边界噪声限值及其测量方法(GB／T12525—1990)．

[5]  城市轨道交通车站站台声学要求和测量方法(GBl4227--2006)．

[6]  马大猷．环境物理学，北京：中国大百科全书出版社，1982．

[7]  肖传恒．噪声监测与控制原理．北京：中国环境科学出版杜，1990．

[8]  马大猷．环境声学．北京：科学出版社，1984．

[9]  国家环保总局环评司．建设项目竣工环境保护验收监测培训教材．北京：中国环境科学出版社，2004．

[10]郑长聚，洪宗辉．环境噪声控制工程．北京：高等教育出版社，1988．

[11]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

[12]环境影响评价技术导则声环境(HJ／T2．4--1994)．

命题：陈延子

审核：曹  勤

第二节机场噪声

分类号：N2

一、填空题

1．《机场周围飞机噪声环境标准》(GB 9660－1988)中，一类区域是指                    ，其标准值WECPNL为      dB，二类区域是指                  ，其标准值WECPNL为       dB。

答案：特殊住宅区和居民文教区    70    除一类区域外的生活区    75

2．《机场周围飞机噪声测量方法》(GB／T 9661—1988)中的简易法，感觉噪声级LpN与A声级LA的关系是                      。

答案：LpN=LA＋13

二、判断题

1．在进行机场周围飞机噪声的测试时须记录：飞行时间、飞行状态、飞机型号、最大噪声级LAmax和持续时间Td。(    )

答案：正确

2．在对机场周围飞机噪声进行评价时，测试内容是测试单个飞行事件引起的噪声。(    )

答案：错误

正确答案为：测试整个飞行周期飞机引起的噪声。即不仅是测试单个飞行事件引起的噪声，还应包括测量相继一系列飞行事件引起的噪声，以及一段监测时间内测量飞行事件引起的噪声。

三、选择题

1．下述关于航空噪声危害大的理由叙述中，错误的是                             。(    )

A.飞机起飞或降落时的噪声级最大

B．超声速飞机低空飞过时产生轰声

C.喷气机的噪声是以金属性的低频成分为主

D.喷气机的声功率为10kW以上，声功率级高达160dB以上

答案：C

2．机场周围飞机噪声测量时，测点应选在                       。(    )

A．敏感点户外窗前1m  B．机场场界外1m  C．敏感点户外平坦开阔的地方

答案：C

3．机场周围飞机噪声测量时，要求测量的飞机噪声级最大值至少超过环境背景噪声级    dB时，其测量结果才被认为可靠。(    )

A．  10    B．  20    C．  30

答案：B

4．目前我国评价机场周围飞机噪声的影响时，采用           评价量。(    )

A．LeqA    B．LEpN    C．LAmax    D．LWECPN

答案：D

四、问答题

1．《机场周围飞机噪声测量方法》(GB／T 9661—1988)中的简易法，每架次飞机飞过时的有效感觉噪声级LEpN计算公式为：LEPN=LAi＋10log(Tdi／20)＋13，试解释式中LAi和儿的物理意义。

答案：测量每次飞机飞过测点时最大A声级和最大A声级前后10dB的延续时间Td (最大A声级的前10dB的上升段和最大A声级的后10dB的下降段之间的秒计数)，由此计算出每架次飞机飞过时的有效感觉噪声级LEPNi。

2．《机场周围飞机噪声测量方法》(GB／T9661—1988)中，每个测点的评价量计权等效连续感觉噪声级WECPNL的计算公式为：WECPNL=EPN＋10log(N1十3N2＋10N3)－39.4，试说出各符号代表的含义。

答案：EPN—平均有效感觉噪声级，是该测点N次飞机飞过时的有效感觉噪声级LEPNi的能量平均值；

N1—白天(7：00—19：00)飞行次数；

N2—傍晚(19：00--22：00)飞行次数；

N3—夜间(22：00—7：00)飞行次数。

(这三段时间的具体划分由当地人民政府决定，一般情况下按此时段划分。)

参考文献

[1]  机场周围飞机噪声测量方法(GB／T9661-1988)．

[2]  机场周围飞机噪声环境标准(GB 9660-1988)。

[3]  马大猷．环境声学．北京：科学出版社，1984．

[4]  郑长聚，洪宗辉．环境噪声控制工程．北京：高等教育出版社，1988．

命题：陈延子

审核：曹  勤

第三节  噪声源

分类号：N3

一、填空题

1．倍频程带通滤波器的上限频率与下限频率的标称比为2。1／3倍频程带通滤波器的上限频率与下限频率之标称比为       ；工程频谱测量常用的8个倍频程段是63Hz、      Hz、250Hz、      Hz、1kHz、2kHz、      kHz、8kHz。②

答案：21/3    125    500  4

2．《机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测量现场简易法》(GB／T 17248．3—1999)中对测量仪器的要求是：每次测量前后，应当对传声器采用精度优于      dB[《声校准器》(GB／T 15173—1994)规定的1级精度]的声校准器，以便在测试频率范围内的一个或多个频率—亡对整个测量系统进行校准。每年按照(GB／T15173—1994)要求对声校准器校验     次。每两年应按照《声级计的电、声性能及测试方法》(GB 3785—1983)要求(使用积分平均系统，则按《积分平均声级计》(GB／T17181—1997)要求对仪器系统至少校验一次。①

答案：±0.3    一

二、问答题

1．《声学机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测量现场简易法》(GB／T17248.3—1999)中，关于背景噪声的修正准则是什么?①

答案：在传声器位置，作为计权声压级或每一个测量频带内测得的背景噪声(包括传声器处的风噪声)，至少应低于被测机器声级或频带声级3dB(最好能低于10dB)。

2．《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法》(GB／T 3768—1996)中声功率级计算的计算公式为：LWA(dB)=LPA＋101g［S/S0］，试说明式中各量的含义。③

答案：LpA—A计权表面声压级，dB；

S—测量表面的面积，m2；

S0—1m2。

3．《声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法》(GB／T 3767-1996)对测试环境的要求是什么?④

答案：适用于该标准的测试环境为：

(1)提供一个反射面上方自由场的实验室；

(2)满足测试环境合适性评判标准和附录A(标准的附录)要求的室外平坦空地；

(3)混响场对测量表面上声压的影响小于声源直达声场的房间。

4．《声学声压法测定噪声源声功率级混响场中小型可移动声源工程法第2部分：专用混响测试室法》(GB／T 6881.3-002)中的直接计算被测声源近似的频带声功率级的公式为：，试说明式中各物理量的含义。⑤⑥

答案：Lp—平均频带声压级，dB；

Tnom—测试室的标称混响时间，s；

T0—1s：

V—测试室容积，m3；

V0—1m3。

5．《声学声强法测定噪声源声功率级的测量》  (GB仃16404.1—1996)中，计算被测声源声功率级公式为： ，试说明式中Wi、W0、N的物理含义。⑦⑧

答案：Wi—面元i的局部声功率；

W0—基准声功率(=10-12W)；

N—测点和面元的总数。

参考文献

[1]  声学机器和设备发射的噪声工作位置和其他指定位置发射声压级的测量现场简易法(GB／T17248．3—1999)．

[2]  倍频程和分数倍频程滤波器(GB／T 3241—1998)．

[3]  声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方采用包络测量表面的简易法(GB／T3768--1996)．

[4]  声学声压法测定噪声源声功率级反射面上方近似自由场的工程法(GB／T 3767—1996)．

[5]  声学声压法测定噪声源声功率级混响场中小型可移动声源工程法第2部分：专用混响测试室法(GB／T6881．3--2002)

[6]  声学噪声源声功率级的测定消声室和半消声室精密法(GB／T6882—1986)．

[7]  声学声强法测定噪声源的声功率级第1部分：离散点上的测量(GB／T16404--1996)．

[8]  声学声强法测定噪声源的声功率级第2部分：扫描测量(GB／T16404．2--1999)．

[9]  马大猷．环境声学．北京：科学出版社，1984．［l0]郑长聚，洪宗辉．环境噪声控制工程．北京：高等教育出版社，1988．

命题：陈延子

审核：曹  勤

第四节  设备噪声

分类号：N4

问答题

1.根据《环境保护产品技术要求  低噪声型冷却塔》(HJ／T 385—2007)，对噪声测点的一般要求是什么?①

答案：测点(1)在塔出风筒上缘外斜上方45°方向，距离风筒上缘等于风机直径的点，当风机直径小于1.5m时，测量距离取1.5m。如电动机在风筒中心的一侧，测点应选在靠近电动机的进风侧。测点(2)在塔进风侧，离塔壁水平距离为一倍塔体直径。距安装基准平面1.5m高的点。当塔体直径小于1.5m时，取1.5m。当塔为矩形时，取当量直径D=1.13√axb，式中：a、b为塔的边长。

2．《往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》(GB／T 1859—2000)中，计算发动机噪声功率级的公式为：，试说明式中各物理量的含义。②

答案：—测量表面平均声压级，dB．

S1—测量表面的面积，m2；

S0—1m2。

3．《木工机床噪声声功率级的测定》(GB／T3770-1983)中，被测木工机床A声功率级的公式为：Lw=LPA－K2－K3＋101g[S/S0］，试说明式中各物理量的含义。③

答案：LpA—测量表面平均A声级，dB；

K2—环境修正值，dB．

K3—温度气压修正值，dB；

S—测量表面的面积，m2；

S0—1m2。

4．《声学家用电器及类似用途器具噪声测试方法第1部分：通用要求》(GB／T4214.1-2000)被测器具在专用混响室中用直接法时A计权声功率级的计算公式为：

LwA=LpmA－101g(TN／T0)＋10lg(V/V0)－13，试说明式中各物理量的含义。④

答案：LpmA—按测点平均的A计权声压级，dB；

TN—测试室标称混响时间，s；

T0—1 s；

V—测试室容积，m3；

V0—1m3。

参考文献

[1]  环境保护产品技术要求  低噪声型冷却塔(HJ／T385--2007)．

[2]  往复式内燃机辐射的空气噪声测量工程法及简易法》(GB／T1859--2000)．

[3]  木工机床噪声声功率级的测定(GB／T3770—1983)。

[4]  声学家用电器及类似用途器具噪声测试方法第1部分：通用要求(GB／T4214．1--2000)．

命题：陈延子

审核：曹  勤

第五节  车辆船舶噪声

分类号：N5

问答题

1．《声学铁路机车车辆辐射噪声测量》(GB／T 5111—1995)中的恒速测量时是如何取值的?①

答案：应测量机车车辆通过时的最大A声级LPAF，max，至少要测量3次。如其最大差值大于2dB，则应继续测量，直至该差值小于或等于2dB。取符合上述要求的两个最大值的算术平均值作为被检机车车辆的最大噪声级。如有明显的纯音或脉冲噪声，应在检验报告中说明。

2．《内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量》  (GB／T4964—1985)中，对传声器的位置是如何规定的?②

答案：传声器应放在码头、岸边或测量船上，高度距站立面1.2～1.5m，最好高出水面3～6m之间，传声器的方向要垂直于船舶的航向。

当被测量船舶通过传声器正前方时，船的舷侧与传声器的基准距离最好为25m，偏离此距离时应按规定进行修正。在验收试验时距离应尽可能在20～35m之间。

3．《声学机动车辆定置噪声测量方法》  (GB／T14365—1993)中，对测量场地是如何规定的?③

答案：测量场地应为开阔的、有混凝土、沥青等坚硬材料所构成的平坦地面。其边缘距车辆外廓至少3m。测量场地之外的较大障碍物，例如停放的车辆、建筑物、广告牌、树木、平行的墙等，距离传声器不得小于3m。

除测量人员和驾驶员外，测量现场不得有影响测量的其他人员。

4．《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》(GB 1495—2002)中，车外噪声测量对传声器的位置是如何规定的?④

答案：传声器应位于20m跑道中心点两侧，距中线7.5m，距地面高度1.2m，用三脚架固定，传声器平行于路面，并垂直指向车辆行驶中心线。

5．《声学市区行驶条件下轿车噪声的测量》(GB／T17250—1998)中汽车特征声级的计算公式为：，试说明式中各物理量的含义。⑤

答案：Lacc－在加速实验中测得的最大A声级，dB；

Lc—在匀速实验中测得的最大A声级，dB；

K—计权因子，它的值取决于功率质量比和传动系统。

参考文献

[1] 声学铁路机车车辆辐射噪声测量(GB／T5111—1995)．

[2] 内河航道及港口内船舶辐射噪声的测量(GB／T4964--1985)．

[3]  声学机动车辆定置噪声测量方法(GB／T14365—1993)．

[4]  汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法(GBl495—2002)．

[5]  声学市区行驶条件下轿车噪声的测量(GB／T17250—1998)．

命题：陈延子

审核：曹  勤

第六节  环境振动

分类号：N6

一、填空题

1．在环境问题中，振动测量包括两类：一类是                  的测量；另一类是          的测量。

答案：对引起噪声辐射的物体    对环境振动

2．造成人                       的振动称环境振动。

答案：整体暴露在振动环境中

3．人能感觉到的振动按频率范围划分，低于    Hz为低频振动；          Hz为中频振动；     Hz以上为高频振动。

答案：30    30～100    100

4．对人体最有害的振动是振动频率与人体某些器官的固有频率           的振动。

答案：相近

5．区域环境振动测量时，测点应选在各类区域建筑物外           振动敏感处；必要时，测点置于建筑物室内            。

答案：0.5m以内    地面中央

二、选择题

振动测量时，使用测量仪器最关键的问题是         。(    )

A．选用拾振器    B．校准仪器    C．拾振器如何在地面安装

答案：C

三、问答题

1．《城市区域环境振动测量方法》  (GB／T 10071—1988)中，稳态振动的测量量、读数方法和评价量分别是什么?

答案：测量量为铅垂向z振级。稳态振动读数方法和评价量为：每个测点测量一次，取5s内的平均示数作为评价量。

2．《城市区域环境振动测量方法》  (GB／T 10071—1988)中，冲击振动的测量量、读数方法和评价量分别是什么?

答案：测量量为铅垂向z振级。冲击振动读数方法和评价量为：取每次冲击过程中的最大示数为评价量，对于重复出现的冲击振动，以10次读数的算术平均值为评价量。

3．《城市区域环境振动测量方法》  (GB／T 10071—1988)中，无规振动的测量量、读数方法和评价量分别是什么?

答案：测量量为铅垂向z振级。无规振动读数方法和评价量为：每个测点等间隔地读取瞬时示数，采样间隔不大于5s，连续测量时间不少于1000s，以测量数据的VLzl0。为评价量。

4．《城市区域环境振动测量方法》  (GB／T 10071—1988)中，铁路振动的测量量、读数方法和评价量分别是什么?

答案：测量量为铅垂向z振级。铁路振动读数方法和评价量为：读取每次列车通过过程中的最大示数，每个测点连续测量20次列车，以20次读数的算术平均值为评价量。

参考文献

[1]  城市区域环境振动测量方法(GB／T10071—1988)．

[2]  《环境监测技术基本理论(参考)试题集》编写组．环境监测技术基本理论(参考)试题集．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：陈延子

审核：曹  勤

第五章  机动车排放污染物

第一节  点燃式发动机

分类号：V1

一、填空题

1．双怠速法排放气体测试仪器测量CO、HC和CO2的原理是               法，O2的测量原理是            法。

答案：非分散红外(NDIR)    电化学电池

2．点燃式发动机汽车采用三元催化转化器时的空燃比应精确地保持在                       附近较狭窄的范围内，超出这个范围，催化转化器的综合效率就                   。

答案：理论空燃比(或化学当量空燃比)    衰减(或降低)

3．《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285—2005)中的怠速与高怠速工况是指：发动机处于           运转状态。即离合器处于接合位置、变速器处于空挡位置(对于自动变速箱的车应处于“停车”或“P”挡位)；采用化油器供油系统的车，阻风门应处于        位置；油门踏板处于完全松开位置。高怠速工况指满足上述(除最后一项)条件，用油门踏板将发动机转速稳定控制在——％额定转速或制造厂技术文件中规定的高怠速转速时的工况。

答案：无负载  全开  50

4．在《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GBl8285--2005)中，将轻型汽车的高怠速转速规定为（                     ）r／min，重型车的高怠速转速规定为(                  ) r／min。

答案：2500±100  l800±100

5．《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GBl8285--2005)中规定的双怠速测量程序为：发动机从怠速状态加速至          ％额定转速，运转30s后降至高怠速状态。将取样探头插入排气管中，深度不少于       mm，并固定在排气管上；维持15s后，由具有平均值功能的仪器读取30s内的平均值，或者人工读取30s内的最高值和最低值，其平均值即为高怠速污染    物测量结果。发动机从高怠速降至怠速状灰     s后，由具有平均值功能的仪器读取30s内的平均值，或者人工读取30s内的最高值和最低值，其平均值即为怠速污染物测量结果。若为多排气管时，取各排气管测量结果的             作为测量结果。

答案：70  400    15    算术平均值

6．《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285-2005)规定：2000年7月1日起生产的第一类在用轻型汽油车(≤6人座)的高怠速HC排放限值为         ×10-6(体积分数)，2001年10月1日起生产的第二类在用轻型汽车的怠速HC排放限值为          ×10-6(体积分数)，1995年7月1日起生产的在用重型汽车的高怠速CO排放限值为    ％(体积分数)，2004年9月1日起生产的在用重型汽车的低怠速CO排放限值为    ％(体积分数)。

答案：100    200    3.0    1.5

二、判断题

1．在汽车发动机中，使燃料燃烧的方法有两种，即采用高压电火花点燃或通过压缩空气产生高温使燃料自燃。用高压电火花点燃燃料进行燃烧的发动机称为点燃式发动机，如汽油发动机。(    )

答案：正确

2．在用机动车的定义是：已经登记注册并取得号牌的汽车。(    )

答案：正确

3．汽车排气中的氮氧化物(NOx)和碳氢化合物(HC)是形成光化学烟雾的主要前体污染物。(    )

答案：正确

4．点燃式发动机在局部缺氧和低温条件下，烃不完全燃烧易形成CO，CO是燃料燃烧的中间产物。(    )

答案：正确

5．对于点燃式发动机，发动机燃烧室温度越高，高温持续的时间越长，且为富氧燃烧时，NO的生成量越少。(    )

答案：错误

正确答案为：NO的生成量越多。

6．过量空气系数(λ)的概念是指燃烧1kg燃料的实际空气量与理论上所需空气量之质量比。(    )

答案：正确

7．《点燃式发动机汽车排气污染物排放眼值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285--2005)中，第一类轻型汽车的概念是指设计乘员数超过6人(包括司机)，且最大总质量≤2500kg的M1类车。(    )

答案：错误

正确答案为：第一类轻型汽车的概念是指设计乘员数不超过6人。

8．《点燃式发动机汽车排气污染物排放眼值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285--2005)中规定，应在发动机上安装转速计、点火正时仪、冷却液和润滑油测温计等测量仪器。测量时，发动机冷却液和润滑油温度应不低于80℃，或者达到汽车使用说明书规定的热车状态。(    )

答案：正确

9．双怠速测量时，应保证被检测车辆处于制造厂规定的正常状态，发动机进气系统应装有空气滤清器，排气系统应装有排气消声器，并不得有泄漏。(    )

答案：正确

三、选择题

1．对点燃式发动机汽车，在机动车低压缩比的发动机上使用高标号的汽油，会使污染物排

放          。(    )

A．增加    B．减少    C．没关系

答案：A

2．对于点燃式发动机汽车，空燃比与排气污染物成分发生量之间的关系是：            。(    )

A．供给浓混合气时，NOx减少，CO和HC增加

B．供给稍稀混合气时，NOx、CO和HC同时增加

C．供给稀混合气时，NOx、CO和HC同时减少

答案：A

3．对点燃式发动机汽车，实现机动车              的稳定燃烧可达到排气净化的目的。(    )

A．浓混合气    B．稀薄混合气

答案：B

4．点燃式发动机汽车理想的空燃比是         。(    )

A．  15.6    B．  12.3    C．  14.7    D．  10.9

答案：C

5．点燃式发动机汽车曲轴箱强制通风系统(PCV)，是将窜入曲轴箱的气体混合后，经PCV阀吸入              进入气缸再进行燃烧的装置。(    )

A．空气滤清器    B．化油器    C．排气管    D．进气管

答案：D

6．点燃式发动机汽车废气再循环(EGR)主要用于控制的污染物是         。(    )

A．CO和HC    B．HC和NOx    C．HC    D．NOx

答案：D

7．点燃式发动机汽车点火，是在接近           结尾时由火花塞提供高压火花。(    )

A．进气冲程    B．压缩冲程    C．做功冲程    D．排气冲程

答案：B

8．《点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB 18285--2005)中规定：对于使用                          和——技术的汽车进行过量空气系数(λ)的测定，发动机转速为高怠速转速时，λ应在1.00±0.03或制造厂规定的范围内。(    )

A．PCV阀，三元催化转化器

B．闭环控制电子燃油喷射系统，三元催化转化器

C．空气滤清器，闭环控制电子燃油喷射系统

答案：B

四、问答题

1．何为机动车的“机内”和“机外”净化技术?

答案：机内净化技术通常是指通过改进发动机的燃烧性能，以达到减少车辆污染物排放的技术；机外净化技术通常是指对发动机排气管排出的污染物进行“排气后处理”，以达到减少污染物排放的技术。

2．为什么限制采用以化油器为供油方式的车辆在怠速工况下CO和HC的排放浓度?

答案：因为化油器车辆处于怠速运行状态时，其燃烧条件是最恶劣的，CO和HC的排放也较大，因此，控制化油器车辆怠速状况下的排放能起到较好的效果。

3．如何保证双怠速法排气测试仪器的测量精度?

答案：(1)定期使用有证标准气体对仪器进行校准；

(2)仪器每次开机后都应进行泄漏检查，并保证仪器经过了足够时间的预热；

(3)经常检查和及时更换仪器所使用的各种滤件；

(4)测量过程中应经常对采样探头及采样管进行清洗以保证仪器的采样流量符合要求；

(5)在相同工况条件下对同一车辆检测结果出现显著差异时，应立即检查采样系统是否出现泄漏或堵塞或仪器是否出现故障。

4．怎样使用“转换系数”对汽油车排气分析仪进行校准?

答案：对于不能自动进行丙烷和正己烷转换操作的仪器，校准时应首先将丙烷值乘以仪器铭牌标注的该仪器“转换系数”值，按仪器校准步骤输入仪器进行校准即可。对于目前新生产的仪器则直接输入丙烷值进行校准即可。

5．双怠速法相对于怠速法的主要优点是什么?

答案：(1)对于电喷车辆能够进行简单、较有效的监控；

(2)增加了高怠速工况点的监测：

(3)增加了对闭环车辆λ值的控制。

参考文献

[1]  点燃式发动机汽车排气污染物排放限值及测量方法(XX怠速法及简易工况法)(GBl8285-2005)．

[2]  李勤．现代内燃机排气污染物的测量与控制．北京：机械工业出版社，1998．

[3]  袁盈，肖亚平，傅立新．机动车污染控制100问．北京：化学工业出版社，2000．

[4]  周溺麟，等．汽车污染物控制与检测．北京：中国环境科学出版社，1989．

命题：崔  杰  刘  伟  双菊荣

审核：双菊荣  熊宪英  刘  伟

第二节  压燃式发动机

分类号：V2

一、填空题

1．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847—2005)附录I规定，进行自由加速烟度测量前，发动机应充分预热，例如：发动机机油标尺孔位置的测量温度不应小于       ℃；无法进行温度测量时，也应使发动机处于        温度。

答案：80  正常运转

2．烟度卡的标定周期为       ，如其表面涂层被污染或有      应报废。

答案：一年  划痕

3．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847—2005)附录I规定，在进行自由加速烟度测量过程中，采用至少    次自由加速过程或其他等效方法对排气系统进行吹拂，以清除排气系统中的        。

答案：3  积存物

4．使用不透光烟度法对压燃式发动机汽车进行排放污染物监测时，计算结果取           自由加速测量结果的算术平均值。在计算均值时可以忽略与测量均值相差很大的测量值。

答案：最后3次

5．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放眼值及测量方法》(GB 3847—2005)附录K中规定，使用滤纸烟度法对车辆进行监测时，测量循环由抽气泵抽气、滤纸走位、

、             和指示器读数组成。

答案：抽气泵回位    滤纸夹紧

6．进行滤纸式自由加速烟度测量时，当测定发动机出现黑烟冒出排气管的时间和              的时间不同步的现象时，应取        烟度值。

答案：抽气泵开始抽气    最大

7．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)规定：1995年6月30日前生产的柴油车排放限值为        Rb，2002年10月1日起生产的带涡轮增压式的柴油车排放限值为       m-1。

答案：5.0  3.0

二、判断题

1．在汽车发动机中，利用压缩空气产生的高温使燃料进行燃烧的发动机称为压燃式发动机，如柴油机。(    )

答案，正确

2．柴油机中采用高十六烷值的柴油，并增加芳香烃及含硫量的成分，将使烟度降低。(    )

答案：错误

正确答案为：并减少芳香烃及含硫量的成分，将使烟度降低。

3．降低机动车混合气的空燃比，柴油机的CO和碳烟浓度就会降低。(    )

答案：错误

正确答案为：增加机动车混合气的空燃比，因有充分的氧气，柴油机的CO和碳烟浓度就会降低。

4．柴油车在启动阶段排出的白烟是由未完全燃烧的燃油和润滑油的微粒形成的。(    )

答案：错误

正确答案为：是由凝结的水蒸气和液体燃油的微粒形成的。

5．柴油车排放的CO、HC和颗粒物浓度都比汽油车高。(    )

答案：错误

正确答案为：柴油车排放的CO、HC浓度比汽油车低，但颗粒物的排放浓度比汽油车高。

6．机动车排气管直径的大小直接影响烟度的测量值。(    )

答案：错误

正确答案为：机动车烟度的测量值不受排气管直径大小的直接影响。

7．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847—2005)中规定，在进行自由加速测量时，必须在1min内将油门踏板快速、连续地完全踩到底，使喷油泵在最短时间内供给最大油量。  (    )

答案：错误

正确答案为：在1s内将油门踏板快速。

8．降低柴油机NO：排放的方法是提高柴油机反应温度。(    )

答案：错误

正确答案为：降低柴油机NO，排放的方法是降低柴油机反应温度。

9．柴油车燃油挥发对环境污染的影响程度没有汽油车大。(    )

答案：正确

10．柴油车应首先控制排烟，然后再控制其他有害排放物。(    )

答案：正确

11．柴油车排放的废气中不含有CO和HC成分。(    )

答案：错误

正确答案为：柴油车排放的废气中也含有CO和HC成分。

12．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB3847—2005)中规定：在进行自由加速试验前，试验车辆不应长时间怠速，以免燃烧室温度升高或积污。(    )

答案：错误

正确答案为：试验前不应长时间怠速，以免燃烧室温度降低或积污。

13．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB3847--2005)中规定：滤纸式自由加速烟度应连续进行4次测量取样，取后3次读数中的最大值作为所测烟度值。(    )

答案：错误

正确答案为：应连续进行4次测量取样，取后3次读数的算术平均值作为所测烟度值。

三、选择题

1．在柴油车喷油泵调整方法中，如适当限制最大供油量，可使柴油机的                    。(    )

A．最大功率上升，排烟大幅降低，燃料经济性改善

B．最大功率下降，排烟浓度升高，燃料经济性改善

c．最大功率下降，排烟大幅降低，燃料经济性改善

答案：C

2．对压燃式发动机汽车，十六烷值的高低直接影响柴油机的发火性能，但柴油的十六烷值过高或过低都会使排烟增加，不利于控制排放，所以，柴油的十六烷值应在      范围之内。(    )

A．20～40    B．40～60    C．60～80

答案：B

3．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847-2005)要求标定烟度计用烟度卡，按量程均匀分布不得少于       张。  (    )

A．  3    B．4    C．6

答案：C

4．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847—2005)附录I试验方法中，发动机包括所有装有废气涡轮增压的发动机，在每个自由加速循环的起点均处于     状态。对重型发动机，将油门踏板放开后至少等待10s。(    )

A．怠速    B．急加速    C．高怠速

答案：A

5．《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB 3847—2005)适用于装有柴油发动机、最大总质量大于400kg、最大设计车速等于或大于      km/h的汽车。(    )

A．40    B．  50    C．60

答案：B

四、问答题

1．在对压燃式发动机汽车进行自由加速测量前，为什么要空踩3次?

答案：空踩3次的目的是清空柴油车排气系统中的积存物。

2．在进行在用汽车自由加速不透光烟度测量过程中，应注意哪些问题?

答案：(1)应保证车辆达到正常工作热状态，车辆排气管无泄漏，车辆不应长期处于怠速状况，以免燃烧室温度降低或产生积碳；

(2)如3次自由加速过程没能清空排气管上的沉积物，应继续进行清空操作；

(3)取样探头插入排气管内时，应保证采样管的插深长度，使其中心线与排气管轴线平行，并尽可能在轴线上；

(4)测量结束后，取样探头的放置应避免沙、泥、水等杂物进入。

3．简述《车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法》(GB3847-2005)中光吸收系数(k)的概念。

答案：光吸收系数是光束被单位长度的排烟衰减的一个系数，它是单位体积的微粒数n、微粒的平均投影面积。和微粒的消光系数Q三者的乘积。

4．什么是自由加速工况?

答案：发动机处于怠速工况下，迅速但不猛烈地踏下油门踏板，使喷油泵供给最大油量。在发动机达到调速器允许的最大转速前，保持此位置。一旦达到最大转速，立即松开油门踏板，使发动机恢复至怠速。

参考文献

[1]  车用压燃式发动机和压燃式发动机汽车排气烟度排放限值及测量方法(GB 3847—2005)．

[2]  袁盈，肖亚严，傅立新．机动车污染控制100问．北京：化学工业出版社，2000．

[3]  周涌麟，等．汽车污染物控制与检测．北京：中国环境科学出版社，1989．

[4]  汽车排放术语和定义(GB／T5181--2001)．

[5]  郝吉明，傅立新，贺克斌，吴烨．城市机动车排放污染控制．北京：中国环境科学出版社，2001．

[6] 李勤．现代内燃机排气污染物的测量与控制．北京：机械工业出版社，1998．

命题：崔  杰  刘  伟  双菊荣

审核：双菊荣  熊宪英  刘  伟

第六章  室内装饰装修材料中有害物质

第一节  人造板及其制品中甲醛

分类号：M1

一、填空题

1．《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中所指人造板制品包

括          和         等。①②③

答案：地板  墙板

2．《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中规定，甲醛释放量—穿孔法测定值是指用穿孔萃取法测定的从      g绝干人造板中萃取出的甲醛量。①

答案：100

3．《人造板及饰品人造板理化性能试验方法》(GB／T17657—1999)中规定，对低甲醛释放量的人造板，采用穿孔萃取法时，分析测定应优先采用         法。①

答案：光度

4．测定人造板及其制品中甲醛使用穿孔萃取仪，对其进行校验的操作包括：采用套式恒温器加热烧瓶，将500ml        加入1 000m1标准磨口圆底烧瓶中，另将100ml       及1 000m1        加入萃取管内，然后开始蒸馏。①

答案：甲苯    甲苯    蒸馏水

5．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)，40l干燥器法测定饰面人造板甲醛释放量时，试样四边用不含        的铝胶带纸密封，被测表面积为       cm2。②

答案；甲醛    450

6．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)，40L干燥器法测定饰面人造板甲醛释放量中，待测液用乙酰丙酮分光光度法测定，测定在             nm波长处进行，以          作为参比溶液。②

答案：412  蒸馏水

7．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T17657—1999)，9～11 L干燥器法测定甲醛释放量中，在直径为240mm的干燥器底部放置直径为120mm、高度为60mm的结晶皿，在结晶皿内加入300ml          ，用以吸收人造板释放出的甲醛。②

答案：蒸馏水

8．按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中气候箱法测定甲醛释放量时，气候箱内应保持箱内温度在（         ）℃范围，相对湿度的控制范围为（       ）％。③

答案：23±0.5    45±3

9．按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)，在气候箱法测定饰面人造板甲醛释放量中，应在同一地点、同一类别、同一规格的人造板及其制品随机抽取     份样品，并立即用不会         或          甲醛的包装材料将样品密封后待测。③

答案：3  释放  吸附

二、判断题

1．按照《人造板及饰品人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)要求测定甲醛释放量时，在穿孔萃取法整个加热萃取过程中，应有专人看管，以免发生意外事故。(    )①

答案：正确

2．按照《人造板及饰品人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)要求，在穿孔萃取法测定甲醛释放量时，试件尺寸一般为长20mm、宽20mm。(    )①

答案：正确

3．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)要求，在用穿孔萃取法测定甲醛释放量时，不必进行试件含水率测定。(    )①

答案：错误

正确答案为：在测定甲醛释放量的同时必须进行含水率测定。

4．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T17657—1999)，采用穿孔萃取法测定甲醛释放量时，萃取过程中若有漏气或停电间断，此项实验必须重做。(    )①

答案：正确

5．《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中规定，甲醛释放量—干燥器法测定值是指用干燥器法测定的试件释放于空气中的甲醛量。(    )②

答案：错误

正确答案为：用干燥器法测定的是吸收液中甲醛浓度。

6．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)，用40L干燥器法测定饰面人造板甲醛释放量中，收集甲醛时，在吸收容器中装入20m1蒸馏水，放在检测容器底部，试样置于吸收容器上面，测定装置在20℃±1℃下放置1h，蒸馏水吸收从试件释放出的甲醛，此溶液为待测液。(    )②

答案：错误

正确答案为：应放置24h。

7．按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中气候箱法测定甲醛释放量时，气候箱容积应为1m3，箱体内表面应为惰性材料，不能吸附甲醛。(    )⑧

答案：正确

8．按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中气候箱法测定甲醛释放量时，气候箱内应有空气循环系统，以维持箱内空气充分混合及试样表面的空气速度为0.6～0.9m／s。(    )③

答案：错误

正确答案为：空气速度应为0.1～0.3m／s。

9．按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中气候箱法测定甲醛释放量时，试样应放在气候箱中心，保持表面与空气流动方向垂直。(    )③

答案：错误

正确答案为：试样应在气候箱的中心垂直放置，保持表面与空气流动方向平行。

10．按照《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580--2001)中气候箱法测定甲醛释放量时，空气样品的体积应通过气体方程式校正到标准温度20℃时的体积。(    )③

答案：错误

正确答案为：应校正到标准温度23℃时的体积。

三、选择题

1．某客户送检一块装饰单板贴面胶合板，要求测定其甲醛释放量，合适的检测方法为           。(    )①②③

A．穿孔萃取法    B．9～11L干燥器法    C．40L干燥器法    D．气候箱法

答案：B

2．某客户送检一块高密度纤维板，要求测定其甲醛释放量，合适的检测方法为                。(    )①②⑧

A．穿孔萃取法    B．9～11L干燥器法    C．40L干燥器法    D．气候箱法

答案：A

3．某客户送检一块细木工板，要求测定其甲醛释放量，合适的检测方法为                。(    )①②③

A．穿孔萃取法    B．9～11L千燥器法    C．40L干燥器法    D．气候箱法

答案：B

4．某客户送检一块实木复合地板，要求测定其甲醛释放量，合适的检测方法为               。(    )①②③

A．穿孔萃取法    B．9～11L干燥器法    C．气候箱法

答案：C

5．某客户送检一块刨花板，要求测定其甲醛释放量，合适的检测方法为             。(    )①②③

A．穿孔萃取法    B．9～11L干燥器法    C．40L干燥器法    D．气候箱法

答案：A

6．按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)，9—11L干燥器法测定胶合板甲醛释放量时，要求试件数量为       块。(    )②

A．  1    B．  5    C．  10

答案：C

四、问答题

1．《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中规定测定甲醛的方法有哪些?①②③

答案：有穿孔萃取法、干燥器法及气候箱法3种。

2．简述用碘量法测定人造板及其制品中甲醛释放量的原理。①

答案：在氢氧化钠溶液中，’游离甲醛与过量碘反应生成次碘酸钠和碘化钠，利用碘酸钠与碘化钠在酸性溶液中又生成碘的性质，分别用硫代硫酸钠滴定与甲醛反应的碘量和剩余碘量，进而求得游离甲醛含量。

3．简述气候箱法测定饰面人造板甲醛释放量的原理。③

答案：将1m2表面积的样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内。定期抽取箱内空气，并用盛有蒸馏水的吸收瓶吸收，直到抽出的空气中甲醛浓度达到稳定状态为止，测定吸收液中的甲醛量及抽取的空气体积，计算出每立方米空气中的甲醛量，  以毫克每立方米(mg／m3)表示。

4．《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》(GB 18580—2001)中气候箱法测定甲醛释放量时，如何制作试样?③

答案：试样表面积为lm2(双面计；长=1000mm±2mm，宽=500 mm±2mm，1块；或长=500mm±2mm，宽=500mm±2mm，2块)，有带榫舌的突出部分应去掉，四边用不含甲醛的铝胶带密封。

五、计算题

按照《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》(GB／T 17657—1999)，用40L干燥器法(乙酰丙酮分光光度法)测定某饰面人造板甲醛释放量时，取10ml待测吸收液，测得其吸光度为0.420，蒸馏水吸光度为0.005，校准曲线的回归方程为y=0.044X＋0.00248(X为甲醛浓度，mg／L)，求该饰面人造板甲醛释放量值。②

答案：

参考文献

[1] 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量(GBl8580--2001)．

[2] 人造板及饰面人造板理化性能试验方法(GB／T17657—1999)．

命题：王  津  刘文凯  池  靖

审核：池  靖  刘文凯

第二节  溶剂型木器涂料中有害物质

(一)基础知识

分类号：M2-0

一、填空题

1．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581--2001)中的溶剂型木器涂料是指以          作为溶剂的木器涂料。

答案：有机物

2．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定了室内装饰装修用         漆类、         漆类和        漆类木器涂料中对人体有害物质容许限值的技术要求等内容。

答案：硝基  聚氨酯    醇酸

二、判断题

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中要求，取样按照《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样》(GB／T 3186—2006)规定进行。样品分为两份，一份密封保存，另一份作为检验用样品。(    )

答案：正确

三、问答题

简述《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中检验结果的判定方法。

答案：所有项目的检验结果均达到本标准要求时，该产品为符合本标准要求。如有一项检验结果未达到本标准要求时，应对保存样品进行复验，如复验结果仍未达到标准要求，该产品为不符合本标准要求。

参考文献

[1] 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量(GBl8581—2001)．

[2］  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料取样(GB／T 3186--2006)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(二)挥发性有机化合物

分类号：M2-1

一、判断题

1．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定挥发性有机化合物时，要测定涂料的密度，测定密度前应用铬酸溶液、蒸馏水和蒸发后不留下残余物的溶剂依次清洗金属比重瓶。(    )

答案：错误

正确答案为：依次清洗玻璃比重瓶。

2．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定挥发性有机化合物时，必须测定涂料中水的含量。(    )

答案：错误

正确答案为：不用测定涂料中水的含量，因为该标准所指涂料是指以有机物作为溶剂的木器涂料。

二、选择题

1．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定挥发性有机化合物时，要按产品规定的配比和稀释比例混合后测定。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的          稀释量稀释后进行。(    )

A．最大    B．最小    C.最大值与最小值的平均值

答案：A

2．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定挥发性有机化合物时，测定挥发物要求的加热温度和加热时间分别是              。(    )

A．100℃±2℃，3h    B．100℃±20℃，1 h

C．105℃±2℃，1 h    D．105℃±2℃，3h

答案：D

3．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定挥发性有机化合物时，要测定涂料的密度，测定密度前应对比重瓶连续清洗、干燥和称量，直到两次相继称量之差不超过       mg。(    )

A．0.5    B．  1.0    C．1.5    D．5

答案：A

4．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定挥发性有机化合物时，测定涂料密度要求的试验温度是           。(    )

A．50℃±2℃    B．23℃±2℃    C．20℃±2℃

答案：B

参考文献

[1]  室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量(GBl8581—2001)．

[2] 色漆和清漆挥发物和不挥发物的测定(GB／T6751—1986)．

[3]  色漆和清漆密度的测定(GB／T6750--1986)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(三)苯、甲苯、二甲苯

分类号：M2—2

一、判断题

室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581--2001)中规定，气相色谱法测定溶剂型木器涂料稀释剂中苯、甲苯和二甲苯时，不必再用乙酸乙酯稀释，可直接进样测定。(  )

答案：正确

二、选择题

1．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中规定，测定苯、甲苯和二甲苯时，如产品规定了稀释比例或产品由双组分或多组分组成，应分别测定稀释剂和各组分中的含量，再按产品规定的配比计算混合后涂料中的总量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的         稀释量进行计算。(    )

A．最大    B．最小  C．最大值与最小值的平均值

答案：A

2．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581--2001)中，用气相色谱法测定苯、甲苯和二甲苯的内标物为           。(    )

A．苯    B．  乙苯    C；甲苯    D．正戊烷

答案：D

3．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)中，用气相色谱法测定苯、甲苯和二甲苯的稀释剂为             。(    )

A．苯    B．乙苯    C．  甲醇    D．乙酸乙酯

答案：D

4．《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581--2001)中，用气相色谱法测定苯、甲苯和二甲苯时，要求同一操作者两次测定结果的相对偏差小于       ％。(    )

A．  10    B．  15    C．20    D．25

答案：A

参考文献

[1] 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量(GBl8581—2001)．

[2]  色漆和清漆挥发物和不挥发物测定(GB／T6751—1986)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(四)甲苯二异氰酸酯

分类号：M2-3

一、判断题

1．《气相色谱法测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯(TDI)单体》(GB／T 18446—2001)中规定，测定游离甲苯二异氰酸酯时，为了防止试样分解，必须严格控制汽化温度和柱室温度。(    )

答案：正确

2．《气相色谱法测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯(TDI)单体》(GB／T 18446—2001)中规定，测定游离甲苯二异氰酸酯时，由于甲苯二异氰酸酯与水易反应，所以应在载气管路中使用合适的干燥载体。(    )

答案：正确

3．《气相色谱法测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯(TDI)单体》(GB／T 18446—2001)中规定，测定游离甲苯二异氰酸酯时，所用实验室通用玻璃器皿均应在烘箱中干燥除去水分，放置于装有无水硅胶的干燥器内冷却待用。(    )

答案：正确

二、选择题

《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581--2001)中规定，测定游离甲苯二异氰酸酯时，如聚氨酯漆类规定了稀释比例或由双组分或多组分组成，应先测定固化剂<含甲苯二异氰酸酯预聚物)中的含量，再按产品规定的配比计算混合后涂料中的含量。如稀释剂的使用量为某一范围时，应按照推荐的         稀释量进行计算。(    )

A．最大    B．最小    C．最大值与最小值的平均值

答案：B

参考文献

[1]  室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量(GBl8581--2001)．

[2]  气相色谱法测定氨基甲酸酯预聚物和涂料溶液中未反应的甲苯二异氰酸酯(TDI)单体(GB／T18446--2001)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(五)重金属

分类号：M2-4

一、判断题

1．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)要求测定重金属时，所用水均应符合《分析实验室用水规格和试验方法》(GB／T6682—1992)中三级水的要求。(    )

答案：正确

2．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)要求测定重金属时，制作涂膜的玻璃板需经(1＋1)硝酸水溶液浸泡8h，清洗并干燥。(    )

答案：错误

正确答案为：应浸泡24h。

二、选择题

1．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 1858l一2001)要求测定重金属时，测试液的pH应控制在           之间。(    )

A．1.0～1.5    B．3.0～4.0    C．4.5～5.5    D．6.0～7.0

答案：A

2．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)要求测定重金属铬时，用          溶液稀释和定容铬标准溶液。(    )

A．硫酸    B．硝酸    C．盐酸    D．王水

答案：C

3．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)要求测定重金属汞时，用到试剂盐酸羟胺，该试剂              。(    )

A．无毒无腐蚀性    B．有毒无腐蚀性

C．无毒有腐蚀性    D．有毒有腐蚀性

答案：D

4．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)测定重金属时，涂料处理后的测试液一般应在     h内完成测试。(    )

A．4    B．  6    C．  12    D．24

答案：A

5．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)测定重金属时，如果不能在规定时间内完成测试，需加入1mol/L的盐酸溶液      ml对样品进行处理。(    )

A．  50    B．  25    C．  5    D．  1

答案：B

6．按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)要求测定重金属时，如果需要烘干涂膜，则温度不得超过       ℃。(    )

A．  105    B．  100    C．80    D．60

答案：D

三、问答题

简述按照《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》(GB 18581—2001)要求测定重金属时，涂膜的制备过程。

答案：将样品搅拌均匀后，按涂料产品规定的要求在玻璃板[需经(1＋1)硝酸水溶液浸泡24h后，清洗并干燥]上制备涂膜，待完全干燥后取样(若烘干，则温度不得超过60℃)，在室温下将其粉碎，并通过0.5mm金属筛过筛后待处理。若涂膜不易粉碎成0.5mm，可不过筛直接进行样品处理。

参考文献

[1]  室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量(GBl8581--2001)．

[2]  分析实验室用水规格和试验方法(GB／T6682-1992)．

[3]  色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定第6部分：色漆的液体部分中铬总含量的测定火焰原子吸收光谱法(GB／T9758．6-1988)．

[4]  色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定第7部分：色漆的颜料部分和水可稀释漆的液体部分的汞含量的测定无焰原子吸收光谱法(GB／T9758．7—1988)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

第三节  内墙涂料中有害物质

(一)基础知识

分类号：M3-O

一、填空题

1．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582-2001)规定了内墙涂料中

、          和         3种有害物质

的限量要求。

答案：挥发性有机化合物(VOC)    游离甲醛    重金属

2．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)规定了内墙涂料中重金属的限量要求，重金属包括           、           、           和           。

答案：可溶性铅    可溶性镉    可溶性铬    可溶性汞

二、判断题

1．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)要求取样按照《色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样》(GB／T 3186—2006)进行。样品分为两份，一份密封保存，另一份作为检验用样品。(    )

答案：正确

2．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)适用于室内装饰装修用水性墙面涂料，也适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料。(    )

答案：错误

正确答案为：不适用于以有机物作为溶剂的内墙涂料。

三、选择题

1．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)规定的技术要求中不包括                指标。(    )

A．挥发性有机化合物    B．游离甲醛    C．可溶性铅    D．砷

答案：D

2．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)规定挥发性有机化合物(VOC)的限量值为          g／L。(    )

A．50    B．100    C．200    D．500

答案：C

3．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)规定游离甲醛的限量值为    g／kg。(    )

A．0.05    B．0.1    C．0.5    D．  10

答案：B

4．《室内装饰装修材料内墙涂料巾有害物质限量》(GB 18582—2001)规定可溶性铅的限量值

为       mg／kg。(    )

A．10  B．50  C．90  D．200

答案：C

5．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)规定可溶性汞的限量值

为      mg/kg。(    )

A．  10    B．30    C．60    D．  100

答案：C

四、问答题

简述《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)中检验结果的判定方法。

答案：所有项目的检验结果均达到本标准技术要求时，该产品为符合本标准要求。如有一项检验结果未达到本标准要求，应对保存样品进行复验，如复验结果仍未达到标准要求，该产品为不符合本标准要求。

参考文献

[1] 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量(GBl8582—2001)．

[2]  色漆、清漆和色漆与清漆用原材料  取样(GB／T 3186—2006)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(二)挥发性有机化合物

分类号：M3—1

一、判断题

按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)测定挥发性有机化合物含量时，不需测定涂料中水的含量。(    )

答案：错误

正确答案为：需要测定涂料中水的含量。

二、选择题

1．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)中规定，测定涂料中总挥发物质量分数的试验条件是             。（    ）

A．  105℃±2℃    B．  100℃±2℃    C．90℃±2℃    D．  120℃±2℃

答案：A

2．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)中规定，测定涂料中总挥发物质量分数时的保持时间是       h。(    )

A．  10    B．  3    C．  5    D．24

答案：B

三、计算题

按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)附录A的要求，测得某内墙涂料总挥发物的质量分数为5％，水的质量分数为2％，涂料在23℃±2℃时的密度为1.2g／ml，则该内墙涂料中总挥发性有机化合物含量为多少(g/L)?

答案：VOC含量=(V－VH2O)×ρ×l03

=(5％—2％)×1.2×103

=0.03×1.2×103

=36(g／L)

参考文献

[1]  室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量(GBl8582—2001)．

[2]  色漆和清漆挥发物和不挥发物的测定(GB／T6751—1986)．

[3]  色漆和清漆密度的测定(GB／T6750—1986)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(三)游离甲醛

分类号：M3-2

一、判断题

1．按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)测定游离甲醛时，空白试验的吸光度应小于0.02，否则应重新配制乙酰丙酮溶液。(    )

答案：错误

正确答案为：空白试验的吸光度应小于0.01。

2．《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)方法适用于测定游离甲醛含量为5×10-3～0.5g／kg的涂料。超过此含量的涂料经适量稀释后可按此方法测定。(    )

答案：正确

3．按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)测定游离甲醛时，乙酰丙酮溶液贮存期应不超过1个月。(    )

答案：错误

正确答案为：不超过14d。

4．按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)测定游离甲醛时，乙酰丙酮溶液可直接用分析纯乙酰丙酮试剂配制。(    )

答案：错误

正确答案为：乙酰丙酮试剂需蒸馏后使用。

二、选择题

按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)测定游离甲醛时，在试样处理过程中，蒸馏出的馏分应在    h内测定其吸光度。(    )

A．  1    B．  3    C．  6    D．  8

答案：C

三、问答题

简述按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)测

定游离甲醛时试样的蒸馏预处理过程。

答案：称取搅拌均匀后的试样2.0g置于已预先加入50m1水的蒸馏瓶中，轻轻摇匀，再加入200m1水。在馏分接收器皿中预先加入适量的水，浸没馏分出口，馏分接收器皿的外部加冰冷却。收集馏分200m1，将馏分定容至250m1。蒸馏出的馏分应在6h内测定吸光度。

四、计算题

按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)测定内墙涂料中游离甲醛的含量。称取2．0g搅拌均匀的试样进行蒸馏预处理，取5m1定容后的馏分，测得其吸光度为0．200，蒸馏水空白溶液的吸光度为0.020。已知标准曲线的斜率为0.214，求该内墙涂料中游离甲醛含量。

答案：

参考文献

室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量(GBl8582—2001)．

命题：王  津  刘文凯

审核：池  靖

(四)重金属

分类号：M3-3

一、判断题

1．按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)要求测定重金属时，在分析过程中，所用水应符合《分析实验室用水规格和试验方法》(GB／T6682—1992)中三级水的要求。(  )

答案：正确

2．按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582—2001)要求测定重金属时，涂膜完全干燥后，在室温下将其粉碎，并必须通过0.5mm金属筛过筛后，才能进行下一步处理。(  )

答案：错误

正确答案为：如涂膜不易粉碎成0.5mm，可不过筛直接进行样品处理。

二、问答题

按照《室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量》(GB 18582--2001)要求测定重金属时应注意哪些问题?

答案：(1)涂膜制备时重复使用的玻璃板应彻底去除原有涂膜，最好用脱漆剂进行处理；

(2)应保证涂膜完全干燥，标准状态下一般放置7d，烘干为60℃±2℃、3h。汞测定时应严格控制温度不超过60℃，以免损失；

(3)样品处理过程中，有些样品与盐酸溶液会发生剧烈反应，可先加入少量盐酸溶液，待反应缓慢后再加入余下盐酸进行处理；

(4)所有与试样溶液接触的器皿都应用(1＋1)HNO3溶液进行处理；

(5)汞标准溶液应及时更换：

(6)如试液中重金属含量过高，测定过程中需要稀释时，必须用相同浓度的盐酸溶液进行稀释。

参考文献

[1] 室内装饰装修材料内墙涂料中有害物质限量(GBl8582--2001)．

[2]  分析实验室用水规格和试验方法(GB／T6682—1992)．

[3]  石保权．室内装饰装修材料有害物质限量国家标准实施指南．北京：中国标准出版社，2002．

[4]  色漆和清漆“可溶性”金属含量的测定(GB／T9758—1988)．

命题：刘文凯  池  靖

审核：池  靖  刘文凯

第四节  胶粘剂中有害物质

(一)基础知识

分类号：M4—0

一、填空题

1．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中所列的全部要求均为型式检验项目。在正常情况下，每年至少进行     次型式检验。

答案：一

2．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GBl8583--2001)规定，                、         及          有重大改变或停产3个月后又恢复生产时应进行型式检验。

答案：生产配方    工艺    原材料

二、判断题

1．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)仅适用于室内建筑装饰装修用溶剂型胶粘剂。(    )

答案：错误

正确答案为：适用于室内建筑装饰装修用溶剂型和水基型胶粘剂。

2．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583--2001)规定，所有室内建筑装饰装修用的胶粘剂中游离甲醛含量均不得超过0.5g／kg。(    )

答案：错误

正确答案为：室内建筑装饰装修用溶剂型橡胶胶粘剂游离甲醛含量不得超过0.5g／kg。

3．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)规定，溶剂型胶粘剂中苯限量值不得大于5g／kg。(    )

答案：正确

4．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)规定，室内建筑装饰装修用溶剂型胶粘剂可以用苯作溶剂。(    )

答案：错误

正确答案为：室内建筑装饰装修用溶剂型胶粘剂不能用苯作溶剂。

三、选择题

1．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)规定，溶剂型橡胶胶粘剂中游离甲醛的限量值不超过      g／kg。(    )

A．  10    B．5    C．  1    D．0．5

答案：D

2．《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)规定水基型橡胶类胶粘剂中苯含量的限量值不超过        g／kg。(    )

A．0.02    B．5    C．  1    D．0.2

答案：D

3．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GBl8583--2001)规定，                  需要检测甲苯二异氰酸酯。(    )

A．溶剂型橡胶胶粘剂    B．溶剂型聚氨酯类胶粘剂

C．水基型聚氨酯类胶粘剂    D．水基型橡胶类胶粘剂

答案：B

四、问答题

1．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)检测有害物质含量时，应如何取样?

答案：在同一批产品中随机抽取3份样品，每份不小于0.5kg。

2．简述按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)进行检测时，应如何判定检测结果是否合格?

答案：在抽取的3份样品中，取一份样品按标准的规定进行测定，如果所有项目的检测结果符合标准规定的要求，则判定为合格。如果有一项检测结果未达到标准要求，应对保存样品进行复验，如果结果仍未达到标准要求，则判定为不合格。

参考文献

室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GBl8583--2001)．

命题：刘文凯  池靖

审核：池  靖  刘文凯

(二)游离甲醛

分类号：M4—1

一、填空题

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583--2001)中测定甲醛的方法是先将游离甲醛       ，然后用            分光光度法进行测定，这样既不会产生干扰又能对         的试样进行测定。

答案：蒸出    乙酰丙酮    含量低

二、判断题

1．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)乙酰丙酮分光光度法测定游离甲醛时，水基型胶粘剂需用乙酸乙酯溶解，而溶剂型胶粘剂先用乙酸乙酯溶解后，再加水溶解。(    )

答案：错误

正确答案为：水基型胶粘剂用水溶解。

2．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)乙酰丙酮分光光度法测定胶粘剂中游离甲醛时，溶解于水中的游离甲醛在酸性条件下随水蒸出。(    )

答案：正确

3．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)乙酰丙酮分光光度法测定游离甲醛时，甲醛标准贮备液是用碘量法进行标定的。（    )

答案：正确

三、计算题

称取搅拌均匀的水基型胶粘剂试样5.002g，加水溶解后按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)乙酰丙酮分光光度法进行蒸馏预处理，蒸至馏出液为200m1。将馏出液转移到250m1容量瓶中，用水稀释至刻度。于波长415nm．处测得吸光度为0.120，蒸馏水空白吸光度为0.008。已知标准曲线为y(吸光度)=0.097x(μg／m1)＋0.007，试计算胶粘剂中游离甲醛的含量。

答案：

参考文献

[1]  室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GBl8583—2001).

[2]  石保权．室内装饰装修材料有害物质限量国家标准实施指南．北京：中国标准出版社，2002．

命题：刘文凯  池靖

审核：池  靖  刘文凯

(三)苯

分类号：M4-2

一、判断题

1．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中气相色谱法测定胶粘剂中苯含量时，如果试样中苯含量不太高，可不用溶剂溶解和稀释，直接用微量注射器进样测定。(    )

答案：错误

正确答案为：试样必须用N,N-二甲基甲酰胺溶解和稀释后测定。

2．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583--2001)中气相色谱法测定胶粘剂中苯含量时，苯标准溶液需用优级纯试剂配制。(    )

答案：错误

正确答案为：苯标准溶液需用色谱纯试剂配制。

二、选择题

1．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中气相色谱法测定胶粘剂中苯含量时，称取试样时需精确至         。(    )

A．1 g    B．0.1 g    C．1 mg    D．0.1 mg

答案：D

2．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中气相色谱法测定胶粘剂中苯含量时，若试样溶液的峰面积大于标准曲线中最大浓度的峰面积，要用                  稀释被测溶液后测定。(    )

A．水    B．乙酸乙酯    C．N,N-二甲基甲酰胺    D．氯仿

答案：C

参考文献

室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GBl8583--2001)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(四)甲苯、二甲苯

分类号：M4-3

问答题

简述《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中测定苯以及测定甲苯和二甲苯方法的异同。

答案：两者测定方法原理相同，所用溶剂不同。测定苯用N,N-二甲基甲酰胺作溶剂，

测定甲苯和二甲苯用乙酸乙酯作溶剂。

参考文献

[1] 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GBl8583—2001)．

[2]  石保权．室内装饰装修材料有害物质限量国家标准实施指南．北京：中国标准出版社，2002．

命题：池  靖

审核：刘文凯

(五)甲苯二异氰酸酯

分类号：M4-4

一、填空题

《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中气相色谱法测定胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯含量时，使用           检测器。

答案：氢火焰离子化

二、选择题

1．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》<GB 18583--2001)中气相色谱法测定胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯含量时，要用              作稀释剂。(    )

A．水    B．乙酸乙酯    C．N，N-二甲基甲酰胺    D．氯仿

答案：B

2．按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)中气相色谱法测定胶粘剂中游离甲苯二异氰酸酯含量时，所用的内标物为            。(    )

A．苯    B．  甲苯    C．二甲苯    D．正十四烷

答案：D

参考文献

室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GBl8583--2001)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

(六)总挥发性有机物

分类号：M4-5

计算题

按照《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》(GB 18583—2001)测定胶粘剂中总挥发性有机物含量时，若测得总挥发分含量为45.4％(质量分数)，水分含量为5.4％(质量分数)。已知该试样的密度ρ为1.2g／ml。则该试样中总有机挥发物的含量为多少(g／L)?

答案：X=(W总一W水)ρ×1000=(45.4％－5.4％)×1.2×1000=480(g/L)

参考文献

[1]  室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量(GBl8583--2001)．

[2]  液态胶粘剂密度的测定重量杯法(GB／T13354--1992)．

[3]  胶粘剂不挥发物含量的测定(GB／T2793—1995)．

[4]  化学试剂水分测定通用方法(卡尔，费休法)  (GB／T 606—1988)．

命题：刘文凯

审核：池  靖

第五节  木家具中有害物质

(一)基础知识

分类号：M5-0

一、填空题

《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)规定，测定木家具中的有害物质包括       及                 。

答案：甲醛    可溶性重金属

二、问答题

根据《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584--2001)规定，在检测木家具中有害物质时，哪些情况应进行型式检验?

答案：有下列情况之一时，应进行型式检验：

(1)新产品的试制定型时；

(2)生产的工艺及其原材料有较大改变时；

(3)产品长期停产后，恢复生产时；

(4)客户提出要求时；

(5)国家质量监督机构提出要求时。

参考文献

室内装饰装修材料木家具中有害物质限量(GB 18584--2001)．

命题：池  靖  崔彩芬

审核：池  靖  刘文凯

(二)甲醛

分类号：M5-1

一、填空题

1．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584--2001)测定木家具中甲醛释放量时，制备的试件规格应为长（        ）mm、宽（        ）mm，试件数量应为     块。

答案：150±1    50±1    10

2．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)测定木家具中甲醛释放量，制备试件时应考虑木质材料与产品中           的比例，以确定        的数量。

答案：使用面积  试件

3．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)测定木家具中甲醛释放量时，试件锯完后其端面应立即采用熔点为65℃的        或不含甲醛的         封闭。

答案：石蜡  胶纸条

4．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584--2001)测定木家具中甲醛释放量时，试件端面的封边数量应为部件的原实际封边数量，至少保留              不封边。

答案：50mm一处

5．《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)规定，甲醛释放限值不超过    mg／L。

答案：1.5

二、判断题

1．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)要求，利用干燥器法测定木家具中甲醛释放量。(    )

答案：正确

2．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)要求，测定木家具中甲醛释放量时，用容积为40L的干燥器收集甲醛。(    )

答案：错误

正确答案为：用容积为9—11L的干燥器。

3．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)要求，试件可在木家具部件任意位置取样。(    )

答案：错误

正确答案为：应在距家具部件边沿50mm内取样。

4．按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)测定木家具中甲醛释放量时，试件制备后应在4h内开始试验，否则应重新制作试件。(    )

答案：错误

正确答案为：应在2h内开始试验。

三、选择题

1．《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584--2001)规定，用干燥器法测定甲醛释放量时，在干燥器底部放置符合标准要求的结晶皿，结晶皿内加入         ml蒸馏水。(    )

A．300    B．250    C．200    D．30

答案：A

2．《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)规定，测定木家具中甲醛释放量的测定装置在               下放置      h，蒸馏水吸收从试件释放出的甲醛，此溶液作为待测液。(    )

A．20℃±2℃，10  B．25℃±2℃，12  C．20℃±2℃，24  D．20℃±20℃，8

答案：C

四、计算题

按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)进行木家具中甲醛释放量检测时，测得测试液的吸光度为0．068，蒸馏水空白为0.005。若甲醛标准曲线为y=0.044x＋0.0032(x单位为mg／L)，求该木家具的甲醛释放量。

答案：y=bx＋a

甲醛释放量x=(y—a)／b=[(A－A0)－a］／b=[(0.068—0.005)－0.0032]／0.044

=1.4(mg／L)

参考文献

室内装饰装修材料木家具中有害物质限量(GBl8584—2001)．

命题：王  津  崔彩芬  池  靖  刘文凯

审核：池  靖  刘文凯

(三)重金属

分类号：M5-2

一、问答题

按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)测定木家具中可溶性重金属时，如何制备涂层粉末?

答案：在家具产品的涂层表面上用刮刀刮取适量涂层，在室温下通过磁力搅拌器粉碎，收集能通过0．5mm金属筛的粉末。

二、计算题

按照《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》(GB 18584—2001)测定木家具中可溶性重金属含量时，若从标准曲线上查得样品稀释5倍后可溶性铬的浓度为1.2μg/ml，0.07mol／L盐酸溶液空白浓度值为0.4μg／ml，已知称取的样品量为0.4998g，求样品中可溶性铬的含量。

答案：C=[(al—a0)×25×F］／m

=[(1.2—0.4)×25×5]／0.4998

=200.1(mg／kg)

参考文献

室内装饰装修材料木家具中有害物质限量(GBl8584--2001)．

命题：刘文凯  池  靖

审核：池  靖  刘文凯

第六节  壁纸中有害物质

(一)基础知识

分类号：M6-O

一、填空题

适用于《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585--2001)标准的壁纸主要以     为基材，通过           贴于墙面或天花板上的装饰材料，不包括墙毡及其他类似的墙挂。

答案：纸  胶粘剂

二、判断题

1．《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)规定，壁纸试样采取以批为单位进行随机抽样，每批最多抽取5卷壁纸。(    )

答案：错误

正确答案为：每批至少抽取5卷壁纸。

2．《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)规定，壁纸试样采取以批为单位进行随机抽样，以同一品种、同一配方、同一工艺的壁纸为一批，每批量不多于5000m2。(    )

答案：正确

3．《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)规定，整卷的壁纸样品必须保持聚氯乙烯塑料薄膜的密封包装。(    )

答案：错误

正确答案为：保持非聚氯乙烯塑料薄膜的密封包装。

三、选择题

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585--2001)规定，壁纸中甲醛的限值不超

过         mg／ks。(    )

A．50    B．  120    C．  150    D．200

答案：B

四、问答题

简述按照《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)，如何对壁纸试样进行预处理?

答案：通过目测法选取70个涂层最多或者颜色最深的长方形试样，按照《纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件》(GB／T 10739—2002)中要求进行试样处理。处理后，其中的50个试样用于测定甲醛含量；另外20个试样分为两组，每组各10个，分别切成约6mm×6mm的正方形，一组用于测定重金属(或其他)元素，另一组用于测定氯乙烯单体的含量。

参考文献

[1]  室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量(GBl8585--2001)．

[2]  纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件(GB／T10739--2002)．

命题：刘文凯  崔彩芬  池  靖

审核：池  靖  刘文凯

(二)重金属(或其他)元素

分类号：M6—1

一、判断题

按照《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)要求，仲裁时，壁纸中重金属(或其他)元素含量按电感耦合等离子体原子发射分光光度法进行测定。(    )

答案：错误

正确答案为：仲裁时应按原子吸收分光光度法进行测定。

二、选择题

按照《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585--2001)测定壁纸中重金属(或其他)元素含量时，萃取溶液pH应在            之间。(    )

A．0.8～1.0    B．1.0～1.5    C．1.0～2.0    D．1.5～2.0

答案：B

三、计算题

按照《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)进行壁纸中铬含量测定。若被测壁纸中铬的含量为120rog／kg，相应的修正因子(T)为0.3，计算修正后被测试样中铬的含量。

答案：R1=R(1－T)=120(1—0.3)=120×0.7=84(mg／kg)

参考文献

[1]  室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量(GBl8585—2001)．

[2]  石墨炉原子吸收分光光度法(GB／T17141—1997)．

[3]  火焰原子吸收分光光度法(GB／T17137—1997)．

[4]  1CP电感耦合等离子体原子发射光谱法(EPA6010B一1992)．

命题：崔彩芬

审核：池  靖

(三)氯乙烯单体

分类号：M6-2

一、填空题

1．按照《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)测定壁纸中氯乙烯单体含量时，所使用的色谱柱应能使试样中杂质与氯乙烯完全分开。每升或每千克含有0.02mg氯乙烯的溶液得到的色谱峰高，至少是基线噪声的     倍。

答案：5

2．《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)中规定，用固上气相色谱法测定聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体时，试样含水量需低于      ％，平衡温度为      ℃。

答案：0.5    90

二、判断题

1．氯乙烯是有害气体，故在配制样品和排放等处理时，都要在通风橱中进行。(    )

答案：正确

2．《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)中规定，测定氯乙烯单体时，将水分含量合格的试样按批号装满于广口瓶中，密封保存。必须在12h内进行测定。凡超过12h者，要注明试样的贮存时间。(    )

答案：错误

正确答案为：必须在24h内进行测定。

3．按照《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)，在测定氯乙烯单体含量时，应确保有一个与测试样含量相近的标准样，测定时，测试样和标准样应取相同量的气体，并在仪器同一灵敏度下分析。(    )

答案：正确

三、问答题

按照《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)测定聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量时，试样溶液制备过程中应注意哪些问题?

答案：(1)试样需充分混合均匀；

(2)称取试样重量范围在0.3—0.5g(准确到0.1mg)，且两份试样重量尽量接近；

(3)注入样品瓶的N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)溶剂体积要准确，且要求DMAC溶剂在测试条件下不含与氯乙烯的色谱保留时间相同的任何杂质；

(4)标准样和试样平衡温度、平衡时间相同且要达到气液平衡，标准样和试样含有的聚氯乙烯单体总量相近。

四、计算题

为测定某聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的含量，分别称取试样0.4025g和0.3985g置于50m1样品瓶中，并注入3.0m1N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)，待试样平衡后从两份试样溶液中各取出1.0ml上部气体注入气相色谱中分析，测得峰面积分别为15.6cm2和14.8cm2，同时从装有浓度为0.02μg／ml标准气的瓶中取1.0ml上部气体注入气相色谱中分析，测得峰面积为15.0cm2，盛装标准气的瓶子体积同为50ml，求该聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的含量(mg／kg)。

答案：试样l中残留氯乙烯单体(RVCMl)含量为：

A1×C1×V／(A2×W)=15.6×0.02×50／(15.0×0.4025)=2.6(mg／kg)

试样2中RVCM2含量为：14.8×0.02×50／(15.0×0.398 5)=2.5(mg／kg)

该聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的含量为：(2.6＋2.5)／2=2.6(mg／kg)

参考文献

[1] 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量(GBl8585—2001)．

[2]  聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法(GB／T4615—1984)．

命题：解光武  刘文凯  池  靖  谢宏琴

审核：池  靖  刘文凯

(四)甲醛

分类号：M6-3

一、填空题

抽检室内装饰装修材料壁纸中有害物质时，若所有检验结果均达到本标准的规定，则判该批产品为合格产品。若有    项检验结果未达到本标准规定，应从原批中随机抽取    倍样品进行    项复验。

答案：一    两    全

二、判断题

1．《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585--2001)中规定，测定甲醛时将壁纸试样悬挂于装有23℃蒸馏水的密封容器中，经过24h，测定蒸馏水中的甲醛含量。(    )

答案：错误

正确答案为；将壁纸试样悬挂于装有40~C蒸馏水的密封容器中。

2．《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585--2001)中规定，测定甲醛所用的乙酰丙酮为优级纯试剂。(    )

答案：正确

3．《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585--2001)中规定，测定壁纸中甲醛含量时，将50张长方形试样悬挂在l000m1广口瓶盖的吊钩上，使试样的装饰涂面分别相对，保持试样不接触广口瓶壁和液面，并称重。(    )

答案：正确

三、问答题

《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)中规定，测定壁纸中甲醛含量用什么方法?

答案：乙酰丙酮分光光度法。

参考文献

室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量(GBl8585—2001)．

命题：池  靖  崔彩芬  王  津

审核：刘文凯  池  靖

第七节  聚氯乙烯卷材地板中有害物质

(一)基础知识

分类号：M7-0

一、填空题

《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GBl8586—2001)要求测定聚氯乙烯卷材地板中的有害物质包括                、             、            和挥发物。

答案：氯乙烯单体    可溶性铅    可溶性镉

二、选择题

1．《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586--2001)中规定，样品自生产之日起在仓储条件下放置       d后进行试验。(    )

A．5    B．  7    C．  15    D．  30

答案：B

2．《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中的有害物质实验所用试样应在距离样品边缘至少         mm处裁取。(    )

A．  20    B．  30    C．40    D．  50

答案：D

三、问答题

简述《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586-2001)规定判定产品合格与否的方法。

答案：所有项目的检验结果均达到本标准规定要求时，判定该产品为合格产品；若有一项检验结果未达到本标准规定要求时，判定该产品为不合格产品。

参考文献

室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GBl8586-2001)

命题：解光武  池  靖

审核：池  靖  解光武   陈丹青

(二)氯乙烯单体

分类号：M7—1

一、填空题

1．按照《室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量》(GB 18585—2001)测定壁纸中氯乙烯单体含量时，所使用的色谱柱应能使试样中杂质与氯乙烯完全分开。每升或每千克含有0.02mg氯乙烯的溶液得到的色谱峰高，至少是基线噪声的     倍。

答案：5

2．《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)中规定，用固上气相色谱法测定聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体时，试样含水量需低于      ％，平衡温度为      ℃。

答案：0.5    90

二、判断题

1．氯乙烯是有害气体，故在配制样品和排放等处理时，都要在通风橱中进行。(    )

答案：正确

2．《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)中规定，测定氯乙烯单体时，将水分含量合格的试样按批号装满于广口瓶中，密封保存。必须在12h内进行测定。凡超过12h者，要注明试样的贮存时间。(    )

答案：错误

正确答案为：必须在24h内进行测定。

3．按照《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)，在测定氯乙烯单体含量时，应确保有一个与测试样含量相近的标准样，测定时，测试样和标准样应取相同量的气体，并在仪器同一灵敏度下分析。(    )

答案：正确

三、问答题

按照《聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法》(GB／T 4615—1984)测定聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量时，试样溶液制备过程中应注意哪些问题?

答案：(1)试样需充分混合均匀；

(2)称取试样重量范围在0.3—0.5g(准确到0.1mg)，且两份试样重量尽量接近；

(3)注入样品瓶的N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)溶剂体积要准确，且要求DMAC溶剂在测试条件下不含与氯乙烯的色谱保留时间相同的任何杂质；

(4)标准样和试样平衡温度、平衡时间相同且要达到气液平衡，标准样和试样含有的聚氯乙烯单体总量相近。

四、计算题

为测定某聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的含量，分别称取试样0.4025g和0.3985g置于50m1样品瓶中，并注入3.0m1N,N-二甲基乙酰胺(DMAC)，待试样平衡后从两份试样溶液中各取出1.0ml上部气体注入气相色谱中分析，测得峰面积分别为15.6cm2和14.8cm2，同时从装有浓度为0.02μg／ml标准气的瓶中取1.0ml上部气体注入气相色谱中分析，测得峰面积为15.0cm2，盛装标准气的瓶子体积同为50ml，求该聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的含量(mg／kg)。

答案：试样l中残留氯乙烯单体(RVCMl)含量为：

A1×C1×V／(A2×W)=15.6×0.02×50／(15.0×0.4025)=2.6(mg／kg)

试样2中RVCM2含量为：14.8×0.02×50／(15.0×0.398 5)=2.5(mg／kg)

该聚氯乙烯树脂中氯乙烯单体的含量为：(2.6＋2.5)／2=2.6(mg／kg)

参考文献

[1] 室内装饰装修材料壁纸中有害物质限量(GBl8585—2001)．

[2]  聚氯乙烯树脂中残留氯乙烯单体含量测定方法(GB／T4615—1984)．

命题：解光武  刘文凯  池  靖  谢宏琴

审核：池  靖  刘文凯

(三)可溶性重金属

分类号：M7-2

一、判断题

按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中可溶性铅时，应以去离子水作为空白溶液与试样浸泡液一同测定吸光度。(    )

答案：错误

正确答案为：在制备试样浸泡液的同时制备空白溶液，不能直接用去离子水作为空白溶液。

二、选择题

1．按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中可溶性铅应采用                    法。(    )

A．ICP-AES    B．火焰原子吸收分光光度

C．石墨炉原子吸收分光光度    D．原子荧光光度

答案：C

2．按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中可溶性镉时，在试样制备过程中，试样应用25ml1mol／L         溶液浸泡24h后，用去离子水定容至        ml，再将浸泡液过滤。(    )

A．硝酸，10    B．硫酸，25    C．盐酸，50    D．磷酸，100

答案：C

三、计算题

为测定某聚氯乙烯卷材地板中可溶性镉的含量，按照方法要求裁取2块10mm×100mm的试样并制备成两份50m1试样溶液，用石墨炉原子吸收光谱法测得两份溶液的吸光度分别为0.091 8和0.0940，同时测定样品空白吸光度为0.0080。已知标准系列浓度与吸光度测定值如下表所示，标准溶液与试样溶液进样体积同为10μl。求该卷材地板中金属镉的含量(mg／m2)。

标准溶液浓度与吸光度测定值

| 标准溶液浓度／(μg／L) | 吸光度（A） | 标准溶液浓度／(μg／L) | 吸光度(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.004 | 1.2 | 0.0763 |
| 0.2 | 0.0181 | 1.6 | 0.0962 |
| 0.4 | 0.0292 | 2 | 0.1190 |
| 0.8 | 0.0510 |  |  |

答案：首先得到工作曲线方程为：y=0.057c＋0.0018

将样品吸光度分别代入上式得：

C1=(0.918—0.0018)／0.057=1.58×10-6(mg／m1)

C2=(0.0940—0.0018)／0.057=1.62×10-6(mg／ml）

C0=(0.0080—0.0018)／0.057=0.11×10-6(mg／m1)

试样xl=l000×(cl—c0)×V总/V1=7.4(mg／m2)

试样x2=1000×(1.62—0.11)×l0-6×50／0.01=7.6(mg／m2)

测定结果为：(7.4十7.6)／2=7.5(mg／m2)

参考文献

[1] 室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GBl8586—2001)．

[2]  国家环境保护总局《水和废水监测分析方法》编委会．水和废水监测分析方法．4版．北京：中国环境科学出版社，2002．

命题：王清华解光武

审核：池  靖  陈丹青

(四)挥发物

分类号：M7-3

一、填空题

1．按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中挥发物含量时，应控制电热鼓风干燥箱温度在（         ）℃范围，将试样水平置于金属网或多孔板上，试样间隔至少      mm。

答案：100±2   25

2．按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中挥发物含量的结果表示方法为：以     个试样的算术平均值表示，保留   位有效数字。

答案：3    2

二、判断题

按照《室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量》(GB 18586—2001)要求，测定聚氯乙烯卷材地板中挥发物含量时，试样应按《塑料试样状态调节和试验的标准环境》(GB／T 2918—1998)中23／50  2级环境条件进行12h状态调节后，放入电热鼓风干燥箱进行试验。(    )

答案：错误

正确答案为：应进行24h状态调节。

参考文献

[1]  室内装饰装修材料聚氯乙烯卷材地板中有害物质限量(GBl8586--2001)．

[2]  塑料试样状态调节和试验的标准环境(GB／T2918—1998)．

命题：解光武

审核：池  靖  陈丹青

第八节  地毯，地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质

(一)基础知识

分类号：M8-0

一、判断题

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GBl8587-2001)中规定，在小型实验舱测定有害物质时应保持一定的温度、湿度、空气流速和空气交换率。(    )

答案：正确

二、选择题

《室内装饰装修材料  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587-2001)中规定，有害物质的检测结果单位为        。(    )

A．mg／(m2﹒h)    B．mg／m3

答案：A

参考文献

室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量(GBl8587—2001)，

命题：张  烃

审核：池  靖

(二)总挥发性有机化合物、4-苯基环己烯、丁基羟基甲苯、2-乙基己醇

分类号：M8-1

一、填空题

1．《室内装饰装修材料  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)中规定的总挥发性有机物，是指用气相色谱            柱分析、保留时间在         和           之间，并包括它们在内的己知和未知的挥发性

有机化合物。

答案：非极性毛细管    正己烷    正十六烷

2．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000—6∶2004和ISO 16017—1∶2000方法测定TVOC，方法中规定采样泵在采样前应进行     。

答案：校准

二、判断题

1．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000－6∶2004和ISO 16017－1∶2000方法测定总挥发性有机物、4-苯基环己烯、丁基羟基甲苯和2-乙基己醇，方法中规定采样前吸附管需老化，老化后最多可以保存4周，超过4周要重新老化。(    )

答案：正确

2．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000—6∶2004和ISO 16017—1∶2000方法进行TVOC测定，测定时用中等极性毛细管柱。(    )

答案：错误

正确答案为：应该用非极性毛细管柱。

三、选择题

1．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000—6︰2004和ISO 16017—1∶2000方法进行TVOC测定，方法中规定用于TVOC采样的吸附剂是              。(    )

A．Tenax TA    B．Molecular sieve    C．Carbotrap C    D．Tenax GR

答案：A

2．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000—6∶2004和ISO 16017—1∶2000方法进行TVOC测定，方法中规定不可以用于Tenax TA热解吸载气的气体是         。(    )

A．氮气    B．氦气    C．空气    D．氩气

答案：C

四、问答题

1．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000—6∶2004和ISO 16017—1∶2000方法测定TVOC。简述制作TVOC定量校正曲线的注意事项。

答案：(1)定量曲线的浓度范围要与预计的样品浓度范围相当；

(2)加标量不要超过吸附管的穿透容量；

(3)用氮气吹加标吸附管要采用合适的流速和时间，原则上是使标液溶剂大部分吹出吸附管，而目标化合物没有被吹出。

2．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)引用ISO 16000—6∶2004和ISO 16017—1∶2000方法测定TVOC，方法中规定在热解吸仪上测定时，要先用少量惰性气体吹扫采样管，再进行热解吸。简述这一步骤的作用，合适的吹扫体积是多少?

答案：(1)吹扫的作用是将采样管中的空气吹出，避免在热解吸过程中引起吸附剂或色谱固定相氧化而影响测定。

(2)吹扫气体体积约为管内体积的10倍左右，约20～30ml。

参考文献

[1]  室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量(GBl8587-2001)．

[2]  用吸附管／热解吸／毛细管气相色谱法测定室内空气、环境空气和工作场所空气中的挥发性有机化合物第1部分：泵采样(1S016017—1∶2000)．

[3]  室内空气第6部分：用Tenax TA主动采样／热解吸／气相色谱-质谱／FID测定室内和环境舱中的挥发性有机物(1S016000—6∶2004)．

命题：张  烃

审核：池  靖

(三)甲醛

分类号：M8—2

一、填空题

1．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)给出两种测定甲醛的方法，即酚试剂分光光度法和乙酰丙酮分光光度法，其中酚试剂分光光度法灵敏度    ，但选择性较       。

答案：高    差

2．《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB 18587—2001)给出乙酰丙酮分光光度法和酚试剂分光光度法两种测定甲醛的方法，当样品中甲醛含量较低时宜选用      分光光度法；当甲醛含量较高时宜选用          分光光度法。

答案：酚试剂    乙酰丙酮

二、判断题

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB18587--2001)规定可以用乙酰丙酮分光光度法(GB／T15516—1995)测定甲醛，该方法中甲醛与乙酰丙酮的显色反应条件是常温下显色3min。(    )

答案：错误

正确答案为：置于沸水浴加热3min。

三、选择题

按照《室内装饰装修材料  地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》(GB18587—2001)采用酚试剂分光光度法测定甲醛时，采样吸收液为                。(    )

A．不含有机物的重蒸馏水    B．酚试剂溶液

C．氢氧化钠溶液    D．苯胺水溶液

答案：B

参考文献

[1]  室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限  (GBl8587--2001)．

[2]  空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法(GB／T15516—1995)．

[3]  公共场所空气中甲醛测定方法(GB／T18204．26--2000)．

命题：张烃  池靖

审核：池  靖  张  烃

(四)苯乙烯

分类号：M8—3

一、判断题

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量》(GB18587—2001)中规定，测定苯乙烯按照《车间空气中苯乙烯的直接进样气相色谱测定方法》(GB／T16052—1995)进行。在保存注射器配制的苯乙烯标准气时，可将注射器口套上小橡皮帽水平放置，使气体处于受微压状态，防止外界空气流入。(    )

答案：错误

正确答案为：套上小橡皮帽垂直放置。

二、选择题

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量》(GB18587-2001)引用《车间空气中苯乙烯的直接进样气相色谱测定方法》(GB／T 16052-1995)测定苯乙烯，苯乙烯的采样装置是              。(    )

A．活性炭吸附管    B．100m1注射器    C．气袋

答案：B

参考文献

[1] 室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量(GBl8587--2001)．

[2]  车间空气中苯乙烯的直接进样气相色谱测定方法(GB／T16052—1995)．

命题：张烃池靖

审核：池  靖  张  烃

第九节  混凝土外加剂中氨

分类号：M9

一、填空题

1．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588—2001)要求，固体试样需在干燥器中放置    h后测定；        试样可直接称量。

答案：24    液体

2．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588—2001)要求，蒸馏前应在待蒸馏的溶液中加入数粒           ，调节溶液pH＞      ，再加入几粒防爆玻璃珠。

答案：氢氧化钠    12

3．《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588—2001)中规定，混凝土外加剂中释放氨的量应不超过        ％(质量分数)。

答案：0.10

二、判断题

1．《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588—2001)适用于各类具有室内使用功能的建筑用、能释放氨的混凝土外加剂，也适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土外加剂。(    )

答案：错误

正确答案为：不适用于桥梁、公路及其他室外工程用混凝土外加剂。

2．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588--2001)要求，蒸馏前的准备操作包括：准确移取20m1硫酸标准溶液于250m1量筒中，加入3～4滴混合指示剂，将蒸馏器馏出液出口玻璃管插入量筒底部硫酸溶液中，用以吸收蒸馏出的氨。(    )

答案：正确

3．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588-2001)要求，蒸馏后滴定法测定氨的指示剂为甲基红-亚甲基蓝混合液。(    )

答案：正确

4．混凝土外加剂指的是在拌制混凝土之后掺入、用以改善混凝土性能的物质。(    )

答案：错误

正确答案为：在拌制混凝土过程中掺入、用以改善混凝土性能的物质。

三、选择题

1．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588—2001)要求，在同一编号外加剂中随机抽取1kg样品，混合均匀，分为两份，一份密封保存     个月，另一份作为检验样品。(    )

A．  1    B． 3    C．  5    D．  8

答案：B

2．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588—2001)要求，检查蒸馏器连接无误并确保密封后，加热蒸馏。收集蒸馏液达        ml后停止加热，卸下蒸馏瓶，用水冲洗冷凝管，并将洗涤液收集在量筒中。(    )

A．  100    B．50    C.  180    D．250

答案：C

四、问答题

1．简述蒸馏后滴定法测定混凝土外加剂中释放氨的原理。

答案：从碱性溶液中蒸馏出氨，用过量硫酸标准溶液吸收，以甲基红-亚甲基蓝为指示剂，用氢氧化钠标准溶液滴定过量的硫酸，计算出氨的含量。

2．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588-2001)要求，对于外加剂可水溶的试样应如何处理?

答案：定量称取试样，用水溶解，控制总体积200m1，备蒸馏。

3．按照《混凝土外加剂中释放氨的限量》(GB 18588-2001)要求，对于外加剂含有可能保留有氨的水不溶物的试样应如何进行处理?

答案：定量称取试样，加入水和盐酸溶液，搅拌均匀后，放置20min后过滤，收集滤液至玻璃蒸馏器中，控制总体积200m1，备蒸馏。

五、计算题

用蒸馏后滴定法测定混凝土外加剂中释放的氨，实验中称取5.005g试料放入300ml烧杯中加水溶解，然后进行蒸馏操作。同时进行空白试验。滴定试料蒸馏后溶液消耗氢氧化钠标准溶液14.22ml，空白试验消耗氢氧化钠标准溶液39.20m1。已知氢氧化钠标准溶液浓度为0.100mol／L。求混凝土外加剂样品中释放氨的量(以质量分数表示)。

答案：

参考文献

混凝土外加剂中释放氨的限量(GBl8588—2001)．

命题：王  津  池靖

审核：池  靖  刘文凯

第十节  建筑材料中放射性核素

分类号：M10

一、填空题

1．放射性核素的活度单位是       ，它与旧的活度单位       的数值关系是                。

答案：贝可(Bq)    居里(Ci）   1Ci=3.7×1010Bq

2．土壤中通常存在的天然放射性核素有         系、          系、        系和         。

答案：铀(U)    钍(Th)    锕(Ac)    钾-40

3．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)中规定，建筑材料中应测量的放射性核素是

、          和         。

答案：镭-226  钍-232  钾-40

4．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，为得到内照射指数需要测量的放射性核素是          。

答案：镭-226

5．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，为得到外照射指数需要测量的放射性核素是          、          和         。

答案：镭-226  钍-232  钾-40

6．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)中的空心率是指：空心建材制品的           与空心建材制品的           之比的百分率。

答案：空心体积    整体体积

7．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中，根据装修材料放射性水平大小将其划分为

、      和      三类。

答案：A    B    C

8．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)中规定，取样时随机抽取两份样品，每份不少于     kg。一份密封保存，另一份作为检验样品。

答案：3

9．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，制样时应先将检验样品破碎，磨细至粒径不大于      mm，将其放入与标准样品几何形态一致的样品盒中，称重(精确至   g)、密封、待测。

答案：0.16  1

10．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，有下列情况之一时应随时进行型式检验：          时，                            时，             时。

答案：新产品定型    生产工艺及原料有较大改变    产品异地生产

11．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，使用测量谱仪前必须进行刻度，包

括          刻度和         刻度。

答案：能量  效率

12．依照《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)，对要求的各种放射性核素进行测量，必须在检验样品中天然放射性衰变链基本达到         后。

答案：平衡

二、判断题

1．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)是为了防止建筑材料中人工放射性对人的伤害。(    )

答案：错误

正确答案为：为了防止建筑材料中天然放射性对人的伤害。

2．在《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)中，用放射性核素镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度的检验结果直接判定建筑材料是否合格。(    )

答案：错误

正确答案为：建筑材料检验结果判定的依据是内照射指数和外照射指数是否满足相关条款的规定。

3．墙体保温材料属于建筑装修材料。(    )

答案：错误

正确答案为：墙体保温材料属于建筑主体材料。

4．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)不适用于装饰用各种铝合金材料。(    )

答案：正确

5．商场属于I类民用建筑。(    )

答案：错误

正确答案为：商场属于Ⅱ类民用建筑。

6．按照《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)，某种核素的放射性比活度是指：物质中的某种核素放射性活度除以该物质的质量而得的商。(    )

答案：正确

7．按照《建筑材料放射性核素限量》(GB6566--2001)，C类装修材料只可用于碑石、海堤和桥墩等人类很少涉及的地方。(    )

答案：错误

正确答案为：C类装修材料只可用于建筑物的外饰面及室外其他用途。或Ir＞2.8的花岗石只可用于碑石、海堤和桥墩等人类很少涉及的地方。

8．使用废渣生产建筑材料产品时，其产品放射性水平应满足《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001)要求。(    )

答案：正确

9．装修材料生产企业应按照《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001)要求，在其产品包装或说明书中注明其天然放射性核素的比活度值。(    )

答案：错误

正确答案为：注明其放射性水平类别。

10．各企业进行产品销售时，应持具有资质的检测机构出具的符合《建筑材料放射性核素限量》(GB6566-2001)规定的天然放射性核素检验报告。(    )

答案：正确

11．在使用谱仪进行样品的放射性测量时，本底计数率就是指样品中的天然本底引起的计数率。(    )

答案：错误

正确答案为：本底计数率就是指无样品时谱仪系统本身引起的计数率。

12．根据《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)，在使用谱仪进行样品的放射性测量时，测量结果的误差与测量时间有关。(    )

答案：正确

三、选择题

1．下列民用建筑属于Ⅱ类民用建筑的是       。(    )

A．托儿所    B．书店    C．医院    D．学校

答案：B

2．在空气中穿透能力最弱但电离能力最强的射线是         。(    )

A．α射线    B．β射线    C．γ射线    D．中子

答案：A

3．仅考虑内照射的情况下，《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566--2001)规定的建筑材料中，放射性核素镭-226的放射性比活度限量为        Bq／kg。(    )

A．200    B．260    C．370    D．4200

答案：A

4．仅考虑外照射的情况下，《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)规定的建筑材料中，  放射性核素镭-226在其单独存在时的放射性比活度限量为       Bq／kg。(    )

A．200    B．260    C．370    D．4200

答案：C

5．按照《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)及相关要求，测量土壤样品前应将样品破碎、磨细。将其放入样品盒中，然后称重、密封，放置一段时间后测量。放置的时间应为      。(    )

A．1～2周    B．2～3周    C．3～4周    D．4～5周

答案：C

6．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)所要求的放射性水平检验为型式检验，在正常生产情况下，每年至少进行         次。(    )

A．1    B．2    C．3    D．4

答案：A

7．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，B类装修材料的使用范围

是                      。(    )

A．使用范围不受限制    B．可用于I类民用建筑

C．可用于II类民用建筑    D．只可用于II类民用建筑的外饰面

答案：C

8．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，对于外照射指数Ir＞2.8的花岗石应判定为       装饰材料。(    )

A．A类    B．B类    C．C类    D．非

答案：D

9．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定，对于空心率大于25％的建筑主体材料，天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度同时满足            时，其产销与使用范围不受限制。(    )

A．IRa≤1.0和Ir≤1.0    B．IRa≤1.0和Ir≤1.3

C．IRa≤1.3和Ir≤1.0    D．IRa≤1.3和Ir≤1.3

答案：B

10．《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001)中规定，对建筑材料中放射性水平进行测量所使用的仪器设备应为         。(    )

A．α谱仪    B．β谱仪    C．γ谱仪    D．表面污染仪

答案：C

11．当样品中镭-226、钍-232、钾-40放射性比活度之和大于37Bq／kg时，《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566-2001)中的试验方法要求测量不确定度(扩展因子K=1)不大于     ％。(    )

A．5    B．  10    C．  15    D．20

答案：D

12．下列不属于半导体探测器的是                   。(    )

A．金硅面垒探测器    B．碘化钠探测器

C．高纯锗探测器    D．同轴锗锂探测器

答案：B

13．碘化钠探测器与高纯锗探测器相比，其              。(    )

A．环境条件要求较高    B．能量分辨率较高

C．产品造价较高    D．探测效率较高

答案：D

四、问答题

1．简述外照射的定义及其防护方法的名称。

答案：辐射源在人体外对人体形成照射叫做外照射。

外照射的防护方法有：时间防护法、距离防护法、屏蔽防护法和源项控制法。

2．简述内照射的定义及其防护原则。

答案：辐射源在人体内对人体形成照射叫做内照射。

内照射防护的原则有：

(1)尽可能地减少放射性物质的操作量；

(2)包容放射性物质至少要有二级包容;

(3)穿戴防护衣具、洗涤和监测设备等要遵守相应的程序。

3．简述放射性的定义及其分类。

答案：原子核自发地放射各种射线的现象，称为放射性。根据放射的射线类型可分为：α放射性、β放射性和γ放射性等。根据放射性的来源可分为：天然放射性和人工放射性。

4．简述什么是放射性平衡、长期平衡和暂时平衡。

答案：一放射系或其一部分达到某一状态，即当其既有的不同放射性核素间的相对比例保持很明显的恒定时，称其为放射性平衡。当母体具有很小的衰变常数(即母体半衰期远远大于子体半衰期)，与其衰变产物达到放射性平衡时，母体的活度与子体的活度相等，此为长期平衡。当母体具有不是很小的衰变常数(但母体半衰期还是大于子体半衰期)，与其衰变产物达到放射性平衡时，子体和母体的核数目建立一固定的比例，子体的变化将按母体的半衰期衰减，此为暂时平衡。

5．简述在天然放射性本底较高地区如何运用《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)标准。

答案：在天然放射性本底较高地区，单纯利用当地原材料生产的建筑材料产品，只要其放射性比活度不大于当地地表土壤中相应天然放射性核素平均本底水平的，可限在本地区使用。

6．简述《建筑材料放射性核素限量》(GB 6566—2001)中规定的检验用谱仪的结构组成。

答案：探测器、屏蔽、高压电源、谱放大器、脉冲高度分析器、读出装置和分析计算装置。

五、计算题

1．一份1985年12月3日开具的检定证书上标明137Cs标准源的活度为1200Bq，问到1999年12月3日其活度为多少?  (137Cs的半衰期T1/2=30a)

答案： ;t=1999－1985=14（a）;T1/2=30a

2．1999年12月3日测量137Cs源的活度为353.6Bq，请问15年前的1984年12月3日源刚购买时，它的活度是多少?(137Cs的半衰期T1/2=30a)

答案：;  t=15a

3．通过实验室分析，某装修材料中天然放射性核素镭-226、钍-232和钾-40的比活度分别是185Bq／kg、65Bq／kg和2100Bq／kg，此装修材料内照射指数和外照射指数各是多少?

答案：CRa=185Bq／kg；CTh=65Bq／kg；CK=2100Bq／kg

4．在使用Y能谱仪进行建筑材料中放射性核素分析前，先用标准样品进行刻度，标准样品中该核素的活度为500Bq，刻度时测量时间为1.5h，测得特征γ射线的全能峰净面积计数为48600，求此谱仪对该核素特征γ射线能量的探测效率。

答案：A=500Bq；N=48600;  T=1.5h=5400s

5．在使用Y能谱仪进行建筑材料中镭-226核素分析时，镭-226某特征γ射线能量的探测效率为1.50％，样品测量时镭-226该特征γ射线全能峰的净面积计数为45000，测量时间为2.5h，样品净重为210.6g，该样品中镭-226的比活度是多少?

答案：N=45000；T=2.5h=9000s；E=1.50％=0.015；W=210.6g=0.2106kg

6．某单位使用早期的沙石材料建造房屋，当时的测量报告记载，取样品125.3g，测得放射性核素钾-40的活度为0.001μCi。试计算此样品中放射性核素钾-40的比活度是多少。  (用Bq/kg表示)

答案：A=0.001μCi=37Bq；m=125.3g=0.1253kg

参考文献

[1]  建筑材料放射性核素限量(GB6566--2001)．

[2]  卢希庭．原子核物理．北京：原子能出版社，1981。

[3]  土壤中放射性核素的γ能谱分析方法(GB/T ll743—1989)．

[4]  从慧玲．实用辐射安全手册．北京：原子能出版社，2006。

命题：袁之伦

审核：王树明  赵顺平  池  靖

附录I  索引

本索引共包含6个表格，分别对应本书的6章。

在“方法名称及标准号”栏中列出了相关的监测方法，与持证上岗考核中申报的监测方法相对应。

分类号由两部分数字组成(即XX-YY)时，XX-O表示该分类中的基础知识，其他表示各监测项目的专项知识，两部分合在一起构成总的考核要求。例如，W3-0表示重量法的基础知识，W3—1表示用重量法测定硫酸盐的专项知识。考核重量法测定硫酸盐项目时，试卷由W3-0与W3—1两部分试题组成。

“通卷”表示在该分类中不按照单个监测方法进行申报和考核，而是所含方法同

时申报并合在一起考核。

“试题同XXXX”表示本书中不单独设立该监测方法的试题，而是使用相应试题。

“同时参考XXXX”表示使用该分类号中试题的同时，可以参考类似的试题。